JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

汽车虚拟测试平台几何量参数

测评方法

Measurement and evaluation method for geometric parameter

in virtual automotive testing platforms

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX 发布               XXXX－XX－XX实施

国家市场监督管理总局发布

| 汽车虚拟测试平台几何量参数 测评方法 Measurement and evaluation method for geometric parameter in virtual automotive testing platforms | JJF XXXX—202X |
| --- | --- |

归口单位：全国数字计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国数字计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

姓  名  （单位）

参加起草人：

姓  名  （单位）

目录

引言	(II)

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  术语和定义	(1)

4  概述	(2)

5  数字量具要求	(2)

5.1  通用要求	(2)

5.2  距离数字量具	(2)

5.3  尺寸数字量具	(3)

5.4  角度数字量具	(3)

6  测评条件	(3)

7  测评项目和测评方法	(4)

7.1  纵向长度误差	(4)

7.2  横向长度误差	(4)

7.3  角度误差	(5)

8  测评结果	(6)

8.1  测评记录	(6)

8.2  测评报告	(6)

8.3  复测时间间隔	(7)

附录A  汽车虚拟测试平台几何量参数测评原始记录格式（示例）	(8)

附录B  汽车虚拟测试平台几何量参数测评报告（模板）	(10)

附录C  汽车虚拟测试平台几何量参数测量不确定度评定示例	(13)

引言

本规范以JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

汽车虚拟测试平台几何量参数测评方法

1  范围

本规范适用于汽车虚拟测试平台所在虚拟空间中几何量参数的测评。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1182—2021 计量器具软件测评指南

GB/T 25485—2010  工业自动化系统与集成 制造执行系统功能体系结构

ISO 34501:2022 道路车辆自动驾驶系统测试场景-词汇（Road vehicles － Test scenarios for automated driving systems － Vocabulary）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1  场景 scenario

一系列情景组合，通常包括自动驾驶系统、受试车辆及其在执行动态驾驶任务过程中的相互作用。

[来源：ISO 34501:2022，3.4]

3.2  测试场景 test scenario

用于测试和评估自动驾驶系统、受试车辆的场景。

[来源：ISO 34501:2022，3.5]

3.3  模型  model

以任何方式（包括数学、物理、符号、图形或描述等方式）对现实事务某一方面进行抽象描述。

[来源：GB/T 25485－2010，3.32]

3.4  测试用例  test case

对一项特定的自动驾驶系统或算法测试任务的描述，体现测试方案、方法、技术和策略的文档，内容包括测试目标、测试场景、测试参数、预期结果、测试脚本等。

[来源：JJF 1182—2021，3.47，有修改]

3.5  数字量具  measuring instrument composed of data

具有所赋量值及测量不确定度，使用时以固定格式复现或提供一个或多个量值及测量不确定度的数据集、算法软件或装置。

3.6  纵向长度误差  longitudinal length error

汽车虚拟测试平台中沿车辆前进方向的长度示值与实际值的偏差。

3.7  横向长度误差  transverse length error

汽车虚拟测试平台中沿垂直于车辆前进方向的长度示值与实际值的偏差。

3.8  角度误差  angle error

汽车虚拟测试平台中角度示值与实际值的偏差。

4  概述

汽车虚拟测试平台‌是利用数字化仿真、虚拟现实等技术，通过数学模型和实时运算平台模拟各种驾驶情景，对感知算法、决策规划算法、控制算法等自动驾驶算法进行仿真测试的软件系统。通常由软件平台和硬件系统组成，其中，软件平台用于模型构建、数据处理及结果分析，硬件系统用于提供计算资源和物理接口。

5  数字量具要求

5.1  通用要求

汽车虚拟测试平台测评用数字量具包括距离数字量具、尺寸数字量具、角度数字量具，是一系列具有所赋量值和测量不确定度的数据集，应满足以下通用要求：

——数据格式：格式为FBX（Filmbox）、OBJ（Wavefront OBJ）等；

——标注信息：距离、尺寸、角度等；

——采集环境：温度为5℃~40℃，相对湿度为20%~80%，环境光照大于等于20000 lux；

——采集设备：三维激光扫描仪测距分辨率不大于6.1mm，角度分辨率不大于1′。

5.2  距离数字量具

距离数字量具是通过三维激光扫描仪采集位于1m、50m、200m处有棋盘格目标物的场景形成三维点云，进而转换为FBX、OBJ等格式的数据集，要求见表1。

表1 距离数字量具要求

| 编号 | 参数 | 标称值 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 距离 | 1 m | ≤10 mm |
| 2 |  | 50 m | ≤16 mm |
| 3 |  | 200 m | ≤20 mm |
| 4 | 尺寸 | 500 mm | ≤10 mm |
| 5 | 角度 | 0° | ≤0.20° |

5.3  尺寸数字量具

尺寸数字量具是采集位于扫描仪5m处有尺寸为100mm、500mm、1200mm的棋盘格目标物的场景形成三维点云，进而转换为FBX、OBJ等格式的数据集，要求见表2。

表2 尺寸数字量具要求

| 编号 | 参数 | 标称值 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 100 mm | ≤10 mm |
| 2 |  | 500 mm |  |
| 3 |  | 1200 mm |  |
| 4 | 距离 | 5 m |  |
| 5 | 角度 | 0° | ≤0.20° |

5.4  角度数字量具

角度数字量具是采集位于扫描仪0°、90°、180°、270°方向5m处有棋盘格目标物的场景形成三维点云，进而转换为FBX、OBJ等格式的数据集，要求见表3。

注：角度数字量具的标准值为三维激光扫描仪正方向与目标物所拟合平面法线方向的夹角。

表3 角度数字量具要求

| 编号 | 参数 | 标称值 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角度 | 0° | ≤0.20° |
| 2 |  | 90° |  |
| 3 |  | 180° |  |
| 4 |  | 270° |  |
| 5 | 距离 | 5 m | ≤10 mm |
| 6 | 尺寸 | 500 mm |  |

6  测评条件

测评前，被测方应提供被测平台的以下资料：

a) 可执行程序；

b) 运行环境、配置参数、配置接口等描述文件；

c) 其他支撑性文件，包括但不限于产品说明、使用手册等。

7  测评项目和测评方法

7.1  纵向长度误差

汽车虚拟测试平台的纵向长度误差测评流程如下：

- 被测平台读取距离数字量具，输出点云数据；

- 提取点云数据中目标物的坐标拟合平面α（如图1所示），计算平面α到起始点（仿真传感器所在位置）的距离；

图1 拟合平面α示意图

- 重复步骤b）不少于6次，取平均值作为被测平台对第i个距离数字量具的测量结果Di'；

- 分别计算被测平台短中长三个距离点的纵向长度误差∆Di，采用公式（1）计算。

∆Di=Di'-Di （i=1, 2, 3）                                                      (1)

式中：

∆Di——被测平台第i个距离点的纵向长度误差；

Di——第i个距离数字量具的标准值；

Di'——被测平台对第i个距离数字量具的实测值。

注：被测平台中仿真传感器的坐标与实际采集时三维激光扫描仪的坐标保持一致。

7.2  横向长度误差

汽车虚拟测试平台的横向长度误差测评流程如下：

- 被测平台读取尺寸数字量具，输出点云数据；

- 提取点云数据中目标物的坐标拟合平面，以计算边界点云在拟合平面上的投影点，基于投影点采用最小二乘等方法线性拟合目标物边界线，并确定相邻边界线的交点A、B、C、D以及相邻交点间的距离lAB、lBC、lCD、lDA（如图2所示），取lAB、lBC、lCD、lDA的平均值作为目标物的尺寸。

图2  目标物相邻边界线交点示意图

- 重复步骤b）不少于6次，取平均值作为被测平台对第i个尺寸数字量具的测量结果Si'；

- 分别计算被测平台小中大三个尺寸的横向长度误差∆Si，采用公式（2）计算。

∆Si=Si'-Si （i=1, 2, 3）                                         (2)

式中：

∆Si——汽车虚拟测试平台第i个尺寸的横向长度误差；

Si——第i个尺寸数字量具的标准值；

Si'——被测平台对第i个尺寸数字量具的实测值。

7.3  角度误差

汽车虚拟测试平台的角度误差测评流程如下：

- 被测平台读取角度数字量具，输出点云数据；

- 提取点云数据中四个方位目标物的坐标，并拟合平面以获取其法向量Ni（如图3所示），计算Ni与仿真传感器正方向的夹角；

- 重复步骤b）不少于6次，取平均值作为被测平台对第i个角度数字量具的测量结果θi'；

图3 拟合平面法向量示意图

- 分别计算被测平台四个方位的角度误差∆θi，采用公式（3）计算。

∆θi=θi'-θi （i=1, 2, 3,4）                                                   (3)

式中：

∆θi——被测平台第i个方位的角度误差；

θi——第i个角度数字量具的标准值；

θi'——被测平台对第i个角度数字量具的实测值。

8  测评结果

8.1  测评记录

测评记录应尽可能详尽的记载测量数据和测评结果，测评记录格式示例见附录A。

8.2  测评报告

测评结果应在测试报告反映，示例见附录B。测评报告应至少包含以下信息：

- 标题：“测评报告”；

- 测评实验室名称和地址；

- 进行测评的地点(如果与实验室的地址不同)；

- 报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被测对象的描述和明确标识；

- 进行测评的日期，如果与测评结果的有效性和应用有关时，应说明被测对象的接收日期；

- 测评所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次测评所用数字量具信息；

- 测评软硬件环境信息；

- 测评所提交的资料清单；

- 测评结果及其测量不确定度的说明；

- 对技术规范的偏离的说明；

- 测评证书或测评报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 测评结果仅对被测对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8.3  复测时间间隔

根据平台使用情况由用户自行确定，建议平台有版本更迭时进行复测。

附录A

汽车虚拟测试平台几何量参数测评原始记录格式（示例）

第  页   共  页                                                     报告编号

| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 |  |  |  |  |  |  |  | 测评日期 |  |  |  |
| 被测平台 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 版本 |  |
| 依据/参照 的技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字 量具 |  | 名称 |  |  | 规格 |  |  |  |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
| 运行环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评项目 |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 扩展不确定度 （k=2） |
| 纵向长度误差 | 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 横向长度误差 | 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 角度误差 | 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 270° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测评员：                                                        核验员：

附录B

汽车虚拟测试平台几何量参数测评报告（模板）

报告编号：

| 测试平台名称: |  |
| --- | --- |
| 客户名称: |  |
| 客户地址: |  |
| 接收日期: |  |

测评机构：

| 测评： | 核验： | 批准： |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 日期： | 日期： |

第  页 共  页

报告编号

| 依据/参照的技术文件（代号和名称）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考环境条件及地点 |  |  |  |
| 测评硬件设备参数 |  |  |  |
| 测评软件环境参数 |  |  |  |
| 提交资料清单 |  |  |  |
| 资料名称 |  | 是否提交 | 备注 |
| a) 被测平台的可执行程序 |  |  |  |
| b) 运行环境、配置参数、配置接口等描述文件 |  |  |  |
| c) 概述、使用手册等其他支撑性文件 |  |  |  |
| 数字量具信息 |  |  |  |
| 数字量具 | 技术指标 |  |  |

注：本报告的测试结果仅对所测试的平台/对象有效。

第  页 共  页

报告编号：

测评结果如下：

| 测评 平台 | 测评参数 |  | 测评结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量值 | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  | 纵向长度 误差 | 1 m |  |  |  |
|  |  | 50 m |  |  |  |
|  |  | 200 m |  |  |  |
|  | 横向长度 误差 | 100 mm |  |  |  |
|  |  | 500 mm |  |  |  |
|  |  | 1200 mm |  |  |  |
|  | 角度 误差 | 0 ° |  |  |  |
|  |  | 90 ° |  |  |  |
|  |  | 180 ° |  |  |  |
|  |  | 270 ° |  |  |  |

——以下空白——

第  页 共  页

附录C

汽车虚拟测试平台几何量参数测量不确定度评定示例

C.1 纵向/横向长度误差的测量不确定度评定

C.1.1 测量模型

对距离/尺寸数字量具进行测量，得到的长度误差ΦV的标准不确定度为：

u2ΦV=u2εdata+u2εsim+u2εalg+u2εrep

其中：εdata——数字量具引入的测量误差；

εsim——汽车虚拟测试平台中感知系统测量时引入的误差；

εalg——计算纵向/横向长度时算法引入的误差；

εrep——计算纵向/横向长度时重复性引入的误差。

C.1.2 不确定度因素分析

C.1.2.1 u(εdata)为数字量具引入的标准不确定度

uεdata=Udatak

其中：Udata——数字量具注明的扩展不确定度；

k——数字量具注明扩展不确定度的包含因子。

C.1.2.2 u(εsim)为汽车虚拟测试平台中感知系统测量结果存在误差引入的标准不确定度。

平台中仿真传感器在测量距其不同位置目标物时点云坐标的最大误差不同。

纵向坐标在长距模式（l≥60 m）最大误差MPE为±100mm，中距模式（5m＜l＜60 m）最大误差MPE为±20mm，短距模式（l≤5 m）最大误差MPE为±5mm，按均匀分布处理，包含因子k=3。

uzεsim=MPE3

横向坐标由角度分辨率R影响，则在测量距其不同位置的目标物的横向坐标误差不同，按均匀分布处理，包含因子k=3。

uxyεsim=l×tan⁡(R)(2*3)

纵向/横向长度基于点到拟合平面的距离，计算公式为：
d=Ax-x0+By-y0+C(z-z0)A2+B2+C2

综上，感知系统测量结果存在误差引入的标准不确定度uεsim为：

uεsim=AuxyεsimA2+B2+C22+BuxyεsimA2+B2+C22+CuzεsimA2+B2+C22

C.1.2.3 u(εalg)为计算长度时算法引入的标准不确定度。

目标物四周边缘的识别是平面拟合测量不确定度的主要来源。目标物因支撑物等因素干扰边界准确识别，导致目标物拟合平面基于的点云数据存在差异，通过分析不同截取范围内点云数据拟合平面的变动，可知最大误差为目标物尺寸Ti'的1%，按均匀分布处理，包含因子k=3。

uεalg=(Ti'×0.01)3

C.1.2.4 u(εrep)为计算长度时多次测量引入的标准不确定度。

u(εrep)=i=1nxi-x2n-1

C.1.2 计算示例

C.1.2.1 纵向长度误差的测量不确定度计算示例。

本示例中采用的距离数字量具距离为50.03050 m，其中目标物的尺寸为507.03 mm。

C.1.2.1.1 距离数字量具的标准不确定度为7.6 mm。

C.1.2.1.2 汽车虚拟测试平台中激光传感器仿真模型测量长度时在中距模式（5m≤l≤60 m）下MPE=±20mm，拟合平面的法向量为（-0.21 0.98 -0.033）,因此引入的标准不确定度为：

uεsim=AuxyεsimA2+B2+C22+BuxyεsimA2+B2+C22+CuzεsimA2+B2+C22≈-0.21×252+0.98×252+-0.033×122=26mm

C.1.2.1.3 本示例中目标物的尺寸为507.03 mm，因此在计算长度时算法引入的标准不确定度为3.0 mm。

C.1.2.1.4 多次测量引入的不确定度为12.1mm。

C.1.2.1.5 测评结果的合成不确定度

u(ΦV)=u2εdata+u2εsim+u2εalg+u2εrep=30  mm

扩展不确定度U=uΦV∙k=60 mm，k=2。

C.1.2.2 横向长度误差的测量不确定度计算示例。

本示例中采用的距离数字量具距离为5.00840 m，其中目标物的尺寸为507.03 mm。

C.1.2.2.1 尺寸数字量具的标准不确定度为5.0 mm。

C.1.2.2.2 汽车虚拟测试平台中激光传感器仿真模型测量长度时在短距模式（l≤5 m）最大误差MPE为±5mm，拟合平面的法向量为（-0.27 0.96 0.00038）,因此引入的标准不确定度为:

uεsim=AuxyεsimA2+B2+C22+BuxyεsimA2+B2+C22+CuzεsimA2+B2+C22≈-0.27×2.52+0.96×2.52+-0.00038×2.92=2.5mm

C.1.2.2.3 本示例中目标物的尺寸为507.03 mm，因此在计算长度时算法引入的标准不确定度为3.0 mm。

C.1.2.2.4 多次测量引入的不确定度为5.8mm。

C.1.2.2.5 测评结果的合成不确定度

u(ΦV)=u2εdata+u2εsim+u2εalg+u2εrep=8.6  mm

扩展不确定度U=uΦV∙k=17 mm，k=2。

C.2 角度误差的测量不确定度评定

C.2.1 测量模型

对角度数字量具进行测量，得到的横向长度误差ΦV的标准不确定度为：

u2ΦV=u2εdata+u2εsim+u2εalg+u2εrep

其中：εdata——数字量具引入的测量误差；

εsim——汽车虚拟测试平台中感知系统测量时引入的误差；

εalg——计算角度时算法引入的误差。

εrep——计算角度时重复性引入的误差。

C.2.2 不确定度因素分析

C.2.2.1 u(εdata)为角度数字量具引入的标准不确定度

uεdata=Udatak

其中：Udata——数字量具注明的扩展不确定度；

k——数字量具注明扩展不确定度的包含因子。

C.2.2.2 u(εsim)为汽车虚拟测试平台中感知系统测量时存在误差引入的标准不确定度。

平台中仿真传感器的角度分辨率为0.1°， u(εsim)按均匀分布处理，包含因子k=3。

uεsim=0.1°(2*3)

C.2.2.3 u(εalg)为计算角度时算法引入的标准不确定度。

目标物四周边缘的识别是平面拟合测量不确定度的主要来源。目标物由于支撑物干扰了四周边缘的准确识别，导致目标物拟合平面计算其法线所基于的点云数据有所差异，从而引入角度误差，经简化分析，可知最大误差为角度误差θi'的5.0%。角度误差引入的标准不确定度，按均匀分布处理，包含因子k=3。

uεalg=θi'×0.053

C.1.2.4 u(εrep)计算角度时多次测量引入的标准不确定度。

u(εrep)=i=1nxi-x2n-1

C.2.3 计算示例

本示例中采用的角度数字量具角度为0°，其中目标物的尺寸为507.03 mm。

C.2.3.1 角度数字量具的标准不确定度为0.08°。

C.2.3.2 汽车虚拟测试平台中激光传感器仿真模型测量角度时引入的标准不确定度为0.03°。

C.2.3.3 本示例中角度误差为0.36°，因此在计算角度时算法引入的标准不确定度为0.02°。

C.2.3.4 多次测量引入的不确定度为0.05°。

C.2.3.5 测评结果的合成不确定度

uΦV=u2εdata+u2εsim+u2εalg+u2εrep=0.11°

扩展不确定度U=uΦV∙k=0.22° ，k=2。