中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××—××××

标准角振动台校准规范

Calibration Specification for Standard Angular Vibration Exciter

（征求意见稿）

××××-××-××发布              	××××-××-××实施

国家市场监督管理总局　发布

JJF ××××—××××

标准角振动台校准规范

Calibration Specification for

Standard Angular Vibration Exciter

归口单位：全国振动冲击转速计量技术委员会

主要起草单位 ：XXXX研究所

XXXXX研究院

参加起草单位 ：XX大学

本规范主要起草人：

参加起草人：

目录

引言II

1 范围1

2 引用文件1

3 术语1

3.1 角振动台径向振动比1

4 概述1

5 计量特性2

6 校准条件3

6.1校准环境条件3

6.2测量标准及其他设备3

7 校准项目和校准方法3

7.1 校准项目3

7.2 校准方法4

8 校准结果表达7

9 复校时间间隔8

附录A 校准证书内页格式9

附录B 角加速度幅值的不确定度评定10

附录C 原始记录格式12

引 言

本规范依据《JJF 1071－2010 国家计量校准规范编写规则》、《JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编制。

本规范参照了JJG298标准振动台检定规程和GJB8268角振动传感器校准规范中相关条款进行编写。

本规范为首次发布。

标准角振动台校准规范

- 范 围

本规范适用于频率范围0.1Hz~ 1.2 kHz、角加速度幅值范围0.01rad/s2~3000rad/s2的标准角振动台的校准，其他频率范围或角加速度幅值范围的标准角振动台参照执行。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1156 振动 冲击 转速计量术语及定义

GB/T 20485.15/ ISO 16063-15 振动与冲击传感器校准方法 第15部分：激光干涉法角振动绝对校准

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

- 术语

JJF 1156界定的以及下列术语、定义和符号适用于本规范。

3.1 角振动台径向振动比 radial vibration ratio for angular vibration exciter：

对角振动台台面径向振动程度的度量。测试时应使用三向加速度计安装在台面中心，垂直于回转轴的两个方向加速度幅值的最大值与激光干涉仪测量点处切线方向的加速度幅值的比值。

- 概 述

标准角振动台主要由以高精度回转空气轴承作为动圈支撑的角振动台、功率放大器和控制测量系统等组成。标准角振动台产生标准正弦角运动激励，一般采用激光干涉法或精密光栅进行绝对法测量，用于校准角振动传感器和角振动测量仪器。

其中角振动台按驱动方式可分为两种：电动式角振动台和基于无刷电动机的角振动台。电动式角振动台采用的基本原理是洛伦兹力定律，即当电流流过磁场中的导体时，导体会受到一个与电流方向和磁场强度相关的力，角振动台置于磁路气隙中的线圈，在洛伦兹力的作用下产生动态扭矩，激励装有被校角振动传感器的测量台面实现角振动。如图1所示为角振动台示例（功能示意图），由于受结构设计限制，其最大转动角度有限制；基于无刷电动机的角振动台采用商用电动机设计和制造，没有最大幅值限制，可以360度回转，但是受电气时间常数的制约工作频率上限较低。

1——角加速度计

2——衍射光栅

3——空气轴承

4——外壳

5——线圈

6——磁体

图1. 角振动台示例（功能示意图）

- 计量特性

标准角振动台的计量特性见表1。

表1. 标准角振动台计量特性

| 序号 | 计量特性 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁通密度 | 不大于5mT |
| 2 | 信号噪声比 | ≥60dB |
| 3 | 频率示值误差 | 优于±0.05% |
| 4 | 角加速度谐波失真度 | ≤5%(0.1Hz~1.2kHz) |
| 5 | 角速度谐波失真度 | ≤2.5%(0.1Hz~10Hz) |
| 6 | 幅值稳定性 | ≤0.1% |
| 7 | 频率稳定性 | ≤0.05% |
| 8 | 径向振动比 | ≤1% |
| 9 | 最大角加速度幅值 | / |
| 10 | 幅值控制误差 | 优于±5% |
| 注：以上技术指标不作为合格性判定条件，仅供参考。 |  |  |

- 校准条件

6.1 校准环境条件

环境温度：（23±3）℃；

相对湿度：不大于75%；

周围无强震动源；无腐蚀性气、液体；无强电磁环境。

6.2 测量标准及其他设备

校准用测量标准及其他设备如下表2所示。

表2. 测量标准及其他设备技术指标

| 序号 | 标准/设备名称 | 技术指标 | 校准参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特斯拉计 | 测量不确定度2%（k=2） | 磁通密度 |
| 2 | 动态信号分析仪 | A级动态信号分析仪 | 信号噪声比 频率示值误差 谐波失真度 幅值稳定性 频率稳定性 径向振动比 幅值控制误差 最大角加速度幅值 |
| 3 | 数字电压表（可选） | 交流电压幅值0.05%（k=2） |  |
| 4 | 频率计（可选） | 0.01%（k=2） |  |
| 5 | 角加速度计套组 | 灵敏度幅值测量不确定度：2%（k=2） |  |
| 6 | 三轴向加速度计套组 | 灵敏度幅值测量不确定度：2%（k=2）；每个轴向的横向灵敏度应不大于3% |  |
| 7 | 光纤陀螺 | 灵敏度幅值测量不确定度：2%（k=2） |  |
| 8 | 角运动激光测量仪（可选） | 幅值测量不确定度：1%~3%（k=2） |  |
| 9 | 加速度计套组 | 灵敏度幅值测量不确定度：2%（k=2）；横向灵敏度应不大于3% |  |

- 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目见表3。

表3  校准项目表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁通密度 | 7.2.1 |
| 2 | 信号噪声比 | 7.2.2 |
| 3 | 频率示值误差 | 7.2.3 |
| 4 | 谐波失真度 | 7.2.4 |
| 5 | 幅值稳定性 | 7.2.5 |
| 6 | 频率稳定性 | 7.2.5 |
| 7 | 径向振动比 | 7.2.6 |
| 8 | 最大角加速度幅值 | 7.2.7 |
| 9 | 角加速度幅值控制误差* | 7.2.8 |

注: 标“ ⃰ ”的校准项目仅当标准角振动台的控制系统中具备这些功能，且这些功能无法脱离角振动台单独使用时，需要校准。

7.2 校准方法

7.2.1 磁通密度

当标准角振动台处于工作状态时，用特斯拉计测量传感器安装位置的磁通密度，记为磁通密度。

7.2.2 信号噪声比

角振动台台面空载时，把角加速度计刚性的安装在角振动台台面上，角加速度计的测量轴与角振动台台面的回转轴平行，角加速度计套组的的输出接动态信号分析仪（或数字电压表）。当角振动台处于工作状态，功率放大器（或驱动器）增益调至最大，且无激励信号输入时，测量台面噪声的等效角加速度幅值α0，并按公式（1）计算出台面信噪比M。

M=20lgαmaxα0(dB)                            (1)

式中：

αmax——角振动台额定角加速度幅值，rad/s2；

α0——无激励信号输入，台面噪声等效角加速度幅值，rad/s2；

7.2.3频率示值误差

把角加速度计或光纤陀螺刚性的安装在角振动台台面上，角加速度计或光纤陀螺的测量轴与角振动台台面的回转轴平行，角加速度计套组或光纤陀螺的输出接动态信号分析仪（或频率计）。在标准角振动台的工作频率范围内，适当选取包括上、下限频率及参考频率在内的不少于10个频率值进行校准，记录实测频率值，按公式（2）计算出角振动台的频率示值误差δf。

δf=f0−f1f1×100%                            (2)

式中：

δf——频率示值误差，%；

f0——标称频率，Hz；

f1——实测频率，Hz；

7.2.4谐波失真度

把角加速度计或光纤陀螺刚性的安装在角振动台台面上，角加速度计或光纤陀螺的测量轴与角振动台台面的回转轴平行，角加速度计套组或光纤陀螺的输出接动态信号分析仪。在标准角振动台的工作频率范围内，适当选取包括上、下限频率及参考频率在内的不少于10个频率值，在各频率的最大角加速度幅值下，按公式（3）测量角加速度或角速度谐波失真度。

γ=α22+α32+α42+α52α1×100%                            (3)

式中：

γ ——角加速度或角速度谐波失真度，%；

α1——基波的角加速度或角速度幅值，rad/s2或rad/s；

α2——二次谐波的角加速度或角速度幅值，rad/s2或rad/s；

α3——三次谐波的角加速度或角速度幅值，rad/s2或rad/s；

α4——四次谐波的角加速度或角速度幅值，rad/s2或rad/s；

α5——五次谐波的角加速度或角速度幅值，rad/s2或rad/s。

注：当五次谐波接近传感器的安装谐振频率时，安装谐振将增加谐波失真度的测量不确定度，此时建议采用角运动激光测量仪或加速度计切向安装方式测量谐波失真度。

7.2.5幅值稳定性和频率稳定性

把角加速度计或光纤陀螺刚性的安装在角振动台台面上，角加速度计或光纤陀螺的测量轴与角振动台台面的回转轴平行，角加速度计套组或光纤陀螺的输出接动态信号分析仪（或频率计和数字电压表）。选取参考频率点（如160Hz或16Hz或其他），测量该频率下台面上的最大角加速度或最大角速度幅值，每隔10s记录一次频率和幅值，连续测量11次，其频率和角加速度或角速度幅值在10s内的稳定性按公式（4）和公式（5）计算。

Sf=2∆f(i，i+1)maxfi+fi+1×100%                        (4)

式中：

Sf——频率稳定性，%；

∆f(i，i+1)max——10s内频率的最大变化量，Hz；

fi，fi+1——10s内频率最大变化量对应的两个频率值，Hz；

Sα=2∆α(i，i+1)maxαi+αi+1×100%=2∆α(i，i+1)maxαi+αi+1×100%              (5)

式中：

Sα——角加速度或角速度幅值稳定性，%；

∆α(i，i+1)max——10s内角加速度或角速度幅值的最大变化量，rad/s2或rad/s；

αi，αi+1——10s内角加速度或角速度幅值最大变化量对应的两个角加速度或角速度幅值，rad/s2或rad/s；

7.2.6径向振动比

把三轴向加速度计刚性的安装在角振动台台面中心，三轴向加速度计套组的输出接动态信号分析仪，选取参考频率点（160Hz，80Hz，40Hz或16Hz），角振动台开到正常工作的最小角加速度幅值，同时测量并记录垂直于回转轴的两个互相垂直方向的加速度信号和角振动台面的角加速度幅值，按公式（6）计算出角振动台台面径向振动比T。

T=max(axt,ayt)α(t)rL×100%                       （6）

式中：

α(t)——角加速度幅值，rad/s2；

rL——台面激光或光栅测点所在圆弧的等效半径，m；

axt,    ay(t)——垂直于回转轴平面内两个正交的径向加速度，m/s2；

7.2.7最大角加速度幅值

角振动台面空载时，把角加速度计刚性的安装在振动台台面中心，角加速度计套组的输出接动态信号分析仪（或数字电压表）。在角振动台的工作频率范围内，选取参考频率点（160Hz，80Hz，40Hz，16Hz，8Hz，4Hz或1Hz等），调节角振动台的功率放大器（或驱动器）和控制系统，使角振动台台面输出正常工作的最大角加速度幅值，记录为最大角加速度幅值。

7.2.8角加速度幅值控制误差

把角加速度计刚性的安装在角振动台台面中心，角加速度计套组的输出接动态信号分析仪（或数字电压表），在标准角振动台的工作频率范围内，适当选取包括上、下限频率及参考频率在内的不少于10个频率值，在各频率的最大角加速度幅值下，同时记录标准角振动台测量系统的角加速度示值和动态信号分析仪（或数字电压表）的实测值，按公式（8）计算角加速度幅值控制误差δα。

δf=α0−α1α1×100%                            (8)

式中：

δα——角加速度幅值控制误差，%；

α0——角加速度示值，rad/s2；

α1——实测角加速度，rad/s2。

- 校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书或报告应至少包括如下信息：

a) 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

b) 实验室名称和地址；

c) 如果不在实验室内进行校准时，需说明进行校准的地点；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 送校单位的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性及应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性及应用有关时，应对抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 校准证书及校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

经校准的扫描激光测振仪，发给校准证书或校准报告，加盖校准印章。

- 复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据需要自定。确定原则是相邻两次校准时间间隔内，被校准仪器的计量性能变化在实际需求允许的范围内。推荐校准时间间隔为1年。

附录A

校准证书内页格式

证书编号：

A.1 一般检查

A.2 频率示值误差、谐波失真度、角加速度幅值控制误差

| 频率 Hz | 角加速度 或角速度幅值 rad/s2或rad/s | 频率 示值误差 % | 角加速度 或角速度谐波失真度 % | 角加速度 幅值控制误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.3 其他

1.磁通密度：      mT;

2.信号噪声比：       dB；

3.参考频率为：     Hz时，频率稳定性：        %，幅值稳定性：         %；

5.参考频率为：     Hz时，台面径向振动比：         %。

3.最大角加速度幅值：        rad/s2；

A.4 测量不确定度：

1.频率测量不确定度为：

2.角加速度幅值测量不确定度为：

附录B

角加速度幅值的不确定度评定

根据国家标准GB/T 20485.15-2010中推荐的不确定度评定方法进行角加速度幅值的测量不确定度评定。角加速度的测量流程如图B.1所示。

α

(+αd)

角加速度计套组+动态信号分析仪

S

图B.1 角加速度幅值的测量流程

图中：α ——角加速度；

αd——角加速度失真度；

S ——角加速度套组的灵敏度。

角加速度幅值αm的测量模型为：

αm=SVm                             (B.1)

式中：

Vm——动态信号分析仪测得的电压信号幅值。

实际测量中，考虑到传感器安装因素、失真度等都会对被测输出电压Vm的幅值的测量引入不确定度，因此角加速度幅值αm的数学模型扩展为：

αm=SVm×I1（Vm）×⋯×IM（Vm）              (B.2)

由于式（B.2）中各输入量相互之间不相关，角加速度幅值αm的测量不确定度为：

uc,rel2αm=uc2(αm)αm2=i=1Nurel,icixi2                    (B.3)

角加速度幅值αm的相对测量不确定度评定如表B.1所示：

表B.1 角加速度幅值αm的相对测量不确定度评定表

| 不确定 度来源 | 描述 | 相对扩展不确定度或估计误差分量的范围/% | 概率分 布模型 | 因子 xi | 灵敏度 系数ci | 相对不确定度贡献 urel,i(y)/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 角加速度计幅值灵敏度（10Hz~500Hz） | 1 | 正态 | 2 | 1 | 0.5 |
| Vm | 交流电压幅值的测量不确定度 | 0.2 | 矩形 | √3 | 1 | 0.12 |
| I（Vm，T） | 温度变化对Vm测量的影响，角加速度计灵敏度在（20±5）℃内变化＜0.2%/℃ | 1 | 矩形 | √3 | 1 | 0.58 |
| I（Vm，H） | 信噪比对Vm测量的影响，信噪比为50dB引入的测量误差 | 0.3 | 矩形 | √3 | 1 | 0.18 |
| I（Vm，d） | 加速度失真度可以通过频谱分析、窄带滤波等有效的消除 | 估计≤0.1 | 矩形 | √3 | 1 | 0.06 |
| I（Vm，N） | 安装参数（电缆、插座、扭矩等）对Vm测量的影响（10Hz~500Hz） | 0.1 | 矩形 | √3 | 1 | 0.06 |
| I（Vm，L） | 传感器非线性对Vm测量的影响 | 估计≤0.03 | 矩形 | √3 | 1 | 0.017 |
| I（Vm，l） | 动态信号分析仪非线性对Vm测量的影响 | 估计≤0.03 | 矩形 | √3 | 1 | 0.017 |
| I（Vm，RE） | 其他影响量（如重复性测量中的随机效应；算术平均值的实验标准偏差）对Vm测量的影响 | 估计＜0.1 | 矩形 | √3 | 1 | 0.058 |
| urel (ωm) |  |  | 标准不确定度(k=1) |  |  | 0.80 |
| Urel (ωm) |  |  | 扩展不确定度(k=2) |  |  | 1.6 |

附录C

原始记录格式

证书编号：

A.1 一般检查：

A.2 频率示值误差、谐波失真度、角加速度幅值控制误差

| 标称 频率 Hz | 角加速度 或角速度幅值 rad/s2或rad/s | 实测 频率 Hz | 频率示 值误差 % | 角加速度或角 速度谐波失真度 % | 实测角 振动幅值 rad/s2或rad/s | 角加速度幅 值控制误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.2 幅值和频率稳定性（参考频率f =       Hz）

| 序号 | 角加速度或角速度幅值 rad/s2或rad/s | 频率示值 Hz |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

频率稳定性：        %，幅值稳定性：         %。

A.3 台面径向振动比

参考频率为          Hz，角加速度幅值为         rad/s2；角加速度等效测量半径为        rad/s2时；径向X向振动幅值为         m/s2；径向Y向振动幅值为         m/s2；角振动台面径向振动比：          %。

A.4 其他

1.磁通密度：        mT。

2.信号噪声比：额定角加速度幅值：             rad/s2；台面噪声等效角加速度幅值：              rad/s2；信号噪声比             dB。

3.参考频率为：           Hz时，最大角加速度幅值：        rad/s2。

A.5 测量不确定度：

1.频率测量不确定度为：

2.角加速度幅值测量不确定度为：