中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××-202×

车载毫米波雷达（24GHz）校准规范

Calibration Specification for Automotive Millimeter Wave Radar（24GHz）

（征求意见稿）

20××－××－×× 发布           20××－××－×× 实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

车载毫米波雷达（24GHz）校准规范

Calibration Specification for Automotive Millimeter Wave Radar（24GHz）

JJF ××××-202×

______________________________________________________

归 口 单  位：全国振动冲击转速计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人:

参加起草人:

目  录

引  言	III

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 目标识别	2

5.2 频段	2

5.3 速度	2

5.4 距离	2

5.5 角度	2

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准及其他设备	3

7 校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	4

8 校准结果	6

9 复校时间间隔	6

附录A 车载毫米波雷达（24GHz）校准原始记录参考格式	7

附录B车载毫米波雷达（24GHz）校准证书内页参考格式 	9

附件C 车载毫米波雷达（24GHz）测量结果不确定度评定示例	10

# 引  言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本校准规范的基础性系列规范。

本规范主要参考JJG 527 《固定式机动车雷达测速仪》、JJG 528 《移动式机动车雷达测速仪》、GB/T 3784-2009《电工术语 雷达》、GB/T 21255-2019《机动车测速仪》、GB/T 40025-2021《24GHz车辆无线电设备射频技术要求及测试方法》、《汽车雷达无线电管理暂行规定》（工信部无〔2021〕181号）、《雷达无线电管理规定（试行）》（工信部无〔2025〕22号）等编制而成。

本规范为首次发布。

车载毫米波雷达（24GHz）校准规范

范围

本规范适用于工作在（24~24.25）GHz频段短距离探测的车载毫米波雷达的校准。

引用文件

JJG 527 固定式机动车雷达测速仪

JJG 528  移动式机动车雷达测速仪

GB/T 21255-2019  机动车测速仪

GB/T 3784-2009  电工术语 雷达

GB/T 40025-2021  24GHz车辆无线电设备射频技术要求及测试方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语

GB/T 3784-2009和GB/T 40025-2021界定的及以下术语适用于本规范。

雷达工作频率范围 radar operating frequency coverage  [来源：GB/T 3784-2009，2.2.1.11 ]

雷达工作的电磁波频率，亦称雷达发射信号的载频频率。

雷达探测范围 detection coverage  [来源：GB/T 3784-2009，2.2.1.1]

在规定条件下，雷达能够发现(检测)目标并测量目标坐标的空间范围。

雷达截面积 radar cross section, RCS  [来源：GB/T 3784-2009, 2.2.1.13]

用一等效的反射面积来表征目标相对雷达方向的散射特性，此面积称为目标的雷达截面积。

24GHz毫米波雷达校准装置radar target simulator

模拟24GHz毫米波雷达目标的信息，如距离、速度、角度等信息的设备。

雷达法线方向normal direction of the radar sensor

雷达天线波束的中心轴线方向，也是雷达探测性能最优的方向。

概述

车载毫米波雷达（24GHz）（以下简称雷达）是指工作在（24~24.25）GHz频段的短距离毫米波雷达，是高级驾驶辅助系统（ADAS）的关键传感器之一，用于实现自适应巡航控制（ACC）、自动紧急制动（AEB）、车道保持辅助（LKA）、盲点检测（BSD）等功能。它能够精确测量前方障碍物的距离、速度和角度，为车辆提供实时的环境感知信息。其工作原理主要是发射端发射一个频率随时间线性变化的信号，该信号遇到障碍物后反射回来，接收端接收反射信号并与发射信号进行混频处理，从而计算出目标与雷达之间的距离和相对速度。雷达结构包括天线单元、发射机模块、接收机模块、信号处理模块、微处理器、电源模块和外壳等。

计量特性

目标识别

模拟目标识别数量不少于2个。

频段

工作频率范围应在（24~24.25）GHz。

速度

a）测量范围：至少满足（0±70）m/s；

b）最大允许误差（MPE）：±0.3m/s；

c）显示装置的分辨力：不超过0.1m/s。

注：速度+为正向速度，速度-为反向速度。

距离

a）测量范围：至少满足（10-60）m;

b）MPE：±0.5m；

c）显示装置的分辨力：不超过0.1m。

角度

a）测量范围：至少满足60°；

b）MPE：±2°；

c）显示装置的分辨力：不超过0.1°。

注：以上指标不是用于合格性判断，仅供参考。

校准条件

环境条件

a）温度：（23±5）℃；

b）相对湿度：≤85%；

c）其他：周围无影响仪器正常工作的电磁或机械干扰，避免存在虚假目标等情况。

测量标准及其他设备

校准所使用的测量标准及其他设备技术指标见表1。

表1 测量标准及其他设备指标

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24GHz毫米波雷达校准装置 | 工作频率范围：（24～24.25）GHz 模拟目标数量：≥2个 工作频率带宽：≥250MHz 模拟目标距离范围：（10~100）m 模拟目标距离最大允许误差：±0.1 m 模拟目标速度范围：(0~±300) km/h 模拟目标速度最大允许误差：±0.1 km/h 角度范围：-60°~+60° 角度MPE：±0.1° 角度分度值：不超过0.1° |
| 2 | 高精度转台 | 角度范围：-180°~+180° 角度MPE：±0.1° 角度分度值：不超过0.1° |

校准项目和校准方法

校准项目

| 序号 | 校准项目 |  | 条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标识别 | 数量 | 5.1 |
| 2 | 频段 | 范围 | 5.2 |
| 3 | 速度 | 测量范围 | 5.3 |
|  |  | 示值误差 |  |
|  |  | 显示装置的分辨力 |  |
| 4 | 距离 | 测量范围 | 5.4 |
|  |  | 示值误差 |  |
|  |  | 显示装置的分辨力 |  |
| 5 | 角度 | 测量范围 | 5.5 |
|  |  | 示值误差 |  |
|  |  | 显示装置的分辨力 |  |

校准方法

目标识别

打开24GHz毫米波雷达校准装置（以下简称校准装置），将被校雷达调至工作状态，设置校准装置模拟多个目标（以2个目标为例）：目标1速度设为0 m/s，距离设置为20 m，角度设置为0°；目标2速度设为0 m/s，距离设置为40 m，角度设置为0°。观测被校雷达是否准确识别到目标1和目标2。大于等于2个目标的情况，可参照上述方法。

雷达目标识别应符合5.1的要求。

频段

将被校雷达调至工作状态，打开校准装置，读取起始频率测量值与终止频率测量值，分别测量3次，取3次测量值中起始频率最小值和终止频率最大值为最终测量结果。

频段应符合5.2的要求。

速度校准

将被校雷达调至工作状态，将校准装置的发射端对准被校雷达法线方向。根据速度校准点设置相应的校准装置目标起始距离，目标角度设为0°，依次设置标准速度值为-70 m/s，-55 m/s，-45 m/s，-30 m/s，-15 m/s，15 m/s，30 m/s，45 m/s，55 m/s，70 m/s等10个速度校准点（或根据客户要求设置速度校准点，应保持均匀取点，且必须包含被校雷达测速范围的上限与下限），每个速度校准点分别重复测量10次，根据公式（1）计算速度示值误差。

|  |  | （1） |
| --- | --- | --- |

式中：

——第i个速度校准点雷达速度示值误差，m/s；

——第i个速度校准点雷达10次测量结果的平均值，m/s；

——第i个速度校准点校准装置模拟目标的标准速度值，m/s。

速度测量范围、速度示值误差和显示装置的分辨力应符合5.3的要求。

距离校准

将被校雷达设置为长距发射模式，将校准装置的目标速度设为0 m/s，目标角度设为0°，依次设置标准距离值为10 m，20 m，30 m，40 m，50 m，60 m等6个距离校准点（或根据客户要求设置距离校准点，应保持均匀取点，且必须包含被校雷达的最远距离），每个距离校准点分别重复测量10次，根据公式（2）计算距离示值误差。

|  |  | （2） |
| --- | --- | --- |

式中：

——第i个距离校准点雷达距离示值误差，m；

——第i个距离校准点雷达10次测量结果的平均值，m；

——第i个距离校准点校准装置模拟目标的标准距离值，m。

距离测量范围、距离示值误差和显示装置的分辨力应符合5.4的要求。

角度校准

根据7.2.2要求设置被校雷达与转台。将校准装置的目标距离设为20 m目标速度设为0 m/s。将被校雷达固定在高精度转台上，测量被校雷达峰值功率以标定法线方向，被校雷达与高精度转台角度置零，依次设置水平标准角度值为-30°、-20°、-10°、0°、10°、20°、30°等7个角度校准点（或根据客户要求设置角度校准点，应保持均匀取点，且必须包含被校雷达角度测量范围的上下限），每个角度校准点分别重复测量10次，根据公式（3）计算角度示值误差。

|  |  | （3） |
| --- | --- | --- |

式中：

——第i个角度校准点雷达角度示值误差，°；

——第i个角度校准点雷达10次测量结果的平均值，°；

——第i个角度校准点校准装置模拟目标的标准角度值，°。

角度测量范围、角度示值误差和显示装置的分辨力应符合5.5的要求。

校准结果

经校准的毫米波雷达，应出具校准证书。校准证书应至少包括如下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 送校单位的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，若与校准结果的有效性及应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n) 校准结果仅是对被校对象有效的声明；

o) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

复校时间间隔

应依据毫米波雷达的实际使用情况以及用户要求确定复校时间间隔，一般不要超过1年。

- 附录A

车载毫米波雷达（24GHz）校准原始记录参考格式

- 目标识别

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 目标识别 |  |

- 频段

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标称值（GHz） | 测量值（GHz） | 频率（GHz） |
| 起止频率（GHz） |  |  |  |
| 终止频率（GHz） |  |  |  |

- 速度

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示装置的分辨力（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 (m/s) | 序号 | 标准值(m/s) | 测得值(m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不确定度 (k=2) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 距离

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示装置的分辨力（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 （m） | 序号 | 标准值(m) | 测得值(m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不确定度(k=2) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 角度

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围（°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示装置的分辨力（°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 （°） | 序号 | 标准值(°) | 测得值(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不确定度(k=2) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B

车载毫米波雷达（24GHz）校准证书内页参考格式

| 校准项目 |  | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 目标识别 |  |  |
| 频段（GHz） |  |  |
| 速度（m/s） | 测量范围 |  |
|  | 示值误差 |  |
|  | 显示装置的分辨力 |  |
| 距离（m） | 测量范围 |  |
|  | 示值误差 |  |
|  | 显示装置的分辨力 |  |
| 角度（°） | 测量范围 |  |
|  | 示值误差 |  |
|  | 显示装置的分辨力 |  |

- 附件C

车载毫米波雷达（24GHz）测量结果不确定度评定示例

C.1速度误差校准不确定度评定

C.1.1 测量方法

以速度测量范围0~±100 m/s的车载毫米波雷达（24GHz）的50 m/s校准点为例，对其速度示值误差的测量不确定度进行评定。

C.1.2 测量模型

|  |  | (C.1) |
| --- | --- | --- |

式中：

——第i个速度校准点雷达速度示值误差，m/s；

——第i个速度校准点雷达10次测量结果的平均值，m/s；

——第i个速度校准点校准装置模拟目标的标准速度值，m/s。

C.1.3 不确定度来源

1）被校雷达测量结果引入的不确定度分量

a）重复性引入的不确定度分量；

b）显示装置的分辨力引入的不确定度分量；

2）校准装置引入的不确定度分量

C.1.4 标准不确定度评定

C.1.4.1 被校雷达引入的不确定度分量

被校雷达的不确定度分量由测量重复性引入。可以经过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

以50 m/s校准点为例，实际测量时在重复条件下连续测量10次，以10次测量的算数平均值作为测量结果，速度测量重复性引入的不确定度按照公式(C.2)计算，计算结果见表C.1。

|  |  | (C.2) |
| --- | --- | --- |

式中：

——被校雷达速度示值重复性，m/s。

表C.1 被校雷达测量重复性引入的标准不确定度分量

| 标准值(m/s) | 测得值(m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |  |
| 50.00 | 50.4 | 50.5 | 49.7 | 50.2 | 50.5 | 50.1 | 50.2 | 50.4 | 49.7 | 50.5 | 50.22 | 0.098 |

C.1.4.2 被校雷达显示装置的分辨力引入的不确定度分量

被校雷达的速度显示装置的分辨力为0.1 m/s，假设分辨力服从均匀分布，则由被校雷达速度显示装置的分辨力引入的不确定度分量为：

|  |  | (C.3) |
| --- | --- | --- |

按照JJF 1033-2023《计量标准考核规范》的要求，校准结果的重复性引入的不确定度分量大于被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，此时重复性中已经包含分辨力对校准结果的影响，故不再考虑分辨力所引入的不确定度分量。所以：

C.1.4.3 校准装置引入的不确定度分量

根据校准装置溯源证书中提供的速度最大允许误差MPE（V）=0.36 m/s，假设最大允许误差服从均匀分布，则由校准装置引入的不确定度分量为：

|  |  | (C.4) |
| --- | --- | --- |

C.1.5 不确定度分量一览表

表C.2 输入量标准不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 数值 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被校雷达速度测量结果重复性 |  | 0.098 m/s | 1 | 0.098 m/s |
| 2 | 校准装置示值误差 |  | 0.208 m/s | -1 | 0.208 m/s |

C.1.6 合成标准不确定度

各标准不确定度分量独立且不相关，合成标准不确定度：

C.1.7 扩展不确定度

取包含因子k=2，毫米波雷达校准结果的扩展不确定度为:

C.2 距离误差校准不确定度评定

C.2.1 测量方法

以距离测量范围10~60 m的车载毫米波雷达（24GHz）的30 m校准点为例，对其距离示值误差的测量不确定度进行评定。

C.2.2 测量模型

|  |  | (C.5) |
| --- | --- | --- |

式中：

——第i个距离校准点雷达距离示值误差，m；

——第i个距离校准点雷达10次测量结果的平均值，m；

——第i个距离校准点校准装置模拟目标的标准距离值，m。

C.2.3 不确定度来源

1）被校雷达测量结果引入的不确定度分量

a）重复性引入的不确定度分量；

b）显示装置的分辨力引入的不确定度分量；

2）校准装置引入的不确定度分量

C.2.4 标准不确定度评定

C.2.4.1 被校雷达引入的不确定度分量

被校雷达的不确定度分量由测量重复性引入。可以经过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

以30 m校准点为例，实际测量时在重复条件下连续测量10次，以10次测量的算数平均值作为测量结果，距离测量重复性引入的不确定度按照公式(C.6)计算，计算结果见表C.3。

|  |  | (C.6) |
| --- | --- | --- |

式中：

——被校雷达距离示值重复性，m。

表C.3 被校雷达测量重复性引入的标准不确定度分量

| 标准值(m) | 测得值(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |  |
| 30.00 | 30.4 | 30.8 | 30.5 | 28.5 | 30.6 | 30.3 | 30.0 | 28.4 | 29.8 | 30.4 | 29.97 | 0.269 |

C.2.4.2 被校雷达显示装置的分辨力引入的不确定度分量

被校雷达的距离显示装置的分辨力为0.1m，假设分辨力服从均匀分布，则由被校雷达距离显示装置的分辨力引入的不确定度分量为：

|  |  | (C.7) |
| --- | --- | --- |

按照JJF 1033-2023《计量标准考核规范》的要求，校准结果的重复性引入的不确定度分量大于被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，此时重复性中已经包含分辨力对校准结果的影响，故不再考虑分辨力所引入的不确定度分量。所以：

C.2.4.3 校准装置引入的不确定度分量

根据校准装置溯源证书中提供的距离最大允许误差MPE（R）=0.1 m，假设最大允许误差服从均匀分布，则由校准装置引入的不确定度分量为：

|  |  | (C.8) |
| --- | --- | --- |

C.2.5 不确定度分量一览表

表C.4 输入量标准不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 数值 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被校雷达距离测量结果重复性 |  | 0.269 m | 1 | 0.269 m |
| 2 | 校准装置示值误差 |  | 0.058 m | -1 | 0.058 m |

C.2.6 合成标准不确定度

各标准不确定度分量独立且不相关，合成标准不确定度：

C.2.7 扩展不确定度

取包含因子k=2，毫米波雷达距离测量结果的扩展不确定度为:

C.3 角度误差校准不确定度评定

C.3.1 测量方法

以角度测量范围-30°~ 30°的车载毫米波雷达（24GHz）的30°校准点为例，对其角度示值误差的测量不确定度进行评定。

C.3.2 测量模型

|  |  | (C.9) |
| --- | --- | --- |

式中：

——第i个角度校准点雷达角度示值误差，°；

——第i个角度校准点雷达10次测量结果的平均值，°；

——第i个角度校准点校准装置模拟目标的标准角度值，°。

C.3.3 不确定度来源

1）被校雷达测量结果引入的不确定度分量

a）重复性引入的不确定度分量；

b）显示装置的分辨力引入的不确定度分量；

2）校准装置引入的不确定度分量

C.3.4 标准不确定度评定

C.3.4.1 被校雷达引入的不确定度分量

被校雷达的不确定度分量由测量重复性引入。可以经过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

以30°校准点为例，实际测量时在重复条件下连续测量10次，以10次测量的算数平均值作为测量结果，角度测量重复性引入的不确定度按照公式(C.10)计算，计算结果见表C.5。

|  |  | (C.10) |
| --- | --- | --- |

式中：

——被校雷达角度示值重复性，°。

表C.5 被校雷达测量重复性引入的标准不确定度分量

| 标准值（°） | 测得值（°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |  |
| 30.00 | 30.7 | 31.1 | 30.6 | 31.0 | 29.1 | 29.4 | 30.6 | 30.4 | 29.8 | 30.0 | 30.27 | 0.207 |

C.3.4.2 雷达显示装置的分辨力引入的不确定度分量

被校雷达角度显示装置的分辨力为0.1°，假设分辨力服从均匀分布，则由被校雷达角度显示装置的分辨力引入的不确定度分量为：

|  |  | (C.11) |
| --- | --- | --- |

按照JJF 1033-2023《计量标准考核规范》的要求，校准结果的重复性引入的不确定度分量大于被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，此时重复性中已经包含分辨力对校准结果的影响，故不再考虑分辨力所引入的不确定度分量。所以：

C.3.4.3 高精度转台引入的不确定度分量

根据高精度转台溯源证书中提供的角度最大允许误差MPE（A）=0.1°，假设最大允许误差服从均匀分布，则由高进度转台引入的不确定度分量为：

|  |  | (C.12) |
| --- | --- | --- |

C.3.5 不确定度分量一览表

表C.6 输入量标准不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 数值 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被校雷达角度测量结果重复性 |  | 0.207° | 1 | 0.207° |
| 2 | 校准装置示值误差 |  | 0.058° | -1 | 0.058° |

C.3.6 合成标准不确定度

各标准不确定度分量独立且不相关，合成标准不确定度：

C.3.7 扩展不确定度

取包含因子k=2，毫米波雷达角度测量结果的扩展不确定度为: