电涡流转速、位移复合式传感器校准规范

编制说明

（征求意见稿）

2024年10月

- 任务来源

本规范是依据国振计委[2023]7号 关于下发2023年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知，规范归口单位为全国振动冲击转速计量技术委员会。

- 制定目和意义

在电力、石化和冶金等重要行业领域，大型旋转机械（包括汽轮机、发电机、给水泵等）机械运行参数监测直接关乎机组的安全运行。电涡流式传感器由于其测量参数多（转速和位移），测量精度高和非接触等特点，广泛应用于大型旋转机械的运行参数监。经过调研，市面上8成以上的电涡流传感器应用与电力等行业大型旋转机械转子的振动监测。

目前，针对大型旋转机械中电涡流传感器的计量，主要依据JJG 644-2003《振动位移传感器》检定规程，由于电涡流传感器在电力、石化等重要行业应用中有其特殊性，且数量巨大，该检定规程目前不能满足其计量要求，一些关键性的参数（转速）、技术指标（灵敏度偏差等）、检定项目和安装要求（安装间隙和靶材料特性）等未提及，部分项目（静态位移）检定方法也不适宜，极易对传感器的计量性能做出误判，直接影响机械参数监测系统的测量准确性。故需要制定专门针对该类型传感器的校准规范，确保在电力等行业内对该类型传感器能得到有效、合理的溯源。

本规范结合电涡流传感器在工业领域使用情况，参考现有国家检定规程、制造厂家传感器说明书和大量实验室测量数据而制定。该规范的制定，确保了电力等重要行业大型旋转机械监测系统量值的准确可靠，从而保障了机组的安全经济运行。

- 制定依据

本规范依据 JJF 1001《通用计量术语及定义》、 JJF 1059.1《测量不确定度的评定与表示》、 JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1094《测量仪器特性评定》为基础性系列规范进行编制。

本规范主要参考JJG105《转速表》、JJG 644-2003《振动位移传感器》、JJF 1871 《磁电式转速传感器校准规范》等计量技术规范。

- 编制过程

2023年4月提交立项申请，对本项目的必要性、意义、国内外水平现状和发展趋势、具备的基础、关键技术和工作内容等进行了论证，编制了国家计量技术法规项目计划任务书，对工作任务进行了分工。具体实施过程如下：

2023年12月，完成了立项申报书编制；

2024年2月，完成了任务书编制；

2024年6月，完成了相关验证试验；

2024年8月，完成了校准规范初稿；

- 主要技术内容的说明

5.1  关于范围

本规范适用于（0~5000）Hz频率范围内、测量范围不小于（1~10000）r/min的采用电涡流效应的转速和位移传感器的校准。

5.2  关于校准用设备

| 名 称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 转速标准装置 | 不大于被校转速传感器准确度等级或扩展不确定度的1/3 |
| 频率计 | 频率范围：1Hz~1MHz 开机准确度：1×10-6 日稳定度：1×10-6 |
| 测速齿轮 | 导磁率大的金属材料加工成渐开线齿形，常见齿数为1、3、15、30、60，齿轮模数为2~4，齿宽大于5mm |

5.3 关于校准项目

| 序号 | 校准参数 | 校准项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转速 | 转速示值误差 | 小于100r/min时：±1r/min； 不小于100r/min时：±1r/min |  |
|  |  | 转速示值变动性 | 小于100r/min时：0.1r/min； 不小于100r/min时：1r/min |  |
| 2 | 动态位移 | 参考灵敏度误差 | ±5% | 与出厂技术指标比较 |
|  |  | 频 率 响 应 | ±10% |  |
|  |  | 动态线性度 | ±5% |  |
| 3 | 静态位移 | 灵敏度误差 | ±5% | 与出厂技术指标比较 |
|  |  | 静态幅值线性度 | 10mm量程以下±2.0%； 10mm量程以上±5.0% |  |
|  |  | 幅值重复性 | 1% |  |

- 验证试验的情况和结果

通过试验手段来验证本标准的技术方法。通过试验，证明对标准仪器的选择，校准点的选择以及采用的校准方法是正确可行的。选择不同型号、生产厂家的被校装置进行试验。

对目前电力、石化所用的主流品牌本特利、艾默生、VM等电涡流传感器进行测试，分别对其动态位移、静态位移及转速参数进行测试。

- 与国外同类标准水平的对比分析

未查到国内外相同标准。