中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—XXXX

光电式皮带张力计校准规范

Calibration Specification for Photoelectric Belt Tension Meters

xxxx-xx-xx发布                           xxxx-xx-xx实施

国家市场监督管理总局  发布

光电式皮带张力计校准规范

Calibration Specification for Photoelectric Belt Tension Meters

JJF XXXX─XXXX

归  口 单 位：全国振动冲击转速计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目     录

引言...................................................................（Ⅱ）

1  范围................................................................( 1 )

2  引用文件............................................................( 1 )

3  术语................................................................( 1 )

4  概述................................................................( 1 )

5  计量特性............................................................( 2 )

5.1  频率示值误差......................................................( 2 )

5.2  张力示值误差......................................................( 2 )

6  校准条件............................................................( 2 )

6.1  环境条件..........................................................( 2 )

6.2  计量标准器........................................................( 2 )

7  校准项目和校准方法..................................................( 2 )

7.1  校准项目..........................................................( 2 )

7.2  校准方法..........................................................( 3 )

8  校准结果............................................................( 4 )

9  复校时间间隔........................................................( 4 )

附录A  原始记录格式....................................................( 5 )

附录B  校准证书内页格式................................................( 6 )

附录C  光电式皮带张力计校准结果不确定度评定示例........................( 7 )

引   言

本规范依据JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》中的要求进行编写。

本规范参考JJF 1156-2006 《振动　冲击　转速计量术语及定义》、JJG 298-2015 《标准振动台》中相关条款进行编写。

本规范为首次发布。

光电式皮带张力校准规范

1  范围

本规范适用于光电式皮带张力计的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1156-2006 振动　冲击　转速计量术语及定义

JJG 298-2015 标准振动台

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

张力标准值 tension standard value

在设定皮带单位长度单位宽度的质量、皮带宽度、两皮带轮跨距和振动固有频率的条件下，由皮带张力理论公式计算所得到的张力值。

- 概述

光电式皮带张力计是用于‌非破坏性测量皮带或其他带状、线状物体张力‌的专用仪器，通过检测振动频率或直接力学参数（如牛顿值）反映张力的松紧程度‌。

光电式皮带张力计主要由光学传感器、振动分析单元、控制与显示单元组成，通过光学传感器捕捉皮带受激振动产生的频率信号，结合预设的皮带参数，通过公式计算得到皮带张力。

图1 光电式皮带张力计结构示意图

光电式皮带张力计根据测得的频率，按公式（1）计算皮带张力：

（1）

式中：

——皮带张力，N；

——皮带单位长度单位宽度的质量，kg/m2；

——皮带宽度，m；

——两皮带轮跨距，m；

——振动固有频率（基频），Hz。

5  计量特性

5.1  频率示值误差：±1Hz（f≤100Hz），±1.0%（f＞100Hz）。

5.2  张力示值误差：±5.0%。

注：以上技术指标不用于合格性判别，仅供参考。

6   校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（23±5）℃，相对湿度：不大于85%；

6.1.2  校准环境应无振动、冲击、电磁辐射及强光等干扰。

6.2  计量标准器

标准振动台：频率范围（5～1000Hz）；频率MPE：±0.1%，频率稳定性不大于0.1%。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

光电式皮带张力计校准项目见表1。

表1  光电式皮带张力计校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款号 | 校准项目对应的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率 | 5.1 | 7.2.1 |
| 2 | *张力 | 5.2 | 7.2.2 |
| 注：带“*”的校准项目仅适用于具有张力计算功能的光电式皮带张力计 |  |  |  |

7.2  校准方法

7.2.1  频率示值误差

将光电式皮带张力计的光学传感器固定在距离标准振动台台面（1～30）mm的适当位置，在其工作频率范围内，均匀地或按倍频程选取包括频率上限值和下限值在内不少于7个频率值，使标准振动台按选取的频率值进行正弦激励，调节光电式皮带张力计光学传感器与标准振动台台面的间距，待光电式皮带张力计处于稳定的工作状态后，读取光电式皮带张力计的频率示值。每个频率点测量3次，按公式（2）或（3）计算，取3次测量结果中示值误差的最大值作为测量结果。

图2 光电式皮带张力计校准位置示意图

（2）

（3）

式中：

——频率示值误差，Hz；

——频率示值误差，%；

——第i次的频率示值，Hz；

——频率标准值，Hz。

7.2.2  张力示值误差

选取低、中、高3个频率点，按7.2.1方法测量并记录光电式皮带张力计在各频率点的张力示值，根据光电式皮带张力计设置的参数按公式（1）计算张力标准值，按公式（4）计算张力示值误差。

（4）

式中：

——张力示值误差，%；

——张力示值，N；

——张力标准值，N。

注：建议光电式皮带张力计的参数设置为M=5kg/m2，W=10mm，S=1000mm。

8  校准结果表达

校准证书至少应包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的说明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

光电式皮带张力计的复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，推荐为1年。

附录A

原始记录格式

| 客户名称： |  | 流水号 |
| --- | --- | --- |
| 计量器具名称： |  | 证书编号： |
| 制造单位： |  | 校准日期： |
| 型号/规格： |  | 校准地点： |
| 编号： |  | 环境温度： ℃ |
| 技术依据： |  | 相对湿度： ％ |

A.1 频率示值误差

| 频率标准值（Hz） | 频率示值（Hz） |  |  | 示值误差（Hz/%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.2 张力（M=5kg/m2,W=10mm,S=1000mm）

| 频率标准值（Hz） | 张力标准值（N） | 张力示值（N） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |

校准员：                                   核验员：

附录B

校准证书内页格式

B.1 频率

| 频率标准值（Hz） | 频率示值（Hz） | 示值误差（Hz/%） |
| --- | --- | --- |

B.2 张力（M=5kg/m2,W=10mm,S=1000mm）

| 频率标准值（Hz） | 张力标准值（N） | 张力示值（N） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |

附录C

光电式皮带张力计校准结果不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 环境条件：

仪器应在温度（23±5）℃，相对湿度不大于85%的条件下进行校准。室内应无振动、冲击、电磁辐射及强光等干扰。

C.1.2 测量标准：

标准振动台:频率范围（5～1000）Hz频率示值误差MPE：±0.1%，频率稳定性≤0.1%。

C.1.3 被测对象：

光电式皮带张力计，测量范围（6～600）Hz。

C.1.4 测量方法

将光电式皮带张力计的光学传感器固定在距离标准振动台台面（1～30）mm的适当位置，在其工作频率范围内，均匀地或按倍频程选取包括频率上限值和下限值在内不少于7个频率值，使标准振动台按选取的频率值进行正弦激励，调节光电式皮带张力计光学传感器与标准振动台台面的间距，待光电式皮带张力计处于稳定的工作状态后，读取光电式皮带张力计的频率示值。

C.2 测量模型

C.2.1测量模型为：

C.1

式中：——频率误差，Hz；

——频率示值，Hz；

——频率标准值，Hz。

C.2.2 不确定度传播率

测量模型中各个分量相互独立，则：

C.2

C.2.3 灵敏度系数

灵敏度系数，灵敏度系数

C.3

C.3 不确定度的评定

C.3.1 测量重复性引入的不确定度，用A类标准不确定度评定。

以80Hz为例，在重复性条件下用光电式皮带张力计测量10次，得到以下测量结果(单位：Hz)：

表C.1 频率标准值80Hz时的10次测量结果

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.1 | 80.3 | 80.0 | 79.9 | 79.8 | 79.9 | 80.1 | 80.1 | 80.0 | 80.0 |

单次实验标准差为：

C.4

0.14Hz

C.3.2 分辨力引入的不确定度，用B类标准不确定度评定。

光电式皮带张力的分辨力为0.1Hz，按均匀分布计算，取包含因子k=2，则：

0.029Hz

为避免重复计算，取测量重复性和分辨力引入的不确定度较大者

C.3.3 频率标准值引入的不确定度，用B类标准不确定度评定。

频率标准值的MPE：±0.1%，按均匀分布计算，取包含因子k=2，则：

0.046Hz

C.3.4 标准不确定度分量表：

表C.1 不确定度各分量汇总

| 不确定度来源 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏度系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 |  | 正态分布 | 1 | 0.14Hz |
| 频率标准值 |  | 均匀分布 | -1 | 0.046Hz |

C.3.5 合成标准不确定度

由于两个分量相互独立，因此合成标准不确定度:

=0.143Hz

C.3.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，得扩展不确定度为：

Hz