国家市场监督管理总局

发 布

202X-0X-0X实施

202X-0X-0X发布

膜式燃气表

Verification Regulation of Diaphragm Gas Meters

(征求意见稿)CD4

JJG  577-202X

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG

膜式燃气表检定规程                      JJG577-202X

代替 JJG577-2012

Verification Regulation

of Diaphragm Gas Meters

归 口 单 位：全国流量计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托全国流量计量技术委员会负责解释

目          录

引  言	III

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

3.1	术语	1

3.2	计量单位	2

4	概述	2

4.1	原理和结构	2

4.2	用途	2

5	计量性能要求	2

6	通用技术要求	3

6.1	标识与外观	3

6.2	密封性	4

6.3	压力损失	4

6.4	防爆性能	5

7	计量器具控制	5

7.1	检定条件	5

7.2	检定项目	5

7.3	检定方法	6

7.4	检定结果的处理	8

7.5	检定周期	8

附录A   温度和压力修正的燃气表	9

附录B   检定证书/检定结果通知书内页信息及参考格式	10

引  言

本规程以国家标准GB/T 6968-2019《膜式燃气表》、国际法制计量组织（OIML）的国际建议R137-1&2：2012《气体流量计》（Gas Meters）为技术依据，结合我国膜式燃气表的行业现状，对JJG577-2012《膜式燃气表》修订。与JJG577-2012版本相比，本规程除编辑性修改外，主要技术变化如下：

──修改了检定环境条件要求；

──增加了明示产品执行标准；

──取消了部分非计量功能检查；

──后续检定和使用中检查的技术要求等效采用国际建议R137；

──检定流量点调整为检定流量区间；

──调整和细化了仲裁检定要求；

──调整了检定周期的部分内容描述；

──增加了工商业用燃气表使用年限要求；

──增加了温度压力修正的燃气表；

──部分修改了检定证书/检定结果通知书内页格式。

JJG577《膜式燃气表》的历次版本发布情况为：

── JJG333-83《皮膜式家用煤气表》（试行）

── JJG577-88《工业煤气表》（试行）

── JJG577-1994《膜式煤气表》

── JJG577-2005《膜式燃气表》

── JJG577-2012《膜式燃气表》

膜式燃气表检定规程

- 范围

本规程适用于最大工作压力不超过50 kPa、最大流量不超过160 m3/h膜式燃气表（以下简称为燃气表）的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 引用文件

本规程引用了下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1004 流量计量名词术语及定义

GB/T 6968 膜式燃气表

OIML R137-1&2：2012  气体流量计（Gas Meters）

EN 1359:2017 膜式燃气表（Diaphragm Gas Meters）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 术语和计量单位

术语

JJF 1004界定的及以下术语和定义适用本规程。

- 带附加装置的燃气表 gas meters equipped with ancillary devices

装备了附加装置可以实现相应功能的燃气表。

注:带附加装置燃气表所用的机械表一般称为基表。

- 最大流量 maximum flowrate

燃气表满足计量性能要求的上限流量，符号qmax。

- 最小流量  minimum flowrate

燃气表满足计量性能要求的下限流量，符号qmin。

- 流量范围  flowrate range

- 能满足燃气表计量性能要求的最大流量和最小流量所限定的范围。

- 分界流量  transitional flowrate

把流量范围分为“高区”和“低区”的流量点，高区和低区各有相应的最大允许误差，符号qt。

- 最大工作压力  maximum operating pressure

燃气表正常工作所能承受的压力上限值，符号pmax。

- 压力损失   pressure loss

在最大流量的条件下，燃气表进气口与出气口之间的平均压力降，符号△p。

- 累积流量 integrating value

燃气表在一段时间内计数器所累积的体积量，符号Q。

- 回转体积  cyclic volume

燃气表计量腔完成一个工作循环所排出的气体体积，符号Vc。

- 标准参比条件 standard condition

规定气体温度为20℃，压力为101325Pa的气体状态。

注：标准参比条件简称标况。

计量单位

燃气表的计量单位应采用法定计量单位，应符合表1的规定。

- 主要计量单位名称和符号

| 序号 | 主要量名称 | 单位名称 | 单位符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累积流量 | 立方米、升（立方分米） | m3、L(dm3) |
| 2 | 瞬时流量 | 立方米每小时 | m3/h |
| 3 | 温度 | 开[尔文]、摄氏度 | K、℃ |
| 4 | 压力 | 帕[斯卡]、千帕 | Pa、kPa |
| 5 | 时间 | 小时、分、秒 | h、min、s |

- 概述

- 原理和结构

4.1.1  工作原理

燃气表属于容积式气体流量计，采用了柔性膜片计量腔的定排量测量原理。气体流经燃气表时在进气口和出气口产生的压力差作用下，推动计量机芯总成内的膜片作往复摆动来驱动连杆机构，推动分配阀切换使各计量腔轮流交替充气和排气，使燃气表连续运转，计数器记录燃气的累积体积。计量机芯总成完成一个充排气循环排出的体积量是一个回转体积。

4.1.2  结构

燃气表主要由外壳体、计量机芯总成、传动机构和计数器组件等组成。其中计量机芯总成由机芯壳、柔性膜片、分配阀、摆杆曲柄机构和防逆转装置等构成，计量机芯总成一般有两个计量腔，每个计量腔由膜片分隔为两个形状互补的计量室。可以在基表上增加附加功能装置。

- 用途

燃气表主要用于燃气的累积体积计量，一般在居民生活用和工商业用的燃气计量场合应用。

- 计量性能要求

燃气表的准确度等级为1.5级，其最大允许误差（MPE）应符合表2的规定。

在基表上如增加附加功能装置不能影响其计量性能。具有机电转换的燃气表,其机电转换误差不应超过1个转换值。

- 最大允许误差

| 准确度等级 | 流量q | 最大允许误差（MPE） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首次检定 | 后续检定/使用中检查 |
| 1.5级 | qt ≤q≤qmax | ±1.5% | ±3.0% |
|  | qmin ≤ q＜qt | ±3.0% | ±6.0% |

- 通用技术要求

- 标识与外观

    - 标识

燃气表铭牌或表体上应清晰、永久性地标明，至少应包括：

  - 制造商名称；

  - 产品名称；

  - 产品执行标准（编号及年代号）；

  - 型号/规格；

  - 准确度等级；

  - 出厂编号；

  - 型式批准标志和编号（制造计量器具许可证标志和编号）（如适用）；

  - 流量范围；

  - 最大工作压力；

  - 制造年月；

  - 回转体积；

  - 表体上标明气体流向的箭头或文字；

  - 脉冲或机电转换当量（如适用）；

  - 适用温度范围（如果是-10 ℃～40 ℃可不标注）；

  - 防爆标志及防爆合格证编号（如适用）；

  - 电池规格（如适用）；

其他有关技术指标(如适用)。

    - 外观

新制造燃气表外壳涂层应均匀，不应有起泡、脱落、划痕、变形等现象。燃气表外观不能有变形或锈蚀等影响密封性或计量性能的现象，封印应完好。计数器及标记应清晰易读。

    - 物理封印

燃气表应有不经破坏不能打开的物理封印。凡是可能影响计量准确度的任何人为机械干扰，应在封印上或保护标志上留下永久性可见的损坏痕迹。对于带电子附加功能燃气表，物理封印还应对燃气表计量数据具有保护功能，即在对燃气表软件和数据修改时必须先破坏物理封印。燃气表计量数据只能单向读取上传，不允许外界写入计量数据。

    - 显示装置

燃气表显示装置应满足燃气表累积流量在最大流量下工作8000 h而不回零的要求。如有电子显示应清晰显示计量单位（m3）。

6.1.4.1   计数器

计数器的位数和分辨力应符合表3规定。

- 计数器的位数和分辨力

| qmax (m3/h) | 最小分度上限值 L | 末位数字代表的最大体积值L | 最少累积显示位数 m3 | 最少显示位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qmax≤10 | 0.2 | 1 | 12345.678 | 8 |
| 16≤qmax≤100 | 2 | 10 | 123456.78 | 8 |
| 160 | 20 | 100 | 1234567.8 | 8 |

6.1.4.2   电子计数器

电子计数器显示应清晰易读，显示的数字和表示功能的文字或符号应完整。电子显示器应清晰易读、无缺段、缺码现象。计数器的位数和分辨力应符合表4规定。

- 电子计数器的位数和分辨力

| qmax (m3/h) | 末位数字代表的 最大体积值L | 最少累积显示位数 m3 | 最少显示位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| qmax≤10 | 10 | 12345.67 | 7 |
| 16≤qmax≤100 | 100 | 123456.7 | 7 |
| 160 | 1000 | 1234567 | 7 |

6.1.4.3  防逆转装置

燃气表应装有防止逆转的装置，当气体流入方向与规定流向相反时，燃气表应能停止计量或者不能逆向计数。

    - 流量范围

燃气表的流量范围值应符合表5的规定。

- 流量范围      （单位：m3/h）

| 序号 | 规格 | 最大流量qmax | 最小流量qmin | 分界流量qt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6 | 2.5 | 0.016 | 0.25 |
| 2 | 2.5 | 4 | 0.025 | 0.4 |
| 3 | 4 | 6 | 0.04 | 0.6 |
| 4 | 6 | 10 | 0.06 | 1.0 |
| 5 | 10 | 16 | 0.10 | 1.6 |
| 6 | 16 | 25 | 0.16 | 2.5 |
| 7 | 25 | 40 | 0.25 | 4.0 |
| 8 | 40 | 65 | 0.40 | 6.5 |
| 9 | 65 | 100 | 0.65 | 10.0 |
| 10 | 100 | 160 | 1.0 | 16.0 |
| - 注1： 最小流量值和分界流量值可以比表中所列的最小流量和分界流量值上限值小，但是该值应是表中对应列的某个值，或者是某个值的十进位约数值。 注2： 规格里的数字表示燃气表的公称流量值，一般在规格前面加上表示一定含义的字母，如G2.5。 |  |  |  |  |

- 密封性

燃气表应能承受1.5倍最大工作压力且不低于35kPa，不应漏气。

- 压力损失

燃气表压力损失最大允许值不应超过表6的规定。

- 压力损失最大允许值

| 序号 | 最大流量qmax m3/h | 压力损失Pa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不带控制阀 | 带控制阀 |
| 1 | 2.5～10 | 200 | 250 |
| 2 | 16～65 | 300 | 375 |
| 3 | 100～160 | 400 | 500 |

- 防爆性能

带电子附加功能装置的燃气表应取得国家授权防爆检验机构颁发的防爆合格证书。

- 计量器具控制

计量器具控制包括燃气表的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 检定条件

- 标准装置的测量不确定度应优于或等于燃气表最大允许误差绝对值的1/3，且满足被检表的流量范围。

- 配套设备及要求如表7所示。

- 配套设备一般要求

| - 序号 | 设备名称 | 参考测量区间 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 差压计 | （0～2）kPa | 优于或等于1.0级 | 测量压力损失 |
| - 2 | 温度变送器/温度计 | （-10～50）℃ | 优于或等于0.5级 分辨力≤0.2℃ | 测量表前温度、装置液体、 气体温度、环境温度等 |
| 3 | 压力变送器 | （-5～5）kPa | 优于或等于0.2级 | - 测量表前压和标准装置处的压力 |
| - 4 | 密封性试验设备 | （0～100）kPa | 优于或等于0.25级 分辨力≤0.2 kPa | 密封性试验 |
| - 5 | 压力测量设备 （绝压） | （60～120）kPa | 优于或等于0.2级 | 测量大气压力/被检表压力 |
| - 6 | 湿度计 | 10%RH～100%RH | MPE：±10%RH | 测量环境湿度 |
| - 7 | 秒表 | / | MPE：±0.5s/d | 计时用 |
| - 注：如流量标准装置含了以上配套设备，可不必再单独配备。 |  |  |  |  |

- 检定环境条件：

检定温度：（20±5）℃

大气压力一般为：（86～106）kPa

相对湿度：30%～85%

- 燃气表应稳定到检定环境的温度下方可进行检定。一般宜在检定环境条件下放置4h以上。

- 检定过程中，标准装置和燃气表的温度差，包括室温、标准装置液温（适用时）、标准装置和检定介质温度之差不应超过1 ℃。

- 检定介质一般为空气。

- 检定压力不得超过燃气表最大工作压力，检定系统不得漏气。

- 检定项目

检定类别有首次检定、后续检定和使用中检查三类，检定项目分别列于表8中。

- 检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 检 定 类 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| 1 | 标识与外观 | + | + | + |
| 2 | 密封性 | + | + | + |
| 3 | 压力损失 | + | - | - |
| 4 | 示值误差 | + | + | + |

- “+”表示需检定，“-”表示不需检定；

- 工商业用燃气表如经修理后，按首次检定进行。

- 居民生活用燃气表如经修理后，应按首次检定进行，检定周期需减去已使用的年限。

- 使用中检查的目的是为了检查燃气表的检定标识或检定证书是否有效，保护标识是否损坏，检定后的燃气表状态是否受到明显变动，及其示值误差是否超过使用中检查的最大允许误差。居民生活用燃气表检定周期需减去出厂的年限。

- 检定方法

  - 标识与外观

常规检查燃气表的标识与外观，应符合本规程6.1条的要求。

  - 密封性

密封性试验可采用如图1所示或采用其他等效的试验方法。输入1.5倍最大工作压力且不低于35kPa，持续时间不少于3 分钟，燃气表不应漏气。

  - 压力损失

在燃气表最大流量下，使用差压计或者准确度等级相当的压力计测量燃气表的进气口和出气口之间的压力降，压力测试点与燃气表接口之间的距离不应超出接口标称直径的3倍。在测量中，取压力降的最大值和最小值的算术平均值，按公式(1)计算。

∆p=∆pmax+∆pmin2                                                 (1)

式中： △p  ——压力损失值，Pa；

△pmax ——压力降的最大值，Pa；

△pmin ——压力降的最小值，Pa。

- 密封性试验示意图

  - 示值误差

- 检定装置与燃气表的连接

a)  标准装置

标准装置一般采用临界流喷嘴气体流量标准装置、标准表法气体流量标准装置、钟罩式气体流量标准装置、活塞式气体流量标准装置等，检定连接示意如图2所示。

- 检定连接示意图

b) 误差检定方法

优先采用动态法对燃气表进行检定。将燃气表的输出信号（如光电信号或摄像）接入标准装置的信号采集接收端，燃气表在检定流量下运行，同步获取燃气表和标准装置的体积、压力、温度值，计算得到燃气表的示值误差。

对于具有通信功能的燃气表，可采用通信方法获取的燃气表起始值和终止值，同步获取标准装置和燃气表体积值，计算燃气表的示值误差。

- 最少通气量

大、中流量点的最少通气量应能满足计量准确的要求，推荐不少于燃气表最小分度值的200倍，或不小于试验流量下1min所对应的体积量。小流量点的通气量在能满足计量准确的前提下可适当减少,一般不小于末位字轮运转一圈。

- 检定流量点

检定流量点一般为大、中和小流量点，大流量点在（0.7qmax～ qmax）、中流量点在（0.2qmax～0.4qmax）、小流量点在（qmin～5qmin）流量区间选取。各流量点至少检定一次，必要时可增加检定次数或者其他流量点（如 0.5qmax等）的检定，示值误差取算术平均值。

检定流量与设定流量的偏差不超过±5%，小流量点与设定流量的偏差不超过±3L/h。

- 使用中检查

使用中检查如在实验室进行，燃气表检测流量点一般可为中流量点和大流量点；如在现场常温下（20±10）℃测试时，一般可选择中流量点试验。如试验结果有争议，以在实验室试验结果为准，误差按照表2的使用中检查判定。

- 示值误差计算

检定前，燃气表应以最大流量预运转，通过的气体体积至少是燃气表回转体积的50倍。

单次测量示值误差按公式（2）计算：

Ei=Vm-VrefVref×100%                                                 (2)

式中： Ei ——单次测量的相对示值误差，%；

Vm  ——燃气表的示值，L；

Vref ——通过燃气表的气体实际值，L。

检定时应测量燃气表的进口端和标准装置处的温度、压力，按公式（3）进行温度、压力修正。

Vref=PsaTmaPmaTsaVs                    (3)

式中：

Vs  ——标准装置的示值，L；

Psa  ——标准装置处的绝对压力，Pa；

Tsa  ——标准装置处的热力学温度，K；

Pma ——燃气表进口端的绝对压力，Pa；

Tma  ——燃气表进口端的热力学温度，K。

注：如果标准装置和被检表均是标准状态下示值，不必修正。

- 仲裁检定

仲裁检定优先采用具有动态法检定功能的气体流量标准装置。仲裁检定使用中燃气表的示值误差按照表2 中使用中检查的要求。

注：必要时，对于按照JJF1354-202X《膜式燃气表型式评价大纲》取得型式批准证书的带电子附加装置的燃气表，可核查燃气表的软件标识。

- 检定结果的处理

检定合格的燃气表发给检定证书或加贴检定合格标识（或封印标志）；检定不合格的燃气表发给检定结果通知书或加贴不合格标识。

- 检定周期

    - 用于贸易结算的居民生活用燃气表只作首次强制检定，限期使用，到期更换。以天然气为介质的燃气表使用期限不应超过10年。以人工煤气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限不应超过6年。

注：燃气表使用期限从制造日期起算。

    - 用于贸易结算的工商业用燃气表的检定周期不应超过3年。工商业用燃气表使用期限不应超过10年。

附录A   温度和压力修正的燃气表

本附录适用于温度和压力修正的、显示标况体积的燃气表。

A.1  燃气表的标识与外观、密封性、压力损失要符合正文要求。

A.2  燃气表须明示显示值是标况体积，在检测状态下应有满足检测的标况体积信号输出，如光电信号、脉冲信号或数字通信信号，信号的分辨力应符合表A-1的规定。

表A-1   检测信号分辨力

| 最大流量qmax m3/h | 检测信号分辨力 L/pul |
| --- | --- |
| qmax≤10 | 10 |
| 16≤qmax≤100 | 100 |
| 160 | 1000 |
| 注：信号分辨力可比以上更优 |  |

A.3  日常检定

按照被检表和标准装置的标况示值进行误差检定，两者都是标况示值，按下式计算误差：

Ei=Vm-VsVs×100%                                                 (A-1)

式中： Ei ——单次测量的相对示值误差，%；

Vm  ——燃气表的标况示值，L；

Vs ——标准装置的标况示值，L。

标况示值误差应满足表2最大允许误差要求。

如果有疑问，可按照A.4 条增加检定项目，如有一项不符合，即判定不合格。

A.4 仲裁检定

可以采用以下任意一种方法检测，应满足要求。如有一项不符合，即判定不合格。

A.4.1方法一：分量法

A.4.1.1  按照正文要求检测燃气表工况体积示值误差；

A.4.1.2  温度示值误差

将燃气表和标准温度计同时放置在温度稳定的高低温箱内，温度达到设定值稳定后，对测量点为-10℃、+20℃和+40℃温度点进行分别检测，温度最大允许示值误差见表A-2。

A.4.1.3 压力示值误差

在80kPa、100 kPa和120 kPa压力点下分别检测，压力最大允许示值误差见表A-2。

表A-2  温度压力测量技术要求

| 项目 | 修正范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | -10℃～+40℃ | ±1.0 ℃ |
| 压力 | 80kPa～120kPa | ±300 Pa |

A.4.2方法二：总量法

在修正的温度和压力范围内，检定标况流量点一般为大、中和小流量点，大流量点在（0.7qmax～qmax）、中流量点在（0.2qmax～0.4qmax）、小流量点在（qmin～5qmin）流量区间选取。示值误差应满足表2的要求。

附录B   检定证书/检定结果通知书内页信息及参考格式

B1检定证书内页信息格式

B1.1检定条件和检定标准装置

| 检定机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | XX℃～XX℃ | 地 点 |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | XX%～XX% | 大气压力 |  | kPa |  | 检定介质 |  | 空气 |
| 检定使用的计量标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确 度等级/最大允许误差 |  | 计量标准 证书编号 |  | 有效期至 |  |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确 度等级/最大允许误差 |  | 标准器检定/校准 证书编号 |  | 有效期至 |  |
| 技术依据 |  |  | JJG577-202X《膜式燃气表》 |  |  |  |  |  |

B1.2 检定项目及结果

| 序号 | 检定项目 | 检定结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 标识与外观 | 符合 |
|  | 密封性 | 合格 |
|  | 压力损失 | 合格 |
|  | 示值误差 | 合格 |
|  | 检定结论 | 符合1.5 级合格 |

B2 检定结果通知书内页信息格式参照以上内容，并给出不合格项，检定结论为不合格。

----------------------------------------