中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

毛细管电泳质谱联用仪

计量测试评价规范

Evaluation Specification for Metrological Testing of Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布								XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局  发 布

JJF XXXX—202X

毛细管电泳质谱联用仪

计量测试评价规范

Evaluation Specification for Metrological Testing of

Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry

归 口 单 位：全国临床医学计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

本规范委托全国临床医学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引  言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语	1

4	概述	2

5	计量特性/要求	2

6	通用技术要求	3

6.1	仪器实际工作条件	3

6.2	外观结构	3

6.3	安全性	3

6.4	环境适应性	4

7	计量测试评价项目	4

8	提供样机的数量及样机的使用方式	4

8.1	提供样机的数量	4

8.2	样机的使用方式	4

9	计量测试评价方法、条件和数据处理	4

9.1	通用技术要求	4

9.2	计量要求	5

10	所用计量器具和设备表	8

11	结果报告	8

12	测试评价及建议	8

13	测试中断与异常情况处理	9

13.1	中断处理	9

13.2	样机异常情况处理	9

13.3	测试仪器、设备故障处理	9

附录A 计量测试原始记录格式	10

附录B 计量测试评价报告格式	16

附录C 毛细管电泳仪和质谱参数（建议条件）	19

附录D 标准物质溶液配制及使用	20

引  言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。计量特性等主要参考了JJG 964-2001《毛细管电泳仪》、JJF 1528-2015《飞行时间质谱仪校准规范》、GB/T 33864-2017《质谱仪通用规范》、GB/T 35410-2017《液相色谱-串联四极质谱仪性能的测定方法》等标准完成本规范的编制。

本规范系首次发布。

毛细管电泳质谱联用仪计量测试评价规范

- 范围

- 本规范适用于毛细管电泳质谱联用仪（以下简称CE-MS）的计量测试评价。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1164-2018 气相色谱-质谱联用仪校准规范

JJF 1317-2011 液相色谱-质谱联用仪校准规范

GB/T 6041-2020 质谱分析方法通则

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法

GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语

3.1 灵敏度 sensitivity【GB/T 6041-2020 2.5】

在规定的条件下，对于选定化合物产生的某一个质谱峰，仪器对单位样品所产生的响应值。

3.2分辨力 resolution【JJF 1317-2011 3.1】

分辨两个相邻质谱峰的能力，以某离子峰峰高50%处的峰宽度（简称半峰宽）表示，记为W1/2，单位为原子质量单位（u）。

3.3 信噪比 signal to noise ratio【GB/T 6041-2020 2.13】

在质谱分析中，信号强度与噪声强度的比值。

3.4 电喷雾电离 electrospray ionization【JJF 1317-2011 3.6】

在高电场中对样品溶液进行雾化以辅助实现电离的方式，简称ESI，分为ESI正离子模式（ESI+）和ESI负离子模式（ESI-）。

3.5 接口 interface

接口是毛细管电泳仪和质谱仪的连接装置。采用ESI 电离方式的CE-MS有5种常见类型的接口：共轴鞘流接口、无鞘接口、液体型接口、微透析接口和微加工芯片接口。

3.6 原子质量单位 atomic mass unit【JJF 1164-2018 3.1】

核素12C的一个中性原子处于基态时静止质量的1/12，记为u。

- 概述

CE-MS是将毛细管电泳仪与质谱仪联用的仪器，质谱仪类型包括单四极杆质谱、三重四极杆质谱、飞行时间质谱等。CE-MS将样品通过毛细管电泳仪进行分离后进入质谱仪进行检测，用于样品定性定量分析。CE-MS主要包括毛细管电泳系统、接口装置、离子源、质量分析器、检测器、真空系统和数据处理系统等部分。

- 计量特性/要求

CE-MS的计量特性包括分辨力、信噪比、质量准确性、峰面积连续重复性、峰面积日内重复性、迁移时间连续重复性、迁移时间日内重复性，主要性能指标见表1。

表1 CE-MS主要计量特性指标

| 计量性能 | 仪器类型 | 电离模式 | 计量性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分辨力 | 单四极杆质谱、三重四极杆质谱、飞行时间质谱 | ESI+ | ≤1 u |
| 信噪比 |  | ESI+ | ≥10:1 |
| 质量准确性 |  | ESI+ | ≤0.5 u |
| 峰面积连续重复性 |  | ESI+ | ≤15% |
| 峰面积日内重复性 |  | ESI+ | ≤15% |
| 迁移时间连续重复性 |  | ESI+ | ≤15% |
| 迁移时间日内重复性 |  | ESI+ | ≤15% |
| 注: 以上指标不用于合格性判别，仅供参考。 |  |  |  |

5.1 分辨力

注入标准物质并记录质谱峰，以其50%峰高处的峰宽作为测试数据来要求。

5.2 信噪比

注入标准物质并记录质谱峰强度与噪声强度的比值，以6次测量结果的平均值作为测试数据来要求。

5.3 质量准确性

记录特征离子的实测质量数与理论质量数的偏差，以最大值作为质量准确性的结果。

5.4 峰面积连续重复性

在相同测量条件下，对同一浓度的标准物质进行连续7次重复测量，以色谱峰面积之间的一致性来要求。

5.5 峰面积日内重复性

在相同测量条件下，对同一浓度的标准物质进行间隔7次重复测量，以色谱峰面积之间的一致性来要求。

5.6 迁移时间连续重复性

在相同测量条件下，对同一浓度的标准物质进行连续7次重复测量，以迁移时间之间的一致性来要求。

5.7 迁移时间日内重复性

在相同测量条件下，对同一浓度的标准物质进行间隔7次重复测量，以迁移时间之间的一致性来要求。

- 通用技术要求

  - 仪器实际工作条件

实验室环境应当满足仪器安装的要求，不得存在强烈的机械振动和电磁干扰，测试时实验室温度应当控制在（15~30）℃，相对湿度不大于80%，并确保测试过程中环境温度变化小于3℃。

  - 外观结构

仪器外表平整、清洁、字迹清晰。仪器的旋钮、按键，开关等工作正常；所有紧固件不得松动；指示、显示清晰完整。所有铭牌及标志应耐久和清晰，内容符合相关法规、标准要求。

  - 安全性

6.3.1 保护接地

在正常工作条件下，电源输入插座中的保护接地点（电源接地端子）与保护接地的所有可触及金属部件之间的阻抗不得超过0.1 Ω。

6.3.2 介电强度

在正常工作条件下，由交流电网供电的质谱仪，电源输入端与仪器接地之间施加试验电压1 500 V，历时1 min，不出现击穿或飞弧现象。

6.3.3 接触电流

在正常工作条件下应不大于0.5 mA。

  - 环境适应性

按6.1工作条件分别对不同工作场合使用的仪器进行温度上限、温度下限、恒定湿热试验，其质量准确性和重复性应满足5中的要求。

- 计量测试评价项目

表2 计量测试评价项目表

| 序号 | 项目名称 |  | 对应要求条款号 | 对应要求方法号 | 评价方式 | 关键项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量性能 | 分辨力 | 5.1 | 9.2.1 | 试验 | 是 |
|  |  | 信噪比 | 5.2 | 9.2.2 | 试验 | 是 |
|  |  | 质量准确性 | 5.3 | 9.2.3 | 试验 | 是 |
|  |  | 峰面积连续重复性 | 5.4 | 9.2.4 | 试验 | 是 |
|  |  | 峰面积日内重复性 | 5.5 | 9.2.5 | 试验 | 是 |
|  |  | 迁移时间连续重复性 | 5.6 | 9.2.4 | 试验 | 是 |
|  |  | 迁移时间日内重复性 | 5.7 | 9.2.5 | 试验 | 是 |
|  | 通用要求 | 外观结构 | 6.2 | 9.1 | 观察 | 否 |
|  |  | 安全性 | 6.3 | 9.1 | 试验 | 否 |
|  |  | 环境适应性 | 6.4 | 9.1 | 试验 | 否 |

- 提供样机的数量及样机的使用方式

  - 提供样机的数量

至少提供一台样机。也可根据需要，自行协商产品数量并相应说明。

  - 样机的使用方式

所有测试项目原则上应在同一台样机上进行，且不得在测试期间或测试中对样机进行调整。

- 计量测试评价方法、条件和数据处理

  - 通用技术要求

9.1.1 测试目的

评价各测试项目是否满足6中的要求。

9.1.2 测试方法

9.1.2.1 外观结构

用目视和手感等方法检查。

9.1.2.2 保护接地

按GB 4793.1-2007的6.5.1有关规定进行试验。

9.1.2.3 介电强度

电网电源电路，用耐电压测试仪，一端为连接在一起的电源线插头的相线和中线，另一端为连接在一起的所有可触及导电零部件之间，在5 s内升至1 500 V试验电压值，并保持1 min。电源线与可接触导电件间的抗干扰电容不应开路；若这些电容不能用于进行试验，则可以用一个数值为交流电压1.4倍的直流电压试验。

其他电路参照GB 4793.1-2007附录的有关规定进行试验。

9.1.2.4 接触电流

试验豁免条件：在正常工作条件下，当可触及零部件与参考地之间，或在同一台仪器上1.8 m（沿表面或通过空气）的距离内的任意两个可触及零部件之间的电压值不超过30 V（交流有效值）或直流60 V，可以不进行该项试验。

按GB 4793.1-2007的6.3有关规定进行试验。

9.1.2.5 环境适应性

按GB/T 11606-2007中第4章、第5章和第7章进行试验。

  - 计量要求

9.2.1 分辨力

9.2.1.1 测试目的

评价仪器分辨力是否满足5中的要求。

9.2.1.2 测试方法

待仪器运行稳定后，根据仪器说明书的推荐条件设置参数，经毛细管柱（毛细管电泳仪条件按照附录C）注入50 μg/mL混合氨基酸标准物质。观察质谱图，记录m/z=175与m/z=166质谱峰，并计算其50%峰高处的峰宽，得到W1/2，作为分辨力的结果。

9.2.2 信噪比

9.2.2.1 测试目的

评价仪器信噪比是否满足5中的要求。

9.2.2.2 测试方法

根据附录C设定毛细管电泳条件并优化质谱条件，将检测离子的m/z设为表3中特征离子的m/z，经毛细管柱注入相应量的混合氨基酸标准物质。观察色谱图，记录其色谱峰峰高作为Hs。同时记录信号峰后1 min~3 min时间内的基线输出信号的最大值与最小值之差，作为Hn。

9.2.2.3 数据处理

按照公式（1）计算信噪比S/N，连续测量6次，以6次测量S/N的平均值作为信噪比的结果。

SN=HsHn                                （1）

式中：Hs——提取离子（m/z）的色谱峰峰高；

Hn——基线噪声值。

表3 测量条件和特征离子理论值

| 仪器类型 | 电离模式 | 特征离子的m/z |
| --- | --- | --- |
| 单四级杆 | ESI+ | 精氨酸：175.1 |
|  |  | 苯丙氨酸：166.0 |
| 三重四级杆 | ESI+ | 精氨酸：175.1（母离子）→70.1（子离子） |
|  |  | 苯丙氨酸：166.0（母离子）→120.1（子离子） |
| 飞行时间质谱 | ESI+ | 精氨酸：175.1 |
|  |  | 苯丙氨酸：166.0 |

9.2.3 质量准确性

9.2.3.1 测试目的

评价仪器质量准确性是否满足5中的要求。

9.2.3.2 测试方法

根据表3和CE-MS质量数应用范围，将扫描范围设为表3中相应特征离子理论值±5的范围，直接注入相应量的标准物质。观察质谱图，记录特征离子的实测质量数。

9.2.3.3 数据处理

按照公式（2）计算ΔM，以ΔM的最大值作为质量准确性的结果。

∆M=Mi测-Mi理                            （2）

式中：Mi测——第i个离子的测量值，u；

Mi理——第i个离子的理论值，u。

9.2.4 峰面积与迁移时间连续重复性

9.2.4.1 测试目的

评价仪器峰面积与迁移时间连续重复性是否满足5中的要求。

9.2.4.2 测试方法

根据附录C设定毛细管电泳条件并优化质谱条件。将检测离子的m/z设为表3中特征离子的m/z，经毛细管柱注入相应量的混合氨基酸标准物质。观察色谱图，记录其色谱峰的峰面积和迁移时间。连续测量7次。

9.2.4.3 数据处理

按照公式（3）分别计算峰面积与迁移时间的相对标准偏差（RSD），作为峰面积重复性与迁移时间重复性的结果。

RSD=i=17xi-x26×1x×100%RSD=i=16(xi-x)25×1x×100%                         （3）

式中：xi——第i次测量迁移时间（min）或峰面积；

x——7次测量迁移时间（min）或峰面积的算术平均值；

i——测量序号。

9.2.5 峰面积与迁移时间日内重复性

9.2.5.1 测试目的

评价仪器峰面积与迁移时间日内重复性是否满足5中的要求。

9.2.5.2 测试方法

将检测离子的m/z设为表3中特征离子的m/z，经毛细管柱注入相应量的混合氨基酸标准物质。观察色谱图，记录其色谱峰的峰面积和迁移时间。每隔4小时测量一次，共测量7次。

9.2.5.3 数据处理

按照公式（4）分别计算峰面积与迁移时间的相对标准偏差（RSD），作为峰面积重复性与迁移时间重复性的结果。

RSD=i=17xi-x26×1x×100%RSD=i=16(xi-x)25×1x×100%                         （4）

式中：xi——第i次测量迁移时间（min）或峰面积；

x——7次测量迁移时间（min）或峰面积的算术平均值；

i——测量序号。

- 所用计量器具和设备表

表4 所用计量器具和设备表

| 序号 | 测试设备名称 | 测量范围 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合氨基酸标准物质 | 50 μg/mL | 相对扩展不确定度优于10%（k=2） |

- 结果报告

计量测试评价结果应在计量测试报告中反映，计量测试报告应至少包括样机基本信息、评价依据、测试记录、评价结果及建议。

评价报告应至少包含的信息如下：

a)  标题：“评价报告”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行测试的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校样机的描述和明确标识；

g)  进行测试的日期，如果与测试结果的有效性和应用有关时，应说明被测试样机的接收日期；

h)  如果与测试结果的有效性应用有关时，应对测试样品的抽样程序进行说明；

i） 测试所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j） 本次测试所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k） 测试环境的描述；

l） 测试结果及其测量不确定度的说明；

m）对测试规范的偏离的说明；

n） 测试报告签发人的签名、职务或等效标识；

o） 测试结果仅对被校对象有效的声明；

p） 未经实验室书面批准，不得部分复制报告的声明。

- 测试评价及建议

测试完成后，结合测试数据和测试环境条件进行分析，应对测试仪器进行技术状态、稳定性、可靠性、适用性进行评价，与国外同级别仪器比较，给出相应建议。

如仪器的各项指标均满足评价要求，并优于或等同于国外同类高端仪器，认为该高端仪器可替代国外高端仪器。如仪器的各项指标均满足评价要求，并符合用户单位的需求，认为该高端仪器可为用户单位使用；如测试数据结果部分存在性能差异，或部分指标劣于国外同类高端仪器认为该高端仪器在特定使用条件/特定使用场景下使用，并给出相应约束条件；如仪器的关键性指标或大部分指标均不满足评价要求，则认为该高端仪器不可替代国外高端仪器。

测试完成后，由主承担测试单位对测试结果进行分析并给出初步评价结果，并组织相关专家评审确认后，给出最终建议。

- 测试中断与异常情况处理

测试过程中出现异常现象，在确保安全的情况下，保持当前异常状态，保存历史数据和正常数据，并上报负责人组织开展异常情况分析和问题定位，给出处理问题的方案。

  - 中断处理

测试过程中可能由于故障或其他原因引起测试中断。测试中断后，应及时排除故障，分析对样机的影响，并根据分析结果合理确定重新测试、继续测试或中止测试，以及继续测试的条件。测试中引起测试中断的原因一般如下:

a) 样机本身故障造成测试中断；

b) 测试仪器、设备故障引起测试中断。

  - 样机异常情况处理

测试过程中出现的样机异常按照以下原则处理:

- 样机失效，应标识、隔离，判定确认失效原因，根据失效原因判断是否继续测试；

- 对于样机失效和指标超差问题，应由委托方、测试承担单位、用户、研制方专家共同进行问题分析，定位，给出处理意见；

- 样机非正常损坏，应评估其损坏情况，分析原因，进行更换后重新测试或继续开展未完成测试。

  - 测试仪器、设备故障处理

测试过程中出现的仪器、设备故障按照以下原则处理：

- 应分析故障对被验证样品的影响；

- 需修复故障的仪器设备经检定或校准满足使用要求并在有效期内，如果无法修复则更换同样规格设备；

- 若仪器、设备故障对被验样机无影响，使用修复或更换的仪器设备继续测试；若有影响，更换样机后使用修复成更换的仪器设备重新测试。

# 附录A 计量测试原始记录格式

毛细管电泳质谱联用仪计量测试原始记录

数据记录格式

- 性能

      - 分辨力

| 被测仪器名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  |
| 试验地点 |  | 试验日期 |  |
| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| 其他环境因素 |  | 试验人员 |  |
| 核验人员 |  | 厂商确认签字 |  |

- 分辨力

| 氨基酸 | W1/2 |
| --- | --- |
| 精氨酸 |  |
| 苯丙氨酸 |  |

      - 信噪比

| 被测仪器名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  |
| 试验地点 |  | 试验日期 |  |
| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| 其他环境因素 |  | 试验人员 |  |
| 核验人员 |  | 厂商确认签字 |  |

- 信噪比

| 氨基酸 | 测量次数 | Hs | Hn | S/N | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| 氨基酸 | 测量次数 | Hs | Hn | S/N | 平均值 |
| 苯丙氨酸 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |

      - 质量准确性

| 被测仪器名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  |
| 试验地点 |  | 试验日期 |  |
| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| 其他环境因素 |  | 试验人员 |  |
| 核验人员 |  | 厂商确认签字 |  |

- 质量准确性

| 氨基酸 | M测 | M理 | ΔM |
| --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 |  |  |  |
| 苯丙氨酸 |  |  |  |

      - 峰面积与迁移时间连续重复性

| 被测仪器名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  |
| 试验地点 |  | 试验日期 |  |
| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| 其他环境因素 |  | 试验人员 |  |
| 核验人员 |  | 厂商确认签字 |  |

- 峰面积与迁移时间连续重复性

| 氨基酸 | 测量次数 | 迁移时间 | 峰面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
|  | RSD |  |  |
| 苯丙氨酸 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
|  | RSD |  |  |

      - 峰面积与迁移时间日内重复性

| 被测仪器名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  |
| 试验地点 |  | 试验日期 |  |
| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| 其他环境因素 |  | 试验人员 |  |
| 核验人员 |  | 厂商确认签字 |  |

- 峰面积与迁移时间日内重复性

| 氨基酸 | 测量时间 | 迁移时间 | 峰面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 | 0 h |  |  |
|  | 4 h |  |  |
|  | 8 h |  |  |
|  | 12 h |  |  |
|  | 16 h |  |  |
|  | 20 h |  |  |
|  | 24 h |  |  |
|  | RSD |  |  |
| 苯丙氨酸 | 0 h |  |  |
|  | 4 h |  |  |
|  | 8 h |  |  |
|  | 12 h |  |  |
|  | 16 h |  |  |
|  | 20 h |  |  |
|  | 24 h |  |  |
|  | RSD |  |  |

- 通用技术

      - 外观和结构

| 被测仪器名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  |
| 试验地点 |  | 试验日期 |  |
| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| 其他环境因素 |  | 试验人员 |  |
| 核验人员 |  | 厂商确认签字 |  |

- 外观和结构

| 项目 | 检查结果 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |
| 结构 |  |  |

      - 尺寸和重量

| 被测仪器名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  |
| 试验地点 |  | 试验日期 |  |
| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| 其他环境因素 |  | 试验人员 |  |
| 核验人员 |  | 厂商确认签字 |  |

- 尺寸和重量

| 项目 | 检查结果 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 宽 |  |  |
| 高 |  |  |
| 深 |  |  |
| 重量 |  |  |

      - 安全性

| 被测仪器名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  |
| 试验地点 |  | 试验日期 |  |
| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| 其他环境因素 |  | 试验人员 |  |
| 核验人员 |  | 厂商确认签字 |  |

- 安全性

| 试验条件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验时间 |  |  |
| 保护接地 | 检查结果 | 指标 |
| 介电强度 | 检查结果 | 指标 |
| 接触电流 | 检查结果 | 指标 |

      - 环境适应性

| 被测仪器名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  |
| 试验地点 |  | 试验日期 |  |
| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| 其他环境因素 |  | 试验人员 |  |
| 核验人员 |  | 厂商确认签字 |  |

- 环境适应性

| 项目 | 检查结果 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 温度上限 |  |  |
| 温度下限 |  |  |
| 恒定湿热试验 |  |  |

# 附录B 计量测试评价报告格式

毛细管电泳质谱联用仪计量评价测试报告

一、样机基本信息

- 委托单位

- 仪器生产单位

- 仪器名称、型号、编号

- 工作原理、用途、应用场景

- 测量参数、计量性能指标

- 外观照片，铭牌照片，关键部位照片等可追溯性信息

二、人员签字

- 测试评价人员签字

- 复核人员签字

- 厂商人员签字

三、测试条件

- 测试时间

- 测试依据

- 测试环境（开始温度、结束温度、振动、相对湿度、其他等）

- 测试用设备（仪器证书号、标准有效期、测试范围等）

- 测量参数、计量性能指标

四、计量测试项目结果及相关数据处理判定结果

表  毛细管电泳质谱联用仪测试结果

| 测试项目 | 指标来源/评价标准 |  |  |  | 是否为 关键指标 | 测试要求 | 测试结果 | 评价结果 |  |  |  | 单项指标评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国外同类仪器指标 （标注具体仪器型号） | 用户需求指标 | 国内标准 要求指标 （国标、国军标） | 行业要求 指标 （行标、 行业调研） |  |  |  | 是否达到国外同类仪器指标（标注具体仪器型号） | 是否达到用户需求指标 | 是否达到国内标准要求指标 （国标、国军标） | 是否达到行业要求指标 （行标、行业调研） |  |
| 分辨力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信噪比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量准确性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰面积连续重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迁移时间连续重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰面积日内重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迁移时间日内重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、计量测试评价结果分析及建议

仪器评价及应用推广建议按条款13给出。

（一）计量测试重点问题提示，以及重点关注等。

（二）多个评价对象之间（含国内外）计量测试项目数据比较曲线与分析等。

（三）仪器推广建议等。

# 附录C 毛细管电泳仪和质谱参数（建议条件）

C.1 毛细管电泳仪参数

毛细管：熔融石英毛细管。

分离方式：电压分离，+30 kV。

分离缓冲液：10% 醋酸（体积分数）。

导电液：10% 醋酸（体积分数）。

进样方式：压力进样，0.5 psi，10 s。

使用GB/T 6682-2008规定的一级水，电导率（25℃）≤0.01 mS/m，吸光度（254 nm，1 cm光程）≤0.001，可溶性硅（以SiO2计）含量≤0.01 mg/L。

C.2 质谱参数

对于信噪比的测试，首先应使用仪器的质谱优化功能进行优化。可以采用浓度为50 μg/mL混合氨基酸标准物质，以经毛细管柱注入的方式分别对质谱仪的如下参数进行优化，即毛细管电压值、锥孔电压值、碰撞能量、雾化气温度和气流大小，使氨基酸在m/z=175与m/z=166的离子峰高最高。将质谱采集数据的阈值设为0。其他项目的测试，参照该条件。

# 附录D 标准物质溶液配制及使用

D.1 试剂

水为符合GB/T 6682-2008规定的一级水。

甲酸：分析纯及以上。

纯度标准物质

L-精氨酸纯度标准物质：相对扩展不确定度应不大于1%（k=2）。

L-苯丙氨酸纯度标准物质：相对扩展不确定度应不大于1%（k=2）。

D.2 设备

移液器或移液管：量程范围200 μL或1000 μL，经检定合格。

容量瓶：10 mL，B级及以上。

D.3 溶液的配制

用于分辨力、信噪比、质量准确性、峰面积连续重复性、峰面积日内重复性、迁移时间连续重复性、迁移时间日内重复性计量特性指标的溶液，用0.1% 甲酸-水将L-精氨酸纯度标准物质和L-苯丙氨酸纯度标准物质配制或稀释成50 μg/mL的混合氨基酸标准物质。

测试溶液在每次测试前应当现用现配。

JJF XXXX—202X