《毛细管电泳质谱联用仪计量测试评价规范》

实验报告

（征求意见稿）

（2024年12月）

《毛细管电泳质谱联用仪计量测试评价规范》起草组

目录

一、实验目的	2

二、实验地点	2

三、环境条件	2

四、实验仪器与实验设计	2

五、测试设备和试剂	2

六、实验结果	3

七、实验结论	8

实验报告

## 一、实验目的

测试《毛细管电泳质谱联用仪计量测试评价规范》的适用性和可行性。

## 二、实验地点

测试实验在厂家实验室完成。

## 三、环境条件

实验室温度控制在(15~30)℃，相对湿度不大于80%。

## 四、实验仪器与实验设计

在测试实验中，对安捷伦公司生产的商品化毛细管电泳质谱联用仪（CE-MS QQQ）进行了测试实验。

## 五、测试设备和试剂

5.1 仪器

表1仪器

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 毛细管电泳质谱联用仪 |
| 2 | 移液器 |
| 3 | 电子天平 |
| 4 | 低温冰箱 |
| 5 | 涡旋混匀仪 |

5.2试剂

表2所需试剂表

| 序号 | 名称 | 纯度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | L-精氨酸和L-苯丙氨酸 | ＞99% |
| 2 | 甲酸 | 色谱纯 |
| 3 | 醋酸 | 色谱纯 |
| 4 | 醋酸铵 | 色谱纯 |
| 5 | NaOH | 色谱纯 |
| 6 | HCl | 色谱纯 |

## 六、实验结果

6.1外观及功能测试

对仪器的外观及功能进行了检查，结果如表3所示。

表3外观及功能测试

| 符合要求 | 不符合要求 |
| --- | --- |

6.2分辨力

待仪器运行稳定后，根据仪器说明书的推荐条件设置参数，注入50 μg/mL混合氨基酸标准物质。观察质谱图，记录m/z=175与m/z=166质谱峰，并计算其50%峰高处的峰宽，得到W1/2，作为分辨率的结果。

表4分辨力

| 氨基酸 | W1/2 |
| --- | --- |
| 精氨酸 | 0.755 u |
| 苯丙氨酸 | 0.738 u |

6.3信噪比

观察色谱图，记录其色谱峰峰高作为Hs。同时记录信号峰后1 min~3 min时间内的基线输出信号的最大值与最小值之差，作为Hn。计算信噪比S/N，连续测量6次，以6次测量S/N的平均值作为信噪比的结果。

表5信噪比

| 氨基酸 | 测量次数 | Hs | Hn | S/N | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 | 1 | 182555.4 | 37.8 | 4827.7 | 3520.1 |
|  | 2 | 180302.0 | 39.9 | 4518.5 |  |
|  | 3 | 185304.2 | 53.5 | 3466.8 |  |
|  | 4 | 186758.5 | 76.1 | 2455.7 |  |
|  | 5 | 184702.8 | 59.8 | 3086.2 |  |
|  | 6 | 184564.9 | 66.7 | 2765.8 |  |
| 氨基酸 | 测量次数 | Hs | Hn | S/N | 平均值 |
| 苯丙氨酸 | 1 | 131542.3 | 41.3 | 3188.3 | 2822.0 |
|  | 2 | 130034.3 | 35.3 | 3685.5 |  |
|  | 3 | 130609.4 | 49.2 | 2654.5 |  |
|  | 4 | 133110.1 | 48.6 | 2740.1 |  |
|  | 5 | 125003.1 | 61.1 | 2044.8 |  |
|  | 6 | 127899.8 | 48.8 | 2619.0 |  |

6.4质量准确性

将扫描范围设为相应特征离子理论值±5的范围，观察质谱图，记录特征离子的实测质量数，以ΔM的最大值作为质量准确性的结果。

表6质量准确性

| 氨基酸 | M测 | M理 | ΔM |
| --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 | 70.2 u | 70.1 u | 0.1 u |
| 苯丙氨酸 | 120.2 u | 120.1 u | 0.1 u |

6.5峰面积与迁移时间连续重复性

将检测离子的m/z设为特征离子的m/z，经毛细管柱注入相应量的混合氨基酸标准物质。观察色谱图，记录其色谱峰的峰面积和迁移时间。连续测量7次，分别计算峰面积与迁移时间的相对标准偏差（RSD），作为峰面积重复性与迁移时间重复性的结果。

表7峰面积与迁移时间连续重复性

| 氨基酸 | 测量次数 | 迁移时间 | 峰面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 | 1 | 14.02 | 1569494.6 |
|  | 2 | 14.09 | 1516378.6 |
|  | 3 | 13.80 | 1599715.0 |
|  | 4 | 13.79 | 1616356.3 |
|  | 5 | 14.02 | 1599007.1 |
|  | 6 | 13.96 | 1577385.6 |
|  | 7 | 13.96 | 1578014.8 |
|  | RSD | 0.82% | 2.0% |
| 苯丙氨酸 | 1 | 19.06 | 1432174.7 |
|  | 2 | 19.09 | 1359454.0 |
|  | 3 | 18.70 | 1384080.6 |
|  | 4 | 18.69 | 1404379.7 |
|  | 5 | 18.94 | 1353599.4 |
|  | 6 | 18.65 | 1336525.1 |
|  | 7 | 18.82 | 1366538.4 |
|  | RSD | 0.96% | 2.4% |

6.6峰面积与迁移时间日内重复性

将检测离子的m/z设为特征离子的m/z，经毛细管柱注入相应量的混合氨基酸标准物质。观察色谱图，记录其色谱峰的峰面积和迁移时间。每隔4小时测量一次，共测量7次。分别计算峰面积与迁移时间的相对标准偏差（RSD），作为峰面积重复性与迁移时间重复性的结果。

表8峰面积与迁移时间日内重复性

| 氨基酸 | 测量时间 | 迁移时间 | 峰面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 | 0 h | 14.39 | 1390403.4 |
|  | 4 h | 13.80 | 1599715.0 |
|  | 8 h | 13.96 | 1577385.6 |
|  | 12 h | 13.54 | 1156138.0 |
|  | 16 h | 13.20 | 1500361.4 |
|  | 20 h | 12.88 | 1457191.6 |
|  | 24 h | 13.20 | 1480525.8 |
|  | RSD | 3.85% | 10.2% |
| 苯丙氨酸 | 0 h | 19.70 | 1286718.4 |
|  | 4 h | 18.70 | 1384080.6 |
|  | 8 h | 18.65 | 1336525.1 |
|  | 12 h | 17.93 | 1344092.0 |
|  | 16 h | 17.53 | 1288397.6 |
|  | 20 h | 17.07 | 1228476.9 |
|  | 24 h | 17.46 | 1250932.3 |
|  | RSD | 5.04% | 4.2% |

## 七、实验结论

通过对安捷伦公司生产的商品化毛细管电泳质谱联用仪（CE-MS QQQ）进行了测试实验，证明制定的《毛细管电泳质谱联用仪计量测试评价规范》能够很好的评价和反映出毛细管电泳质谱联用仪的性能，保证毛细管电泳质谱联用仪测试结果准确可比。

《毛细管电泳质谱联用仪计量测试评价规范》起草小组

2024年12月