《毛细管电泳质谱联用仪计量测试评价规范》

实验报告

（征求意见稿）

（2024年12月）

《毛细管电泳质谱联用仪计量测试评价规范》起草组

目录

一、实验目的	2

二、实验地点	2

三、环境条件	2

四、实验仪器与实验设计	2

五、测试设备和试剂	2

六、实验结果	3

七、实验结论	8

实验报告

## 一、实验目的

测试《毛细管电泳质谱联用仪计量测试评价规范》的适用性和可行性。

## 二、实验地点

测试实验在厂家实验室完成。

## 三、环境条件

实验室温度控制在(15~30)℃，相对湿度不大于80%。

## 四、实验仪器与实验设计

在测试实验中，对安捷伦公司生产的商品化毛细管电泳质谱联用仪（CE-MS QTOF）进行了测试实验。

## 五、测试设备和试剂

5.1 仪器

表1仪器

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 毛细管电泳质谱联用仪 |
| 2 | 移液器 |
| 3 | 电子天平 |
| 4 | 低温冰箱 |
| 5 | 涡旋混匀仪 |

5.2试剂

表2所需试剂表

| 序号 | 名称 | 纯度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | L-精氨酸和L-苯丙氨酸 | ＞99% |
| 2 | 甲酸 | 色谱纯 |
| 3 | 醋酸 | 色谱纯 |
| 4 | 醋酸铵 | 色谱纯 |
| 5 | NaOH | 色谱纯 |
| 6 | HCl | 色谱纯 |

## 六、实验结果

6.1外观及功能测试

对仪器的外观及功能进行了检查，结果如表3所示。

表3外观及功能测试

| 符合要求 | 不符合要求 |
| --- | --- |

6.2分辨力

待仪器运行稳定后，根据仪器说明书的推荐条件设置参数，注入50 μg/mL混合氨基酸标准物质。观察质谱图，记录m/z=175与m/z=166质谱峰，并计算其50%峰高处的峰宽，得到W1/2，作为分辨率的结果。

表4分辨力

| 氨基酸 | W1/2 |
| --- | --- |
| 精氨酸 | 0.0047 u |
| 苯丙氨酸 | 0.0044 u |

6.3信噪比

观察色谱图，记录其色谱峰峰高作为Hs。同时记录信号峰后1 min~3 min时间内的基线输出信号的最大值与最小值之差，作为Hn。计算信噪比S/N，连续测量6次，以6次测量S/N的平均值作为信噪比的结果。

表5信噪比

| 氨基酸 | 测量次数 | Hs | Hn | S/N | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 | 1 | 6087198.8 | 12852.0 | 473.6 | 479.7 |
|  | 2 | 5738275.6 | 9367.0 | 612.6 |  |
|  | 3 | 6874320.0 | 13184.0 | 521.4 |  |
|  | 4 | 6760977.6 | 15832.0 | 427.0 |  |
|  | 5 | 6657518.4 | 12297.0 | 541.4 |  |
|  | 6 | 5115538.3 | 16932.0 | 302.1 |  |
| 氨基酸 | 测量次数 | Hs | Hn | S/N | 平均值 |
| 苯丙氨酸 | 1 | 3478656.1 | 7710.0 | 451.2 | 402.5 |
|  | 2 | 3846972.1 | 8076.0 | 476.3 |  |
|  | 3 | 3921046.4 | 8525.0 | 459.9 |  |
|  | 4 | 3919199.1 | 11967.0 | 327.5 |  |
|  | 5 | 3219205.3 | 9476.0 | 339.7 |  |
|  | 6 | 3762903.5 | 10448.0 | 360.2 |  |

6.4质量准确性

将扫描范围设为相应特征离子理论值±5的范围，观察质谱图，记录特征离子的实测质量数，以ΔM的最大值作为质量准确性的结果。

表6质量准确性

| 氨基酸 | M测 | M理 | ΔM |
| --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 | 175.1199 u | 175.1190 u | 0.0009 u |
| 苯丙氨酸 | 166.0877 u | 166.0863 u | 0.0014 u |

6.5峰面积与迁移时间连续重复性

将检测离子的m/z设为特征离子的m/z，经毛细管柱注入相应量的混合氨基酸标准物质。观察色谱图，记录其色谱峰的峰面积和迁移时间。连续测量7次，分别计算峰面积与迁移时间的相对标准偏差（RSD），作为峰面积重复性与迁移时间重复性的结果。

表7峰面积与迁移时间连续重复性

| 氨基酸 | 测量次数 | 迁移时间 | 峰面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 | 1 | 13.92 | 59896012.2 |
|  | 2 | 13.85 | 55402608.8 |
|  | 3 | 13.57 | 56482275.7 |
|  | 4 | 13.54 | 58333541.5 |
|  | 5 | 13.97 | 58974715.3 |
|  | 6 | 13.89 | 55994232.0 |
|  | 7 | 13.58 | 57000823.2 |
|  | RSD | 1.35% | 2.9% |
| 苯丙氨酸 | 1 | 18.69 | 37562881.4 |
|  | 2 | 18.52 | 39119320.9 |
|  | 3 | 18.21 | 39311359.7 |
|  | 4 | 18.14 | 41409052.1 |
|  | 5 | 18.69 | 33862586.6 |
|  | 6 | 18.39 | 39028825.0 |
|  | 7 | 18.10 | 40039075.5 |
|  | RSD | 1.37% | 6.2% |

6.6峰面积与迁移时间日内重复性

将检测离子的m/z设为特征离子的m/z，经毛细管柱注入相应量的混合氨基酸标准物质。观察色谱图，记录其色谱峰的峰面积和迁移时间。每隔4小时测量一次，共测量7次。分别计算峰面积与迁移时间的相对标准偏差（RSD），作为峰面积重复性与迁移时间重复性的结果。

表8峰面积与迁移时间日内重复性

| 氨基酸 | 测量时间 | 迁移时间 | 峰面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精氨酸 | 0 h | 14.27 | 29838516.0 |
|  | 4 h | 14.45 | 28913561.8 |
|  | 8 h | 13.74 | 26633690.7 |
|  | 12 h | 13.57 | 25535945.8 |
|  | 16 h | 13.84 | 27469644.6 |
|  | 20 h | 13.39 | 27391983.3 |
|  | 24 h | 13.31 | 23150642.1 |
|  | RSD | 3.11% | 8.2% |
| 苯丙氨酸 | 0 h | 19.30 | 22837317.9 |
|  | 4 h | 19.43 | 21841303.7 |
|  | 8 h | 18.47 | 22510981.3 |
|  | 12 h | 18.21 | 19810356.5 |
|  | 16 h | 18.39 | 21708964.2 |
|  | 20 h | 17.93 | 21905217.8 |
|  | 24 h | 17.63 | 19998614.7 |
|  | RSD | 3.61% | 5.4% |

## 七、实验结论

通过对安捷伦公司生产的商品化毛细管电泳质谱联用仪（CE-MS QTOF）进行了测试实验，证明制定的《毛细管电泳质谱联用仪计量测试评价规范》能够很好的评价和反映出毛细管电泳质谱联用仪的性能，保证毛细管电泳质谱联用仪测试结果准确可比。

《毛细管电泳质谱联用仪计量测试评价规范》起草小组

2024年12月