中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

电能表制造企业生产条件必备要求

Essential Requirements for Production Conditions of Electricity Meter Manufacturing Enterprises

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX 发布                        XXXX－XX－XX实施

国家市场监督管理总局发布

电能表制造企业生产条件

JJF XXXX-202X

必备要求

Essential Requirements for Production Conditions of Electricity Meter

Manufacturing Enterprises

归 口 单 位：全国法制计量管理技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国法制计量管理技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引   言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  生产场所	2

3.1  固定生产经营场所	2

3.2  生产环境条件	2

3.3  生产场所合法性	2

4  生产设施	2

4.1  总则	2

4.2  生产设备	3

4.3  工艺装备	4

4.4  测量设备	4

5  检验条件	6

5.1  检验场所和环境条件	6

5.2  检验人员	6

5.3  检验依据	6

5.4  检验设备	7

5.5  量值溯源	7

6  其它要求	8

附录A 现场考核原始记录表格式	9

# 引   言

本规范适用于对电能表制造企业的制造计量器具许可考核、有效期满后的复查以及日常监督检查，依据《计量器具新产品管理办法》（国家市监总局2023年第68号令）、《制造、修理计量器具行政许可管理办法》（国家市监总局2025年第XXX号令）和JJF XXXX-2025《制造计量器具许可考核通用规范》，在原JJF 1538-2015《安装式交流电能表制造计量器具许可考核必备条件》基础上制定，是对JJF XXXX-2025《制造计量器具许可考核通用规范》的有关内容的补充规定。

本规范为首次制定。

电能表制造企业生产条件必备要求

# 1  范围

本规范适用于交流电能表、直流电能表的制造企业的生产条件评价，也可作为日常监督检查的技术依据。

本规范不适用于标准电能表。

# 2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 307 机电式交流电能表

JJG 569 最大需量电能表

JJG 596 电子式交流电能表

JJG 691 多费率交流电能表

JJG 842 电子式直流电能表

JJG 1099预付费交流电能表

JJG 1106工作用静止式谐波有功电能表

GB/T 17215.211－2021电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

GB/T 17215.301－2024电测量设备（交流）特殊要求 第1部分：多功能电能表

GB/T 17215.302－2024电测量设备（交流）特殊要求 第2部分：静止式谐波有功电能表

GB/T 17215.311－2008交流电测量设备 特殊要求 第11部分：机电式有功电能表（1级和2级）

GB/T 17215.321－2021电测量设备（交流） 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）

GB/T 17215.323－2022电测量设备（交流） 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级）

GB/T 17215.324－2022电测量设备（交流） 特殊要求 第24部分：静止式基波分量无功电能表(0.5S级、1S级、1级、2级和3级)

GB/T 18460.3－2001 IC卡预付费售电系统 第3部分：预付费电度表

GB/T 15284－2022多费率电能表 特殊要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  生产场所

## 3.1  固定生产经营场所

应有与生产能力和工艺相适应的固定生产经营场所，具有生产、检验、包装、储存和售后服务相对独立的功能区域，建筑面积不少于1000平方米。

## 3.2  生产环境条件

生产环境应清洁、整齐；布局合理，标识清晰，物流通畅；应有人员进出管理、环境温度、环境湿度、防震、防锈蚀、抗干扰、防静电、排风和除尘等设施。环境温度和湿度应满足引用文件中所列的现行有效的产品标准和计量检定规程的要求，并应有相应的监测设备和监控记录。

## 3.3  生产场所合法性

生产场所自有厂房应具有不动产权证等厂房所有权的合法证明。租赁厂房应具有经过相关部门登记备案的租赁合同。

# 4  生产设施

## 4.1  总则

4.1.1  生产设施包括生产设备、工艺装备以及测量设备，都必须处于完好的状态。

4.1.2  生产设施应有管理台账（或一览表），应有专人使用和定期维护，主要设备的使用和维修要有记录。

4.1.3  生产设施中的主要测量设备均应有经符合性确认满足要求的检定证书或校准证书，并有表明其检定或校准确认状态的标识。对功能性检测设备和检测软件，企业可自行制定规范进行功能检查和软件审查，并出具报告。

4.1.4  企业应制定测量设备周期检定/校准计划表，检定/校准证书前后两个检定/校准有效期必须衔接。

## 4.2  生产设备

4.2.1  企业应具备相应的生产设备，设备的种类、数量、准确度和性能应与生产能力和工艺相适应。

应具备的主要生产设备见表1。

表1 主要生产设备

| 序号 | 生产设备名称 | 技术要求 | 静止式交流电能表 | 机电式交流电能表 | 直流电能表 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业生产流水线 | - | √ | √ | √ | 至少2条，其中1条用于装配调试，1条用于包装。 |
| 2 | 贴片机 | - | √* | × | √* | *线路板外协加工除外。 |
| 3 | 回流焊机 | - | √* | × | √* |  |
| 4 | 波峰焊机 | - | √* | × | √* |  |
| 5 | 线路板清洗设备 | - | √* | × | √* | *线路板采用免清洗加工工艺除外。 |
| 6 | 走字设备 | - | √ | √ | √ | - |
| 7 | 自动光学检测仪 | - | √* | × | √* | *线路板外协加工除外。 |
| 8 | 电能表检验装置 | 0.1级及以上 | √ | √ | √ | 用于误差调校，交流至少8台，直流至少2台，或满足生产要求的自动化检测流水线。 |
| 9 | 防静电设备 | - | √ | √ | √ | - |
| 10 | 排风设备 | 整体吸风 | √ | × | √ | - |
| 11 | 除尘设备 | - | √ | √ | √ | - |
| 12 | 磁力轴承磁化设备和稳定性处理设备 | - | × | √* | × | *适用于长寿命电能表。 |
| 13 | 阻尼磁钢充磁退磁设备 | - | × | √* | × | *适用时 |
| 14 | 阻尼磁钢高温老化设备 | 0℃～120℃ | × | √* | × | *适用时 |

表1 主要生产设备（续）

| 序号 | 生产设备名称 | 技术要求 | 静止式交流电能表 | 机电式交流电能表 | 直流电能表 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 高温老化室 | - | √ | √ | √ | 总面积至少20平方米， 必要时，配备数量足够的通电挂表架。 |
| 注：“√”—要求具备；“×”—不要求具备；“-”—无具体技术要求。 |  |  |  |  |  |  |

## 4.3  工艺装备

4.3.1  企业应具备相应的工艺装备，装备的种类、数量、准确度和性能应与生产能力和工艺相适应。工位器具和流转器具应齐全。

应具备的主要工艺装备见表2。

表2 主要工艺装备

| 序号 | 工艺装备名称 | 技术要求 | 静止式交流电能表 | 机电式交流电能表 | 直流电能表 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路板功能测试仪 | - | √ | × | √ | - |
| 2 | 软件程序烧录工装 | - | √* | × | √* | *适用时 |
| 3 | 继电器测试工装 | - | √* | × | × | *适用时 |
| 4 | 卡座功能测试工装 | - | √* | × | × | *适用时 |
| 5 | 通信测试工装 | - | √* | × | √* | *适用于带通信方式的电能表，包括485通信、红外通信、载波通信、GPRS通信、4G通信、微功率无线通信、蓝牙通信等。 |
| 6 | 气密性测试设备 | - | √* | × | √* | *适用于高防护电能表。 |
| 7 | 电磁系统总装夹具 | - | × | √ | × | - |
| 8 | 电动螺批或气动螺批 | - | √ | √ | √ | - |
| 9 | 流转装备 | - | √ | √ | √ | - |
| 注：“√”—要求具备；“×”—不要求具备；“-”—无具体技术要求。 |  |  |  |  |  |  |

## 4.4  测量设备

4.4.1  企业应具备相应的测量设备，设备的种类、数量、准确度和性能应与生产能力和工艺相适应。

注：包括但不限于测量仪器、软件、测量标准或辅助装置。

应具备的主要测量设备见表3。

表3 主要测量设备

| 序号 | 测量设备名称 | 技术要求 | 静止式交流电能表 | 机电式交流电能表 | 直流电能表 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时钟测试仪 | 最大允差±0.05s/d | √* | × | √* | *适用于带时钟功能的电能表，检测频率的类似设备也可。 |
| 2 | 游标卡尺 | 最大允差0.02mm | √ | × | √ | 检测长度的类似设备也可。 |
| 3 | 互感器检测设备 | - | √* | × | × | *适用时 |
| 4 | 变压器检测设备 | - | √* | × | √* | *适用时 |
| 5 | LCR数字电桥 | - | √* | × | √* | *适用时 |
| 6 | 微欧表 | 最大允差±1% | √* | × | √* | *适用时 |
| 7 | 压敏电阻检测设备 | 最大允差±2% | √ | × | √ | - |
| 8 | 电池检测设备 | - | √* | × | √* | *适用时 |
| 9 | 耐压测试仪 | 至少(0~5) kV， (0~100) mA，3级 | √ | √ | √ | 设备容量不少于500VA，（若设备为多表位，则每一表位均应满足要求）。 |
| 10 | 高低温试验箱 | 温度波动度不超过 ±2℃，温度均匀度不超过2℃ | √ | × | √ | - |
| 11 | 环境温度监测设备 | 最大允差±2℃ | √ | √ | √ | - |
| 12 | 环境湿度监测设备 | 最大允差±5 %RH | √ | √ | √ | - |
| 13 | 磁系统间隙测量器具 | 最大允差±0.1mm | × | √ | × | - |
| 14 | 投影仪 | - | × | √ | × | - |
| 15 | 扭力矩测试器具 | (0-6)N·m， 最大允差±5% | × | √ | × | - |
| 16 | 计度器啮合检测仪 | - | × | √* | × | *适用时 |
| 17 | 磁通表（磁性测试仪） | (0~20) mWb， 最大允差±2% | × | √ | × | - |
| 18 | 线圈匝数测量仪 | (1~19999)匝 | × | √ | × | - |
| 19 | 邵氏硬度计 | (0~100)HA，最大允差±1HA | √ | √ | √ | - |

表3 主要测量设备（续）

| 序号 | 测量设备名称 | 技术要求 | 静止式交流电能表 | 机电式交流电能表 | 直流电能表 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 激磁电流测试仪 | (0~250)V,(0~50)mA, 最大允差±1% | × | √* | × | *适用时 |
| 21 | 脉冲电压测试仪 | 至少(0~6)kV， 最大允差±10% | √ | √ | √ | - |
| 22 | 绝缘电阻测试仪 | 至少1kV | × | × | √ | - |
| 23 | 计度器老化走字设备 | - | √* | √* | × | *适用时 |
| 24 | 基架检测工装 | 平面度0.6mm以内 | × | √ | × | - |
| 25 | 转盘径向、轴向检测工装 | - | × | √ | × | - |
| 26 | 轴针同轴度检测工装 | - | × | √ | × | - |
| 27 | 圆盘平衡检测工装 | - | × | √ | × | - |
| 注：“√”—要求具备；“×”—不要求具备；“-”—无具体技术要求。 |  |  |  |  |  |  |

# 5  检验条件

## 5.1  检验场所和环境条件

5.1.1  应有独立的出厂检验场所，待检与已检，合格与不合格区域划分应清晰。

5.1.2  出厂检验场所面积应与生产能力相适应。

5.1.3  出厂检验场所环境温度和湿度应满足引用文件中所列的现行有效的产品标准和计量检定规程的要求。

注：若在非参比温度的某一值下进行出厂检验，应通过电能表温度影响系数校正出厂检验结果，并提供相应的不确定度分析。

## 5.2  检验人员

交流电能表制造企业应配备至少8名（采用自动化检测流水线的至少2名）取得相应的交流电能表检验资格，直流电能表制造企业应配备至少2名取得相应的直流电能表检验资格，并实际从事电能表检验的出厂检验人员。鼓励检验人员取得注册计量师职业资格。

## 5.3  检验依据

出厂检验必须依据引用文件中所列的现行有效的产品标准和计量检定规程，检验项目至少覆盖现行有效的计量检定规程所规定的首次检定项目。

## 5.4  检验设备

5.4.1  根据引用文件中所列的现行有效的产品标准和计量检定规程要求，企业应具备相应的出厂检验设备，设备的种类、数量、准确度和性能应与生产能力相适应。

应具备的主要出厂检验设备见表4。

表4 主要出厂检验设备

| 序号 | 出厂检验设备名称 | 技术要求 | 静止式交流电能表 | 机电式交流电能表 | 直流电能表 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能表检验装置 | 0.1级及以上 | √ | √ | √ | 交流至少8台，直流至少2台，或满足出厂检验要求的自动化检测流水线。 |
| 2 | 耐压试验台 | 至少(0~5) kV，(0~100) mA，3级 | √ | √ | √ | 设备容量不少于500 VA，（若设备为多表位，则每一表位均应满足要求）。 |
| 3 | 时钟测试仪 | 最大允差±0.05 s/d | √* | × | √* | *适用时，检测频率的类似设备也可 |
| 4 | 标准时钟 | 最大允差±1 s | √* | × | √* | *适用时 |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | 至少1kV | × | × | √ | - |
| 6 | 功能类电能表的专用测试设备（软件） | - | √ | × | √ | - |
| 7 | 特殊电能表的专用测试设备 | - | √ | × | √ | - |
| 注：“√”—要求具备；“×”—不要求具备；“-”—无具体技术要求。 |  |  |  |  |  |  |

## 5.5  量值溯源

所有出厂检验用的计量标准器具及主要配套设备应满足量值溯源要求，均应有经符合性确认满足要求的检定证书或校准证书，并有表明其检定或校准确认状态的标识。企业建立的最高计量标准器具，应按照要求溯源至社会公用计量标准或国家计量基准。企业应制定量值溯源计划，妥善保存相关技术档案，确保符合计量溯源性要求。

# 6  其它要求

关键零部件外协加工的，应具有：合格供方的定期评价、质量档案、采购控制清单。清单内容应明确规定质量和技术要求。应有入厂质量验收记录。

电能表线路板采用外协贴片加工的，鼓励贴片加工企业取得ISO9000质量体系证书；签订的加工协议应包含加工工艺、质量、监督等内容；对于贴片加工的器件，企业必须在图纸中有明确的技术要求（包含名称、技术指标、等级、品牌等），器件由企业采购或指定产品由贴片加工企业采购；企业应制定贴片工艺、关键工序的规定，应定期对贴片加工单位进行质量评价和质量反馈；企业必须有专门工艺设备对电能表线路板进行全数检查，应及时将不合格原因（也包括生产其他过程中的线路板故障）反馈给贴片加工企业。

企业应提供处于有效期内的出厂检验人员劳动合同和至少3个月时间的连续社保缴纳证明。

生产特殊电能表时可适当调整。

现场考核结果应有记录，原始记录表格式见附录A，附录A的表B.1现场考核评价记录表中各表格名称及考核条款栏中条款号均对应于JJF XXXX-2025《制造计量器具许可考核通用规范》中相应条款。

# 附录A                                 现场考核原始记录表格式

表B.1  现场考核评价记录表

4.2   计量法制管理

| 序号 | JJFXXXX-2025 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 1 | 4.2.1 型式批准 | 申请制造许可的计量器具应按规定取得相应的型式批准证书。 | （1）检查新产品是否取得型式批准证书；（2）如果原依据的计量技术规范发生变化导致计量性能发生重大变化的，检查申请单位是否按照新的要求取得了型式批准。 |  |  |  |  |
| 2 | 4.2.2 计量单位 | 与产品有关的技术文件、资料，应按国家有关规定采用法定计量单位。 | 检查与产品有关的技术文件、资料，是否全部采用法定计量单位。 |  |  |  |  |
| 3 | 4.2.3 许可标志 | 取得制造许可证的单位，应当在产品明显部位（如铭牌）、使用说明书和包装上标注制造计量器具许可证标志、编号。 受产品表面面积限制而难以标注的，可以仅在使用说明书和包装上标注制造计量器具许可证标志、编号。 委托加工的计量器具，应当标注委托方、被委托方的单位名称、地址，被委托方的制造计量器具许可证标志、编号。 | 对许可证到期复查的企业，检查许可证标志和编号使用的正确性。 |  |  |  |  |
| 4 | 4.2.4 产品标识 | 计量器具铭牌标识应包括：计量器具名称、型号（规格）、出厂编号；计量器具的生产 厂名、准确度等级或最大允许误差或不确定度、制造许可证标志和编号等信息。 | 检查是否有产品标识；标志的信息是否正确、齐全。 |  |  |  |  |
| 5 | 4.2.5 产品合格证 | 出厂产品应经检验合格，并具有合格证。 | （1）抽样检查出厂产品是否具有合格印证；（2）检查合格印证的信息是否真实、内容是否齐全。 |  |  |  |  |
| 6 | 4.2.6调整控制 | 如果有要求，应在产品相应位置进行封印或其他保护措施。 | （1）检查是否按要求采取了封印或其他保护措施； （2）检查保护措施的有效性。 |  |  |  |  |

考评员签字：

表B.1  现场考核评价记录表（续）

4.3   人力资源

| 序号 | JJFXXXX-2025 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 7 | 4.3.1 单位负责人 | 单位负责人应熟悉《计量法》等有关法律法规，重视计量和质量工作，并管理或指定管理者代表负责单位计量和质量管理工作。 | （1）查阅有关人员名册和任命书、聘用合同等相关证明材料； （2）采取与单位负责人面谈方式，检查其熟悉《计量法》等有关法律法规，重视计量和质量工作的情况； （3）检查计量和质量管理人员的配置是否满足要求，并通过面谈或笔试方式，检查其是否能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的计量和质量管理工作； （4）通过与技术人员面谈、笔试或现场操作方式，检查其是否具有相应的专业知识和一定工作经验，能解决技术和质量问题； （5）检查检验人员实际掌握计量专业知识和操作技能的情况。 |  |  |  |  |
| 8 | 4.3.2 计量和质量管理人员 | 申请单位应设置足够的计量和质量管理人员，各岗位职责明确，并能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的计量和质量管理工作。申请单位至少应有1名人员取得注册计量师职业资格。鼓励申请单位设置首席计量师岗位。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.3.3 技术人员 | 申请单位应根据生产规模配备相适应技术人员，并且有相应的专业知识和一定工作经验，能解决技术和质量问题。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 4.3.4 检验人员 | 申请单位应根据需要设置足够的检验人员，各岗位职责明确，熟悉和掌握本岗位的检验工作；检验人员应满足有关法律法规要求，经过培训考核合格后取得相应上岗资格。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 4.3.5 操作人员 | 操作人员能够胜任本职岗位工作，经培训考核合格，国家规定实施职业资格的岗位应持证上岗。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 4.3.6 能力和培训 | 申请单位应确保上述有关人员具有可证明的能力，以执行分配的任务。应规定所要求的专门技能，制定教育培训计划。单位应该确保提供培训以满足已识别的需要，保存培训活动的记录，评价培训的有效性并予以记录。 | （1）查看是否有培训计划，计划的内容是否满足单位产生和管理的需要； （2）检查培训计划的落实情况和培训的有效性，并查阅有关培训的档案资料。 |  |  |  |  |

考评员签字：

表B.1  现场考核评价记录表（续）

4.4   生产场所

| 序号 | JJFXXXX-2025 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 13 | 4.4.1固定生产经营场所 | 具有与所制造的计量器具相适应的固定生产经营场所，明确区分生产、检验、包装和储存等区域，并符合该项目许可考核必备条件所规定的要求。 | （1）对照电能表制造企业生产条件必备要求检查固定生产场所是否符合规定的要求； （2）查看办公地、生产地是否与工商注册或备案地点相符； （3）查看固定生产场所的产权证明或租贷合同的原始文件； （4）检查生产场所是否明确区分生产、检验、包装和储存等区域； （5）检查生产场所建筑面积是否不少于1000m2； （6）异地组织生产的，是否具有相关证明材料。 |  |  |  |  |
| 14 | 4.4.2 生产环境条件 | （1）各加工、装配和试验生产线工作环境清洁，物料放置整齐，标识清晰。 （2）零部件工序流转应有必要的工位器具，防止磕、碰、划伤。 （3）应满足相应标准及工艺技术文件所规定的环境温度、湿度以及防尘、防静电等设施的要求，并应有相应的监测设备和监控记录。 | （1）检查生产环境是否清洁，物品堆放是否整齐； （2）检查零部件工序流转是否有必要的工位器具； （3）检查防尘、防静电等设施及环境温度是否满足保护人身健康安全的要求，是否符合生产工艺和生产设备的要求。 |  |  |  |  |

考评员签字：

表B.1  现场考核评价记录表（续）

4.5   生产设施

| 序号 | JJFXXXX-2025 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 15 | 4.5.1 生产设备 | 用于生产的各种设备的种类、数量、准确度和性能等应能满足所制造的计量器具的生产和工艺的要求，并符合该项目许可考核必备条件所规定的要求。 | （1）将电能表制造企业生产条件必备要求表1中规定的要求与单位提供的生产设备配备一览表相对照，检查生产设备配备是否齐全；设备性能是否满足生产和工艺的要求； （2）现场检查生产设备的配备情况，与一览表的一致性； （3）根据一览表随机抽样若干种主要设备，检查性能、状态的符合性。 |  |  |  |  |
| 16 | 4.5.2 工艺装备 | 各类工艺装备的数量、准确度、种类等应满足所制造计量器具的生产、加工、装配的要求,并符合该项目的许可考核必备条件所规定的要求。 | （1）根据电能表制造企业生产条件必备要求表2中规定的要求，对照单位的工艺装备一览表，检查工艺装备配备得是否齐全性能是否符合要求； （2）现场检查工艺装备的配备情况与一览表的一致性； （3）根据工艺文件或者工艺装备一览表随机抽样若干种关键工艺装备，检查性能、状态的符合性。 |  |  |  |  |

考评员签字：

表B.1  现场考核评价记录表（续）

| 序号 | JJFXXXX-2025 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 17 | 4.5.3 测量设备 | 根据原材料验收、关键零部件检验和整机装配、调试的需要，应配备相应种类、数量和准确度等级的测量设备，并符合该项目的许可考核必备条件所规定的要求。 | （1）根据电能表制造企业生产条件必备要求表3和加工、装配、调试工艺文件中规定的要求，对照单位的测量设备配备及软件一览表，检查测量设备的配备是否齐全；测量设备的准确度是否满足要求； （2）现场检查测量设备配备的情况与一览表的一致性； （3）随机抽样若干台测量设备，检查性能和状态的符合性； |  |  |  |  |
| 18 | 4.5.4 生产设施管理 | （1）各类加工、试验和特种设备都应处于完好的状态，并有有效的合格证明； （2）测量设备应取得有效的检定证书或经校准确认能满足要求，并有检定或确认状态标识； （3） 对生产中使用的各类加工、试验和测量设备应有专人使用和定期维护，主要设备的使用和维修要有记录。 | （1）检查各类加工和试验设备是否都处于完好的状态，并具有有效的合格证明； （2）检查特种设备的管理是否符合国家有关的规定； （3）检查测量设备是否具有有效的检定证书或经校准确认能满足要求，并有检定或确认状态标识； （4）检查生产中使用的各类加工、试验和测量设备是否有专人使用和定期维护，主要设备的使用和维修是否有记录。 |  |  |  |  |

考评员签字：

表B.1  现场考核评价记录表（续）

4.6   检验条件

| 序号 | JJFXXXX-2025 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 19 | 4.6.2 环境条件 | 应有固定的能满足出厂检验要求的场所，其环境条件应满足相应的产品标准、计量检定规程或校准规范的规定。 | （1）检查是否具有固定的出厂检验场所； （2）检查场所的面积是否适应检验工作的需要； （3）检验场所的环境条件是否满足规定要求。 |  |  |  |  |
| 20 | 4.6.3 检验人员 | 应配备能满足生产和出厂检验要求的检验人员（至少两名），检验人员应具有相关的专业知识和实际操作经验。 | （1）检查人员数量是否满足生产和检验要求； （2）查阅检验原始记录，检查实际检验人员与检验人员名单的一致性； （3）采用现场试验的方法对检验人员进行知识和操作的考核。 |  |  |  |  |
| 21 | 4.6.4 检验依据 | 出厂检验应依据现行有效的产品标准和计量检定规程或校准规范，检验项目应覆盖标准和规程或规范所规定的内容。 | （1）检查现场使用产品标准、计量检定规程或校准规范是否是现行有效的文件； （2）查阅出厂检验原始记录，检查现场检验项目是否覆盖标准和规程或规范规定的内容。 |  |  |  |  |
| 22 | 4.6.5 检验设备 | 出厂检验用检测设备的数量及准确度等级或最大允许误差应满足其生产规模和许可考核必备条件以及产品标准、计量检定规程或校准规范所规定的要求。 | （1）根据电能表制造企业生产条件必备要求表4和产品标准、计量检定规程或校准规范要求，对照单位的出厂检定计量器具一览表，检查出厂检验计量器具配备的是否齐全，性能是否符合要求； （2）采用现场试验的方法对出厂检验条件进行综合能力考核。 |  |  |  |  |
| 23 | 4.6.6 量值溯源 | 所有出厂检验用的计量标准器具及主要配套设备应满足量值溯源要求，具有连续、有效的检定证书或经校准确认其满足使用要求，并带有表明其检定或校准状态的标识。申请单位建立的最高计量标准器具，应按照要求溯源至社会公用计量标准或国家计量基准。申请单位应制定量值溯源计划，妥善保存相关技术档案，确保符合计量溯源性要求。 | （1）检查出厂检验用的计量器具及主要配套设备是否全部具有有效的检定或经校准确认其满足要求； （2）检查计量器具是否有检定或确认状态标识，标识的信息是否真实； （3）如果建立最高计量标准的，是否按照要求溯源至社会公用计量标准或国家计量基准； （4）检查出厂检验用的软件是否经审查确认其满足要求。 |  |  |  |  |

考评员签字：

表B.1  现场考核评价记录表（续）

4.7   技术文件

| 序号 | JJFXXXX-2025 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 24 | 4.7.2 产品标准 | 应具备与所制造计量器具相关的国家、行业产品标准。申请单位自行制定企业产品标准或采用团体标准的，其功能指标、性能指标项目不得少于或低于国家或行业产品标准以及相关计量技术规范要求，并经自我声明公开。 | （1）检查是否具备现行有效的国家、行业产品标准； （2）企业制定的产品标准或采用团体标准，其功能指标、性能指标项目是否不少于或低于国家或行业产品标准以及相关计量技术规范要求； （3）检查企业标准和团体标准是否自我声明公开。 |  |  |  |  |
| 25 | 4.7.3 产品图样 | 产品图样应有图样目录、标准件、外购件、零部件明细表、总装图、电路图、零部件图等。生产中使用的产品图样应与型式批准的图样保持一致。 | （1）检查生产中使用的产品图样与型式批准的图样的一致性； （2）检查一套具有代表性的图样，检查有无缺图现象，图样的内容是否完整、正确； （3）随机抽查几个部门的一套同类产品的图纸中的若干张图纸，检查是否完全一致，与目录、明细表和实物对照是否相符。 |  |  |  |  |
| 26 | 4.7.4 工艺文件 | 产品的加工、装配、检验和试验的工艺规程或作业指导书，应满足产品设计的技术要求。工艺文件的技术要求和数据应符合有关标准和规范的要求。 | （1）随机抽取一种代表性产品的工艺文件，检查其是否具备生产必需的各种文件； （2）抽查其中若干种工艺卡，检查其内容的完整性和正确性，文件的审批、更改签署手续是否符合有关规定的要求； （3）抽查若干个部门的上述工艺卡，检查其是否统一；并检查各种工艺文件之间是否一致。 |  |  |  |  |
| 27 | 4.7.5 使用说明书 | 说明书中应有技术指标、型式批准标志与编号、制造许可证标志与编号、执行产品标准以及关键零部件采用等信息，并正确使用法定计量单位。说明书应编制能指导用户正确安装、操作的产品使用说明书。其内容一般包括：产品功能，安装图，电源接线图，操作、调整、维护方法，常见故障的诊断、分析、排除方法及配件清单等。 | （1）检查说明书的内容是否完整； （2）检查说明书中的技术指标是否准确，并与产品标准中的规定要求相一致； （3）检查说明书是否能够指导用户安全、正确地安装和使用。 |  |  |  |  |
| 28 | 4.7.6 检验记录 | 应有物料进厂、零部件加工、检验和整机装配、出厂检验等生产过程的各种检验记录。记录应受控，内容应完整、准确、清晰和客观。 | （1）检查是否有固定格式的检验记录单； （2）检查零部件检验记录是否包括检验项目、检验设备、检验条件、检验结果、检验日期和检验人员签字等信息； （3）检查出厂检验记录是否包括了产品标准、计量检定规程或校准规范所规定的全部信息； （4）检查记录是否真实可信、清晰明了。 |  |  |  |  |
| 29 | 4.7.7 设备一览表 | 应提供主要生产设备、工艺设备、测量设备和出厂检验设备一览表。一览表应包含设备名称、设备编号、型号规格、制造单位、主要性能、使用部门、设备状况等有关的信息。检测设备和出厂检验测量设备一览表应有周期检定或校准的信息。 | （1）检查是否制定了主要生产设备、工艺装备、测量设备和出厂检验设备一览表； （2）检查一览表是否包括了设备名称、设备编号、制造单位、主要性能、使用部门、设备状况等有关的信息； （3）检查设备一览表与实际情况的一致性。 |  |  |  |  |
| 30 | 4.7.8 电子信息文件 | 当使用计算机或自动化设备对技术文件和检验的数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，应确保： （1）由使用者开发的计算机软件应被制订成足够详细的文件，并对其适用性进行适当验证； （2）建立和实施数据保护的程序。这些程序应包括（但不限于）数据输入或采集、数据存储、数据传输和数据处理的完整性和保密性； （3）维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检定、校准和检测数据完整性所必需的环境和运行条件。 | （1）检查由使用者开发的计算机软件是否被制订成足够详细的文件，并对其适用性进行适当验证； （2）检查是否建立和实施数据保护的程序，并达到了预期的目的； （3）检查计算机和自动设备的功能是否正常，环境和运行条件是否满足规定的要求。 |  |  |  |  |

考评员签字：

表B.1  现场考核评价记录表（续）

4.8 管理制度

| 序号 | JJFXXXX-2025 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 31 | 4.8.2计量管理制度 | 申请单位应建立健全各项计量管理制度，制度至少应包括以下内容： （1）计量器具的配备、使用和维护管理制度； （2）计量器具的量值溯源管理制度； （3）计量标准和出厂检验设备管理制度； （4）原始数据、记录管理制度； （5）证书、标识管理制度； （6）计量人员岗位责任、培训和考核管理制度； （7）检验实验室管理制度； （8）计量技术档案和资料保管制度。 | 通过查阅文件、原始资料和有关记录，并对生产制造过程的实际情况进行核查，检查以下内容： （1）内容的完整性，制度内容应覆盖考核规范规定的要求。 （2）文件的受控性，制度形成文件，文件的制订、发布和更改应该有相应的批准手续。 （3）文件的可行性，规定的内容应该符合单位的实际，并具有可操作性。 （4）实施的有效性，规定的制度应实施，实施的结果应有效，并能够提供实施的记录。 （5）证明质量管理体系和测量管理体系等有效运行的记录。 |  |  |  |  |
| 32 | 4.8.3质量管理制度 | 申请单位应建立健全各项质量管理制度，制度至少应包括以下内容： （1）原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度； （2）零部件检验和产品出厂检验制度： （3）成品、废品、返修品管理制度； （4）设备、工装管理制度； （5）用户服务制度； （6）质量岗位责任制度； （7）质量管理持续改进制度； （8）售后服务和质量投诉处理制度等。 |  |  |  |  |  |
| 33 | 制度执行 | 计量和质量管理制度应形成文件，并传达至有关人员，被其理解、获取和执行。管理制度可以单独制定，也可以包含在申请单位的管理体系文件中。 鼓励申请单位依据GB/T 19001《质量管理体系 要求》、GB/T 19022《测量管理体系 测量过程和测量设备要求》建立、实施和保持相应的管理体系。 |  |  |  |  |  |

考评员签字：

表B.1  现场考核评价记录表（续）

4.9 售后服务

| 序号 | JJFXXXX-2025 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 34 | 4.9.1服务能力 | 应具备与所制造的计量器具相适应的售后服务的条件和能力。许可考核必备条件中对售后服务的条件和能力有明确规定的按其规定执行。 | 检查售后服务的条件和能力，包括场地、设备、通信、人员等设施和资源是否与所制造的计量器具相适应。 |  |  |  |  |
| 35 | 4.9.2 服务管理 | 应有专门的部门或者人员负责管理售后服务工作。 | 检查是否有专门的部门或人员负责管理售后服务工作，服务的职责是否到位。 |  |  |  |  |
| 36 | 4.9.3 顾客投诉 | 应有顾客投诉和投诉处理的记录。 | （1）检查是否有顾客投诉记录和投诉的处理记录； （2）对顾客的投诉是否进行了有效的分析和处理。 |  |  |  |  |

考评员签字：

表B.1  现场考核评价记录表（续）

4.10  产品质量

| 序号 | JJFXXXX-2025 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 不合格 | 不适用 |  |
| 37 | 4.10.1产品型式控制 | 产品型式应与该产品型式批准证书批准的型式保持一致。如对原有产品在结构、材质、关键零部件等方面做了重大改进的，申请单位应进行产品的型式试验。如果型式试验结果表明因上述改进而导致性能、技术特征发生变更的应申请办理计量器具新产品型式批准手续。 | （1）对照型式批准资料，检查产品在结构、材质等方面是否做了重大改进： （2）如果有重大改进的，检查申请单位是否申请办理型式批准手续。 |  |  |  |  |
| 38 | 4.10.2 产品质量控制 | 产品的质量应持续符合产品标准和计量计量检定规程或校准规范所规定的质量技术指标和计量性能指标的要求。 | （1）在生产企业现场抽样已经检验合格的产品，检查其质量技术指标和计量性能指标是否符合产品标准、计量检定规程或校准规范所规定的质量技术指标和计量性能指标的要求。抽样要有代表性，要覆盖全部申请许可项目。 （2）复查考核的，应检查许可证有效期内接受质量技术监督部门产品质量技术监督抽查的情况。 |  |  |  |  |
| 39 | 4.10.3 软件质量控制 | 产品中包含有测量软件的，应提供足够详细的文件，以及对其适用性和防作弊性能进行验证的证明；应有效保存产品法制计量相关软件的历次版本号、软件标识和代码。 | （1）检查测量软件的文件是否齐全； （2）检查企业提供的测量软件适用性和防作弊性能验证的证明材料； （3）检查产品法制计量相关软件的版本号、标识和代码更新保存情况。 |  |  |  |  |

考评员签字：