中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××—××××

原油盐含量测定仪校准规范

### Calibration Specification for Salt Content Meters

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布                     XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局 发布

## JJF ××××—××××

原油盐含量测定仪校准规范

### Calibration Specification for Salt Content Meters

归  口 单 位： 全国石油专用计量测试技术委员会

主要起草单位： 辽宁省计量科学研究院

中国计量科学研究院

中国石化胜利油田分公司技术检测中心

参加起草单位： 中石化石油化工科学研究院有限公司

山东省计量科学研究院

南京堪畅科学仪器有限公司

本规范委托由全国石油专用计量测试技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

佟俊婷（辽宁省计量科学研究院）

郭小岩（辽宁省计量科学研究院）

代伟平（中国石化胜利油田分公司技术检测中心）

张正东（中国计量科学研究院）

参加起草人：

刘雅琼（中石化石油化工科学研究院有限公司）

董  佳（辽宁省计量科学研究院）

张  森（山东省计量科学研究院）

目   录

引言…......................................................................................................................（Ⅱ）

1  范围……………………………………………………………………………………..（1）

2  引用文件………………………………………………………………………………..（1）

3  术语……………………………………………………………………………………..（1）

4  概述……………………………………………………………………………………..（1）

5  计量特性………………………………………………………………………………..（2）

6  校准条件………………………………………………………………………………..（2）

6.1 环境条件……………………………………………………………………………….（2）

6.2 测量标准及其他设备………………………………………………………………….（3）

7  校准项目和校准方法………………………………………………………………….（3）

7.1  校准前的准备…………………………………………………………………………（3）

7.2  示值误差……………………………………………………………………………..（3）

7.3  重复性…………………………………………………………………………………（3）

8  校准结果表达…………………………………………………………………………..（4）

9  复校时间间隔…………………………………………………………………………..（5）

附录A  原油盐含量测定仪校准原始记录参考格式……………………………………（6）

附录B  原油盐含量测定仪校准证书内页参考格式…………………………………….（7）

附录C  示值误差校准结果测量不确定度评定示例…………………………………….（8）

引   言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成本规范制定的基础性系列规范。

本规范参考了SY/T 0536《原油盐含量的测定 电量法》中的相关内容。

本规范为首次发布。

原油盐含量测定仪校准规范

1  范围

本规范适用于以微库仑滴定法（电量法）为原理的盐含量测定仪的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1059.1  测量不确定度评定与表示

SY/T 0536  原油盐含量的测定 电量法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  原油盐含量  salt content in crude petroleum

原油中可溶于水的氯盐含量，包括氯化钠、氯化钙、氯化镁等，其含量全部折合成氯化钠（NaCl）的量来计算，单位为毫克每升（mg/L）。

[来源：SY/T 0536—2008，2.1]

4  概述

原油盐含量测定仪主要用于测定原油中可溶于水的氯盐含量，当含氯盐的溶液注入含银离子（Ag+）的滴定池后，样品中的氯离子（C1-）和Ag+发生如下反应：

C1- + Ag+ → AgCl↓

反应消耗的Ag+由发生电极电生补充。通过测量电生Ag+消耗的电量，根据法拉弟定律即可求得原油盐含量。仪器显示的试样的盐含量（以NaCl计）以单位mg/L表示，单位试样的盐含量按公式（1）计算：

X=A×100R×2.722×V×0.606                    （1）

式中：

X	——盐含量（以NaCl计）测出值，mg/L；

A	——积分器显示数字，每个数字相当于100μV·s；

2.722	——1ng氯消耗的电量，μC；

V	——注入的样品体积，μL；

0.606	——换算系数；

R	——积分电阻，Ω。

电量法原油盐含量测定仪的结构组成见图1。

图1  原油盐含量测定仪结构组成

5  计量特性

表1给出了仪器的计量特性。

表1  原油盐含量测定仪计量特性

| 项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | [1 ~10]mg/L | （10 ~1000]mg/L |
| 示值误差 | ±0.5 mg/L | ±5.0% |
| 重复性 | ≤0.28 mg/L | ≤3.0% |
| 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |  |

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（15～35）℃，相对湿度：≤80%。

6.1.2  电源电压及频率：电压交流（220±20）V，频率（50±0.5）Hz。

6.1.3  仪器放置于平稳无振动的工作台上，周围无强电磁场干扰、无腐蚀性气体、无阳光直射，避免温度急剧变化，接地良好。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  国家有证标准物质

根据被校准仪器的测量对象，选择适用的盐含量国家有证标准物质。

盐含量在1mg/L≤x≤10mg/L，不确定度不大于0.25mg/L（k=2）；

盐含量在10mg/L＜x≤1000mg/L，相对不确定度不大于2.0%（k=2）；

6.2.2  微量进样（注射）器：满量程1μL、10μL、50μL、100μL。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准前的准备

仪器开机预热，按仪器说明书推荐条件调整偏压、增益、积分电阻，待基线平稳后选择校准点浓度的标准物质进行转化率测量。通过微量进样器抽取标准物质，赶出气泡至进样体积，使用滤纸擦进样针头，将进样针浸入电解液液面以下并快速推入标准物质，注意不要碰到磁力搅拌的转子。通过调整偏压、积分电阻将测量标准物质转化率控制在90%~110%范围内，待转化率平稳后取不少于3次的连续测量结果算术平均值作为转化率。在转化率达到要求后进行校准。不同浓度标准物质测量前应重新进行转化率测量。7.2  示值误差

在7.1的测量条件下，选择高低两个浓度盐含量标准溶液进行示值误差的校准，每个浓度点重复测量3次，记录测量值。若取用的盐含量浓度点小于等于10mg/L，按照公式（2）计算示值误差；若盐含量浓度点大于10mg/L，按照公式（3）计算示值误差。                                   Δx=x−xs                               （2）

Δxr=x−xSxs100%                          （3）

式中：

Δx  ——示值误差，mg/L

Δxr	——示值误差，%；

x	——3次测量值的算数平均值，mg/L；

xs	——标准溶液的标称值，mg/L。

7.3  重复性

选取高低两个浓度中低浓度点按照7.2的方法、步骤在重复性条件下连续测量6次，若取用的盐含量浓度点小于等于10mg/L，按照公式（4）计算重复性；若盐含量浓度点大于10mg/L，按照公式（5）计算重复性。

sr=i=1nxi−x2n−1100%                             （4）

sr=i=1nxi−x2n−1×1x×100%                          （5）

式中：

s     ——标准偏差，mg/L；

sr	——相对标准偏差，%；

xi	——第i次测量值，mg/L；

x	——测量结果的的算数平均值，mg/L；

——测量次数，n=6；

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a)  标题：“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点；

d)  证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的

接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范的偏离的说明；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)  校准结果仅对被校对象的有效的声明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

在对设备进行搬动、运输，或使用中出现碰撞现象后，应立即进行校准。

附录A

原油盐含量测定仪校准原始记录

证书编号：                                原始记录编号：

| 送检单位： |  |  |  |  |  | 校准地点： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号： |  |  |  |  |  | 仪器编号： |  |
| 校准依据： |  |  |  |  |  | 制造厂： |  |
| 环境温度： |  | 环境湿度： |  |  |  | 校准日期： |  |
| 校准员： |  |  |  | 核验员： |  |  |  |
| 校准用有证标准物质： |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐含量标准物质 | 标准物质编号 |  | 标称值 |  | 不确定度 |  | 有效期 |

一、示值误差

| 盐含量标准物质浓度值（mg/L） | 测量值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 示值误差(%) | 扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

二、测量重复性

| 盐含量标准物质浓度值（mg/L） | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校准员：                            核验员：

附录B

原油盐含量测定仪校准证书内页格式

一、示值误差

| 盐含量标准溶液浓度值（mg/L） | 相对示值误差 （%） | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- |

二、测量重复性：

以下空白

附录C

原油盐含量示值误差校准结果测量不确定度评定示例

C.1  测量模型及不确定度计算公式

C.1.1  建立测量模型

按公式（C.1）计算示值误差。

Δxr=x−xsxs×100%                         （C.1）

式中：

Δxr	——示值误差；

x	——测量点3次测量结果的平均值，mg/L；

xs	——标准溶液的标称值，mg/L；

C.1.2.  不确定度计算公式

按公式（C.1）计算示值误差，示值误差不确定度来源于测量结果平均值引入的不确定度ux和标准溶液引入的不确定度uxs，因各不确定度分量不相关，公式（C.2）给出了示值误差估计值的合成标准不确定度的计算方法。

uc2(Δxr)=c12u2(x)+c22u2(xs)                  （C.2）

其中，c1和c2为灵敏系数，按公式（C.2）及（C.3）进行计算。

c1=∂Δxr∂x=1xs                               （C.3）

c2=∂Δxr∂xs=−xxs2                            （C.4）

由公式（C.2）（C.3）及（C.4）推导出合成标准不确定度计算公式（C.5）：

uc(Δxr)=1xs2u2(x)+−xxs22u2(xs)            （C.5）

由于仪器测量平均值x和标准溶液的标称值xs量值相近，可近似认为xxs≈1，因此，公式（C.5）可以简化为公式（C.6）。

uc(Δxr)=ur2(x)+ur2(xs)                     （C.6）

式中：

urx	——仪器测量结果平均值引入的相对标准不确定度分量；

urxs	——标准溶液引入的相对标准不确定度分量。

C.2  输入量的标准不确定度分析与评定

C.2.1  标准不确定度分量来源及其描述

表C.1给出标准不确定度分量来源。

表C.1  各标准不确定度分量来源及其描述

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 分量描述 |
| --- | --- | --- |
| urx | 测量结果平均值引入的相对不确定度 | 测量重复性引入的相对不确定度u1rx |
|  |  | 仪器分辨力引入的相对不确定度u2rx |
|  |  | 进样量引入的相对不确定度u3rx |
| urx | 标准物质引入的相对不确定度 | 标准物质引入的相对不确定度urx |

C.2.2  输入量x的标准不确定度评定

C.2.2.1  测量重复性引入的相对不确定度u1rx

测量重复性引入的不确定度u1rx，可通过连续测量的测量列，采用标准不确定度的A类评定方法方法进行评定，选择一台性能稳定、工作正常的仪器，使用标称值为10mg/L（不确定度U=0.2mg/L，k=2）的标准溶液，在重复性条件下进行连续10次测量，所得数据为：10.10mg/L、9.91mg/L、10.12mg/L、10.12mg/L、10.04mg/L、9.98mg/L、10.12mg/L、9.96mg/L、9.94mg/L。

单个测得值的实验标准偏差按公式（C.6）计算。

sx=i=1nxi−x2n−1×1x×100%=0.81%            （C.6）

实际测量时通常是在重复性条件下测量3次，以3次独立测量的算数平均值作为被测量的估计值，则测量重复性引入的相对不确定度为u1rx=0.81%/3=0.47%。

C.2.2.2  仪器分辨力引入的相对不确定度u2rx

由盐含量测定仪的仪器分辨力引入的不确定度u2rx，用B类评定方法评定。被测仪器的分辨力δx=0.01mg/L，试样浓度为10mg/L，按公式（C.6）计算由仪器分辨力引入的相对标准不确定度。

u2rx=δx23×10×100%=0.029%                    （C.7）

u2rx远小于u1rx，因此忽略u2rx。

C.2.2.3  进样量引入的相对不确定度u3rx

浓度为10mg/L的样品，进样量为40μL，微量进样器校准证书给出40μL校准点的扩展不确定度为U=0.2μL（k=2）。

公式（C.8）给出了微量进样器引入的相对不确定度。

u3rx=0.22×40×100%=0.25%                       （C.8）

C.2.2.3  输入量xs引入的标准不确定度评定

标准溶液引入的不确定度为 urx=0.9%。

C.2.3  标准不确定度分量汇总

表C.2给出了标准不确定度分量结果。

表C.2  相对标准不确定度分量汇总

| 相对不确定度分量 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| urx | 测量结果平均值引入的不确定度 | 0.53% |
| urx | 标准物质引入的不确定度 | 0.9% |

C.2.4  合成标准不确定度

按公式C.6计算合成标准不确定度：uc(Δxr)=1.04%

C.2.5  扩展不确定度

取包含因子k=2，则在该校准点盐含量示值误差校准结果的扩展不确定度U=kucΔxr=2.1%（k=2）。