贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）XX—XXXX

超声内窥镜校准规范

Calibration Specification for Ultrasound Endoscope

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                  XXXX-XX-XX实施

贵州省市场监督管理局发布

JJF(黔) XX—XXXX

超声内窥镜校准规范

Calibration Specification

for Ultrasound Endoscope

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：贵州省计量测试院

XXX

参加起草单位：XXX

本规范委托贵州省计量测试院负责解释

本规范主要起草人：

赵才贤（贵州省计量测试院）

参加起草人：

目    录

引言	（1）

1  范围	（2）

2  引用文件	（2）

3  术语和计量单位	（2）

3.1 术语	（2）

3.2  计量单位	（3）

4  概述	（4）

5  计量特性	（4）

5.1  输出波束声强	（4）

5.2  探测深度	（4）

5.3  侧向分辨力	（4）

5.5  轴向分辨力	（4）

5.6  盲区	（4）

5.7  切片厚度	（4）

5.8  横向几何位置精度	（4）

5.9  纵向几何位置精度	（4）

6  校准条件	（4）

6.1  环境条件	（5）

6.2  测量设备	（5）

7  校准项目和校准方法	（5）

7.1  校准项目	（5）

7.2  校准方法	（6）

8  校准结果表达与处理	（9）

8.1  校准结果表达	（9）

8.2  校准结果的处理	（9）

9  复校时间间隔	（9）

附录A 校准原始记录（推荐）格式	（10）

附录B 校准证书内页（推荐）格式	（12）

附录C 测量不确定度评定示例	（14）

- 引    言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》，进行编制。

超声内窥镜校准规范

- 1  范围

本规范适用于医用超声内窥镜及经由内窥镜管道伸入人体内的超声探头的校准。

- 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 639—1998 医用超声诊断仪超声源检定规程

GB 10152—2009 B型超声诊断设备

GB 9706.218—2021 医用电气设备 第2-18部分：内窥镜设备的基本安全和基本性能专用要求

GB/T 16846—2008 医用超声诊断设备声输出公布要求

YY/T 0906—2013 B型超声诊断设备性能试验方法配接腔内探头

YY/T 1659—2019 血管内超声诊断设备通用技术要求

YY/T 1676—2020 超声内窥镜

YY/T 0937—2022 超声仿组织体模的技术要求

YY/T 1142—2013 医用超声设备与探头频率特性的测试方法

YY/T 1084—2015 医用超声诊断设备声输出功率的测量方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  术语和计量单位

- 3.1 术语

3.1.1 内窥镜 endoscope

通过自然腔道或手术创建通道进入人体腔内，采用光学或非光学方式进行查看，用于检查、诊断和治疗的医疗器械。

3.1.2  超声内窥镜 ultrasound endoscope

超声探头位于内窥镜前段部分，即可实现对腔道内壁的光学观察，同时具有对目标组织内部进行超声成像功能的仪器。

3.1.3 输出波束面积 output beam area

由输出波束尺寸所推导出的超声波束面积。

3.1.4 输出波束声强 output beam intensity

时间平均输出功率除以输出波束面积。

3.1.5  超声成像几何畸变 geometric distortion of ultrasound imaging

超声图像与实际几何结构测试标靶的偏差值。

3.1.6  仿组织材料

在0.5 MHz ～ 15 MHz频率范围内，其超声的传播速度（声速）、反射、散射和衰减特性类似于软组织的材料。

3.1.7 体模 phantom

由仿组织材料和其中嵌埋的一组或多组靶结构所构成的B超性能检测装置。

3.1.8  探测深度 depth of penetration

体模中能够明确成像的纵向线形靶群中最远靶线与声窗之间的距离。

3.1.9  侧向分辨力 lateral resolution

在体模的规定深度处，扫描平面中垂直于超声波束轴的方向上，能够显示为两个清晰回波信号的两靶线之间的最小间距。

3.1.10  轴向分辨力 axial resolution

在体模的规定深度处，沿超声波束轴能够显示为两个回波信号的两个靶之间的最小间距。

3.1.11  盲区 dead zone

体模扫描表面（声窗）与最近的、能明确成像的体模靶线之间的距离。

3.1.12  切片厚度 slice thickness

在体模的规定深度处，垂直于扫描平面方向上显示声信息的仿组织材料的厚度。

- 3.2  计量单位

3.2.1长度

计量单位：毫米；符号：mm。

3.2.2 声功率

计量单位：毫瓦；符号: mW。

- 4  概述

超声内窥镜通过将微型超声探头安装于内窥镜前端，或是超声小探头经内窥镜管道进入人体后，在目视观察体腔内病变外部形态的同时，对腔壁组织实施超声成像，获得目标组织各层次结构的组织学特征信息，以及周围临近脏器的超声图像。

- 5  计量特性

- 5.1  输出波束声强

对于凸阵探头，平均输出波束声强应不超过 100 mW/cm2。

注：对于一些特殊用途的超声探头，需要输出波束声强大于 100 mW/cm2工作时，制造商应提供声输出资料。

- 5.2  探测深度

最大探测深度应符合制造商在随机文件中公布的要求。

- 5.3  侧向分辨力

应不大于 1 mm（深度≤ 30 mm）。

- 5.5  轴向分辨力

应不大于 0.5 mm（深度≤ 30 mm）。

- 5.6  盲区

标称频率＜9 MHz时，探测盲区应不低于3.0 mm；

标称频率≥9 MHz时，探测盲区应不低于2.0 mm。

- 5.7  切片厚度

若适用，切片厚度应符合制造商在随机文件中公布的要求。

- 5.8  横向几何位置精度

针对单阵元旋转探头，横向几何位置精度应≤10%。

针对环阵探头和凸阵探头，横向几何位置精度应≤5%。

- 5.9  纵向几何位置精度

针对单阵元旋转探头，纵向几何位置精度应≤10%；

针对环阵探头和凸阵探头，纵向几何位置精度应≤5%。

注：以上指标不作为合格性判别，仅供参考。

- 6  校准条件

- 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（10～40）℃。

6.1.2  相对湿度：≤85%。

6.1.3  供电电源：电压：（220±22）V；频率：（50±1）Hz。

6.1.4  其它：周围无明显影响校准设备正常工作的机械振动、电磁辐射干扰。

- 6.2  测量设备

6.2.1 毫瓦级超声功率计

最大量程不低于100 mW，分辨力优于2 mW，最大允许误差不超过±15%。

6.2.2超声体模

应根据不同的探头类型配备合适的超声体模，技术要求见表1。

表1 测量设备及技术要求

| 参数名称 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 仿组织超声体模 | 腔内体模 | 切片体模 |
| 尼龙靶线直径 | （0.1±0.02）mm | （0.3±0.05）mm | (0.3±0.05) mm |
| 尼龙靶线位置公差 | ±0.05mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 中心孔径 | / | Φ12.5mm、Φ3mm、Φ4mm等不同规格 | / |
| 散射靶片层厚度 | / | / | ≤0.4 mm |
| TM材料声速 | （1540±10）m/s，(23±3) ℃ |  |  |
| TM材料声衰减系数斜率 | (0.70±0.05)dB/(cm·MHz)，(23±3) ℃ |  |  |

- 7  校准项目和校准方法

- 7.1  校准项目

校准项目一览表见表2。

表2  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 输出波束声强 |
| 2 | 探测深度 |
| 3 | 侧向分辨力 |

表2 （续）

| 4 | 轴向分辨力 |
| --- | --- |
| 5 | 盲区 |
| 6 | 切片厚度 |
| 7 | 横向几何位置精度 |
| 8 | 纵向几何位置精度 |
| 9 | 模拟病灶影像 |

- 7.2  校准方法

7.2.1  校准前准备

外观及功能正常性检查，应满足以下要求：

a）超声内窥镜的仪器名称、生产厂家、型号、出厂编号（序列号）等标识应清晰可见。

b）超声内窥镜的功能和操作按键应安装可靠，控制按钮标识清晰，功能正常。

c）超声内窥镜主机及测量超声探头、配件应结构完整，无影响正常工作和妨碍读数的缺陷以及机械性损伤。

7.2.2 输出波束声强

对于凸阵探头，正常开启超声内窥镜（被校仪器），按要求调试好超声功率计预热 10 min，并沿水槽壁或经漏斗注入除气蒸馏水。将被校仪器探头置于正常工作的声功率输出状态，按规定操作程序测量超声内窥镜所配用的凸阵探头的输出声功率，对同一探头进行不少于 3 次声功率测量，取其测量结果的算术平均值作为被校仪器配用凸阵探头的输出声功率。按公式（1）计算被校仪器配用的凸阵探头的输出波束声强。

Iob=PS                          ( 1 )

式中：

Iob —— 被校仪器的输出声强，mW /cm2；

P —— 被检仪器的输出声功率，mW；

S —— 凸阵探头的有效辐射面积（输出波束面积），cm2。

7.2.3  探测深度

开启被测设备，将探头对准特定深度处的纵向深度靶群，在规定的设置条件下，保持靶线图像清晰可见，微动探头，观察距探头表面最远处图像能被分辨的那根靶线，该靶线与探头表面之间的距离为该探头的探测深度。

7.2.3  侧向分辨力

将被测设备探头对准特定深度处的侧向分辨力靶群，设置合适的工作条件，保持靶线图像清晰可见，微动探头，可分开显示为两个回波信号的两靶线之间的最小距离，即为该深度处的侧向分辨力。对于仪器能够显示的所有靶群，均需按此方法逐一进行测量。

7.2.4  轴向分辨力

将被测设备探头对准特定深度处的轴向分辨力靶群，设置合适的工作条件，保持靶线图像清晰可见，微动探头，可分开显示为两个回波信号的两靶线之间的最小距离，即为该深度处的轴向分辨力。对于仪器能够显示的所有靶群，均需按此方法逐一进行测量。

7.2.5  探测盲区

将被测设备探头对准盲区靶群，设置合适的工作条件，保持靶线图像清晰可见，调整探头位置，观察距探头表面最近且其后图像能被分辨的那根靶线，该靶线与探头之间的距离为该探头的探测盲区。

7.2.6 切片厚度

将被测设备探头对准散射靶薄层，扫描平面垂直于超声体模声窗，将扫描平面与体模声窗的交线平行于散射靶薄层（如图1所示）。设置合适的工作条件，调整扫描平面与散射靶薄层的交线使之定位于特定深度，以电子游标测量散射靶薄层成像的厚度，按式（2）计算该深度的切片厚度t。

针对配备的探头，若其探测深度为d，则约在13d、12d、23d深度处分别进行切片厚度的测量，取特定深度处散射靶薄层切片厚度的最大值作为该探头的切片厚度。

t=x/tanα                   （ 2 ）

式中：

t——切片厚度，mm；

x——测量值，mm；

α——散射层与声窗的夹角，°。

图1 切片厚度的测量和计算

7.2.7  横向几何位置精度

将被测设备探头对准横向线形靶群，设置合适的工作条件，保持靶群图像清晰可见，利用设备的测距功能，在全屏幕范围内按照横向每20 mm测量一次距离，再按式（2）计算每20 mm的误差（%），取最大值作为横向几何位置精度。

若探头的横向视野不大于40 mm，则全屏幕范围内按照横向每10 mm测量一次距离，再按照式（3）计算每10 mm的误差（%），取最大值作为横向几何位置精度。

G=|M−T|T×100%                （ 3 ）

式中：

G——几何位置精度，%；

M——测量值，mm；

T——实际距离，mm。

7.2.8  纵向几何位置精度

将被测设备探头对准纵向线形靶群，设置合适的工作条件，保持靶群图像清晰可见，利用设备的测距功能，在全屏幕范围内按照纵向每20 mm测量一次距离，再按式（3）计算每20 mm的误差（%），取最大值作为纵向几何位置精度。

若探头的纵向视野不大于40 mm，则全屏幕范围内按照纵向每10 mm测量一次距离，再按照式（3）计算每10mm的误差（%），取最大值作为纵向几何位置精度。

7.2.9  模拟病灶影像

将被测设备探头对准模拟病灶图像，各模拟病灶图像全部清晰可见。

- 8  校准结果表达与处理

- 8.1  校准结果表达

校准记录格式参见附录A。

- 8.2  校准结果的处理

校准证书内页格式参见附录B，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校仪器的描述和明确标识（如规格型号、产品编号等）；

g）进行校准的日期或校准证书的生效日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）校准所用测量标准器的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）校准员及核验员的签名；

m）校准证书批准人的签名；

n）校准结果仅对被校仪器有效的声明；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，委托单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

- 附录A

校准原始记录（推荐）格式

证书编号：XXXX-XXXX

| 委托单位 |  |  | 委托单位地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 制造厂商 |  |  |  |
| 环境条件 | 温度： ℃， 湿度： %RH |  | 校准地点 |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 溯源机构及溯源证书号 |  | 有效期至 |

超声探头规格型号：              标称工作频率：        MHz

1. 外观及功能正常性检查

□符合要求    □不符合要求（不符合性说明：                          ）

2. 输出波束声强

探头类型：                               有效面积：           cm2

超声功率（mW）：             、              、                。

输出波束声强：Iob  =            mW/cm2

3. 探测深度：       mm。

4. 侧、轴向分辨力（mm）

| 深度 | 10 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧向分辨力 |  |  |  |
| 轴向分辨力 |  |  |  |

5. 盲区：     mm（标称频率＜ 9 MHz）；        mm（标称频率≥ 9 MHz）

6. 切片厚度

标称值：       mm，     实测值：      mm，  误差：      %；

7.  横向几何位置误差

纵向测量值：         mm； 误差：      %；

8.  纵向几何位置误差：

横向测量值：       mm； 误差：       %。

9.  模拟病灶

清晰可见直径        mm的模拟病灶影像。

测量不确定度：

校准员：          核验员：              校准日期：   年   月  日

- 附录B

校准证书内页（推荐）格式

证书编号：XXXX-XXXX 校准机构授权说明. 校准所依据/参考的技术文件（代号、名称）. 校准地点及环境条件：. 温度; 相对湿度. 地点; 其他. 测量标准及其他设备. 名称; 测量范围; 不确定度或准确度等级或最大允许误差; 溯源机构及溯源证书号; 有效期至. 第×页 共×页

证书编号：XXXX-XXXX 校准结果 探头类型： 标称工作频率： 校准项目; 校准结果. 外观及功能性检查. 输出波束声强（凸阵探头）. 探测深度（mm）. 分辨力（mm）; 深度; 10; 30; 50. 侧向. 轴向. 盲区（mm）. 切片厚度（mm）. 纵向几何位置误差（%）. 轴向几何位置误差（%）. 模拟病灶分辨力. 测量不确定度： 第×页 共×页

- 附录 C

测量不确定度评定示例

C.1  概述

各校准参数主要以长度（距离）的测量为主，因此以超声内窥镜几何位置精度为例进行测量不确定度的评估。

C.1.1  测量依据

JJF（黔）XX-XXXX超声内窥镜校准规范。

C.1.2  测量环境

环境温度：（10～40）℃。

相对湿度：≤85%。

供电电源：电压：（220±22）V；频率：（50±1）Hz。

其它：周围无明显影响校准设备正常工作的机械振动、电磁辐射干扰。C.1.2  测量设备

主要计量标准设备的计量特性：符合 JJF（黔）XX-XXXX《超声内窥镜校准规范》6.2的要求。

C.1.3  测量对象

超声内窥镜。

C.1.4  测量方法

参照校准规范要求

C.2  几何位置精度测量不确定度评定

C.2.1 测量模型

将被测设备探头对准横向线形靶群，设置合适的工作条件，保持靶群图像清晰可见，利用设备的测距功能，在全屏幕范围内按照横向每20 mm测量一次距离，再按式（2）计算每20 mm的误差（%），取最大值作为横向几何位置精度。

若探头的横向视野不大于40 mm，则全屏幕范围内按照横向每10 mm测量一次距离，再按照式（2）计算每10 mm的误差（%），取最大值作为横向几何位置精度。

G=|M−T|T×100%=|MT−1|×100%               （C.1）

式中：

G——几何位置精度，%；

M——测量值，mm；

T——实际距离，mm。

由于测量模型以相对误差形式呈现，因此采用相对不确定度表示较为方便。

C.2.2  标准不确定度来源分析

几何位置精度测量不确定度评定评定中，标准不确定度主要来源以下方面：

a）仿组织超声模体位置误差引入的标准不确定度urel（T ）；

b）测量重复性引入的标准不确定度urel（M1）；

c）由于操作者主观性测量导致位置定位不准确引入标准不确定度urel（M2）。

C.2.3  各输入量标准不确定度分析与评定

C.2.3.1  仿组织超声模体位置误差引入的标准不确定度

模体靶线位置公差为±0.1 mm，估计为均匀分布，包含因子k=3，因此标准不确定度：

u(T)=|MPE|3=0.1 mm3=0.058mm

所以urel(T)=u(T)T=0.29%。

C.2.3.2  测量重复性引入的标准不确定度

开启被测设备，将探头对纵向线形靶群，在规定的设置条件下，保持靶群图像清晰可见，利用设备的测距功能，在 20 mm 深处按照 10 mm 纵向已知距离对超声内窥镜几何位置精度进行测量。测量数据如下：

表 C.1 测量结果汇总

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离测量值（mm） | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.6 |

对几何位置精度值进行 10 次测量，则由重复性引入的标准不确定度分量为：

u(M1)=s(x)=i=1n(xi−x)2n-1=0.097 mm

C.2.3.3  主观性测量导致位置定位不准确引入的标准不确定度

根据实际测量经验，操作者主观性测量引起的位置偏差最大变化变化约为±0.05 mm，视为均匀分布，包含因子k=3。因此由连接位置偏差引入的标准不确定度

u(M2)=0.05mm3=0.029 mm

由于u（M1）和u（M2） 相互独立且互不相关，所以

所以urel(M)=u2(M1)+u2(M2)M=0.51%。

C.2.4  合成标准不确定度

标准不确定度汇总见表C.1。

表C.1  标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 模体误差 | urel（T） | 0.29% |
| 测量重复性 | urel（M1） | 0.49% |
| 主观性操作测量误差 | urel（M2） | 0.14% |

以上各标准不确定度相互独立，互不相关，灵敏系数均为1，因此合成标准不确定度为

ucrel(G)=urel2(T)+urel2(M1)+urel2(M2)=0.59%

C.2.5  扩展不确定度

取k=2，得几何位置精度测量的相对扩展不确定度为

Urel=k﹒ucrel(G)=1.2%，k=2。

JJF（黔）XXX—XXXX