贵州省地方计量技术规范

《烟气（CO2）连续监测系统校准规范》

（征求意见稿）

试验报告

规范起草小组

2025年5月20日

《烟气（CO2）连续监测系统校准规范》试验报告

1 试验目的

在《烟气（CO2）连续监测系统校准规范》的制定过程中，为了合理的确定各校准项目的指标和方法，我们对烟气（CO2）连续监测系统进行了试验。

2 试验方法

依据《烟气（CO2）连续监测系统校准规范》的6.2条给出的校准方法对烟气（CO2）连续监测系统进行试验。

3 环境条件、标准物质与试验用烟气（CO2）连续监测系统基本信息

3.1 环境条件

a) 环境温度：23 ℃；

b) 相对湿度：65 %；

c) 试验日期：2024.10.18

d) 试验地点：黔北电厂

e) 试验人员：李骋、张怡、王菊凤、黄海洪

3.2  主要标准物质

| 标准物质名称 | 标气浓度（ppm） | 证书编号 | 不确定度或最大允许误差或准确度等级 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBW（E）063051 零气（高浓度N₂） | 999990 | 2300401015 | ±1%（k=2） | 2025.6.8 |
| GBW（E）082069 CO2标准气体（低浓度） | 400 | SR09039 | ±1%（k=2） | 2025.6.8 |
| GBW（E）082069 CO2标准气体（中浓度） | 1000 | SR09109 | ±1%（k=2） | 2025.6.8 |
| GBW（E）082069 CO2标准气体（高浓度） | 1600 | SR09145 | ±1%（k=2） | 2025.6.8 |

3.3  试验用烟气（CO2）连续监测系统

| 名 称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气（CO2）连续监测系统 | SCS-900C GHG | 900C-T5-0001 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |

4 试验结果

4.1 外观及工作正常性检查：正常

4.2 非工况下计量特性校准：

| 非工况下计量特性校准结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准项目 | 校准结果 |  |  |
|  | 二氧化碳 |  |  |
| 响应时间/s | 75 |  |  |
| 零点漂移/%FS | 0.04 |  |  |
| 量程漂移/%FS | 0.18 |  |  |
| 校准浓度/102（mol/mol） | 4 | 10 | 16 |
| 示值误差/% | -2.8% | -1.1% | -3.3% |
| 校准结果的不确定度（k=2） | 0.0374、0.0642、0.0884 |  |  |
| 重复性/% | 0.0316、0.0403、0.0377 |  |  |

5 结论

从上述试验结果可知，规范中的校准方法及相应的计量特性，是科学、适用、合理的。