贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）××-××××

高频开关电源校准规范

Calibration Specification for High-frequency Switching Power Supply

（征求意见稿）

20 XX–XX–XX 发布                         20 XX–XX–XX 实施

JJF(黔) XX—XXXX

高频开关电源校准规范

Calibration Specification for

High-frequency Switching Power Supply

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：贵州航天计量测试技术研究所

贵州省计量测试院

本规范委托贵州航天计量测试技术研究所负责解释

本规范主要起草人：

黄贤武（贵州航天计量测试技术研究所）

李金阳（贵州航天计量测试技术研究所）

杜鸿程（贵州省计量测试院）

参加起草人：

朱永晓（贵州航天计量测试技术研究所）

易  健（贵州航天计量测试技术研究所）

杨  建（贵州航天计量测试技术研究所）

王嵘崳（贵州省计量测试院）

目   录

引   言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和计量单位	（1）

4  概述	（2）

5  计量特性	（2）

5.1  电压示值误差	（2）

5.2  电流示值误差	（2）

5.3  输出电压的短期稳定性	（2）

5.4  输出电流的短期稳定性	（2）

5.5  负载调整率	（3）

5.6  纹波系数	（3）

6  校准条件	（3）

6.1  环境条件	（3）

6.2  测量标准及其他设备	（3）

7  校准项目和校准方法	（4）

7.2  校准方法	（4）

8  校准结果表达	（9）

8.1  校准记录	（9）

8.2  校准证书	（9）

9  复校时间间隔	（10）

附录A校准原始记录格式	（11）

附录B校准证书内页格式	（13）

附录C校准不确定度评定示例	（15）

- 引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行编制。

高频开关电源校准规范

1  范围

本规范适用于交流供电的额定输出电压50V及以下、额定输出电流10kA及以下直流输出的高频开关电源的校准，也适用于具有直流输出功能高频开关整流设备的校准。

本规范不适用于直流供电的高频开关电源校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 17478-2004 低压直流电源设备的性能特性

GB/T 21560.6-2008 电压直流电源 第6部分：评定低压直流源性能的要求

YD/T 731-2008通信用高频开关整流器

YD/T 1058-2015通信用高频开关电源系统

JB/T 1504-1993 电镀用整流设备

CQC 1626-2020 开关电源性能第1部分：通用要求及试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

- 3.1  短期稳定性  short-term stability

在其他条件保持不变的情况下，规定时间间隔内输出量的最大变化。

- 3.2  负载调整率  load regulation

在其他影响量保持不变时，额定功率状态下由于负载的变化，所引起输出电压变化量与额定输出电压的相对变化量。

- 3.3  纹波系数  ripple factor

输出直流电压的纹波电压有效值与输出电压的百分比。

4  概述

高频开关电源，又称为高频开关整流设备，主要为负载设备提供电能，通常包括全波整流电路、DC/DC转换电路、脉宽调制（PWM）控制与驱动电路、滤波电路、取样反馈控制电路、采样电阻等，等效原理框图如图1所示。

图1  通用高频开关电源等效原理框图

高频开关电源的类型繁多，按照激励方式，可分为他激式和自激式；按照开关管的开关条件，可分为硬开关和软开关两种；而按显示类型，又可以分为数字式和模拟式等。高频开关电源通常有稳压和稳流两种工作模式。

- 5  计量特性

- 5.1  电压示值误差

测量范围：0.1 V～50 V，最大允许误差：±（ 0.5%~5.0%）。

- 5.2  电流示值误差

测量范围：0.1 A～10000 A，最大允许误差：±（ 0.5%~5.0%）。

- 5.3  输出电压的短期稳定性

电源工作在稳压模式时，在规定的时间间隔内（最短10min），输出电压稳定性：0.05%~5%。

- 5.4  输出电流的短期稳定性

电源工作在稳流模式时，在规定的时间间隔内（最短10min），输出电流稳定性：0.05%~5%。

- 5.5  负载调整率

稳压工作模式负载调整率：0.5%~5%。

- 5.6  纹波系数

稳压工作模式纹波系数：0.5%~10%。

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

- 6  校准条件

- 6.1  环境条件

a）环境温度：（20±10）℃；

b）相对湿度：20%~80%；

c）供电电源：相电压（220±22）V，频率（50±1）Hz；

d）其他：周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  标准器具的选用原则

测量用标准设备应经计量检定合格或校准，并在有效期内。标准设备的测量范围应覆盖被校高频开关电源的测量范围，并具有足够高的分辨力、准确度和稳定性。测量标准的扩展不确定度（k=2）应不大于被校高频开关电源各参数最大允许误差绝对值或允许范围的1/3。

6.2.2  主要标准器具

根据被校高频开关电源的测量范围及所采用的校准方法，选择以下可以满足校准要求的标准器具。

a）直流标准电压表

1）电压测量范围：10mV~100V，输入电阻大于1MΩ；

2）最大允许误差：±（0.1%~1%）。

b）电流传感器器

1）电流测量范围：10mA~10000A；

2）最大允许误差：±（0.1%~1%）。

c）直流标准分流器。

1）电流测量范围：10mA~10000A；

2）最大允许误差：±（0.1%~1%）。

d）数字示波器

垂直增益最大允许误差不超过±5%，宽度不低于20MHz。

e）高频真有效值电压表

1）电压有效值测量范围：10mV~10V，带宽不低于20MHz；

2）最大允许误差不超过±5%。

6.2.3  其他校准用设备

直流电子负载或其他电阻负载装置，能够承受高频开关电源校准时额定功率电压电流在规定范围内的变化。

- 7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目见表2。

表2  高频开关电源校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电压测量示值误差 | 7.2.3 |
| 2 | 电流测量示值误差 | 7.2.4 |
| 3 | 输出电压的短期稳定性 | 7.2.5 |
| 4 | 输出电流的短期稳定性 | 7.2.6 |
| 5 | 纹波系数 | 7.2.7 |
| 6 | 负载调整率 | 7.2.8 |

- 7.2  校准方法

7.2.1  校准前准备

7.2.1.1  校准前检查

a）外观检查

被校高频开关电源的仪器名称、型号、出厂编号、制造厂名或商标、额定输入电压和频率、输出参数额定值、端钮标志等信息应齐全；端钮、开关、按键或调节旋钮应无松动、损伤、脱落；各种功能标志应齐全正确。

b）工作正常性检查

通电后，开关电源各开关、按键、调节旋钮、显示屏、测量仪表和各种状态指示灯（标志）应正常工作。

7.2.2校准点选取

校准点的选取见表3。

表3  校准点选取一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准点选取原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电压测量示值误差 | 数字式高频开关电源，每个量程至少选择3个校准点，包括量程的10%、50%和100%的接近值；模拟式高频开关电源，选取某一量程标有数字刻度的点，其他量程选取满度点或半量程点。 |
| 2 | 电流测量示值误差 | 数字式高频开关电源，每个量程至少选择3个校准点，包括量程的10%、50%和100%的接近值；模拟式高频开关电源，选取某一量程标有数字刻度的点，其他量程选取满度点或半量程点。 |
| 3 | 输出电压的短期稳定性 | 稳压模式下，高频开关电源额定功率状态输出电压，时间不短于10min。 |
| 4 | 输出电流的短期稳定性 | 稳流模式下，高频开关电源额定功率状态输出电流稳定性，时间不短于10min。 |
| 5 | 纹波系数 | 稳压模式下，高频开关电源额定功率状态输出电压纹波电压含量（有效值）。 |
| 6 | 负载调整率 | 稳压模式下，高频开关电源额定功率状态与空载输出电压值。 |
| 注：为满足客户预期用途，可根据用户实际需求选择校准点。 |  |  |

7.2.3  电压测量示值误差

a）高频开关电源空载状态下，按图2将标准器与被校进行接线；

图2  电压测量示值误差校准接线图

b）按表2对应项目选择校准点，并设置调节直流标准电压表对应测量量程；

c）设置被校高频开关电源为稳压模式，按校准点设置调节被校高频开关电源的输出电压UX，并读取记录直流标准电压表的测量值UN；

d）被校高频开关电源的电压测量示值误差按公式（1）计算：

△U=UX-UN                                          （1）

式中：

△U——被校高频开关电源电压测量示值误差，V；

UX——被校高频开关电源电压测量示值，V；

UN——直流标准电压表测量值，V。

7.2.4  电流测量示值误差

a）按图3将标准器与被校进行接线；

图3  电流测量示值误差校准接线图

b）按表2对应项目选择校准点，并设置调节直流标准电压表对应测量量程；

c）设置被校高频开关电源为稳流模式，按校准点设置调节被校高频开关电源的输出电流IX，并读取记录直流标准电压表的测量值U0；

d）被校高频开关电源的电流测量示值误差按公式（2）计算：

△I=IX-GU0                                          （2）

式中：

△I——被校高频开关电源电流测量示值误差，A；

IX——被校高频开关电源电流测量示值，A；

G——电流传感器或分流器的直流电流电压转换比例系数，A/V；

U0——直流标准电压表测量值，V。

7.2.5  输出电压的短期稳定性

a）按图4将标准器与被校进行接线；

图4  短期稳定性校准接线图

b）设置被校高频开关电源为稳压模式，设置调节被校高频开关电源的输出电压，使其达到额定输出功率状态，输出稳定后，记录此时的标准电压表1测量值Us，随即在规定时间间隔内记录标准电压表1的测量值Ui，并从所有的测量值Ui中选取最大值Umax和最小值Umin；

c）被校高频开关电源输出电压的短期稳定性按公式（3）计算：

Sev=|Umax−UminUs|×100%                                  （3）

式中：

Sev——被校高频开关电源输出电压的短期稳定性；

Us——被校高频开关电源额定输出电压初始测量值，V；

Umax——被校高频开关电源规定时间间隔输出电压的最大值，V；

Umin——被校高频开关电源规定时间间隔输出电压的最小值，V。

7.2.6  输出电流的短期稳定性

a）按图4将标准器与被校进行接线；

b）设置被校高频开关电源为稳流模式，设置调节被校高频开关电源的输出流压，使其达到额定输出功率状态，输出稳定后，记录此时的电流传感器或标准分流器测量电压表2读数值Us，随即在规定时间间隔内记录电流传感器或标准分流器输出电压表2测量值Ui，并从所有的测量值Ui中选取最大值Umax和最小值Umin；

c）被校高频开关电源输出电流的短期稳定性按公式（4）计算：

SeI=|Umax−UminUs|×100%                                 （4）

式中：

SeI——被校高频开关电源输出电流的短期稳定性；

Us——被校高频开关电源额定电流的电流传感器或标准分流器初始电压值，V；

Umax——被校高频开关电源规定时间间隔电流传感器或标准分流器的最大电压值，V；

Umin——被校高频开关电源规定时间间隔电流传感器或标准分流器的最小电压值，V。

7.2.7  纹波系数

a）按图5将标准器与被校进行接线；

图5  纹波系数校准接线图

b）设置被校高频开关电源为稳压模式，设置调节被校高频开关电源的输出电压，使其达到额定输出功率状态，输出稳定后，记录此时的直流标准表1电压值Us和高频有效值电压表或示波器有效值电压Urms。

c）被校高频开关电源纹波系数按公式（5）计算：

γ=UrmsUs×100%                                        （5）

式中：

γ——被校高频开关电源纹波系数；

Us——被校高频开关电源额定输出电压初始测量值，V；

Urms——被校高频开关电源输出电压的纹波电压有效值，V。

7.2.8  负载调整率

a）按图4将标准器与被校进行接线；

b）设置被校高频开关电源为稳压模式，设置调节被校高频开关电源的输出电压，使其达到额定输出功率状态，输出稳定后，记录此时的标准电压表测量值Us；

c）断开负载，输出稳定后记录标准电压的测量值UN；

d）被校高频开关电源负载调整率按公式（6）计算：

SL=|US−UNUN|×100%                                  （6）

式中：

SL——被校高频开关电源负载调整率；

Us——被校高频开关电源额定功率输出电压值，V；

UN——被校高频开关电源空载额定输出电压值，V。

- 8  校准结果表达

- 8.1  校准记录

校准记录格式见附录A。

- 8.2  校准证书

校准证书内页格式见附录B。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；表明报告结束的清晰标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识（如型号、产品编号、生产商等）；

g）进行校准的日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及测量不确定度的说明；

l）对校准规范的偏离的说明；

m）校准结果仅对被校对象有效的声明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

- 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

附录A

校准原始记录格式

第  页  共  页

| 委托单位： |  |  |  |  | 记录编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯/地址： |  |  |  |  | 仪器设备名称： |  |  |  |  |
| 型号/规格： |  |  | 出厂编号： |  |  |  | 制造单位： |  |  |
| 仪器外观及通电检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度或准确度或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备接收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度： ℃ 相对湿度： % 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所依据文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的计量标准装置/主要仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号/规格 | 出厂编号 |  | 测量范围 |  | 不确定度或准确度或最大允许误差 |  | 证书编号 | 有效期 |

校准原始记录格式（续）

第  页  共  页

| 一、电压测量示值误差： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 |  | 实测值 |  | 示值误差 |  | 测量不确定度 （k=2） |  |
| 二、电流测量示值误差： |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示值 |  | 实测值 |  | 示值误差 |  | 测量不确定度 （k=2） |  |
| 三、输出电压的短期稳定性： |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载额定电压 | 记录时间间隔 |  | 记录电压值 |  | 短期稳定性 |  | 测量不确定度 （k=2） |
| 四、输出电流的短期稳定性： |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载额定电流 | 记录时间间隔 |  | 记录电流值 |  | 短期稳定性 |  | 测量不确定度 （k=2） |
| 五、纹波系数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载额定电压 |  | 纹波电压有效值 |  | 纹波系数 |  | 测量不确定度 （k=2） |  |
| 六、负载调整率： |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载电压 |  | 空载电压 |  | 负载调整率 |  | 测量不确定度 （k=2） |  |

校准员：               年  月  日       核验员：               年  月  日

附录B

校准证书内页格式

证书编号：

| 校准机构授权说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准所使用的计量标准装置/主要仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |  | 证书编号 |  | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |  |
| 校准所依据/参照的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品接收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  | 相对湿度 |  | ％ |  | 其他 |  |  |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1  未经本机构书面授权，不得部分复制证书；

2  本证书的校准结果仅对本次所校准的对象有效；

3  被校计量器具修理后，应立即重新校准；

4  在使用过程中，如对被校准计量器具的技术指标产生怀疑，请重新校准；

5  本证书仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。

校 准 结 果

第  页 共   页

证书编号：

| 一、电压测量示值误差： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | 实测值 | 示值误差 | 测量不确定度 （k=2） |
| 二、电流测量示值误差： |  |  |  |
| 显示值 | 实测值 | 示值误差 | 测量不确定度 （k=2） |
| 三、输出电压的短期稳定性： |  |  |  |
| 四、输出电流的短期稳定性： |  |  |  |
| 五、纹波系数： |  |  |  |
| 六、负载调整率： |  |  |  |

附录C

校准不确定度评定示例

C.1  概述

高频开关电源的校准项目有6项，其中电压、电流和纹波系数是最主要的参数。本附录以电压测量示值误差、电流测量示值误差和纹波系数的校准测量不确定度评定为例，说明高频开关电源校准项目的测量不确定度评定的程序。

C.2  电压测量示值误差校准不确定度评定示例

C.2.1 测量模型

采用直接测量法，用直流标准电压表直接校准10V的电压测量示值误差为例进行不确定度评定。校准方法见7.2.3，其误差校准的测量模型可用公式（C.1）表示。

△U=UX-UN                                          （C.1）

式中：

△U——被校高频开关电源电压测量示值误差，V；

UX——被校高频开关电源电压测量示值，V；

UN——直流标准电压表测量值，V。

各输入量之间不相关，不确定度传播可用公式（C.2）表示。

uc(△U)=（u(UX)）2+（u(UN)）2                               （C.2）

式中：

uc(△U)——被校高频开关电源电压测量示值误差的合成标准确定度，V；

u(UX)——被校高频开关电源引入的标准不确定度，V；

u(UN)——直流标准电压表引入的标准不确定，V。

C.2.2 标准不确定度来源

C.2.2.1 u(UX)的来源如下：

a）被校高频开关电源电压测量重复性引入的标准不确定度u1(UX)；

b）被校高频开关电源电压测量分辨力引入的标准不确定度u2(UX)

C.2.2.2 u(UN)的来源如下：

直流标准电压表的最大允许误差引入的标准不确定度u(UN)。

C.2.3 标准不确定度的评定

C.2.3.1被校高频开关电源电压测量重复性引入的标准不确定度u(UX)

a）测量重复性引入的标准不确定度u(UX)

由被校高频开关电源调节输出10V电压，通过标准电压表读取实测数据。标准表10次的读数如表C.1所示。

表C.1 电压重复性测量数据

| 次数 | xi/V | 次数 | xi/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.005 | 6 | 10.003 |
| 2 | 10.008 | 7 | 10.006 |
| 3 | 10.006 | 8 | 10.005 |
| 4 | 10.004 | 9 | 10.006 |
| 5 | 10.006 | 10 | 10.004 |

测量结果的平均值：x =110i=110xi=10.0053V

单次测量值的实验标准偏差：sn（x）=i=1n(xi−x)2n−1=0.0014V

u(UX)=0.0014V

b）被校高频开关电源电压测量分辨力引入的标准不确定度u2(UX)

根据被校高频开关电源说明书和显示可知，其在10V点测量分辨力为0.01V，其区间半宽度为0.005V，服从均匀分布，包含因子k=3，则被校高频开关电源电压测量分辨力引入的标准不确定度u2(UX)为：

u2(UX)=0.005V/3=0.0029V

C.2.3.2直流标准电压表最大允许误差引入的标准不确定度u(UN)

直流标准电压表经校准，符合技术指标要求，根据直流标准电压表10V技术指标，其最大允许误差为±0.0004V，则区间的半宽度a=0.0004V，视为均匀分布，包含因子k=3，则直流标准电压表最大允许误差引入的标准不确定度为：

u(UN)= a/k=0.0004V/3=0.00023V

C.2.4  合成标准不确定度uc

不确定度分量汇总见表C.2。灵敏系数由公式（C.1）计算得到。

表C.2  不确定度分量汇总表

| 输入量 Xi | 不确定度来源 | 标准表确定度 u（xi） | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定分量 ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zx | 被校高频开关电源的重复性 | 0.0014V | 正态 | 1 | 0.0014V |
| Zs | 标准电压表最大允许误差 | 0.00023V | 均匀 | -1 | -0.00023V |
| δZx | 被校高频开关电源的分辨力 | 0.0029V | 均匀 | 1 | 0.0029V |

考虑到被校高频开关电源读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc(△U)=（u(UX)）2+（u(UN)）2=（0.0029）2+（0.00023）2V=0.0029V

C.2.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U(△U)=2×0.0029V=0.0058V≈0.006V

C.3  电流测量示值误差校准不确定度评定示例

C.3.1 测量模型

采用直接测量法，用电流传感器直接校准2000A的电流测量示值误差为例进行不确定度评定。校准方法见7.2.4，其误差校准的测量模型可用公式（C.3）表示。

△I=IX-IN                                          （C.3）

式中：

△I——被校高频开关电源电流测量示值误差，A；

IX——被校高频开关电源电流测量示值，A；

IN——电流传感器测量标准测量值，A。

各输入量之间不相关，不确定度传播可用公式（C.4）表示。

uc(△I)=（u(IX)）2+（u(IN)）2                               （C.4）

式中：

uc(△I)——被校高频开关电源电流测量示值误差的合成标准确定度，A；

u(IX)——被校高频开关电源引入的标准不确定度，A；

u(IN)——电流传感器测量标准引入的标准不确定，A。

C.3.2 标准不确定度来源

C.3.2.1 u(IX)的来源如下：

a）被校高频开关电源电流测量重复性引入的标准不确定度u1(IX)；

b）被校高频开关电源电流测量分辨力引入的标准不确定度u2(IX)

C.3.2.2 u(IN)的来源如下：

电流传感器测量标准的最大允许误差引入的标准不确定度u(IN)。

C.3.3 标准不确定度的评定

C.3.3.1被校高频开关电源电流测量重复性引入的标准不确定度u(IX)

a）测量重复性引入的标准不确定度u(IX)

由被校高频开关电源调节恒流输出2000A的电流值，通过电流传感器测量标准读取实测数据。标准表10次的读数如表C.3所示。

表C.3 电流重复性测量数据

| 次数 | xi/A | 次数 | xi/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1990 | 6 | 1995 |
| 2 | 1992 | 7 | 1994 |
| 3 | 1996 | 8 | 1992 |
| 4 | 1995 | 9 | 1994 |
| 5 | 1996 | 10 | 1993 |

测量结果的平均值：x =110i=110xi=1993.7A

单次测量值的实验标准偏差：sn（x）=i=1n(xi−x)2n−1=1.9A

u(IX)=1.9A

b）被校高频开关电源电流测量分辨力引入的标准不确定度u2(IX)

根据被校高频开关电源说明书和显示可知，其在2000A点测量分辨力为1A，其区间半宽度为0.5A，服从均匀分布，包含因子k=3，则被校高频开关电源电流测量分辨力引入的标准不确定度u2(IX)为：

u2(IX)=0.5A/3=0.29A

C.3.3.2电流传感器测量标准最大允许误差引入的标准不确定度u(IN)

电流传感器测量标准经校准，符合技术指标要求，根据标准2000A技术指标，其最大允许误差为±10A，则区间的半宽度a=10A，视为均匀分布，包含因子k=3，则最大允许误差引入的标准不确定度为：

u(UN)= a/k=10A/3=5.8A

C.3.4  合成标准不确定度uc

不确定度分量汇总见表C.4。灵敏系数由公式（C.3）计算得到。

表C.4  不确定度分量汇总表

| 输入量 Xi | 不确定度来源 | 标准表确定度 u（xi） | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定分量 ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zx | 被校高频开关电源的重复性 | 1.9A | 正态 | 1 | 1.9A |
| Zs | 标准电压表最大允许误差 | 5.8A | 均匀 | -1 | -5.8A |
| δZx | 被校高频开关电源的分辨力 | 0.29A | 均匀 | 1 | 0.29A |

考虑到被校高频开关电源读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc(△I)=（u(IX)）2+（u(IN)）2=（1.9）2+（2.9）2A=6.1A

C.3.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U(△I)=2×6.1A=12.2A≈12A

C.4  纹波系数校准不确定度评定示例

C.4.1 测量模型

采用直接测量法，用高频真有效值电压表对被校高频开关电源额定12V输出电压的纹波电压进行测量，纹波电压的测量模型可用公式（C.5）表示。

Uxrms=Urms                                          （C.5）

式中：

Uxrms——被校高频开关电源的纹波电压，V；

Urms——高频真有效值电压表的纹波电压标准值，V。

C.4.2 标准不确定度来源

a）高频真有效值电压表最大允许误差引入的标准不确定度u1；

b）高频真有效值电压表分辨力引入的标准不确定度u2；

c）测量重复性引入的标准不确定度u3。

C.4.3 标准不确定度的评定

a）高频真有效值电压表最大允许误差引入的标准不确定度u1

高频真有效值电压表经校准，符合技术指标要求，根据标准380mV量程技术指标，其最大允许误差为±（4%读数+0.5%量程），即300mV点最大允许误差为±14mV，则区间的半宽度a=14mV，视为均匀分布，包含因子k=3，则最大允许误差引入的标准不确定度为：

u1= a/k=13mV/3=8.1mV

b）高频真有效值电压表分辨力引入的标准不确定度u2

根据高频真有效值电压表的说明书和显示可知，380mV测量量程分辨力为1mV，其区间半宽度为0.5mV，服从均匀分布，包含因子k=3，则高频真有效值电压表测量分辨力引入的标准不确定度u2为：

u2=0.5mV/3=0.29mV

c）测量重复性引入的标准不确定度u3

对被校高频开关电源额定12V输出的电压的纹波电压进行重复测量。标准表10次的读数如表C.5所示。

表C.5 纹波电压重复性测量数据

| 次数 | xi/mV | 次数 | xi/ mV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 305 | 6 | 302 |
| 2 | 301 | 7 | 306 |
| 3 | 310 | 8 | 302 |
| 4 | 306 | 9 | 303 |
| 5 | 302 | 10 | 309 |

测量结果的平均值：x =110i=110xi=304.6mV

单次测量值的实验标准偏差：sn（x）=i=1n(xi−x)2n−1=3.1mV

u3=3.1mV

C.4.4  合成标准不确定度uc

不确定度分量汇总见表C.6。灵敏系数由公式（C.5）计算得到。

表C.6  不确定度分量汇总表

| 输入量 Xi | 不确定度来源 | 标准表确定度 u（xi） | 概率分布 | 不确定分量 ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zx | 测量重复性 | 3.1mV | 正态 | 3.1mV |
| Zs | 标准电压表最大允许误差 | 8.1mV | 均匀 | 8.1mV |
| δZs | 标准电压表的分辨力 | 0.29mV | 均匀 | 0.29mV |

考虑到测量重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u32=（8.1）2+（3.1）2mV=8.7mV

C.4.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=2×8.7mV=17.4mV≈17mV

纹波电压扩展不确定度的相对值，即纹波系数γ的扩展不确定度为：

Urel=0.017V12V×100%=0.14%  (k=2)