高频开关电源校准规范（征求意见稿）

试验报告

贵州航天计量测试技术研究所

2025年4月

高频开关电源校准规范

试验报告

  - 试验目的

编写组根据高频开关电源校准规范规定的测量原理、环境条件、测量标准、校准项目与校准方法，对被试高频开关电源进行了校准验证试验，以验证本规范所确定的计量特性、校准方法的合理性和可操作性。

  - 试验条件

- 2.1  环境条件

试验过程中校准的环境条件满足规范的要求，如下所示：

a) 环境温度：20℃±10℃；

b) 相对湿度：20%~80%；

c) 供电电源：相电压（220±22）V，（50±1）Hz

d) 周围无影响校准系统正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 2.2  校准用仪器

测量用标准设备应经计量检定合格或校准，并在有效期内。标准设备的测量范围应覆盖被校高频开关电源的测量范围，并具有足够高的分辨力、准确度和稳定性。测量标准的扩展不确定度（k=2）应不大于被校高频开关电源各参数最大允许误差绝对值或允许范围的1/3，校准用仪器如表1所示。

表1  校准用仪器

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 编号 | - 测量范围 | - 最大允许误差/准确度等级/测量结果不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字多用表 | 34401A | MY44000558 | 直流电压： ±（10mV~1000V） | ±0.004% |
| 2 | 数字多用表 | 34401A | MY41038968 | 直流电压： ±（10mV~1000V） | ±0.004% |
| 3 | 电流传感器标准装置 | CPCO-8000+PA8000 | 0167+C82029079 | 直流电流： ±（100~8000）A | ±0.5% |

表1  校准用仪器（续）

| 序号 | 名称 | 型号 | 编号 | 测量范围 | 最大允许误差/准确度等级/测量结果不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 高频毫伏电压表 | TH2281B | G10C210123 | 交流电压： 1mV~10V，9kHz~200MHz | ±（4%读数+0.5%量程） |

- 3  校准项目和校准方法

- 3.1  校准项目

3.1.1  电压测量示值误差

3.1.2  电流测量示值误差

3.1.3  输出电压的短期稳定性

3.1.4  输出电流的短期稳定性

3.1.5  纹波系数

3.1.6  负载调整率

- 3.2  校准方法

3.2.1  校准方法见JJF（黔）XX—XXXX 高频开关电源校准规范的7.2条。

- 4  重复性

在重复条件下，对同一被测量独立重复观测n次，得到n个测得值（i =1，2，…，n），

n个测得值的算术平均值为x，则重复性按下式计算：

Sn(x)=i=1n(xi−x)2n−1

- 试验分析

- 5.1  计量性能分析

a)  被校高频开关电源的外观标识、显示功能及设置等功能能够通过目视及手动检查的方法进行验证；

b)  本校准规范规定的校准和数据处理方法能够实现高频开关电源主要计量特性的校准和校准数据的处理；

c)  本校准规范规定的计量特性项目和特性要求满足高频开关电源的计量需求；

d)  对RDX-PWH型高频开关电源校准的试验数据和计算结果见附录A。

- 6  试验结论

试验结果表明，《高频开关电源校准规范》具有较好的实用性和可操作性，可以满足高频开关电源校准的需求，从而实现高频开关电源量值统一。因此，本规范可以作为高频开关电源参数校准的规范性依据。

附录A

（资料性）

试验数据和计算结果

| 一、电压测量示值误差： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 |  | 实测值 |  | 示值误差 |  | 测量不确定度 （k=2） |  |
| 1.20 |  | 1.203 |  | -0.003 |  | 0.006 |  |
| 3.00 |  | 3.003 |  | -0.003 |  | 0.006 |  |
| 6.00 |  | 6.005 |  | -0.005 |  | 0.006 |  |
| 9.00 |  | 9.006 |  | -0.006 |  | 0.006 |  |
| 12.00 |  | 12.008 |  | -0.008 |  | 0.007 |  |
| 二、电流测量示值误差： |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示值 |  | 实测值 |  | 示值误差 |  | 测量不确定度 （k=2） |  |
| 800 |  | 795 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2000 |  | 1993 |  | 7 |  | 12 |  |
| 4000 |  | 3986 |  | 14 |  | 24 |  |
| 6000 |  | 5975 |  | 25 |  | 36 |  |
| 8000 |  | 7962 |  | 38 |  | 48 |  |
| 三、输出电压的短期稳定性： |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载额定电压 | 记录时间间隔 |  | 记录电压值 |  | 短期稳定性 |  | 测量不确定度 （k=2） |
| 11.992V | 10min |  | 11.994V |  | 0.11% |  | 0.03% |
|  |  |  | 11.996V |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.990V |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.986V |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.990V |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.985V |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.983V |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.993V |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.994V |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.993V |  |  |  |  |
| 四、输出电流的短期稳定性： |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载额定电流 | 记录时间间隔 |  | 记录电流值 |  | 短期稳定性 |  | 测量不确定度 （k=2） |
| 7962A | 10min |  | 7963A |  | 0.19% |  | 0.05% |
|  |  |  | 7958A |  |  |  |  |
|  |  |  | 7965A |  |  |  |  |
|  |  |  | 7970A |  |  |  |  |
|  |  |  | 7964A |  |  |  |  |
|  |  |  | 7955A |  |  |  |  |
|  |  |  | 7962A |  |  |  |  |
|  |  |  | 7963A |  |  |  |  |
|  |  |  | 7958A |  |  |  |  |
|  |  |  | 7966A |  |  |  |  |
| 五、纹波系数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载额定电压 |  | 纹波电压有效值 |  | 纹波系数 |  | 测量不确定度 （k=2） |  |
| 11.994V |  | 305mV |  | 2.54% |  | 0.14% |  |
| 六、负载调整率： |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载电压 |  | 空载电压 |  | 负载调整率 |  | 测量不确定度 （k=2） |  |
| 11.993V |  | 12.008V |  | 0.13% |  | 0.05% |  |