交流高压试验装置不确定度评定报告

《交流高压试验装置》地方校准规范

制修订工作组

2025年5月

交流高压试验装置测量结果不确定度评定示例

1.1概述

1.1.1计量标准：主要计量标准设备为标准电压互感器、数字多用表，其技术性能如下

| 序号 | 标准设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准电压互感器 | 测量范围：（0~200）kV 准确度等级：0.05级 |
| 2 | 数字多用表 | 测量范围：100mV~750V 准确度等级：±0.06% |

1.1.2被测对象：

| 序号 | 标准设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流高压试验装置 | 输出范围：（0~50）kV 分辨力：0.1kV 准确度等级：3级 |

1.1.3  校准方法

采用交流标准分压器测量系统作为标准器，对一套交流高压试验装置，在环境温度为20℃±5℃，相对湿度（35～80）%的条件下放置24小时后开始校准。

1.2  测量模型

交流高压试验装置输出电压相对误差：

式中： —电压示值相对误差，%；

—电压显示值,kV；

—电压标准值,kV。

1.3  不确定度评定

当被校交流高压试验装置设定输出值10kV时，对被校交流高压试验装置电压值展开不确定度评定。

1.3.1  由被校交流高压试验装置测量重复性引入的不确定度分量。

对被校交流高压试验装置在10kV测量点进行10次反复测量，数据如下：（kV）

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校显示值 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.03 | 10.04 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 被校显示值 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.05 | 10.05 |

算术平均值10.042kV，

单次实验结果的标准偏差0.00919kV，

被校交流高压试验装置测量重复性引入的不确定度分量

=9.18×10-4

1.3.2  由交流标准分压器测量系统示值误差引入的不确定度分量。

由测量交流电压的标准电压互感器和数字多用表最大允许误差引起的测量不确定度。按均匀分布，取包含因子k为，则相对标准不确定度为

4.51×10-4

1.3.3 由被校交流高压试验装置测量分辨力引入的不确定度分量。

被校交流高压试验装置的输出电压分辨率为0.1kV，按均匀分布，取包含因子k为，则相对标准不确定度为

==2.89×10-3

1.4  合成标准不确定度的评定

1.4.1  主要标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | ci | 测量结果 分布 | 标准不确定度分量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 1 | 正态 | 9.18×10-4 |
|  | 标准交流分压器最大允许误差 | 1 | 均匀 | 4.51×10-4 |
|  | 被校交流高压试验装置分辨力 | 1 | 均匀 | 2.89×10-3 |

1.4.2  合成标准不确定度

以上各项标准不确定度分量互不相关，且＜，所以合成标准不确定度为：==2.92×10-3

1.4.3  扩展不确定度：Urel=k=6×10-3 （k＝2）

同样方法可得出交流高压试验装置其他校准点的不确定度。