| 贵州省地方计量技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | JJF（黔）XX-2025 |  |  |  |  |  |
| 汽车侧滑检验台检定装置 校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration Specification for Verification Device of Automobile Side Slip Testers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (征求意见稿) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025-XX-XX 发布 |  |  |  | 2025-XX-XX 实施 |  |  |  |  |
|  | 贵州省市场监督管理局 |  |  |  |  | 发 布 |  |  |

| 汽车侧滑检验台检定装置 校准规范 |  | JJF(黔) XX—2025 |
| --- | --- | --- |
| Calibration Specification for Verification Device of Automobile Side Slip Testers |  |  |
|  | 归口单位：贵州省市场监督管理局 |  |
|  | 主要起草单位：六盘水市检验检测中心 |  |
|  | 贵州省计量测试院 |  |
|  | 参加起草单位： |  |
| 本规范委托六盘水市检验检测中心负责解释 |  |  |

本规范主要起草人：

XXXXXX（六盘水市检验检测中心）

XXXXXX（六盘水市检验检测中心）

XXXXXX（贵州省计量测试院）

参加起草人：

目    录

目    录	I

引   言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	1

5  计量特性	2

6  校准条件	2

7  校准项目和校准方法	3

7.1  校准项目	3

7.2  校准方法	3

7.2.1  位移校准	3

7.2.2  力值校准	4

8  校准结果表达	4

8.1  校准记录	5

8.2  校准结果的处理	5

9  复校时间间隔	5

附录A 汽车侧滑检验台检定装置校准记录格式	6

附录B 校准证书内页格式	8

附录C 汽车侧滑检验台检定装置位移部分示值误差的测量结果不确定度评定示例	9

附录D 汽车侧滑检验台检定装置力值部分示值误差的测量结果不确定度评定示例	12

# 引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行编制。

汽车侧滑检验台检定装置校准规范

# 1  范围

本规范适用于汽车侧滑检验台检定装置的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 34 指示表

JJG 201 指示类量具检定仪

JJG 455 工作测力仪

JJG 908-2023 汽车侧滑检验台

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语

3.1 汽车侧滑检验台检定装置  automobile side slip testers

用于检定汽车侧滑检验台的设备。

3.2 纵向有效测量长度 vertical effective measurement length

汽车侧滑检验台参与侧滑量计算的滑板纵向长度。

# 4  概述

汽车侧滑检验台检定装置（以下简称“侧滑台检定装置”）是用于检定单滑板侧滑试验台和双滑板式侧滑试验台的设备。它通常由控制单元、推拉执行机构、力值机构、位移测量机构、显示单元等组成，见图1所示。工作原理是：按检定要求设定汽车侧滑检验台检定装置推进速率和推进位移量，通过控制器驱动位移机构引起滑板横向位移，位移量与纵向有效测量长度之比为侧滑量，实现对汽车侧滑检验台的力值、侧滑量等主要技术指标的检定。

位移采集传感器

主机

力值采集传感器

图1  汽车侧滑台检验台检定装置示意图

# 5  计量特性

计量特性见表1。

表1  计量特性

| 序号 | 校准项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移 | 测量范围 | （0～30）mm |
| 2 |  | 最大允许误差 | ±0.03mm |
| 3 |  | 左右位移传感器示值间差 | 0.03mm |
| 4 | 力值 | 测量范围 | （0～200）N |
| 5 |  | 最大允许误差（拉向、压向） | ±2% |
| 6 |  | 重复性 | 2% |

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

# 6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  温度：（20±5）℃，室温变化：≤1℃/h，平衡温度时间不少于2h。

6.1.2  相对湿度：≤80%。

## 6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  位移测量标准

测量范围：（0～50）mm，全范围内最大允许误差：±6μm，并满足JJG 201要求。一般选用光栅式指示表检定仪。

6.2.2  力值测量标准

测量范围：（0～200）N，准确度等级：0.5级。可选用标准测力仪、力标准机。

# 7  校准项目和校准方法

## 7.1  校准项目

校准项目一览表见表2。

表2  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 位移 | 示值误差 |
| 2 | 位移 | 间差 |
| 3 | 力值 | 示值误差（拉向、压向） |
| 4 | 力值 | 重复性 |

## 7.2  校准方法

校准前，被校侧滑台检定装置和测量标准在室内平衡温度的时间不少于2 h。

### 7.2.1  位移校准

7.2.1.1  位移示值误差

将侧滑台检定装置的位移传感器可靠地紧固在不受其测量力影响的刚性支架上，保证位移传感器的测杆处于水平状态，同时压缩测杆0.2mm左右，将侧滑台检定装置和位移测量标准同步调零。采用位移测量标准对位移传感器进行进程、回程校准，按顺序分别读出位移传感器给出的位移值L0和各校准点侧滑台检定装置位移示值IiL（R）。校准点至少包含:5mm、10mm、15mm、20mm、25mm、30mm。按公式（1）计算示值误差。

δiL（R）=IiL（R）-L0                                 （1）

式中：

δiL（R）—— 侧滑台检定装置左（右）位移部分的位移示值误差，mm；

IiL（R）—— 侧滑台检定装置左（右）位移部分的示值，mm；

L0   —— 位移测量标准的标准值，mm。

7.2.1.2  左右位移传感器示值间差

根据7.2.2.1测量得到的左、右位移传感器示值误差，按公式（2）计算各校准点左、右位移传感器的示值间差。

ΔPi=|δiL-δiR|                             （2）

式中：

ΔPi —— 第i校准点左、右位移传感器示值间差，mm；

δiL—— 第i校准点左位移传感器示值误差，mm；

δiR—— 第i校准点右位移传感器示值误差，mm。

7.2.1.3  位移测量范围

在校准过程中，记录被校侧滑台检定装置的位移测量范围。

### 7.2.2  力值校准

7.2.2.1 校准前准备

压向校准时，力传感器上、下承压垫应具有足够的刚度、上承压垫的球面灵活光滑。

拉向校准时，力传感器的两端使用环、铰联接件，应灵活可靠。

7.2.2.1  力值示值误差、重复性

将侧滑台检定装置的力传感器安装成工作状态，预加载一次额定负荷至侧滑台检定装置满量程，卸除载荷。沿力传感器受力轴线逐点加载测量上限的20%、40%、60%、80%、100%的载荷，保持稳定后读取相应进程示值，至上限后逐步卸载读取回程示值，此过程连续进行3次，每次校准前，应调零，在示值校准过程中，记录侧滑台检定装置的力值分辨力，按公式（3）计算示值误差，取误差最大值作为示值误差，按公式（4）计算重复性。

ηi=（Xi-Fi）×100%/Fi                            （3）

R=Ximax−XiminFi×100%                            （4）

式中：

ηi —— 侧滑台检定装置的力值示值误差，%；

Xi  —— 侧滑台检定装置的3次力值读数的平均值，N；

Fi  —— 力值测量标准的示值，N；

R  —— 侧滑台检定装置的力值示值重复性，%；

Ximax、Ximin —— 在标准力Fi作用下，3次重复性测量中进程示值的最大值与最小值，N。

# 8  校准结果表达

## 8.1  校准记录

校准记录格式参见附录A。

## 8.2  校准结果的处理

校准证书内页格式参见附录B。校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；

g）进行校准的日期或校准证书的生效日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）对校准规范的偏离和说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

m）校准人和核验人的签名；

o）校准结果仅对被校对象有效性的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

# 附录A

# 汽车侧滑检验台检定装置校准记录格式

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 信息 | 名称 | 编号 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  | 有效期至 |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  |  | 湿 度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 位移 | 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分辨力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差 （位移传感器一） | 标准值 |  | 进程 |  |  |  |  | 回程 |  |  |  | 示值误差 |  |  |  | 扩展不确定度 |  |  |
|  | 示值误差 （位移传感器二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值间差 | 校准点1 |  | 校准点2 |  |  | 校准点3 |  |  |  | 校准点4 |  |  | 校准点5 |  |  |  |  | 校准点6 |

# 汽车侧滑检验台检定装置校准记录格式（续）

| 力值 | 示值误差 （压向） | 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 |  | 进程 |  |  |  | 回程 |  |  |  | 示值误差 | 扩展不确定度 U（k=2） |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 重复性（压向） | 0 | 20%FS |  |  | 40%FS |  |  | 60%FS |  |  | 80%FS |  | 100%FS |
|  | 示值误差 （拉向） | 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 |  | 进程 |  |  |  | 回程 |  |  |  | 示值误差 | 扩展不确定度 U（k=2） |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 重复性（拉向） | 0 | 20%FS |  |  | 40%FS |  |  | 60%FS |  |  | 80%FS |  | 100%FS |

# 附录B

# 校准证书内页格式

| 一、位移部分测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 （mm） | 传感器一 示值误差 |  | 测量不确定度 |  | 传感器二 示值误差 |  | 测量不确定度 |  | 示值间差 |
| 二、力值部分测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  | 示值误差 |  |  |  | 校准结果的测量不确定度 |  | 重复性 |  |
|  |  | 压向 |  | 拉向 |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 汽车侧滑检验台检定装置位移部分示值误差的测量结果不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.1  测量依据：依据JJF（黔）XX-2025 《汽车侧滑检验台检定装置校准规范》。

C.1.2  环境条件：相对湿度≤80%，温度（20±5）℃。

C.1.3  测量对象：汽车侧滑检验台检定装置，测量范围：（0～30）mm，最大允许误差：±0.03mm。

C.1.4  测量标准：位移测量装置。

C.1.5  测量方法：在规定的环境条件下,将汽车侧滑检验台检定装置紧固在位移测量装置上，通过输出标准位移值，读取被校设备示值，以确定各校准点的示值误差。

C.2  测量模型

测量模型按公式（C.1）建立。

δ=IiL（R）-L                                 （C.1）

式中：

δ —— 位移示值误差，mm；

IiL（R）—— 汽车侧滑台检定装置左（右）位移传感器的示值，mm；

L  —— 位移测量标准的标准值，mm。

C.3  灵敏系数

合成标准不确定为公式（C.2）。

uc（δ）=c2（I）u2（I）+c2（L）u2（L）                   （C.2）

式中：

u(I)—— 汽车侧滑检验台检定装置引入的标准不确定度；

u(L)—— 位移测量装置引入的标准不确定度。

灵敏系数为公式（C.3）和公式（C.4）。

c（I）=∂Ei∂I=1                            （C.3）

c（L）=∂Ei∂L=−1                           （C.4）

C.4  不确定来源

不确定来源主要包括：

a）测量重复性引入的标准不确定分量；

b）被校仪器数显量化误差引入的标准不确定分量；

c）标准器引入的标准不确定度分量。

C.5  标准不确定度分量的评定

C.5.1  被校仪器引入的标准不确定分量u（I）

C.5.1.1  测量重复性引入的标准不确定分量u1（I）

采用A类方法评定，通过连续10次测量的方法进行。以校准点为10 mm为例，重复性测量试验数据见表C.1。

表C.1  重复性测量试验数据                 单位（mm）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值 | 10.01 | 10.02 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.02 | 10.02 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |

计算得出实验标准偏差为：s =0.0048 mm。

实际测量时，在重复性条件下连续测量1次，以1次测量值作为测量结果，则标准不确定度为：

u1=0.0048 mm

C.5.1.2  示值的数显量化误差引入的标准不确定度u2（I）

汽车侧滑台检定装置数显量化分辨力为0.01 mm，其量化误差以矩形分布落在半宽度为0.005 mm的区间内，则其引入的标准不确定度为：

u2=0.005mm/3=0.0029mm

重复性引入的标准不确定度u1大于示值的数显量化误差引入的标准不确定度u2，因此，数显量化误差引入的标准不确定度可忽略。

C.5.2  标准器引入的标准不确定分量u（L）

根据上一级溯源证书，位移测量装置在（0~50）mm范围内的最大允许误差为±6μm ，按均匀分布计，则其引入的标准不确定度为：

u（L）=0.006mm/3=0.0035mm

C.6  标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量一览表见表C.2。

表C.2  标准不确定度分量一览表

| 输入量的标准不确定度分量 |  |  |  | 灵敏 系数ci | 输入量的标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 数值 |  | ¦ci¦×u（x） |
| 1 | 重复性 | u1（I） | 0.0048 | 1 | 0.0048 |
| 2 | 示值的数显量化误差 | u2（I） | 0.0029 | 1 | 0.0029 |
| 3 | 标准砝码 | u（L） | 0.0035 | -1 | 0.0035 |

C.7  合成标准不确定度

由于各标准不确定度分量不相关，则合成不确定度：

uc=0.00482+0.00352=0.0059mm

C.8  扩展不确定度

取包含因子k=2，则称重示值误差的扩展不确定度：

U=uc×k=0.0059×2=0.01mm

# 附录D

# 汽车侧滑检验台检定装置力值部分示值误差的测量结果不确定度评定示例

D.1  概述

D.1.1  测量依据：依据JJF（黔）XX-2025 《汽车侧滑检验台检定装置校准规范》。

D.1.2  环境条件：相对湿度≤80%，温度（20±5）℃。

D.1.3  测量对象：汽车侧滑检验台检定装置，测量范围：（0～200）N，最大允许误差：±2%。

D.1.4  测量标准：标准测力仪，0.3级。

D.1.5  测量方法：在规定的环境条件下,加载载荷，读取力标准传感器和汽车侧滑检验台检定装置的示值，按公式（D.1）计算得汽车侧滑检验台检定装置力值部分的示值误差。

D.2  测量模型

测量模型按公式（D.1）建立。

η=（F-f0）/f0                               （D.1）

式中：

η——  侧滑台检定装置力值示值误差，%

F ——  侧滑台检定装置的3次力值读数的平均值，N

f0  ——  标准测力仪的3次力值读数的平均值，N

D.3  灵敏系数

合成标准不确定为公式（D.2）。

uc（η）=c2（F）u2（F）+c2（f0）u2（f0）                  （D.2）

式中：

u(F)—— 汽车侧滑台检定装置引入的标准不确定度；

u(f0) —— 标准测力仪引入的标准不确定度。

灵敏系数为公式（D.3）和公式（D.4）。

（D.3）

c（f0）=∂η∂f0=−F（f0）2                           （D.4）

D.4  不确定来源

不确定来源主要包括：

a）测量重复性引入的不确定分量；

b）被校仪器数显量化误差引入的不确定分量；

c）力标准器引入的标准不确定度。

D.5  标准不确定度分量的评定

D.5.1  被校仪器引入的不确定度分量u（F）

D.5.1.1  由测量重复性引入的不确定分量u1（F）

采用A类方法评定，通过连续10次测量的方法进行。校准点为120 N，重复性试验数据见表D.1。

表D.1  重复性试验数据                          单位：N

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值 | 121.68 | 121.46 | 121.58 | 121.61 | 121.58 | 121.36 | 121.41 | 121.71 | 121.49 | 121.61 |

计算得出试验标准差为：s=0.11 N。

实际测量时，在重复性条件下测量3次，可得到标准不确定度为：

u1=s/3=0.064 N

D.5.1.2  由数显量化误差引入的不确定分量u2（F）

被校侧滑台检定装置数显量化分辨力为0.01N ，其量化误差以等概率分布（矩形分布）落在半宽度为0.01 N/2=0.005 N的区间内，其引入的标准不确定度为：

u2=0.005/3=0.0029N

重复性引入的标准不确定大于示值的数显量化误差引入的标准不确定度，因此，示值的数显量化误差引入的标准不确定度可忽略。

D.5.2  标准器引入的不确定分量u3（f0）

由标准测力仪检定规程得到，0.3标准测力仪在120N点的最大允许误差为±0.36 N，取半宽期间，按均匀分布计，则其引入的标准不确定度为：

u3=0.36/3=0.21N

D.6  标准不确定度分量一览表

各标准不确定度分量一览表见表D.2。

表D.2  标准不确定度分量一览表

| 输入量的标准不确定度分量 |  |  |  | 灵敏 系数 | 输入量的标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 来源 | 符号 | 数值 |  | ¦ci¦×u（x） |
| 1 | 重复性 | u1（F） | 0.064 | 0.008 | 0.0005 |
| 2 | 数显量化误差 | u2（F） | 0.0029 | 0.008 | 0.000023 |
| 3 | 力标准器 | u3（f0） | 0.21 | -0.008 | 0.0017 |

D.7  合成标准不确定度

由于各标准不确定度分量不相关，则合成不确定度：

uc=0.00052+0.00172=0.18%

D.8  扩展不确定度

取包含因子k=2，则力值测量示值误差的扩展不确定度：

U=uc×k=0.18%×2=0.4%

JJF（黔） XX—2025