中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1604—20XX

出租汽车计价器型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation

of Taximeters

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

国家市场监督管理总局

发 布

JJF 1604-20XX

出租汽车计价器型式评价大纲

JJF1604—20XX

代替 JJF1604—2016

Program of Pattern Evaluation of

Taximeters

归 口 单 位：全国振动冲击转速计量技术委员会

主要起草单位：

本规范委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

JJF 1604-20XX

本规范主要起草人：

参加起草人：

- 目     录

- 引言----------------------------------------------------------- （Ⅲ）

- 1  范围--------------------------------------------------------- （1）

- 2  引用文件----------------------------------------------------- （1）

- 3  术语--------------------------------------------------------- （2）

- 4  概述--------------------------------------------------------- （4）

- 5  法制管理要求------------------------------------------------- （4）

- 5.1  计量单位--------------------------------------------------- （4）

- 5.2  结构------------------------------------------------------- （4）

- 5.3  标志与标识------------------------------------------------- （5）

- 6  计量要求----------------------------------------------------- （5）

- 6.1  量程及分辨力----------------------------------------------- （5）

- 6.2  最大允许误差及响应时间------------------------------------- （6）

- 7  通用技术要求------------------------------------------------- （6）

- 7.1  外观及结构------------------------------------------------- （6）

- 7.2  功能要求--------------------------------------------------- （7）

- 7.3  计价模式-------------------------------------------------- （10）

- 7.4  计价程序设计的基本原则------------------------------------ （10）

- 7.5  环境适应性------------------------------------------------ （11）

- 8  型式评价项目表---------------------------------------------- （14）

- 9  提供样机的数量及样机的使用方式------------------------------ （18）

- 9.1  提供样机的数量及要求-------------------------------------- （18）

- 9.2  样机的使用------------------------------------------------ （18）

- 10  试验项目的试验方法、试验条件以及数据处理和合格判据---------- （18）

- 10.1  计程误差------------------------------------------------- （18）

- 10.2  计时误差------------------------------------------------- （19）

- 10.3  切换速度误差--------------------------------------------- （20）

- 10.4  切换速度响应时间----------------------------------------- （21）

- 10.5  永久时钟误差--------------------------------------------- （22）

- 10.6  显示屏--------------------------------------------------- （23）

- 10.7  计价器常数k显示和调整----------------------------------- （23）

- 10.8  开机自检------------------------------------------------- （24）

- 10.9  数据存储及保护------------------------------------------- （24）

- 10.10  发票打印------------------------------------------------ （25）

- 10.11  防止非法计程信号输入------------------------------------ （25）

- 10.12  计价程序设计的基本原则---------------------------------- （26）

- 10.13  气候环境------------------------------------------------ （26）

- 10.14  机械环境------------------------------------------------ （29）

- 10.15  电源环境------------------------------------------------ （30）

- 10.16  电磁环境------------------------------------------------ （30）

- 11  试验项目所用计量器具和试验设备表--------------------------- （34）

- 附录A  计价器型式评价样机编程原则------------------------------ （36）

- 附录B  型式评价记录格式---------------------------------------- （37）

- 附录C  里程测量传感器补充试验---------------------------------- （74）

引  言

本规范是以国际法制计量组织（OIML）的国际建议OIML R21－2007《出租汽车计价器：计量和技术要求，试验程序及试验报告格式》（Taximeters：Metrological and technical requirements, test procedures and test report format）、JJF1015-2014《计量器具型式评价通用规范》及JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》为技术依据，结合我国出租汽车计价器的行业现状，对JJF 1604-2016《出租汽车计价器型式评价大纲》进行修订。主要的技术指标与国际建议部分等效。本规范与JJF 1604-2016《出租汽车计价器型式评价大纲》相比，除编辑性修改外，主要技术性修改如下：

──更新了引用文件中的部分国家标准，使其现行有效；

──增加了“计价器电子封印”、“计价器电子封印系统”、“计价器远程调价”、 “计价器运价维护系统”四个术语；

──调整了“概述”部分的内容；

──增加了“具有远程调价功能的计价器”的结构要求；

──增加了“具有远程调价功能的计价器”运价调整的技术要求；

──增加了“防止非法计程信号输入”功能技术要求及试验方法；

──细化了型式评价项目表；

──调整了试验项目所用主要计量器具的名称和技术指标，使其与JJG 738-2024《出租汽车计价器检定装置》检定规程一致；

──调整完善了部分项目的试验方法；

──调整完善了型式评价记录格式；

──增加了“附录C 里程测量传感器补充试验”。

《出租汽车计价器型式评价大纲》的历次版本发布情况为：

── 《出租汽车税控计价器定型鉴定大纲》；

── JJG517-2009《出租汽车计价器》附录A；

── JJF1604-2016《出租汽车计价器型式评价大纲》。

出租汽车计价器型式评价大纲

1  范围

本型式评价大纲适用于出租汽车计价器（以下简称计价器）的型式评价。

2  引用文件

GB/T 2423.1－2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2－2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4－2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.56－2023  环境试验  第2部分：试验方法  试验Fh：宽带随机振动和导则

GB/T 17626.2－2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3－2023  电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.6－2017  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 21437.2－2021  道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性

GB/T 21437.3－2021  道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第3部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性

OIML R21－2007  出租汽车计价器：计量和技术要求，试验程序及试验报告格式（Taximeters：Metrological and technical requirements, test procedures and test report format）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

3.1  出租汽车计价器  taximeter

用于测量出租汽车运营过程中行驶的里程及低速状态时的计时时间，以测得的运营里程及计时时间为依据，计算并显示乘客租车应付费用的计量器具。

3.2  计价器常数k  taximeter constant k

表示计价器为正确指示出租汽车行驶一公里里程应接收的信号数。

3.3  里程测量传感器  distance measurement transducer

能够直接将出租汽车变速器或驱动轴的转动信号转换成计价器可识别的计程信号并输入给计价器的传感器。

3.4  空车  for hire

出租汽车处于待租时的状态。

3.5  重车  hired

出租汽车处于租用时的状态。

3.6  切换速度  switching speed

计价器从计程收费状态转换为计程计时同时收费状态时的切换点速度。

3.7  低速  low speed state

出租汽车的行驶速度等于或低于切换速度时的运营状态。

3.8  昼间  daytime

出租汽车运营标准规定的白天起止时间段（不含终止时刻）。

3.9  夜间 night

出租汽车运营标准规定的夜间起止时间段（不含终止时刻）。

3.10  基本单价  basic price

出租汽车不含加价的每公里租金。

3.11  单价  price

出租汽车含加价的每公里租金。

3.12  起程  start mileage

出租汽车的最低计价里程。

3.13  续程  increase mileage

出租汽车到达起程后计价的最小里程。

3.14  计程  distance-counting

出租汽车重车状态下计价的里程。

3.15  计时  time-counting

出租汽车重车低速状态时计价的时间。

3.16  往返  round-trip

租用出租汽车从起点经目的地返回起点的运营收费方式。

3.17  单程（里贴）  one-way

租用出租汽车从起点到目的地的运营收费方式。

3.18  暂停  suspended

计价器暂时停止计时的运营状态。

3.19  时距并计  at the same time, measuring time and distance

出租汽车重车时计程和计时同时计价的方式。

3.20  等距法  equidistance method

以单位里程为定值，租金为变量的计价器计价程序设计方法。

3.21  计价器电子封印  taximeter electronic seal

是指通过数字加密技术对具有远程调价功能计价器的计量参数、计价参数、计价程序以及授权人员介入操作记录等内容进行锁定保护的防篡改机制。

3.22  计价器电子封印系统  taximeter electronic seal system

是指一种基于电子技术手段，对计价器进行数据防篡改、状态监控及合法性认证的封闭式安全管理系统。该系统应经政府计量行政主管部门授权建立，具有施加与移除电子封印的功能。

3.23  计价器远程调价  taximeter adjusts prices remotely

通过互联网和计价器电子封印系统对具有远程调价功能的计价器的计价程序或计价参数进行快速、准确、可靠的调整方式。

3.24  计价器运价维护系统  taximeter rate maintenance system

用于管理、调整和更新具有远程调价功能的计价器的计价程序或计价参数的专用封闭式安全管理系统。该系统经计价器电子封印系统授权后，生成新版计价程序或新版计价参数并对生成的数据包进行加密，将加密生成的文件下发至计价器。

4  概述

计价器主要由主机、里程测量传感器、空重车转换装置、发票打印机等组成。

计价器安装在出租汽车上，里程测量传感器和主机的时间测量单元分别将测量的里程信号和低速行驶时间信号输入给微处理器，微处理器将运算后的计价金额等参数显示在显示屏上。

按照计价器的运价调整方式，将计价器分为不具有远程调价功能的计价器和具有远程调价功能的计价器。

里程测量传感器、空重车转换装置、主板、显示屏、时钟芯片、微处理器、打印机、机壳为计价器的关键零部件。

5  法制管理要求

5.1  计量单位

计价器进行贸易结算的计量单位为计程：公里，计时：时：分：秒。计价金额单位：元。

5.2  结构

5.2.1  不具有远程调价功能的计价器

5.2.1.1  计价器机壳

构成计价器主机的主板、显示屏、时钟芯片、微处理器应集成在同一个机壳内。计价器的机壳应有可靠的封印机构，不破坏封印不能打开机壳。

5.2.1.2  调整窗

影响计价器计量、计价功能的调整开关、控制开关应置于机壳内。在机壳的适当位置应设置计价器的计价程序、计价参数及计量性能参数调整窗。调整窗应有可靠的封印机构。不打开封印，不能对计价器的计价程序、计价参数及计量性能参数进行调整。

5.2.1.3  封印

使用一个封印应能同时封住计价器的机壳及计价器调整窗。

5.2.2  具有远程调价功能的计价器

5.2.2.1  计价器机壳

构成计价器主机的主板、显示屏、时钟芯片、微处理器应集成在同一个机壳内。计价器的机壳应有可靠的封印机构，不破坏封印不能打开机壳。

5.2.2.2  电子封印

应有可靠的电子封印功能。未经电子封印系统，不能对计价器的计价程序、计价参数及计量性能参数进行调整。电子封印系统采用的加密管理方式应符合国家密码管理部门发布的国密算法行业标准规范。

注：电子封印系统由计价器使用地的政府计量行政主管部门授权计价器检定机构负责建立、维护和使用，并确保其安全可靠。

5.3  标志与标识

5.3.1  法制计量标志

计价器的铭牌应有计量器具型式批准标志和编号。

注：申请样机的铭牌应预留出CPA标志及编号的位置。

5.3.2  计量器具标识

计价器的铭牌应牢固可靠，标识清晰。标识的内容至少包括：

a）制造商名称；

b）产品名称；

c）产品型号；

d）出厂编号；

e）制造年月。

6  计量要求

6.1  量程及分辨力

计价器的量程及分辨力至少应符合表1的规定。

表1  计价器的量程及分辨力

| 名 称 | 量 程 | 分辨力 |
| --- | --- | --- |
| 金额 | （0.00～999.90）元 | 0.10元 |
| 单价 | （0.50～9.99）元/公里 | 0.01元/公里 |
| 计程 | （0.0～999.9）公里 | 0.1公里 |
| 计时 | 59分59秒（＜1小时） | 1秒 |
|  | 99小时59分（≥1小时） | 1分 |
| 时钟 | 23小时59分 | 1分 |

6.2  最大允许误差及响应时间

6.2.1  计程最大允许误差：±0.5%。

6.2.2  计时最大允许误差：±0.2%。

6.2.3  切换速度最大允许误差：±0.5km/h。

6.2.4  切换速度响应时间：不大于5s。

6.2.5  永久时钟最大允许误差：±5s/d。

7  通用技术要求

7.1  外观及结构

7.1.1  外观

计价器的外观应完好无损。机壳不应有起泡、脱落、划痕、凹陷等缺陷。操作机构不能有影响计价器正常使用的缺陷。

7.1.2  显示屏

7.1.2.1  显示屏计价项目

计价器的显示屏至少设置单价、计程、计时、金额四个项目。单价屏、计程屏、计时屏应按自左至右或自上而下的设计方式依次排列。

计价项目必须有计量单位，规定如下：

单价：元/公里；计程：公里；计时：时、分、秒；金额：元。

7.1.2.2  显示屏运营状态项目

计价器的显示屏应显示出租车的运营状态。显示的运营状态至少应包括“往返”、“单程”（或“里贴”）、“低速”、“夜间”、“暂停”五种状态。

7.1.2.3  重车状态显示项目及要求

a）金额屏显示总金额。

b）单价屏显示当前运营状态的每公里租金。

c）计程屏显示运营里程，应从“0.0公里”开始显示。

d）计时屏显示低速运营的计时累计值，应从“0秒”开始显示。

e）状态屏应显示当前的运营状态。

f）重车状态的显示项目应在同一块显示屏（或显示屏的独立区域）显示。

g）重车状态的显示项目在整个运营过程中应连续显示。

7.1.2.4  空车状态显示项目及要求

a）时钟屏显示实时时间。

b）计程屏显示空驶里程，应从“0.0公里”开始显示。

c）空车状态下，不能显示“金额”、“单价”、“计时”等运营项目。

7.1.2.5  显示屏字符高度要求

金额屏显示字符高度不小于12mm；单价屏、计程屏、计时屏、时钟屏显示字符高度不小于6mm；状态屏显示字符高度不小于5mm。

7.1.2.6  显示屏显示要求

计价器各显示屏不能出现破裂、划伤等现象，显示的内容应字迹清晰，不能出现缺笔画、断码现象。

7.1.3  功能键

计价器的功能键（包括实体按键和虚拟触屏按键）不能多于三个。每个功能键上的标识应清晰。

7.1.4  里程测量传感器

里程测量传感器应与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轴的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用型式评价认可的独立传感器，不能直接使用车辆提供的信号。

注：里程测量传感器补充试验见附录C。

7.1.5  空重车转换装置

空重车转换装置应可靠地实现空车、重车状态的转变。

7.1.6  接插件

计价器若有两组以上线路连接接插件，插头间不能互换。接插件应有密封保护机构，保证数据传输安全。

7.1.7  永久（实时）时钟

计价器无论处于开机或关机状态，其时钟单元的日期和时间应能自动正常运行。

7.2  功能要求

7.2.1  计价器常数k显示和调整

7.2.1.1  在不打开计价器封印或未开启电子封印授权的条件下，空、重车状态下应能显示k值。

7.2.1.2  k值取值范围至少应为（500～1500）/km，分辨力为1 /km。k值在其取值范围内应以1 /km的分辨力连续可调。

7.2.2  时钟自校

计价器的时钟应能够每月一次在整点前、后3min内(零点除外)，按功能键自动校准至整点。

7.2.3  开机自检

7.2.3.1  计价器应有开机自检程序。在空车状态下开机时，显示屏所有的显示字符及状态指示全部显示。

7.2.3.2  开机自检的时间不小于3s。

7.2.4  数据存储及保护

7.2.4.1  单次运营数据存储

按照“先进先出”的原则，计价器应至少存储最近1500次的单次运营数据。每次运营数据存储的内容及排序应符合以下要求：

a) 运营的起始日期（年月日）、时间；

b) 运营的结束时间；

c) 运营里程；

d) 运营计时时间；

e) 本次营业金额；

f) 记录流水号。

7.2.4.2  总累计数据存储

总累计数据是指计价器自装车使用以后累计的数据。总累计数据存储的内容及排序如下：

a) 总行驶里程，分辨力为0.1公里；

b) 总营业里程，分辨力为0.1公里；

c) 总计时时间（时、分、秒）；

d) 总营业金额（元、角）；

e) 总营业次数。

7.2.4.3  数据保护

只有破坏封印打开机壳，对存储的总累计数据强制清零，否则存储的总累计数据不能丢失；计价器内设计量参数的调整也不能改变存储的总累计数据。

7.2.5  失电保护

计价器应具有失电保护功能。当计价器失电（掉电或电压低于规定值）时应自动进入保护状态，保护时效至少30d。复电后应保持失电前状态，内存数据不能丢失。

7.2.6  发票打印

7.2.6.1  打印发票的内容至少应包括：

a）单位代码；

b）监督电话；

c）车牌号；

d）运营证号；

e）运营的起始日期（年月日）；

f）开始运营的时间；

g）结束运营的时间；

h）运营结束时的单价；

i）运营里程；

j）运营计时时间；

k）运营金额。

7.2.6.2  打印发票的内容应以中文、英文、阿拉伯数字表示并清晰、持久，发票内容应与显示屏显示的当次运营结果一致。

7.2.6.3  运营结束后，打印机应与空重车转换装置联动自动打印发票。

7.2.6.4  填空式打印的打印内容应与预印内容在同一行对齐，上下误差不超过1mm，不能将打印内容打印在预印内容的字体上面。

7.2.6.5  从发票打印开始到结束，打印时间应不超过20s。

7.2.7  运价调整

7.2.7.1  不具有远程调价功能的计价器

只有打开计价器的封印，才能对计价器的计价程序或计价参数进行调整。

7.2.7.2  具有远程调价功能的计价器

计价器运价维护系统需通过计价器电子封印系统完成身份验证与操作授权后，方可对计价器的计价程序或计价参数进行调整

注：计价器运价维护系统由计价器使用地的出租汽车行业主管部门负责建立、维护和使用。该系统采用的加密管理方式应符合国家密码管理部门发布的国密算法行业标准规范，确保其安全可靠。

7.2.8  防止非法计程信号输入

计价器软件及里程测量传感器应采取加密措施，并满足以下要求：

a) 计价器只接收与其匹配的里程测量传感器输入的计程信号，能够识别非法计程信号的输入；

b) 当有非法计程信号输入时，计价器计程不受非法计程信号的影响或停止计程。

7.3  计价模式

7.3.1  起程

起程应为0.1km的整数倍数，计价器到达起程时即变价。

7.3.2  续程

续程应为0.1km的整数倍数，计价器每到达续程点时即变价。

7.3.3  单程（里贴）加价

单程（里贴）应加收基本单价10%的整数倍数。

7.3.4  夜间加价

夜间应加收基本单价10%的整数倍数。

7.3.5  切换速度

切换速度应为12km/h或符合计价器使用地所属政府主管部门的收费标准规定。

7.4  计价程序设计的基本原则

7.4.1  计价方法

计价程序设计应采用“等距法”。

7.4.2  计程收费

在无时距冲抵的条件下，计价器“计程”时第一次增加金额应在计程里程等于起程时发生，之后每到续程即增加相应的金额。

7.4.3  计时收费

计价器“计时”增加金额，应在到达规定的计时时间发生。

7.4.4  时距冲抵

在起程公里内，计时应冲抵计程，但单程（里贴）加价里程点不变。

注：型式评价样机的编程原则见附录A。

7.5  环境适应性

7.5.1  气候环境适应性

7.5.1.1  工作温度

计价器在下列气候环境中应正常工作，计程误差、计时误差、发票打印应分别符合6.2.1、6.2.2、7.2.6的要求。

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

7.5.1.2  储存温度

计价器在非工作状态、-25 ℃气候条件下储存16h后升温至-15 ℃，计价器应正常工作。

7.5.1.3  交变湿热

计价器在非工作状态、表2规定的条件下进行两个循环48h的交变湿热试验。试验结束后，计价器总累计数据不能改变，计程误差、计时误差、发票打印应分别符合6.2.1、6.2.2、7.2.6的要求。

表2  交变湿热试验条件

| 环境现象 | 试验说明 |
| --- | --- |
| 交变湿热 | 24小时循环的温度变化在+25℃和+55 ℃之间，在温度变化和低温阶段（第一个12小时），保持相对湿度在95%以上，在上限温度阶段（下一个12小时），保持相对湿度在93%。 |

7.5.2  机械环境适应性

在表3规定的振动试验过程中，计价器应正常工作，运营状态及计程数据不能改变，计时误差应符合6.2.2的要求。

试验结束后，发票打印应符合7.2.6的要求，运营数据应累计正确。

表3  振动试验条件

| 频率范围 | 10Hz～150Hz |
| --- | --- |
| 加速度总均方根值 | 7m/s2 |
| 加速度功率谱密度（10Hz～20Hz） | 1m2s-3 |
| 加速度功率谱密度(20Hz～150Hz) | -3dB/octave |
| 振动轴向 | X、Y、Z |
| 每个轴向持续时间 | 30min |

7.5.3  电源环境适应性

7.5.3.1  在电源电压（9～16）V范围内，计价器应正常工作，计程误差、计时误差、发票打印应分别符合6.2.1、6.2.2、7.2.6的要求。

7.5.3.2  计价器应有电源极性反接保护措施。电源极性反接，计价器不应损坏。

7.5.4  电磁环境适应性

7.5.4.1  射频电磁场辐射抗扰度

在表4规定的射频电磁场辐射抗扰度试验过程中，计价器应正常工作，运营状态及计程数据不能改变，计时误差应符合6.2.2的要求。

试验结束后，发票打印应符合7.2.6的要求，运营数据应累计正确。

表4  射频电磁场辐射抗扰度试验条件

| 试验等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 试验场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 80MHz～2000MHz |
| 调制方式 | 用1kHz正弦波对信号进行80%的幅度调制 |
| 步进 | 前一个频率的1％ |
| 每一个频率点的驻留时间 | 1s |
| 极化方向 | 水平和垂直 |

7.5.4.2  射频场感应的传导骚扰抗扰度

在表5规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验过程中，计价器应正常工作，运营状态及计程数据不能改变，计时误差应符合6.2.2的要求。

试验结束后，发票打印应符合7.2.6的要求，运营数据应累计正确。

表5  射频场感应的传导骚扰抗扰度试验条件

| 试验等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 试验电压 | 10V |
| 频率范围 | 150kHz～80MHz |
| 调制方式 | 用1kHz正弦波对信号进行80%的幅度调制 |
| 步进 | 前一个频率的1％ |
| 每一个频率点的驻留时间 | 1s |
| 耦合方式 | 电源线：CDN 其它互连线：电磁钳 |

7.5.4.3  静电放电抗扰度

在表6规定的静电放电抗扰度试验过程中，计价器应正常工作，运营状态及计程数据不能改变，计时误差应符合6.2.2的要求。

试验结束后，发票打印应符合7.2.6的要求，运营数据应累计正确。

表6  静电放电抗扰度试验条件

| 试验等级 | 3级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放电方式及电压 | 接触放电 | 直接放电 | 6kV |  |
|  |  | 间接放电 | 水平耦合板 | 6kV |
|  |  |  | 垂直耦合板 |  |
|  | 空气放电 | 8kV |  |  |
| 每个试验点放电次数 | 10次 |  |  |  |
| 两次连续放电的时间间隔 | 10s |  |  |  |

7.5.4.4  沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性

在表7规定的沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性试验过程中，除去脉冲2b，计价器应正常工作，运营状态及计程数据不能改变，计时误差应符合6.2.2的要求；对于脉冲2b，试验结束后运营状态及计程数据不能改变，不能出现功能故障。

全部脉冲试验结束后，发票打印应符合7.2.6的要求，运营数据应累计正确。

表7  沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性试验条件

| 试验脉冲 | 脉冲电压Us | 最少脉冲数或试验时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -100V | 5000个脉冲 |
| 2a | +50V | 5000个脉冲 |
| 2b | +10V | 10个脉冲 |
| 3a | -150V | 1h |
| 3b | +100V | 1h |
| 4 | -7V | 1个脉冲 |

7.5.4.5  对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性

在表8规定的对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性试验过程中，计价器应正常工作，运营状态及计程数据不能改变，计时误差应符合6.2.2的要求。

试验结束后，发票打印应符合7.2.6的要求，运营数据应累计正确。

表8  对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性试验条件

| 试验脉冲 | 脉冲电压Us | 试验时间 |
| --- | --- | --- |
| 快a（CCC） | -60V | 10min |
| 快b（CCC） | +40V | 10min |

8  型式评价项目表

计价器型式评价项目表见表9-1、9-2。

表9-1  不具有远程调价功能的计价器型式评价项目一览表

| 序号 | 型式评价项目 |  | 技术要求 | 评价方式 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法制管理要求 | 计量单位 | 5.1 | 观察 |  |
| 2 |  | 计价器壳体 | 5.2.1.1 | 观察 |  |
| 3 |  | 调整窗 | 5.2.1.2 | 观察 |  |
| 4 |  | 封印 | 5.2.1.3 | 观察 |  |
| 5 |  | 标志与标识 | 5.3 | 观察 |  |
| 6 | 计量要求 | 量程及分辨力 | 6.1 | 观察 |  |
| 7 |  | 计程误差 | 6.2.1 | 试验 | 10.1 |
| 8 |  | 计时误差 | 6.2.2 | 试验 | 10.2 |
| 9 |  | 切换速度误差 | 6.2.3 | 试验 | 10.3 |
| 10 |  | 切换速度响应时间 | 6.2.4 | 试验 | 10.4 |
| 11 |  | 永久时钟误差 | 6.2.5 | 试验 | 10.5 |
| 12 | 通用技术要求 | 外观 | 7.1.1 | 观察 |  |
| 13 |  | 显示屏 | 7.1.2 | 试验 | 10.6 |
| 14 |  | 功能键 | 7.1.3 | 观察 |  |
| 15 |  | 里程测量传感器 | 7.1.4 | 观察 |  |
| 16 |  | 空重车转换装置 | 7.1.5 | 观察 |  |
| 17 |  | 接插件 | 7.1.6 | 观察 |  |
| 18 |  | 计价器常数k显示和调整 | 7.2.1 | 试验 | 10.7 |
| 19 |  | 时钟自校 | 7.2.2 | 观察 |  |
| 20 |  | 开机自检 | 7.2.3 | 试验 | 10.8 |
| 21 |  | 数据存储及保护 | 7.2.4 | 试验 | 10.9 |
| 22 |  | 失电保护 | 7.2.5 | 观察 |  |
| 23 |  | 发票打印 | 7.2.6 | 试验 | 10.10 |
| 24 |  | 防止非法计程信号输入 | 7.2.8 | 试验 | 10.11 |
| 25 |  | 计价模式 | 7.3 | 观察 |  |
| 26 |  | 计价程序设计的基本原则 | 7.4 | 试验 | 10.12 |

表9-1（续）

| 序号 | 型式评价项目 |  |  |  | 技术要求 | 评价方式 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 环境适应性 | 气候环境适应性 | 高温 | 7.5.1.1 | 试验 | 10.13.1 |
| 28 |  |  |  | 低温 | 7.5.1.1 7.5.1.2 | 试验 | 10.13.2 |
| 29 |  |  |  | 交变湿热 | 7.5.1.3 | 试验 | 10.13.3 |
| 30 |  |  | 机械环境适应性 |  | 7.5.2 | 试验 | 10.14 |
| 31 |  |  | 电源环境适应性 |  | 7.5.3 | 试验 | 10.15 |
| 32 |  |  | 电磁环境适应性 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 7.5.4.1 | 试验 | 10.16.1 |
| 33 |  |  |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 7.5.4.2 | 试验 | 10.16.2 |
| 34 |  |  |  | 静电放电抗扰度 | 7.5.4.3 | 试验 | 10.16.3 |
| 35 |  |  |  | 沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 | 7.5.4.4 | 试验 | 10.16.4 |
| 36 |  |  |  | 对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性 | 7.5.4.5 | 试验 | 10.16.5 |

表9-2  具有远程调价功能的计价器型式评价项目一览表

| 序号 | 型式评价项目 |  | 技术要求 | 评价方式 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法制管理要求 | 计量单位 | 5.1 | 观察 |  |
| 2 |  | 计价器壳体 | 5.2.2.1 | 观察 |  |
| 3 |  | 标志与标识 | 5.3 | 观察 |  |
| 4 | 计量要求 | 量程及分辨力 | 6.1 | 观察 |  |
| 5 |  | 计程误差 | 6.2.1 | 试验 | 10.1 |
| 6 |  | 计时误差 | 6.2.2 | 试验 | 10.2 |
| 7 |  | 切换速度误差 | 6.2.3 | 试验 | 10.3 |
| 8 |  | 切换速度响应时间 | 6.2.4 | 试验 | 10.4 |
| 9 |  | 永久时钟误差 | 6.2.5 | 试验 | 10.5 |

表9-2（续）

| 序号 | 型式评价项目 |  |  |  | 技术要求 | 评价方式 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 通用技术要求 | 外观 |  |  | 7.1.1 | 观察 |  |
| 11 |  | 显示屏 |  |  | 7.1.2 | 试验 | 10.6 |
| 12 |  | 功能键 |  |  | 7.1.3 | 观察 |  |
| 13 |  | 里程测量传感器 |  |  | 7.1.4 | 观察 |  |
| 14 |  | 空重车转换装置 |  |  | 7.1.5 | 观察 |  |
| 15 |  | 接插件 |  |  | 7.1.6 | 观察 |  |
| 16 |  | 计价器常数k显示和调整 |  |  | 7.2.1 | 试验 | 10.7 |
| 17 |  | 时钟自校 |  |  | 7.2.2 | 观察 |  |
| 18 |  | 开机自检 |  |  | 7.2.3 | 试验 | 10.8 |
| 19 |  | 数据存储及保护 |  |  | 7.2.4 | 试验 | 10.9 |
| 20 |  | 失电保护 |  |  | 7.2.5 | 观察 |  |
| 21 |  | 发票打印 |  |  | 7.2.6 | 试验 | 10.10 |
| 22 |  | 防止非法计程信号输入 |  |  | 7.2.8 | 试验 | 10.11 |
| 23 |  | 计价模式 |  |  | 7.3 | 观察 |  |
| 24 |  | 计价程序设计的基本原则 |  |  | 7.4 | 试验 | 10.12 |
| 25 |  | 环境适应性 | 气候环境适应性 | 高温 | 7.5.1.1 | 试验 | 10.13.1 |
| 26 |  |  |  | 低温 | 7.5.1.1 7.5.1.2 | 试验 | 10.13.2 |
| 27 |  |  |  | 交变湿热 | 7.5.1.3 | 试验 | 10.13.3 |
| 28 |  |  | 机械环境适应性 |  | 7.5.2 | 试验 | 10.14 |
| 29 |  |  | 电源环境适应性 |  | 7.5.3 | 试验 | 10.15 |

表9-2（续）

| 序号 | 型式评价项目 |  |  |  | 技术要求 | 评价方式 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  | 电磁环境适应性 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 7.5.4.1 | 试验 | 10.16.1 |
| 31 |  |  |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 7.5.4.2 | 试验 | 10.16.2 |
| 32 |  |  |  | 静电放电抗扰度 | 7.5.4.3 | 试验 | 10.16.3 |
| 33 |  |  |  | 沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 | 7.5.4.4 | 试验 | 10.16.4 |
| 34 |  |  |  | 对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性 | 7.5.4.5 | 试验 | 10.16.5 |

9  提供样机的数量及样机的使用方式

9.1  提供样机的数量及要求

提供三台样机。其中出厂编号最小的一台样机应有比设计的最高存储次数少10次的单次运营数据；其它两台样机没有运营数据。

9.2  样机的使用

出厂编号最小的一台样机用于所有观察项目及“数据存储”试验项目的型式评价；其它两台样机用于其它所有项目的型式评价。

10  试验项目的试验方法、试验条件以及数据处理和合格判据

10.1  计程误差

10.1.1  试验目的

确定计价器的计程误差是否符合6.2.1的要求。

10.1.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.1.3  试验设备

出租汽车计价器本机检定装置：转速测量范围：（50～1500）r/min，最大允许误差：±0.1%；转数测量范围：0.0～50000.0，最大允许误差：±0.1%。

10.1.4  试验程序

a) 计价器k值设为1000 /km。

b) 试验分别在昼间单程、夜间单程两种状态下进行。每个状态选择6个试验点，包括起程点、单程加价点前两个续程点、单程加价点、单程加价点后两个续程点。

c) 将里程测量传感器与出租汽车计价器本机检定装置输出轴连接并确认没有滑动。

d) 将直流稳压电源的电压调至（12±0.5）V，开启电源给计价器通电。

e) 将出租汽车计价器本机检定装置设为计数功能，设置适当转速。

f) 使计价器进入重车状态，启动出租汽车计价器本机检定装置，当计价器接近起程点和续程点时，停止检定装置，用转数单步进给控制键驱动计价器至变价点并读取检定装置的计数值。

10.1.5  数据处理

按公式（1）计算各试验点的计程误差，取12个试验点绝对值最大的误差作为计程误差。

（1）

式中:

—计程误差，%；

—计价器常数k，1/km；

Q—试验点，km；

—本机检定装置转数测量值。

10.1.6  合格判据

两台样机的计程误差均符合6.2.1且每个试验点的变价金额符合附录A要求的为合格，否则判为不合格。

10.2  计时误差

10.2.1  试验目的

确定计价器的计时误差是否符合6.2.2的要求。

10.2.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.2.3  试验设备

电子秒表：测量范围不小于24h，最大允许误差±0.10s/h。

10.2.4  试验程序

a) 计时误差试验在昼间往返状态下进行。

b) 计时误差试验总计时时间为15min，以5min为一个时间间隔，共3个试验点。

c) 用出租汽车计价器本机检定装置驱动计价器至起程变价点停止。当计价器到第2个计时变价点时启动电子秒表，每到计时间隔5min变价点时读取电子秒表的计时值，连续测量15min，读取3个计时值。

10.2.5  数据处理

按公式（2）计算各试验点的计时误差，取3个试验点绝对值最大的误差作为计时误差。

（2）

式中:

—计时误差，%；

—计价器测量的时间间隔，s；

—电子秒表测量的时间间隔，s。

10.2.6  合格判据

两台样机的计时误差均符合6.2.2且每个试验点的变价金额符合附录A要求的为合格，否则判为不合格。

10.3  切换速度误差

10.3.1  试验目的

确定计价器的切换速度误差是否符合6.2.3的要求。

10.3.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.3.3  试验设备

试验设备同10.1.3。

10.3.4  试验程序

a) 切换速度误差试验分别在计价器常数k为500 /km、1000 /km、1500 /km 3个试验点下进行。

b) 将出租汽车计价器本机检定装置置于车速功能，将里程测量传感器与检定装置输出轴连接并确认没有滑动。

c) 将直流稳压电源的电压调至（12±0.5）V，开启电源给计价器通电。

d) 设置出租汽车计价器本机检定装置的k值，与计价器的k值一致。

e) 开启出租汽车计价器本机检定装置，输出车速为V,并以增量或减量的方式调节检定装置的车速输出值，观察计价器低速显示屏从不显示到显示时, 读取检定装置的车速值，此值即为切换速度实测值Vd。

10.3.5  数据处理

按公式（3）计算各试验点的切换速度误差，取3个试验点绝对值最大的误差作为切换速度误差。

（3）

式中:

— 切换速度误差，km/h；

V — 切换速度标称值，km/h；

— 切换速度实测值，km/h。

10.3.6  合格判据

两台样机的切换速度误差均符合6.2.3要求的为合格，否则判为不合格。

10.4  切换速度响应时间

10.4.1  试验目的

确定计价器的切换速度响应时间是否符合6.2.4的要求。

10.4.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.4.3  试验设备

试验设备同10.2.3。

10.4.4  试验程序

a) 切换速度响应时间试验分别在计价器常数k为500 /km、1000 /km、1500 /km 3个试验点下进行。

b) 出租汽车计价器本机检定装置置于车速功能，将里程测量传感器与检定装置输出轴连接并确认没有滑动。

c) 设置出租汽车计价器本机检定装置的k值，与计价器的k值一致。

d) 车速值设为km/h，将车速值下调至同时启动秒表，至低速显示时停止秒表，读取秒表读数，测量3次；车速值设为，将车速值上调至 km/h同时启动秒表，至低速显示消失时停止秒表，读取秒表读数，测量3次。

10.4.5  数据处理

取18次测量的最大值作为切换速度响应时间。

10.4.6  合格判据

两台样机的切换速度响应时间均符合6.2.4要求的为合格，否则判为不合格。

10.5  永久时钟误差

10.5.1  试验目的

确定计价器的永久时钟误差是否符合6.2.5的要求。

10.5.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.5.3  试验设备

试验设备同10.2.3。

10.5.4  试验程序

a)计价器时钟变为某一时刻（时，分）时，记录电子秒表的时钟值T1（时，分，秒）。

b) 当计价器时钟运行满24小时时，再次记录电子秒表的时钟值T2（时，分，秒）。

10.5.5  数据处理

按公式（4）计算永久时钟误差。

（4）

式中:

— 永久时钟误差，s/d。

10.5.6  合格判据

两台样机的永久时钟误差均符合6.2.5要求的为合格，否则判为不合格。

10.6  显示屏

10.6.1  试验目的

确定计价器的显示屏是否符合7.1.2的要求。

10.6.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.6.3  试验设备

数显卡尺：测量范围（0～50）mm，最大允许误差±0.1mm。

10.6.4  试验程序和合格判据

a) 检查显示屏计价项目，两台样机均符合7.1.2.1要求的为合格，否则判为不合格。

b) 检查显示屏运营状态项目，两台样机均符合7.1.2.2要求的为合格，否则判为不合格。

c) 检查重车状态显示项目及要求，两台样机均符合7.1.2.3要求的为合格，否则判为不合格。

d) 检查空车状态显示项目及要求，两台样机均符合7.1.2.4要求的为合格，否则判为不合格。

e) 用数显卡尺分别测量金额屏、单价屏、计程屏、计时屏、时钟屏、状态屏字符高度，两台样机均符合7.1.2.5要求的为合格，否则判为不合格。

f) 检查显示屏的显示，两台样机均符合7.1.2.6要求的为合格，否则判为不合格。

10.7  计价器常数k显示和调整

10.7.1  试验目的

确定计价器常数k显示和调整功能是否符合7.2.1的要求。

10.7.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.7.3  试验设备

试验设备同10.1.3。

10.7.4  试验程序和合格判据

a) 分别在空车和重车状态下按计价器使用说明书的规定检查计价器常数k显示，两台样机均符合7.2.1.1要求的为合格，否则判为不合格。

b) 分别将计价器常数k调整为500 /km、1001/km、1500/km，在3km试验点进行计程误差检验，两台样机计程误差均符合6.2.1要求的为合格，否则判为不合格。

10.8  开机自检

10.8.1  试验目的

确定计价器的开机自检功能是否符合7.2.3的要求。

10.8.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.8.3  试验设备

试验设备同10.2.3。

10.8.4  试验程序和合格判据

计价器开机的同时启动秒表，测量自检时间，两台样机均符合7.2.3要求的为合格，否则判为不合格。

10.9  数据存储及保护

10.9.1  试验目的

确定计价器的数据存储及保护功能是否符合7.2.4的要求。

10.9.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.9.3  试验设备

试验设备同10.1.3。

10.9.4  试验程序和合格判据

a) 使计价器单次运营次数增加到比设计的最高存储次数少1次，记录内存总累计各项目的数据。

b) 计价器进入重车状态，经过至少一个起程的计程、两个计时加价的计时时间间隔，按计价器“暂停”键，记录本次运营数据。

c) 计价器进入空车状态，检查单次运营数据存储。单次运营数据增加一次、增加的存储数据与记录的数据一致且存储的内容符合7.2.4.1要求的为合格，否则判为不合格。

d) 检查总累计各项目的数据，结果是原存储的值与本次存入数据值之和并且存储的内容符合7.2.4.2要求的为合格，否则判为不合格。

e) 任意调整计价器的内设参数，再次检查总累计数据，符合7.2.4.3要求的为合格，否则判为不合格。

f) 任意增加一次运营数据，检查单次运营数据存储是否符合7.2.4.1 “先进先出”的原则。

10.10  发票打印

10.10.1  试验目的

确定计价器的发票打印功能是否符合7.2.6的要求。

10.10.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.10.3  试验设备

试验设备同10.2.3。

10.10.4  试验程序和合格判据

a) 计价器进入重车状态，经过至少一个起程的计程、一个计时加价的计时时间间隔，按计价器“暂停”键使计价器处于暂停状态，记录本次运营数据。

b) 计价器进入空车状态打印发票，检查打印内容。两台样机均符合7.2.6.1～7.2.6.4要求的为合格，否则判为不合格。

c) 发票打印开始的同时启动秒表，打印结束时停止秒表，记录打印时间。两台样机均符合7.2.6.5要求的为合格，否则判为不合格。

10.11  防止非法计程信号输入

10.11.1  试验目的

确定计价器的防止非法计程信号输入功能是否符合7.2.8的要求。

10.11.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.11.3  试验设备

信号发生器；其他设备同10.1.3。

10.11.4  试验程序和合格判据

a) 将里程测量传感器与出租汽车计价器本机检定装置输出轴连接并确认没有滑动。

b) 开启电源给计价器通电。

c) 将出租汽车计价器本机检定装置设为计数功能，设置适当转速。

d) 使计价器进入重车状态，启动出租汽车计价器本机检定装置。

e) 用信号发生器从计价器的里程测量传感器信号输入端向计价器输入非法计程信号。

两台样机防止非法计程信号输入功能均符合7.2.8要求的为合格，否则判为不合格。

10.12  计价程序设计的基本原则

10.12.1  试验目的

确定计价器的计价程序设计是否符合7.4的要求。

10.12.2  试验条件

温度：-15 ℃～＋55 ℃；相对湿度：≤95％。

10.12.3  试验设备

试验设备同10.1.3。

10.12.4  试验程序和合格判据

a) 与计程误差、计时误差试验结合进行，两台样机均符合7.4.1～7.4.3要求的为合格，否则判为不合格。

b) 时距冲抵试验分别在昼间单程、夜间单程两种运营状态下进行，两台样机均符合7.4.4要求的为合格，否则判为不合格。

10.13  气候环境

10.13.1  高温

10.13.1.1 试验目的

确定计价器在高温55 ℃的环境下，是否符合7.5.1.1的要求。

10.13.1.2 试验条件

环境温度55 ℃，计价器供电电压12V，在升温和降温过程中，温度变化不得超过1 ℃ /min。

10.13.1.3  试验设备

计量性能试验设备同10.1.3、10.2.3。

环境试验箱应符合GB/T2423.2－2008的规定。

10.13.1.4  试验程序

a) 高温试验按GB/T2423.2－2008的规定进行。

b) 计价器处于开机、空车状态，在温度55 ℃下保存16h。

c) 16h结束后，选取3.0 km、3.5km、4.0km 3个点进行计程误差试验。

d) 计程误差试验完成后，从第2个计时变价点开始，选取2.5min、5min2个点进行计时误差试验。

e) 计程、计时误差试验结束后，打印本次运营数据的发票。

10.13.1.5  数据处理

按式（1）计算计程误差、式（2）计算计时误差。

10.13.1.6  合格判据

两台样机在高温环境下均符合7.5.1.1要求的为合格，否则判为不合格。

10.13.2  低温

10.13.2.1 试验目的

确定计价器在低温-25 ℃气候条件下储存16h后升温至-15 ℃，是否符合7.5.1.1、7.5.1.2的要求。

10.13.2.2 试验条件

环境温度-25 ℃～-15 ℃，计价器供电电压12V，在升温和降温过程中，温度变化不得超过1 ℃ /min。

10.13.2.3  试验设备

计量性能试验设备同10.1.3、10.2.3。

环境试验箱应符合GB/T2423.1－2008的规定。

10.13.2.4  试验程序

a) 低温试验按GB/T2423.1－2008的规定进行。

b) 计价器处于关机状态，在温度-25 ℃下保存16h。

c) 16h结束后，升温至-15℃，稳定1h后开机。

d) 按10.13.1.4c)的方法进行计程误差试验。

e) 按10.13.1.4d)的方法进行计时误差试验。

f) 计程、计时误差试验结束后，打印本次运营数据的发票。

10.13.2.5  数据处理

按式（1）计算计程误差、式（2）计算计时误差。

10.13.2.6  合格判据

两台样机在低温环境下均符合7.5.1.1、7.5.1.2要求的为合格，否则判为不合格。

10.13.3  交变湿热

10.13.3.1 试验目的

确定计价器在湿热变化环境下是否符合7.5.1.3的要求。

10.13.3.2 试验条件

按照GB/T2423.4－2008中7及表2的规定。

10.13.3.3  试验设备

计量性能试验设备同10.1.3、10.2.3。

试验箱满足GB/T 2423.4-2008中4的规定。

10.13.3.4  试验程序

a) 检查并记录计价器的总累计数据。

b) 在开始第一个循环试验之前，将断电状态的计价器，放入25 ℃，65%RH的试验箱内至少1h。

c) 在试验过程中，计价器处于断电状态，其上的凝露应在升温期间产生，其所有部分均应在最终达到指定温度的3℃以内。

d) 24h循环顺序：在3h内，将温度从25 ℃升至55 ℃。温度保持在55 ℃直到从升温阶段开始算起满12h为止；将温度在（3～6）h内从55 ℃降至25 ℃，温度保持在25℃，直至24h循环结束。

e) 试验循环数：2个循环。

f) 试验结束后，检查并记录计价器的总累计数据。

g) 按10.13.1.4c)的方法进行计程误差试验。

h) 按10.13.1.4d)的方法进行计时误差试验。

i) 计程、计时误差试验结束后，打印本次运营数据的发票。

10.13.3.5  数据处理

按式（1）计算计程误差、式（2）计算计时误差。

10.13.3.6  合格判据

两台样机在交变湿热试验后均符合7.5.1.3要求的为合格，否则判为不合格。

10.14  机械环境

10.14.1 试验目的

确定计价器在随机振动环境下是否符合7.5.2的要求。

10.14.2 试验条件

按照GB/T 2423.56-2023及表3的规定。

10.14.3  试验设备

计量性能试验设备同10.2.3。

振动试验系统应满足GB/T 2423.56-2023的规定。

10.14.4  试验程序

a) 检查并记录计价器的总累计数据。

b) 计价器进入重车，用出租汽车计价器本机检定装置驱动计价器计程至3.0km。

c) 将计价器按其正常使用时的安装方式刚性地安装在试验设备上。

d) 按照满足GB/T 2423.56-2023的规定在计价器3个相互垂直的轴上（2个水平轴，1个垂直轴）进行振动，每个轴的振动时间为30min。

e) 测量振动过程中计价器的计时时间。

f) 试验结束后，打印运营数据的发票。

g) 检查并记录计价器的总累计数据。

10.14.5  数据处理

按式（2）计算计时误差。

10.14.6  合格判据

两台样机在振动试验过程中及试验后均符合7.5.2要求的为合格，否则判为不合格。

10.15  电源环境

10.15.1 试验目的

确定计价器在电源电压变化环境下是否符合7.5.3的要求。

10.15.2 试验条件

电源电压9V、16V，电压波动不超过±0.1V。

10.15.3  试验设备

计量性能试验设备同10.1.3、10.2.3。

直流电压表，电压测量范围不小于20V,最大允许误差±1.5%。

10.15.4  试验程序

a) 将计价器的电源电压分别调至9V和16V。

b) 按10.13.1.4c)的方法进行计程误差试验。

c) 按10.13.1.4d)的方法进行计时误差试验。

d) 打印运营数据的发票。

e) 将计价器电源极性反接至电压为16V的电源上，保持30s，然后恢复正常连接。

10.15.5  数据处理

按式（1）计算计程误差，按式（2）计算计时误差。

10.15.6  合格判据

两台样机在电源电压为9V、16V时均符合7.5.3.1要求的为合格，否则判为不合格；两台样机电源极性反接均符合7.5.3.2要求的为合格，否则判为不合格。

10.16  电磁环境

10.16.1  射频电磁场辐射抗扰度

10.16.1.1 试验目的

确定计价器在射频电磁场辐射干扰环境下是否符合7.5.4.1的要求。

10.16.1.2 试验条件

按照GB/T17626.3－2023及表4的规定。

10.16.1.3  试验设备

计量性能试验设备同10.2.3。

符合GB/T 176262.3-2023第6章要求的电波暗室、射频信号发生器、功率放大器、功率计和发射天线。

10.16.1.4  试验程序

a) 检查并记录计价器的总累计数据。

b) 计价器进入重车，用出租汽车计价器本机检定装置驱动计价器计程至3.0km。

c) 按照GB/T17626.3-2023第8章的试验程序的要求进行试验。

d) 测量射频电磁场辐射干扰过程中计价器的计时时间。

e) 试验结束后，打印运营数据的发票。

f) 检查并记录计价器的总累计数据。

10.16.1.5  数据处理

按式（2）计算计时误差。

10.16.1.6  合格判据

两台样机在射频电磁场辐射抗扰度试验过程中及试验后均符合7.5.4.1要求的为合格，否则判为不合格。

10.16.2  射频场感应的传导骚扰抗扰度

10.16.2.1 试验目的

确定计价器在射频场感应的传导骚扰干扰环境下是否符合7.5.4.2的要求。

10.16.2.2 试验条件

按照GB/T17626.6－2017及表5的规定。

10.16.2.3  试验设备

计量性能试验设备同10.2.3。

符合GB/T17626.6－2017第6章要求的试验信号发生器、耦合和去耦合装置。

10.16.2.4  试验程序

a) 检查并记录计价器的总累计数据。

b) 计价器进入重车，用出租汽车计价器本机检定装置驱动计价器计程至3.0km。

c) 按照GB/T17626.6－2017第8章的试验步骤的要求进行试验。

d) 测量射频场感应的传导骚扰干扰过程中计价器的计时时间。

e) 试验结束后，打印本次运营数据的发票。

f) 检查并记录计价器的总累计数据。

10.16.2.5  数据处理

按式（2）计算计时误差。

10.16.2.6  合格判据

两台样机在射频场感应的传导骚扰抗扰度试验过程中及试验后均符合7.5.4.2要求的为合格，否则判为不合格。

10.16.3  静电放电抗扰度

10.16.3.1 试验目的

确定计价器在静电放电干扰环境下是否符合7.5.4.3的要求。

10.16.3.2 试验条件

按照GB/T17626.2－2018及表6的规定。

10.16.3.3  试验设备

计量性能试验设备同10.2.3。

符合GB/T17626.2－2018第6章要求的静电放电试验发生器。

10.16.3.4  试验程序

a) 检查并记录计价器的总累计数据。

b) 计价器进入重车，用出租汽车计价器本机检定装置驱动计价器计程至3.0km。

c) 按照GB/T17626.2－2018第8章的试验程序的要求进行试验。

d) 每个试验点至少放电10次，两次连续放电的时间间隔不小于10s。计价器及其相关装置不能配备接地端子，放电要充分。

e) 接触放电是首选的试验方法。不能用接触放电方法时采用空气放电。

f) 直接应用：接触放电应用于导体表面，放电电极应与被试设备表面接触。非接触放电应用于绝缘体表面，放电电极接近被试设备产生放电火花。

g) 间接应用：对安放在靠近被试设备附近的耦合板进行接触放电。

h) 测量静电放电干扰过程中计价器的计时时间。

i) 试验结束后，打印运营数据的发票。

j) 检查并记录计价器的总累计数据。

10.16.3.5  数据处理

按式（2）计算计时误差。

10.16.3.6  合格判据

两台样机在静电放电抗扰度试验过程中及试验后均符合7.5.4.3要求的为合格，否则判为不合格。

10.16.4  沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性

10.16.4.1 试验目的

确定计价器在沿电源线的电瞬态传导发射干扰环境下是否符合7.5.4.4的要求。

10.16.4.2 试验条件

按照GB/T21437.2-2021及表7的规定。

10.16.4.3  试验设备

计量性能试验设备同10.2.3。

符合GB/T21437.2-2021第5章要求的汽车传导抗扰测试系统。

10.16.4.4  试验程序

a) 检查并记录计价器的总累计数据。

b) 计价器进入重车，用出租汽车计价器本机检定装置驱动计价器计程至3.0km。

c) 按照GB/T21437.2-2021第4章试验规程的要求进行试验。

d) 除去试验脉冲2b外，分别测量每个脉冲干扰过程中计价器的计时时间，干扰脉冲循环时间不足2.5min的，计时时间测量2.5min。

e) 在脉冲2b干扰过程中，观察计价器的状态。

f) 所有脉冲试验结束后，打印运营数据发票。

g) 检查并记录计价器的总累计数据。

10.16.4.5  数据处理

按式（2）计算计时误差。

10.16.4.6  合格判据

两台样机在沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性试验过程中及试验后均符合7.5.4.4要求的为合格，否则判为不合格。

10.16.5  对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性

10.16.5.1 试验目的

确定计价器在对耦合到非电源线电瞬态的干扰环境下是否符合7.5.4.5的要求。

10.16.5.2 试验条件

按照GB/T21437.3-2021及表8的规定。

10.16.5.3  试验设备

计量性能试验设备同10.2.3。

符合GB/T21437.3-2021第5章要求的汽车传导抗扰测试系统。

10.16.5.4  试验程序

a) 检查并记录计价器的总累计数据。

b) 计价器进入重车，用出租汽车计价器本机检定装置驱动计价器计程至3.0km。

c) 按照GB/T21437.3-2021第4章试验方法的要求进行试验。

d) 采用容性耦合钳（CCC）方法对传感器和空重车转换装置的信号线进行干扰试验。

e) 分别测量每个脉冲干扰过程中计价器的计时时间。

f) 所有脉冲试验结束后，打印运营数据发票。

g) 检查并记录计价器的总累计数据。

10.16.5.5  数据处理

按式（2）计算计时误差。

10.16.5.6  合格判据

两台样机在对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性试验过程中及试验后均符合7.5.4.5要求的为合格，否则判为不合格。

11  试验项目所用计量器具和试验设备表

表10  试验项目所用计量器具和试验设备表

| 序号 | 名称 | 测量区间 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出租汽车计价器本机检定装置 | 转速：（50～1500）r/min | MPE： ±0.1% |
|  |  | 计数：0.0～50000.0 | MPE：±0.1% |
|  |  | / | 应有转数单步进给控制功能 |
| 2 | 电子秒表 | 不小于24h | MPE：±0.10s/h |
| 3 | 直流电压表 | 不小于20V | MPE：±1.5% |
| 4 | 数显卡尺 | (0～50)mm | MPE：±0.1mm |
| 5 | 气候环境试验箱 | / | 满足10.13气候环境适应性试验要求 |
| 6 | 电动振动试验系统及水平滑台 | / | 满足10.14机械环境适应性试验要求 |
| 7 | 射频电磁场辐射抗扰度 试验系统 | / | 满足10.16.1射频电磁场辐射抗扰度试验要求 |
| 8 | 射频场感应的传导骚扰 抗扰度试验系统 | / | 满足10.16.2射频场感应的传导骚扰抗扰度试验要求 |
| 9 | 静电放电模拟器 | / | 满足10.16.3静电放电抗扰度试验要求 |
| 10 | 汽车传导抗扰测试系统 | / | 满足10.16.4沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性、10.16.5对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性试验要求 |
| 11 | 信号发生器 | / | 能够模拟输出计价器里程测量传感器输出的计程信号 |
| 12 | 直流稳压电源 | / | 输出电压上限值不小于20V；输出电流上限值不小于5A |

附录A

计价器型式评价样机编程原则

A.1  基本参数

A.1.1  基本单价：1.00元/公里。

A.1.2  昼间单价：1.00元/公里。

昼间单程（里贴）加价单价：1.50元/公里。

A.1.3  夜间单价：1.20元/公里。

夜间单程（里贴）加价单价：1.70元/公里。

A.1.4  起程：3.0公里。

A.1.5  续程：0.1公里。

A.1.6  单程（里贴）加价公里：10.0公里。

A.1.7  昼间起步价：10.00元。

A.1.8  夜间起步价：12.00元。

A.1.9  切换速度：12公里/小时。

A.1.10  夜间：23:00点至5:00点。

A.2  计价模式

A.2.1  等候30秒收相当于行驶0.1公里的租金；昼间计时按昼间单价收费；夜间计时按夜间单价收费。

A.2.2  租金的尾数显示按四舍五入法精确到角。

A.2.3  基价内昼夜时段变化的收费规定以进入重车状态时刻为准，在基价收费尚未冲抵完，恰逢昼夜（夜昼）时段的改变，则按照进入重车时段的单价继续冲抵完基价费用，超基价后即按即时单价运算。

A.3  尾数计算原则

A.3.1  单价的计算

小于0.01元/公里部分，实行四舍五入，最小显示为0.01 元/公里，显示值即为单价运算值。

A.3.2  计价金额的计算

计程0.1公里，计时30秒为最小计算单位。计算时每次增加1/10单价，内部运算金额精确到0.1分。

附录B

型式评价记录格式

B.1  观察项目记录格式

B.1.1 不具有远程调价功能的计价器观察项目记录格式

观察项目记录表

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计价器进行贸易结算的计量单位为计程：公里，计时：时：分：秒。计价金额单位：元 |  |  |  |
| 5.2.1.1 | 构成计价器主机的主板、显示屏、时钟芯片、微处理器应集成在同一个机壳内。计价器的机壳应有可靠的封印机构，不破坏封印不能打开机壳 |  |  |  |
| 5.2.1.2 | 影响计价器计量、计价功能的调整开关、控制开关应置于机壳内。在机壳的适当位置应设置计价器的计价程序、计价参数及计量性能参数调整窗。调整窗应有可靠的封印机构。不打开封印，不能对计价器的计价程序、计价参数及计量性能参数进行调整 |  |  |  |
| 5.2.1.3 | 使用一个封印应能同时封住计价器的机壳及计价器调整窗 |  |  |  |
| 5.3 | 计价器的铭牌应有计量器具型式批准标志和编号 |  |  |  |
|  | 计价器的铭牌应牢固可靠，标识清晰。标识的内容至少包括： 制造商名称；产品名称；产品型号；出厂编号；制造年月 |  |  |  |
| 6.1 | 金额：量程（0.00～999.90）元，分辨力0.10元 |  |  |  |
|  | 单价：量程（0.50～9.99）元/公里，分辨力0.01元/公里 |  |  |  |
|  | 计程：量程（0.0～999.9）公里，分辨力0.1公里 |  |  |  |
|  | 计时：量程59分59秒（＜1小时），分辨力1秒；量程99小时59分（≥1小时），分辨力1分 |  |  |  |
|  | 时钟：量程23小时59分，分辨力1分 |  |  |  |

表（续）

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | 计价器的外观应完好无损。机壳不应有起泡、脱落、划痕、凹陷等缺陷。操作机构不能有影响计价器正常使用的缺陷 |  |  |  |
| 7.1.3 | 计价器的功能键不能多于三个 |  |  |  |
| 7.1.4 | 里程测量传感器应与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轴的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用型式评价认可的独立传感器，不能直接使用车辆提供的信号 |  |  |  |
| 7.1.5 | 空重车转换装置应可靠地实现空车、重车状态的转变 |  |  |  |
| 7.1.6 | 计价器若有两组以上线路连接接插件，插头间不能互换。接插件应有密封保护机构，保证数据传输安全 |  |  |  |
| 7.2.2 | 计价器的时钟应能够每月一次在整点前、后3min内(零点除外)，按功能键自动校准至整点 |  |  |  |
| 7.2.5 | 计价器应具有失电保护功能。当计价器失电（掉电或电压低于规定值）时应自动进入保护状态，保护时效至少30d。复电后应保持失电前状态，内存数据不能丢失 |  |  |  |
| 7.3 | 起程应为0.1km的整数倍数，计价器到达起程时即变价 |  |  |  |
|  | 续程应为0.1km的整数倍数，计价器每到达续程点时即变价 |  |  |  |
|  | 单程（里贴）应加收基本单价10%的整数倍数 |  |  |  |
|  | 夜间应加收基本单价10%的整数倍数 |  |  |  |
|  | 切换速度应为12km/h或符合计价器使用地所属政府主管部门的收费标准规定 |  |  |  |

注：

＋－××

通过

不通过

B.1.2 具有远程调价功能的计价器观察项目记录格式

观察项目记录表

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计价器进行贸易结算的计量单位为计程：公里，计时：时：分：秒。计价金额单位：元 |  |  |  |
| 5.2.2.1 | 构成计价器主机的主板、显示屏、时钟芯片、微处理器应集成在同一个机壳内。计价器的机壳应有可靠的封印机构，不破坏封印不能打开机壳 |  |  |  |
| 5.3 | 计价器的铭牌应有计量器具型式批准标志和编号 |  |  |  |
|  | 计价器的铭牌应牢固可靠，标识清晰。标识的内容至少包括： 制造商名称；产品名称；产品型号；出厂编号；制造年月 |  |  |  |
| 6.1 | 金额：量程（0.00～999.90）元，分辨力0.10元 |  |  |  |
|  | 单价：量程（0.50～9.99）元/公里，分辨力0.01元/公里 |  |  |  |
|  | 计程：量程（0.0～999.9）公里，分辨力0.1公里 |  |  |  |
|  | 计时：量程59分59秒（＜1小时），分辨力1秒；量程99小时59分（≥1小时），分辨力1分 |  |  |  |
|  | 时钟：量程23小时59分，分辨力1分 |  |  |  |
| 7.1.1 | 计价器的外观应完好无损。机壳不应有起泡、脱落、划痕、凹陷等缺陷。操作机构不能有影响计价器正常使用的缺陷 |  |  |  |
| 7.1.3 | 计价器的功能键不能多于三个 |  |  |  |
| 7.1.4 | 里程测量传感器应与出租汽车的运动部件连接，直接将出租汽车变速器或驱动轴的转动信号转换成计价器可识别的计程信号。计价器安装到出租汽车上，必须使用型式评价认可的独立传感器，不能直接使用车辆提供的信号 |  |  |  |
| 7.1.5 | 空重车转换装置应可靠地实现空车、重车状态的转变 |  |  |  |
| 7.1.6 | 计价器若有两组以上线路连接接插件，插头间不能互换。接插件应有密封保护机构，保证数据传输安全 |  |  |  |

表（续）

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.2 | 计价器的时钟应能够每月一次在整点前、后3min内(零点除外)，按功能键自动校准至整点 |  |  |  |
| 7.2.5 | 计价器应具有失电保护功能。当计价器失电（掉电或电压低于规定值）时应自动进入保护状态，保护时效至少30d。复电后应保持失电前状态，内存数据不能丢失 |  |  |  |
| 7.3 | 起程应为0.1km的整数倍数，计价器到达起程时即变价 |  |  |  |
|  | 续程应为0.1km的整数倍数，计价器每到达续程点时即变价 |  |  |  |
|  | 单程（里贴）应加收基本单价10%的整数倍数 |  |  |  |
|  | 夜间应加收基本单价10%的整数倍数 |  |  |  |
|  | 切换速度应为12km/h或符合计价器使用地所属政府主管部门的收费标准规定 |  |  |  |

注：

＋－××

通过

不通过

B.2  试验项目记录格式

B.2.1  计程误差试验记录格式

计程误差试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

k值：1000 /km                           样机编号：

| 状 态 | 单价 （元/公里） | 项 目 |  | 计 程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起程 3.0km | 续程点 3.5 km | 续程点 4.0km | 加价里程 10.0 km | 加价里程 10.5km | 加价里程 11.0km |
| 昼 单 | 1.00 ↓ 1.50 | 金额 (元) | 标准 | 10.00～10.10 | 10.60 | 11.10 | 17.20 | 17.90 | 18.70 |
|  |  |  | 示值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转数 | 标称值 | 3000 | 3500 | 4000 | 10000 | 10500 | 11000 |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 误差（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 夜 单 | 1.20 ↓ 1.70 | 金额 (元) | 标准 | 12.00～12.10 | 12.70 | 13.30 | 20.60 | 21.40 | 22.30 |
|  |  |  | 示值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转数 | 标称值 | 3000 | 3500 | 4000 | 10000 | 10500 | 11000 |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 计程误差： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合格判定要求： 符合6.2.1的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.2  计时误差试验记录格式

计时误差试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

样机编号：

| 状 态 | 单价 (元/公里) | 项 目 |  | 计 时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计时点 5min | 计时点 10min | 计时点 15min |
| 昼 返 | 1.00 | 金额 (元) | 标准 | 10.30～11.30 | 12.30 | 13.30 |
|  |  |  | 示值 |  |  |  |
|  |  | 计时 (s) | 示值 | 300 | 600 | 900 |
|  |  |  | 实测 |  |  |  |
|  |  | 误差（%） |  |  |  |  |
| 计时误差： % |  |  |  |  |  |  |

合格判定要求： 符合6.2.2的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.3  切换速度误差试验记录格式

切换速度误差试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

样机编号：

| k值 (1/km) | 切换速度标称值 (km/h) | 切换速度实测值 (km/h) | 误 差 (km/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 12.0 |  |  |
| 1000 | 12.0 |  |  |
| 1500 | 12.0 |  |  |
| 切换速度误差： km/h |  |  |  |

合格判定要求： 符合6.2.3的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.4  切换速度响应时间试验记录格式

切换速度响应时间试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

样机编号：

| 车速变化 | 项 目 | k值(1/km) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 1000 | 1500 |
| 车速下调 | 切换速度 响应时间 （s） |  |  |  |
| 车速上调 | 切换速度 响应时间 （s） |  |  |  |
| 切换速度响应时间： s |  |  |  |  |

合格判定要求： 符合6.2.4的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.5  永久时钟误差试验记录格式

永久时钟误差试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

样机编号：

| 计价器时钟值 | 开始 | 时 分 |
| --- | --- | --- |
|  | 结束 | 时 分 |
| 电子秒表时钟值 | 开始 | 时 分 秒 |
|  | 结束 | 时 分 秒 |
| 永久时钟误差： s/d |  |  |

合格判定要求： 符合6.2.5的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.6  显示屏试验记录格式

显示屏试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 样机编号 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＋ | － | ＋ | － |  |
| 7.1.2.1 | 显示屏计价项目：计价器的显示屏至少设置单价、计程、计时、金额四个项目。单价屏、计程屏、计时屏应按自左至右或自上而下的设计方式依次排列。 计价项目必须有计量单位，规定如下： 单价：元/公里；计程：公里；计时：时、分、秒；金额：元 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.2 | 显示屏运营状态项目：计价器的显示屏应显示出租车的运营状态。显示的运营状态至少应包括“往返”、“单程”（或“里贴”）、“低速”、“夜间”、“暂停”五种状态 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.3 | 重车状态显示项目及要求： a）金额屏显示总金额。 b）单价屏显示当前运营状态的每公里租金。 c）计程屏显示运营里程，应从“0.0公里”开始显示。 d）计时屏显示低速运营的计时累计值，应从“0秒”开始显示。 e）状态屏应显示当前的运营状态。 f）重车状态的显示项目应在同一块显示屏（或显示屏的独立区域）显示。 g）重车状态的显示项目在整个运营过程中应连续显示。 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.4 | 空车状态显示项目及要求： a）时钟屏显示实时时间。 b）计程屏显示空驶里程，应从“0.0公里”开始显示 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.6 | 计价器各显示屏不能出现破裂、划伤等现象，显示的内容应字迹清晰，不能出现缺笔画、断码现象 |  |  |  |  |  |

表（续）

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 |  | 样机编号 | 实测值(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.2.5 | 显示屏 字符高度 | 金额屏≥12mm |  |  |  |
|  |  | 单价屏≥6mm |  |  |  |
|  |  | 计程屏≥6mm |  |  |  |
|  |  | 计时屏≥6mm |  |  |  |
|  |  | 时钟屏≥6mm |  |  |  |
|  |  | 状态屏≥5mm |  |  |  |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.1.2的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.7  计价器常数k显示和调整试验记录格式

计价器常数k显示和调整试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 样机编号 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＋ | － | ＋ | － |  |
| 7.2.1.1 | 在不打开计价器封印或未开启电子封印授权的条件下，空、重车状态下应能显示k值 |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.2 | k值取值范围至少应为（500～1500）/km，分辨力为1 /km。k值在其取值范围内应以不大于1 /km的分辨力连续可调 |  |  |  |  |  |

注：

＋－××

通过

不通过

k值调整试验记录

| k值(1/km) | 试验点(km) | 转数标称值 | 样机编号 | 转数实测值 | 误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 3.0 | 1500 |  |  |  |
| 1001 | 3.0 | 3003 |  |  |  |
| 1500 | 3.0 | 4500 |  |  |  |

合格判定要求： 符合7.2.1的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.8  开机自检试验记录格式

开机自检试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 样机编号 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - | + | - |  |
| 7.2.3.1 | 计价器应有开机自检程序。在空车状态下开机时，显示屏所有的显示字符及状态指示全部显示 |  |  |  |  |  |

注：

＋－××

通过

不通过

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 样机编号 | 实测值（s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3.2 | 开机自检的时间不小于3s |  |  |  |

合格判定要求： 符合7.2.3的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.9  数据存储及保护试验记录格式

数据存储及保护试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

样机编号：

| 内存总累计数据 | 增加1次运营数据 | 内存数据 |  | k值调整后内存总累计数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单次运营数据 | 总累计数据 |  |
| 总行驶里程： | 运营的起始日期、时间： | 运营的起始日期、时间： | 总行驶里程： | 总行驶里程： |
| 总营业里程： | 运营的结束时间： | 运营的结束时间： | 总营业里程： | 总营业里程： |
| 总计时时间： | 运营里程： | 运营里程： | 总计时时间： | 总计时时间： |
| 总营业金额： | 运营计时时间： | 运营计时时间： | 总营业金额： | 总营业金额： |
| 总营业次数： | 本次营业金额： | 本次营业金额： | 总营业次数： | 总营业次数： |
| / | / | 记录流水号： | / | / |

合格判定要求： 符合7.2.4的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.10  发票打印试验记录格式

发票打印试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 样机编号 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＋ | － | ＋ | － |  |
| 7.2.6.1 | 打印发票的内容至少应包括： a）单位代码； b）监督电话； c）车牌号； d）运营证号； e）运营的起始日期（年月日）； f）开始运营的时间； g）结束运营的时间； h）运营结束时的单价； i）运营里程； j）运营计时时间； k）运营金额 |  |  |  |  |  |
| 7.2.6.2 | 打印发票的内容应以中文、英文、阿拉伯数字表示并清晰、持久，发票内容应与显示屏显示的当次运营结果一致 |  |  |  |  |  |

表（续）

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 样机编号 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＋ | － | ＋ | － |  |
| 7.2.6.3 | 运营结束后，打印机应与空重车转换装置联动自动打印发票 |  |  |  |  |  |
| 7.2.6.4 | 填空式打印的打印内容应与预印内容在同一行对齐，上下误差不超过1毫米，不能将打印内容打印在预印内容的字体上面 |  |  |  |  |  |

注：

＋－××

通过

不通过

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 样机编号 | 实测值 （s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.6.5 | 从发票打印开始到结束，打印时间应不超过20s |  |  |  |

合格判定要求： 符合7.2.6的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.11  防止非法计程信号输入试验记录格式

防止非法计程信号输入试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 样机编号 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - | + | - |  |
| 7.2.8 | 计价器软件及里程测量传感器应采取加密措施，并满足以下要求： a) 计价器只接收与其匹配的里程测量传感器输入的计程信号，能够识别非法计程信号的输入； b) 当有非法计程信号输入时，计价器计程不受非法计程信号的影响或停止计程。 |  |  |  |  |  |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.2.8的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.12  计价程序设计的基本原则试验记录格式

计价程序设计的基本原则试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 样机编号 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＋ | － | ＋ | － |  |
| 7.4.1 | 计价方法：计价程序设计应采用“等距法” |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | 计程收费：在无时距冲抵的条件下，计价器“计程”时第一次增加金额应在计程里程等于起程时发生，之后每到续程即增加相应的金额 |  |  |  |  |  |
| 7.4.3 | 计时收费：计价器“计时”增加金额，应在到达规定的计时时间发生 |  |  |  |  |  |
| 7.4.4 | 时距冲抵：在起程公里内，计时应冲抵计程，但单程（里贴）加价里程点不变 |  |  |  |  |  |

注：

＋－××

通过

不通过

时距冲抵试验记录

| 运营 状态 | 样机编号 | 运营过程 | 变价金额(元) |  | 单程加价点(km) |  | 加价点金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 |
| 昼单 |  | 走2.5km， 等候2.5min | 10.00～10.10 |  | 10.0 |  | 17.70 |  |
| 夜单 |  | 等候2.5min， 走2.5km | 12.00～12.10 |  | 10.0 |  | 21.20 |  |

合格判定要求： 符合7.4的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.13  高温环境试验记录格式

高温环境试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

a）计程误差试验

| 标准金额(元) |  |  |  | 10.00～10.10 | 10.60 | 11.10 | 最大误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转数标称值 |  |  |  | 3000 | 3500 | 4000 |  |
| 样机编号 |  | 实 测 | 金额(元) |  |  |  | / |
|  |  |  | 转 数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 金额(元) |  |  |  | / |
|  |  |  | 转 数 |  |  |  |  |

b）计时误差试验

| 标准金额(元) |  |  |  | 11.30～11.80 | 12.30 | 最大误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值计时(s) |  |  |  | 150 | 300 |  |
| 样机编号 |  | 实 测 | 金额(元) |  |  | / |
|  |  |  | 计时(s) |  |  |  |
|  |  |  | 金额(元) |  |  | / |
|  |  |  | 计时(s) |  |  |  |

c）发票打印检查

| 样 机 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ | － | ＋ | － |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.5.1.1的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.14  低温环境试验记录格式

低温环境试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

a）计程误差试验

| 标准金额(元) |  |  |  | 10.00～10.10 | 10.60 | 11.10 | 最大误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转数标称值 |  |  |  | 3000 | 3500 | 4000 |  |
| 样机编号 |  | 实 测 | 金额(元) |  |  |  | / |
|  |  |  | 转 数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 金额(元) |  |  |  | / |
|  |  |  | 转 数 |  |  |  |  |

b）计时误差试验

| 标准金额(元) |  |  |  | 11.30～11.80 | 12.30 | 最大误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值计时(s) |  |  |  | 150 | 300 |  |
| 样机编号 |  | 实 测 | 金额(元) |  |  | / |
|  |  |  | 计时(s) |  |  |  |
|  |  |  | 金额(元) |  |  | / |
|  |  |  | 计时(s) |  |  |  |

c）发票打印检查

| 样 机 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ | － | ＋ | － |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.5.1.1、7.5.1.2的要求    本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.15  交变湿热环境试验记录格式

交变湿热环境试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

a）总累计数据检查

| 项 目 |  | 样机编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总行驶的里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  | 试验后 |  |  |
| 总营业里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  | 试验后 |  |  |
| 总计时时间 （h:min:s） | 试验前 |  |  |
|  | 试验后 |  |  |
| 总营业金额 （元） | 试验前 |  |  |
|  | 试验后 |  |  |
| 总营业次数 | 试验前 |  |  |
|  | 试验后 |  |  |

b）计程误差试验

| 标准金额(元) |  |  |  | 10.00～10.10 | 10.60 | 11.10 | 最大误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转数标称值 |  |  |  | 3000 | 3500 | 4000 |  |
| 样机编号 |  | 实 测 | 金额(元) |  |  |  | / |
|  |  |  | 转 数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 金额(元) |  |  |  | / |
|  |  |  | 转 数 |  |  |  |  |

c）计时误差试验

| 标准金额(元) |  |  |  | 11.30～11.80 | 12.30 | 最大误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值计时(s) |  |  |  | 150 | 300 |  |
| 样机编号 |  | 实 测 | 金额(元) |  |  | / |
|  |  |  | 计时(s) |  |  |  |
|  |  |  | 金额(元) |  |  | / |
|  |  |  | 计时(s) |  |  |  |

d）发票打印检查

| 样 机 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ | － | ＋ | － |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.5.1.3的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.16  振动环境试验记录格式

振动环境试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

a）运营状态及总累计数据检查

| 项 目 |  |  | 样机编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验过程中运营数据及运营状态 | 计 程 |  |  |  |
|  | 计 时 |  |  |  |
|  | 营业金额 （元） | 标准 |  |  |
|  |  | 示值 |  |  |
|  | 运营状态 | 开始 |  |  |
|  |  | 结束 |  |  |
| 总累计数据 | 总行驶的里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总计时时间 （h:min:s） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业金额 （元） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业次数 | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |

b）计时误差试验

| 样机编号 | 计价器计时示值 |  | 实测计时 | 误 差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开始 | 结束 |  |  |

c）发票打印检查

| 样 机 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ | － | ＋ | － |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.5.2的要求       本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.17  电源环境试验记录格式

电源环境试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

（1）电源电压：9 V

a）计程误差试验

| 标准金额(元) |  |  |  | 10.00～10.10 | 10.60 | 11.10 | 最大误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转数标称值 |  |  |  | 3000 | 3500 | 4000 |  |
| 样机编号 |  | 实 测 | 金额(元) |  |  |  | / |
|  |  |  | 转 数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 金额(元) |  |  |  | / |
|  |  |  | 转 数 |  |  |  |  |

b）计时误差试验

| 标准金额(元) |  |  |  | 11.30～11.80 | 12.30 | 最大误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值计时(s) |  |  |  | 150 | 300 |  |
| 样机编号 |  | 实 测 | 金额(元) |  |  | / |
|  |  |  | 计时(s) |  |  |  |
|  |  |  | 金额(元) |  |  | / |
|  |  |  | 计时(s) |  |  |  |

c）发票打印检查

| 样 机 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ | － | ＋ | － |

（2）电源电压：16 V

a）计程误差试验

| 标准金额(元) |  |  | 10.00～10.10 | 10.60 | 11.10 | 最大误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转数标称值 |  |  | 3000 | 3500 | 4000 |  |
| 实 测 |  | 金额(元) |  |  |  | / |
|  |  | 转 数 |  |  |  |  |
|  |  | 金额(元) |  |  |  | / |
|  |  | 转 数 |  |  |  |  |

b）计时误差试验

| 标准金额(元) |  |  | 11.30～11.80 | 12.30 | 最大误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值计时(s) |  |  | 150 | 300 |  |
| 实 测 |  | 金额(元) |  |  | / |
|  |  | 计时(s) |  |  |  |
|  |  | 金额(元) |  |  | / |
|  |  | 计时(s) |  |  |  |

c）发票打印检查

| 样 机 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ | － | ＋ | － |

（3）电源极性反接检查

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 样机编号 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＋ | － | ＋ | － |  |
| 7.5.3.2 | 计价器应有电源极性反接保护措施，电源极性反接，计价器不应损坏 |  |  |  |  |  |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.5.3的要求       本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.18  射频电磁场辐射抗扰度试验记录格式

射频电磁场辐射抗扰度试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

a）运营状态及总累计数据检查

| 项 目 |  |  | 样机编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验过程中运营数据及运营状态 | 计 程 |  |  |  |
|  | 计 时 |  |  |  |
|  | 营业金额 （元） | 标准 |  |  |
|  |  | 示值 |  |  |
|  | 运营状态 | 开始 |  |  |
|  |  | 结束 |  |  |
| 总累计数据 | 总行驶的里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总计时时间 （h:min:s） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业金额 （元） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业次数 | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |

b）计时误差试验

| 样机编号 | 计价器计时示值 |  | 实测计时 | 误 差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开始 | 结束 |  |  |

c）发票打印检查

| 样 机 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ | － | ＋ | － |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.5.4.1的要求       本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.19  射频场感应的传导骚扰抗扰度试验记录格式

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

a）运营状态及总累计数据检查

| 项 目 |  |  | 样机编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验过程中运营数据及运营状态 | 计 程 |  |  |  |
|  | 计 时 |  |  |  |
|  | 营业金额 （元） | 标准 |  |  |
|  |  | 示值 |  |  |
|  | 运营状态 | 开始 |  |  |
|  |  | 结束 |  |  |
| 总累计数据 | 总行驶的里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总计时时间 （h:min:s） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业金额 （元） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业次数 | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |

b）计时误差试验

| 样机编号 | 计价器计时示值 |  | 实测计时 | 误 差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开始 | 结束 |  |  |

c）发票打印检查

| 样 机 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ | － | ＋ | － |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.5.4.2的要求       本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.20  静电放电抗扰度度试验记录格式

静电放电抗扰度试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

a）运营状态及总累计数据检查

| 项 目 |  |  | 样机编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验过程中运营数据及运营状态 | 计 程 |  |  |  |
|  | 计 时 |  |  |  |
|  | 营业金额 （元） | 标准 |  |  |
|  |  | 示值 |  |  |
|  | 运营状态 | 开始 |  |  |
|  |  | 结束 |  |  |
| 总累计数据 | 总行驶的里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总计时时间 （h:min:s） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业金额 （元） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业次数 | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |

b）计时误差试验

| 样机编号 | 计价器计时示值 |  | 实测计时 | 误 差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开始 | 结束 |  |  |

c）发票打印检查

| 样 机 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ | － | ＋ | － |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.5.4.3的要求       本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.21  沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性试验记录格式

沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

a）运营状态及总累计数据检查

| 项 目 |  |  | 样机编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验过程中运营数据及运营状态 | 计 程 |  |  |  |
|  | 计 时 |  |  |  |
|  | 营业金额 （元） | 标准 |  |  |
|  |  | 示值 |  |  |
|  | 运营状态 | 开始 |  |  |
|  |  | 结束 |  |  |
| 总累计数据 | 总行驶的里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总计时时间 （h:min:s） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业金额 （元） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业次数 | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |

b）计时误差试验

| 样机编号 | 试验脉冲 | 计价器计时示值 |  | 实测计时 | 误 差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开始 | 结束 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2a |  |  |  |  |
|  | 3a |  |  |  |  |
|  | 3b |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2a |  |  |  |  |
|  | 3a |  |  |  |  |
|  | 3b |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |

c）试验脉冲2b

| 型式评价大纲章节号 | 要 求 | 样机编号 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ＋ | － |  |
| 7.5.4.4 | 试验结束后运营状态及计程数据不能改变，不能出现功能故障 |  |  |  |  |  |

d）发票打印检查

| 样 机 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ | － | ＋ | － |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.5.4.4的要求       本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

B.2.22  对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性试验记录格式

对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性试验记录

试验的开始时间            年     月     日     时     分

试验的结束时间            年     月     日     时     分

a）运营状态及总累计数据检查

| 项 目 |  |  | 样机编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验过程中运营数据及运营状态 | 计 程 |  |  |  |
|  | 计 时 |  |  |  |
|  | 营业金额 （元） | 标准 |  |  |
|  |  | 示值 |  |  |
|  | 运营状态 | 开始 |  |  |
|  |  | 结束 |  |  |
| 总累计数据 | 总行驶的里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业里程 （km） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总计时时间 （h:min:s） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业金额 （元） | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |
|  | 总营业次数 | 试验前 |  |  |
|  |  | 试验后 |  |  |

b）计时误差试验

| 样机编号 | 试验脉冲 | 计价器计时示值 |  | 实测计时 | 误 差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开始 | 结束 |  |  |
|  | 快a |  |  |  |  |
|  | 快b |  |  |  |  |
|  | 快a |  |  |  |  |
|  | 快b |  |  |  |  |

c）发票打印检查

| 样 机 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ | － | ＋ | － |

注：

＋－××

通过

不通过

合格判定要求： 符合7.5.4.5的要求       本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

试验所用计量器具和试验设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 测量区间 | 测量不确定度/准确度/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度        ℃          相对湿度         ％

评价人员                  复核人员

附录C

里程测量传感器补充试验

已取得型式批准证书的计价器，当里程测量传感器的原理没有变化，只是外观结构发生变化时，不需要重新型式评价，只需在原型式评价的基础上由计价器的原型式评价机构进行相关的补充试验并出具补充试验报告。

C.1 补充试验的依据

现行有效的《出租汽车计价器型式评价大纲》。

C.2 补充试验项目

| 序号 | 补充试验项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量要求 | 计程误差 |  |
| 2 |  | 计时误差 |  |
| 3 |  | 切换速度误差 |  |
| 4 |  | 切换速度响应时间 |  |
| 5 | 通用技术要求 | 防止非法计程信号输入 |  |
| 6 |  | 电磁环境适应性 | 射频电磁场辐射抗扰度 |
| 7 |  |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| 8 |  |  | 静电放电抗扰度 |
| 9 |  |  | 沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 |
| 10 |  |  | 对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性 |