JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJGXXXX－202X

防护水平标准级电离室剂量计

Protection level standard level ionization chamber dosimeter

202X－XX－XX发布          202X－XX－XX实施

国家市场监督管理总局 发 布

防护水平标准级电离室剂量计检定规程

JJG XXXX-202X

Verification regulation of protection

level standard level ionization chamber dosimeter

归口单位:	全国电离辐射计量技术委员会

起草单位:	中国计量科学研究院

北京市计量检测科学研究院

国防科技工业电离辐射专业计量站

上海市计量测试技术研究院有限公司

本规程委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人:

黄建微 （中国计量科学研究院）

李德红 （中国计量科学研究院）

罗  琛 （北京市计量检测科学研究院）

张  璇 （中国计量科学研究院）

参加起草人：

魏可新 （国防科技工业电离辐射专业计量站）

孙  训 （上海市计量测试技术研究院有限公司）

赵  瑞 （中国计量科学研究院）

目     录

引言	5

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2 计量单位	2

4  概述	2

5  计量性能要求	3

6  通用技术要求	3

6.1外观及结构	3

6.2 指示及显示	3

7  计量器具控制	3

7.1 检定条件	4

7.1.1 计量标准	4

7.1.2 参考辐射	4

7.1.3 配套设备	4

7.1.4 环境条件	5

7.2 检定项目	5

7.3 检定方法	5

7.3.1 通用特性	5

7.3.2 相对固有误差	5

7.3.3 重复性	7

7.3.4 能量响应	7

7.3.6 漏电流	8

7.3.7稳定性	8

7.4 检定结果的处理	9

7.5 检定周期	9

附录A	10

附录B	11

附录C	12

附录D	13

# 引言

JJG 2044-2019 《γ射线空气比释动能计量器具》、JJG 2043-2010 《(60~250) kV X射线空气比释动能检定系统表》、JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系列规范。

本文件为首次制定。

防护水平标准级电离室剂量计

检定规程

# 1  范围

本文件适用于防护水平标准级电离室剂量计的首次检定、后续检定和使用中检查。空气比释动能率由外照射X、γ辐射产生，X、γ辐射能量范围为60 keV～1.5 MeV。

本文件不适用于无源累积型剂量测量装置、便携式剂量当量剂量仪和监测仪。

# 2  引用文件

本规程引用了下列文件：

JJG 2043—2010 (60~250)kV X射线空气比释动能计量器具

JJG 2044—2019 γ射线空气比释动能计量器具

JJG（军工）283-2023   X、γ辐射防护水平标准空气比释动能仪检定规程

JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1035—2006 电离辐射计量术语及定义

JJF 1606—2016 治疗水平电离室剂量计型式评价大纲

ISO 4037.1:2019 辐射防护 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射 第1部分: 辐射特性及产生方法 (Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy—Part 1: Radiation characteristics and production methods)

ISO 4037.2:2019 辐射防护 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射 第2部分: 辐射防护用的能量范围为8 keV~1.3 MeV和4 MeV~9 MeV的参考辐射的剂量测定 (Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy—Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1.3 MeV and 4 MeV to 9 MeV)

IEC 60731:2011 医用电气设备 放射治疗用电离室剂量计 （Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers as used in radiotherapy）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡不注日期的引用文件其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

# 3  术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规程。

## 3.1 术语

3.1.1电离室组件 chamber assembly

除测量组件外，电离室和所有与电离室永久性固定的其他部分。

注：其他部分包括电气装备部件和任何永久性连接的电缆。

3.1.2电离室 ionization chamber

由一充满气体的空腔构成的电离辐射探测器。空腔内加有强度不足以引起气体放大的电场，该电场用于在电极处收集电离辐射在探测器灵敏体积内产生的电子和离子。

3.1.3测量组件 measuring assembly

用于测量来自电离室的电流或电荷并将其转换为适于显示、控制或存储形式的装置。

3.1.4指示值 indication

由仪器读数和仪器控制面板指示的刻度因子获得的量值。

3.1.5参考条件 reference condition

所有影响量和仪器参数为其参考值的条件。

3.1.6空气比释动能率air kerma rate

dK 除以dt的商,其中dK 为时间间隔dt内空气比释动能的增量。

3.1.7 检验点 point of test

辐射场中被测量约定值已知的某一点，在进行检测时，剂量计的参考点放置在该点。

3.1.8 电离室参考点 reference point of a chamber

参考点 reference point

校准电离室时，电离室与约定值点（检验点）相重合的点。

3.1.9 标准 standard

定义、实际表示、保存或复现某个量的测量单位（或乘以或除以该单位）的（计量学）器具，通过比较将该量传递给其他器具。

3.1.10 标准级电离室剂量计 standard-class chamber dosimeter

将性能与稳定性能都很好满足用于校准工作级电离室剂量计的剂量计。

3.1.11 防护水平 protection level

辐射防护领域中所使用的辐射量值范围，一般指10 μGy/h~10 Gy/h的空气比释动能率的范围。

3.1.11 电离室组间的漏电流 chamber assembly leakage current

漏电流 leakage current

在没有辐射场的情况下，加有工作偏压的探测器的总电流。

3.1.12 测量组间的零点漂移 measuring assembly zero drift

零点漂移 zero drift

在除环境辐射以外无电离辐射的条件下，当设置控制从“零”模式更改为“测量”模式时，输入连接到电离室测量组件任一极性标尺读数的突然变化。

## 3.2 计量单位

3.2.1 空气比释动能的计量单位是戈瑞，符号：Gy，1 Gy= 1J·kg-1。

3.2.2 本规程中所用到的其他量均采用国际单位制(SI)单位。另外对辐射能量也采用电子伏，符号：eV，1 eV= 1.602×10-19 J。

# 4  概述

防护水平标准级电离室剂量计由测量组件 (或称静电计)和一支或多支电离室组件组成 (有时也包括放射性检验源装置)。为覆盖防护水平的测量范围，可能需要不同体积的多个电离室型探测器。

X、γ辐射照射标准空气比释动能仪的电离室型探测器时，与电离室室壁作用产生次级带电粒子，次级带电粒子电离电离室内的空气，产生离子和电子对，当一种电荷的离子被收集后，即可根据所收集的电荷以及电子在空气中产生一对离子对所需要的能量值确定X、γ辐射在电离室中产生的次级带电粒子的总动能，从而获得空气比释动能量值。静电计的功能是测量电离室的输出信号，同时提供电离室探测器所需要的极化电压。

防护水平标准级电离室剂量计广泛应用于个人剂量监测、辐射防护等领域，在全国电离辐射剂量量值传递体系中起到承上启下的重要作用。作为标准计量器具，向上溯源至国家基准，向下对工作计量器具进行量传，在确保全国量值准确和统一方面具有举足轻重的地位。

# 5  计量性能要求

防护水平标准级电离室剂量计的主要计量性能应满足表1的要求。

表1  防护水平标准级电离室剂量计的计量性能要求

| 主要计量性能 | 技术要求 | 测量条件 |
| --- | --- | --- |
| 校准因子 | 扩展不确定度优于： 3.5%（k=2），对于γ射线 5.0%（k=2），对于X射线 | 在10 μGy/h~10 Gy/h空气比释动能率范围内、60 keV～1.5 MeV能量范围内对应的所有空气比释动能积分测量档 |
| 非线性响应 | ±2.0% | 有效测量范围内，至少覆盖3个数量级，且应包括最灵敏量级 |
| 重复性 | 0.5% | 最灵敏剂量（率）量程的1/3 |
| 能量响应 | Rmax/Rmin≤1.1 0.96≤Ri/Ri-1≤1.04 | 60 keV~1.5 MeV |
| 漏电流 | 不超过最小有效剂量率产生的电离电流的0.5% | 无辐照漏电 |
|  | 10min辐照结束后的5s内，瞬时漏电流应降至辐照期间灵敏体积内产生的电离电流的0.5% | 辐照后漏电 |
| 稳定性 | 每年不超过±0.5% | 在可重复的Co-60或Cs-137γ辐射场 |

# 6  通用技术要求

## 6.1外观及结构

剂量计应外观完好，配套正确，电离室与测量单元的标记与编号必须完整可辨。电离室与测量组件连接的插头插座不得松动。电离室空腔必须完好无损、无裂痕和损坏粘接现象，空腔与电离室杆之间不得松动。剂量计的测量组件与电离室应清晰地标注设备的名称、型号、产品系列号、生产厂家等标记。

## 6.2 指示及显示

显示装置是用于导出剂量或剂量率值的数据显示。剂量计在通电开机时，指示和显示应清晰完整。剂量计应具有可以导出剂量或剂量率值的数据显示装置，该装置应标注读数的单位。显示或数据输出终端的分辨力应等于或优于任一量程最小有效读数的0.5%(0.25%)。

# 7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

## 7.1 检定条件

### 7.1.1 计量标准

7.1.1.1 空气比释动能的约定值为国家空气比释动能基准量值。

7.1.1.2 空气比释动能约定值的相对扩展不确定度均应不大于1.0%()。

### 7.1.2 参考辐射

a) 能量范围：X参考辐射为(80~250) kV窄谱过滤X参考辐射，γ参考辐射为Cs-137(661.6 keV)和/或Co-60 (1173 keV、1332.5 keV)等，可从表2中选取。

辐射场条件应满足ISO 4037.1:2019规定的要求，检定所需使用的X参考辐射的特性和产生条件见附录A。

表2 X、γ参考辐射

| 过滤X辐射 | 管电压/kV | 平均能量/keV |
| --- | --- | --- |
|  | 80 | 65 |
|  | 100 | 83 |
|  | 120 | 100 |
|  | 150 | 118 |
|  | 200 | 164 |
|  | 250 | 208 |
|  | 300 | 250 |
| γ辐射 | Am-241 (59.5 keV) |  |
|  | Cs-137（661.6 keV） |  |
|  | Co-60（1.17 MeV、1.33 MeV） |  |

7.1.2.1 辐射束的截面足以覆盖探测器，整个有用射束截面上空气比释动能率的变化小于5%。

7.1.2.2 散射辐射对各检验点空气比释动能率的贡献应小于该点总空气比释动能率的5%。

### 7.1.3 配套设备

7.1.3.1 定位装置

该装置用于安置探测器，使其能准确定位于辐射场中的测量点上。

7.1.3.2 温度计

测量范围为 0℃～50℃，最大允许误差±0. 2℃。

7.1.3.3 气压计

测量范围至少为 86.0 kPa～106 kPa，最大允许误差±0. 25 kPa。

### 7.1.4 环境条件

检定实验室的环境条件应符合表3的要求。

表3 对实验室环境条件的要求

| 环境参量 | 要求 |
| --- | --- |
| 环境温度 | 15℃～25℃，检定过程中变化不超过1℃ |
| 相对湿度 | ≤75% |
| 大气压力 | 86.0 kPa～106.6 kPa |
| γ辐射本底 | 空气比释动能率不大于0.25 µGy/h |
| 周围无明显影响正常工作的机械振动和电磁干扰 |  |

## 7.2 检定项目

防护水平标准级电离室剂量计的首次检定、后续检定和使用中检查的项目如表4所示。

表4 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准因子 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 非线性响应 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 重复性 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 能量响应 | ＋ | ＋ | - |
| 漏电流 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 稳定性 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 注：“＋ ” 为必检项目， “－” 为不检项目。 |  |  |  |

## 7.3 检定方法

### 7.3.1 通用特性

按6.1和6.2逐项检查被检防护水平标准级电离室剂量计的通用特性，判断其是否符合相应的要求。

### 7.3.2 非线性响应

防护水平标准级电离室剂量计非线性响应的检定推荐使用Cs-137γ参考辐射场，以有效测量范围内，至少3个数量级的中段量程的1/3处作为参考值即归一点，在整个量程内均匀选点，点数不少于5个，每点至少测量三次，计算在各个点的响应值，计算公式如下：

（1）

根据各个点的响应值和参考点的响应值，确定非线性响应，计算公式如下：

（2）

——参考点处的响应值。

### 7.3.3 重复性

防护水平标准级电离室剂量计重复性的检定推荐使用Cs-137 γ参考辐射场，测量点的约定值应选择在所使用最灵敏量程的约1/3处，采用相同的测量时间间隔，连续选取20个读数，重复性由下式计算：

（3）

式中:

n--重复测量次数。

被检仪器的重复性按以下原则作判定和表述:重复性测量结果不超过表1中相应限值为合格，检定结果用实际测量值表述，同时注明该测试点空气比释动能率约定值。

### 7.3.4 能量响应

能量响应项目的检定所选取的X、γ参考辐射须满足7.1.2的要求。须至少选取5种不同的能量来完成本项目检定，且其中必须包含Cs-137和最低能量的2种X参考辐射，如受条件限制不能满足X参考辐射条件，可从表2中选择合适的辐射条件。对于不同的辐射能量应使用相同的空气比释动能率，如不能实现应利用非线性响应的测量数据对不同能量下空气比释动能率的差别进行修正(可使用线性内插法)。

在每个能量点上，测出被检仪器的空气比释动能(率)测得值KaE，由测量点的约定值KaE,C按公式(4)计算被检仪器对各辐射能量的响应:

（4）

选取最大的能量响应值和最小的能量响应值进行比较不超过1.1，相邻两个能量响应值之比应在(0.96,1.04)范围内。

### 7.3.5 校准因子

防护水平标准级电离室剂量计校准因子的检定推荐使用Cs-137 γ参考辐射场，受检仪器的每个积分测量（Dose）量程档均应进行该项检定，按照受检仪器的量程档，选择量程的1/3处，测量6次，得到防护水平标准级电离室剂量计6次测量值的平均值，按公式（5）经空气密度修正后为，按公式（6）计算校准因子Nk：

（5）

式中：

——被检仪器示值的平均值，Gy;

T——检定时的室温，℃；

P——检定时的大气压，kPa。

（6）

式中：

Nk——被检仪器的空气比释动能校准因子；

——被检仪器经过空气密度修正后的示值，Gy;

Ka——空气比释动能的约定量值，Gy.

对空气比释动能校准因子的测量不确定度进行评定，测量不确定度的主要影响因素至少应包括被检仪表示值统计涨落、标准装置空气比释动能约定量值、空气密度修正、辐射场均匀性修正、被检电离室定位误差的修正、示值非线性、散射辐射和角响应等，其测量不确定度应符合表1的要求，具体可参照附录E给出的方法。

### 7.3.6稳定性

按照7.3.5中所述方法确定对于特定辐射质下的校准因子，按照公式（7）计算与前一年度响应校准因子的相对偏差为防护水平标准级电离室剂量计的年稳定性值，应满足表1的要求。

（7）

Nk——本次检定的空气比释动能校准因子；

Nk，上一年——上一年检定的空气比释动能校准因子。

### 7.3.7 漏电流

7.3.7.1无辐照漏电

加载最大额定极化电压的电离室组件，在1 h和6 h后测量电离室组件的无辐照漏电流，该值不应超过最小有效剂量率产生的电离电流的0.5%。

7.3.7.2 辐照后漏电

将电离室置于设置为最大额定辐射野的Cs-137γ辐射束中，电离室参考点宜位于剂量率为参考剂量率的辐射野中心处；辐照电离室并记录所产生的电离电流；读取辐照停止后5 s的瞬时漏电流，并以辐照过程中记录的平均电流的百分数计算其大小，该值不应超过辐照期间灵敏体积内产生的电离电流的0.5%。

## 7.4 检定结果的处理

按本规程的规定和要求检定合格的防护水平标准级电离室剂量计发给检定证书，检定不合格的发给检定结果通知书并注明不合格的项目。

## 7.5 检定周期

防护水平标准级电离室剂量计的检定周期一般不超过12个月。

# 附录A  参考辐射的特性和产生条件

过滤X参考辐射的特性以及产生这些辐射所使用的高压和过滤条件列于表A.1表中的管电压是在负载条件下测得的，附加过滤和固有过滤组成总过滤。固有过滤为4 mmAl。检验实验室应通过测谱法或半值层法证实所使用的过滤X辐射质与表A.1的一致性。

表A.1窄谱系列过滤X参考辐射

| 平均能量/keV | 分辨率/% | 管电压/kV | 附加过滤/mm |  |  |  | 第一半值层/mm |  | 第二半值层/mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pb | Sn | Cu | Al | 1.0m | 2.5m | 1.0m | 2.5m |
| 65 | 32 | 80 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.578Cu | 0.580Cu | 0.622Cu | 0.623Cu |
| 83 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1.09Cu | 1.09Cu | 1.15Cu | 1.15Cu |
| 100 | 27 | 120 | 0 | 1.0 | 5.0 | 0 | 1.67Cu | 1.67Cu | 1.73Cu | 1.74Cu |
| 118 | 37 | 150 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.30Cu | 2.30Cu | 2.41Cu | 2.41Cu |
| 165 | 30 | 200 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 3.91Cu | 3.91Cu | 3.99Cu | 3.99Cu |
| 207 | 28 | 250 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 5.10Cu | 5.08Cu | 5.14Cu | 5.14Cu |
| 248 | 27 | 300 | 5.0 | 3.0 | 0 | 0 | 5.96Cu | 5.94Cu | 6.00Cu | 5.99Cu |

# 附录B

检定记录推荐格式

| 电离室型号 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剂量计型号 |  |  |  |  | 剂量计编号 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 检定日期 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 检定依据的技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准 证书编号 |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 检定时 环境条件 | 温度： ℃；气压： kPa；相对湿度： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次检定类型 | □首次检定 □后续检定 □使用中检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、非线性响应、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条件（距离） |  |  | Ka | t |  | Kai |  |  |  |  | I/% |  | Cf |
| 二、能量响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X（kV/mA） |  |  | Ka | t |  | Kai |  |  |  |  | RE |  | Cf |
| 三、漏电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定员： |  |  | 核验员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

检定证书内页信息及推荐格式

检定证书内页至少应包括下列信息：

- 所用计量标准的名称、计量标准考核证书号和有效期

- 检定时所使用的参考辐射和相关参数

- 检定时的环境条件

- 检定结果

- 本次检定类型(首次检定、后续检定或使用中检查)

- 防护水平标准级电离室剂量计

- 校准因子及其相对扩展不确定度；

- 非线性响应(给出检定时的空气比释动能率值范围)；

- 重复性(给出检定时的空气比释动能率值范围)；

- 能量响应(给出检定时的空气比释动能率值范围)；

- 漏电流；

- 稳定性。

# 附录D

检定结果通知书内页信息及推荐格式

结果通知书内页至少应包括下列信息：

- 所用计量标准的名称、计量标准考核证书号和有效期

- 检定时所使用的参考辐射和相关参数

- 检定时的环境条件

- 检定结果

- 本次检定的类型(首次检定、后续检定或使用中检查)

- 防护水平标准级电离室剂量计

- 相对固有偏差(给出检定时的空气比释动能率值范围)；

- 重复性(给出检定时的空气比释动能率值范围)；

- 能量响应(给出检定时的空气比释动能率值范围)；

- 漏电流；

- 稳定性。

其中，          的检定结果不符合检定规程的技术要求(该项目的技术要求为          )，故判定为检定不合格。

# 附录E

防护水平标准级电离室剂量计校准因子测量不确定度评定示例

E.1 概述

检定防护水平标准级电离室剂量计时，需确定每个积分测量档的校准因子并给出其测量不确定度，每个积分测量档校准因子的测量不确定度直接影响空气比释动能标准装置的测量不确定度，同时也是判断防护水平标准级电离室剂量计是否满足量值传递需求的重要依据。本附录给出了防护水平标准级电离室剂量计校准因子测量不确定度评定中所采用的一般方法和测量不确定度的主要影响因素，以便规范防护水平标准级电离室剂量计校准因子项目的检定。

环境条件:温度: (15~25)℃，相对湿度：50%~75%，周围环境剂量当量率不超过 0.25 μSv/h。

测量标准：Cs-137γ射线空气比释动能基准装置，参考辐射质: S-Cs，Urel=0.7% (k=2)。

被测对象：防护水平标准级电离室剂量计，空气比释动能校准因子。

测量方法：利用Cs-137γ射线空气比释动能基准装置对防护水平标准级电离室剂量计进行校准，将空气比释动能除以防护水平标准级电离室剂量计修正后的读数，即可得到热释光剂量测量系统的校准因子。

E.2 测量模型

按照7.3.2 的规定，校准因子由公式（E.1）给出，一般可认为校准因子检定中的各项测量不确定度的主要影响因素是对校准因子的附加修正，以联乘的方式表示，即可得到以公式（E.2）表示的测量模型。一般来讲，测量不确定度的主要影响因素包括空气密度修正、辐射场均匀性修正、标准空气比释动能仪电离室定位误差的修正、示值非线性、散射辐射和角响应等。

（E.1）

Nk——被检仪器的空气比释动能校准因子；

——被检仪器经过空气密度修正后的示值，Gy;

Ka——空气比释动能的约定量值，Gy.

（E.2）

式中：

M——被检仪器的示值，Gy;

kT,P——空气密度修正，一般取值为1；

kn——辐射场均匀性修正，一般取值为1；

kd——电离室定位误差修正，一般取值为1；

kl——示值非线性，一般取值为1；

ks——散射辐射，一般取值为1。

考虑到各影响因素不相关，在评定过程中可以采用相对不确定度的方式更为简便，则合成标准不确定度可以表示为公式（E.3）

（E.3）

urel(Nk)——空气比释动能校准因子的相对合成标准不确定度；

urel(M)——检仪器示值统计涨落的相对标准不确定度；

urel(Ka)——空气比释动能约定量值的相对标准不确定度；

urel(kT,P)——空气密度修正的相对标准不确定度；

urel(kn)——辐射场均匀性修正的相对标准不确定度；

urel(kd)——电离室定位误差修正的相对标准不确定度；

urel(kl)——示值非线性的相对标准不确定度；

urel(ks)——散射辐射的相对标准不确定度。

E.3 标准不确定度度的确定

E.3.1 被检仪器示值统计涨落

该项测量不确定度主要考虑其示值的统计涨落，采用A类方法确定。将防护水平标准级电离室剂量计的电离室放置在S-Cs参考辐射质下，重复测量10次，电离室剂量计的结果见表E.1.

表E.1 电离室剂量计10次重复测量数据

| 剂量示值/μGy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.613 | 6.619 | 6.615 | 6.620 | 6.609 | 6.612 | 6.624 | 6.603 | 6.622 | 6.614 |

由贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差：

（E.4）

式中：

——电离室剂量计示值平均值；

——电离室剂量计第i个示值；

——重复测量次数。

计算得到的平均值为6.615 μGy，实验标准偏差为0.00637μGy。

其算数平均值的实验标准偏差为：

因此，由输入量的测量重复性引入的标准不确定度。

E.3.2 空气比释动能约定量值

该项测量不确定度为检定中所使用计量基准装置空气比释动能的测量不确定度，由上级计量技术机构给出，采用B类方法评定。

根据Cs-137γ射线空气比释动能基准装置的计量标准考核证书，其标准不确定度为0.7% (k=2)，即 urel(Ka)=0.35%。

E.3.3 空气密度修正

由于按照替代法检定标准空气比释动能仪，被检电离室与检定所用标准器的电离室均需要进行空气密度修正，因此该项修正一般取值为1。考虑温度和大气压力对于测量不确定的影响时，由于同时修正的原因，温度和大气压力测量的系统误差相互抵消，温度计和气压计溯源所引入的测量不确定度可以忽略，仅需考虑检定操作中温度和压力波动带来的影响，由于大气压力的波动也基本可以忽略，因此只需考虑检定操作中温度波动的影响。

按照本规程中检定期间温度波动范围的要求±1℃，该项影响量的区间半宽度为1℃，按室温20℃的绝对温标为293 K，则相对值为0.34%，按均匀分布，该项标准不确定度为 0.19%。

E.3.4 辐射场均匀性

该项影响量按B类方法评定，按照本规程中检定条件的要求，辐射场均匀性应优于5%。对于此次检定过程所用参考点的辐射场95%均匀野直径约27cm，可以覆盖电离室剂量计的灵敏体积，根据一般计算辐射场均匀性的方法是取极差，因此可认为影响量的区间半宽度为2.5%，按照均匀分布，则该项标准不确定度为1.5%。

E.3.5 电离室定位误差

该项影响量按B类方法评定，按照本规程中检定条件的要求，定位误差应小于±1mm，由于辐射场的空气比释动能率符合距离反平方关系，因此1mm定位误差带来的影响与电离室距离辐射源的距离有关，且距离越小影响越大。由于照射野的影响，实际检定中一般不会小于1000mm，则该项影响量的区间半宽度最大为0.2%，按均匀分布，该项标准不确定度为 0.12%。

E.3.6 示值非线性

该项影响量按B类方法评定，按照本规程中检定条件的要求，示值非线性应优于±0.5%，按均匀分布，该项标准不确定度为0.29%。

E.3.7 散射辐射

一般情况下，散射辐射的影响按照空气比释动能计算应当小于5%，但在实际检定中散射辐射会对检定用标准器的电离室和被检的电离室同时存在贡献，因此在一定程度上是抵消的，其影响主要表现为标准器的电离室和被检电离室能量响应的差异所带来的影响，本规程中对于能量响应的要求是，按保守的估计，对5%的散射辐射影响乘以(1.1-1)的能量响应差异因子，则影响量区间半宽度为0.5%，同时考虑散射辐射和能量响应分布的叠加，可以按照三角分布处理，则该项标准不确定度为0.21%。

E.4 合成标准不确定度

各项测量不确定度分量汇总见表E.1，根据E.3中各项影响量的评定结果，按照公式 （E.3）计算合成标准不确定度，按本例中所给出的示例值计算得1.6%。

表E.1 测量不确定度分量汇总表

| 测量不确定度分量 | 评定类型 | 区间半宽度（%） | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检仪器示值统计涨落 | A | — | — | — | 0.03 |
| 空气比释动能约定量值 | B | 0.7 | 正态 | 2 | 0.35 |
| 空气密度修正 | B | 0.34 | 均匀 |  | 0.19 |
| 辐射场均匀性 | B | 2.5 | 均匀 |  | 1.5 |
| 电离室定位误差 | B | 0.20 | 均匀 |  | 0.12 |
| 示值非线性 | B | 0.5 | 均匀 |  | 0.29 |
| 散射辐射 | B | 0.5 | 三角 |  | 0.21 |
| 合成标准不确定度 |  |  |  |  | 1.60 |

E.5 扩展不确定度

考虑到总体的有效自由度较大，较大概率应趋于中心分布，按简易法取包含因子k=2， 则约95%置信水平的相对扩展不确定度为3.2%。