电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程

试验报告

辽宁省计量科学研究院

2024年08月20日

电流表、电压表、功率表及电阻表试验报告

试验报告（一）

### 试验目的

通过试验，验证规程中计量方法和计量性能技术指标的合理性及可行性，试验内容为交流电压表。

### 试验设备

| 标准设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 编号 | 生产厂 |
| 多功能校准仪 | D030-VI | 370710354 | 潍坊华光电子仪表有限公司 |
| 数字多用表 | 8508A | 173062788 | FLUKE |
| 被校设备 |  |  |  |
| 交流电压表 | T15-V | 2557 | 天津市电表厂 |

### 试验环境：环境温度：20.5℃   相对湿度：48%

### 试验方法：按规范中有关条文进行。

### 试验人员：梁国鼎、姬云鹏

### 试验结果

1．外观检查：符合要求

2. 基本误差：

| 量程：150V（50Hz） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 示值 （格） | 上升 | 下降 |
| 150 | 150.21 | 150.20 |
| 140 | 140.11 | 140.12 |
| 130 | 120.11 | 130.10 |
| 120 | 120.03 | 120.03 |
| 110 | 110.02 | 110.02 |
| 100 | 100.01 | 100.01 |
| 90 | 90.00 | 90.00 |
| 80 | 80.00 | 80.00 |
| 70 | 70.02 | 70.02 |
| 60 | 60.04 | 60.04 |
| 50 | 50.03 | 50.03 |
| 最大基本误差：-0.1% |  |  |

3.偏离零位：

△=   0 mm                        标度尺长度= 150mm

### 试验结论

根据试验结果可以看出应用本规程给出的检定方法对交流电压表进行检定方法可行。

试验报告（二）

### 试验目的

通过试验，验证规程中计量方法和计量性能技术指标的合理性及可行性，试验内容为直流电压表。

### 试验设备

| 标准设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 编号 | 生产厂 |
| 多功能校准仪 | D030-VI | 370710354 | 潍坊华光电子仪表有限公司 |
| 数字多用表 | 8508A | 173062788 | FLUKE |
| 被校设备 |  |  |  |
| 直流电压表 | T51 | 066037 | 哈尔滨三达德电力技术有限公司 |

### 试验环境：环境温度：20.5℃   相对湿度：48%

### 试验方法：按规范中有关条文进行。

### 试验人员：梁国鼎、姬云鹏

### 试验结果

1．外观检查：符合要求

2. 基本误差：

| 量程：150V |  |  |
| --- | --- | --- |
| 示值 （格） | 上升 （V） | 下降 （V） |
| 150 | 149.05 | 149.06 |
| 140 | 139.06 | 139.06 |
| 130 | 129.15 | 129.15 |
| 120 | 119.23 | 119.26 |
| 110 | 109.52 | 109.50 |
| 100 | 99.63 | 99.64 |
| 90 | 89.86 | 89.86 |
| 80 | 79.81 | 79.82 |
| 70 | 70.00 | 69.99 |
| 60 | 60.11 | 60.10 |
| 50 | 50.15 | 50.15 |
| 最大基本误差： 0.7% |  |  |

3.偏离零位：

△=   0 mm                        标度尺长度= 120mm

### 试验结论

根据试验结果可以看出应用本规程给出的检定方法对直流电压表进行检定方法可行。

试验报告（三）

### 试验目的

通过试验，验证规程中计量方法和计量性能技术指标的合理性及可行性，试验内容为直流电流表。

### 试验设备

| 标准设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 编号 | 生产厂 |
| 多功能校准仪 | D030-VI | 370710354 | 潍坊华光电子仪表有限公司 |
| 数字多用表 | 8508A | 173062788 | FLUKE |
| 被校设备 |  |  |  |
| 直流电流表 | T51 | 110674 | 哈尔滨电表仪器厂 |

### 试验环境：环境温度：20.5℃   相对湿度：48%

### 试验方法：按规范中有关条文进行。

### 试验人员：梁国鼎、姬云鹏

### 试验结果

1．外观检查：符合要求

2. 基本误差：

| 量程：2.5A |  |  |
| --- | --- | --- |
| 示值 （格） | 上升 （A） | 下降 （A） |
| 100 | 2.4931 | 2.4930 |
| 90 | 2.2386 | 2.2388 |
| 80 | 1.9898 | 1.9896 |
| 70 | 1.7428 | 1.7426 |
| 60 | 1.5009 | 1.5007 |
| 50 | 1.2507 | 1.2501 |
| 40 | 1.0062 | 1.0064 |
| 30 | 0.7537 | 0.7535 |
| 20 | 0.5027 | 0.5029 |
| 最大基本误差：0.5% |  |  |

3.偏离零位：

△=   0 mm                        标度尺长度= 120mm

### 试验结论

根据试验结果可以看出应用本规程给出的检定方法对直流电流表进行检定方法可行。

试验报告（四）

### 试验目的

通过试验，验证规程中计量方法和计量性能技术指标的合理性及可行性，试验内容为交流电流表。

### 试验设备

| 标准设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 编号 | 生产厂 |
| 多功能校准仪 | D030-VI | 370710354 | 潍坊华光电子仪表有限公司 |
| 数字多用表 | 8508A | 173062788 | FLUKE |
| 被校设备 |  |  |  |
| 交流电流表 | T15-A | 175 | 天津市中环电工仪器仪表公司 |

### 试验环境：环境温度：20.5℃   相对湿度：48%

### 试验方法：按规范中有关条文进行。

### 试验人员：梁国鼎、姬云鹏

### 试验结果

1．外观检查：符合要求

2. 基本误差：

| 量程：10A(50Hz) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 示值 （格） | 上升 （A） | 下降 （A） |
| 100 | 9.9571 | 9.9573 |
| 90 | 8.9543 | 8.9541 |
| 80 | 7.9560 | 7.9564 |
| 70 | 6.9711 | 6.9713 |
| 60 | 5.9874 | 5.9878 |
| 50 | 4.9865 | 4.9867 |
| 40 | 3.9821 | 3.9823 |
| 30 | 2.9874 | 2.9874 |
| 最大基本误差：0.5% |  |  |

3.偏离零位：

△=   0 mm                        标度尺长度= 120mm

### 试验结论

根据试验结果可以看出应用本规程给出的检定方法对交流电流表进行检定方法可行。

试验报告（五）

### 试验目的

通过试验，验证规程中计量方法和计量性能技术指标的合理性及可行性，试验内容为直流功率表。

### 试验设备

| 标准设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 编号 | 生产厂 |
| 多功能标准源 | 5520A | 9105009 | FLUKE |
| 数字多用表 | 8508A | 173062788 | FLUKE |
| 被校设备 |  |  |  |
| 直流功率表 | 42L6-W | 672 | SEF |

### 试验环境：环境温度：20.5℃   相对湿度：48%

### 试验方法：按规范中有关条文进行。

### 试验人员：梁国鼎、姬云鹏

### 试验结果

1．外观检查：符合要求

2. 基本误差：

| 量程:100V 5A PF=1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 示值 （格） | 上升 （W） | 下降 （W） |
| 500 | 512.25 | 512.20 |
| 400 | 411.98 | 411.92 |
| 300 | 312.04 | 312.01 |
| 200 | 211.59 | 211.53 |
| 100 | 111.48 | 111.45 |
| 最大基本误差：0.5% |  |  |

3.偏离零位：

△=   0 mm                        标度尺长度= 70mm

### 试验结论

根据试验结果可以看出应用本规程给出的检定方法对直流功率表进行检定方法可行。

试验报告（六）

### 试验目的

通过试验，验证规程中计量方法和计量性能技术指标的合理性及可行性，试验内容为交流功率表。

### 试验设备

| 标准设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 编号 | 生产厂 |
| 宽频功率校准器 | TA2100 | 22120230101 | 天恒测控 |
| 数字多用表 | 8508A | 173062788 | FLUKE |
| 被校设备 |  |  |  |
| 交流功率表 | 96L1 | 0124001 | 无锡市瑞光电器仪表制造公司 |

### 试验环境：环境温度：20.5℃   相对湿度：48%

### 试验方法：按规范中有关条文进行。

### 试验人员：梁国鼎、姬云鹏

### 试验结果

1．外观检查：符合要求

2. 基本误差：

| 量程：1000/100V 200/5A 频率：2500Hz PF=1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 示值 （格） | 上升 （W） | 下降 （W） |
| 200 | 511.97 | 511.90 |
| 150 | 382.49 | 382.41 |
| 100 | 247.79 | 247.82 |
| 50 | 117.33 | 117.31 |
| 最大基本误差：-2.4% |  |  |

3.偏离零位：

△=   0 mm                        标度尺长度= 70mm

### 试验结论

根据试验结果可以看出应用本规程给出的检定方法对交流功率表进行检定方法可行。

试验报告（七）

### 试验目的

通过试验，验证规程中计量方法和计量性能技术指标的合理性及可行性，试验内容为电阻表。

### 试验设备

| 标准设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 编号 | 生产厂 |
| 宽范围电阻箱 | 16505 | 351 | 上海兰斯汀仪表研究所 |
| 被校设备 |  |  |  |
| 电阻表 | MF35 | 13030014 | 上海第四电表厂有限公司 |

### 试验环境：环境温度：20.5℃   相对湿度：48%

### 试验方法：按规范中有关条文进行。

### 试验人员：梁国鼎、姬云鹏

### 试验结果

1．外观检查：符合要求

2. 基本误差：

| 被检表量程 | 示值 （格） | 上升 （Ω） | 下降 （Ω） |
| --- | --- | --- | --- |
| ×1Ω | 10 | 10.1 | 10.1 |
| ×10 | 10 | 101 | 101 |
| ×100 | 10 | 1010 | 1010 |
| ×1k | 10 | 10100 | 10100 |
| 最大基本误差：-1.0% |  |  |  |

3.偏离零位：

△=   0 mm                        标度尺长度= 90m

### 试验结论

根据试验结果可以看出应用本规程给出的检定方法对电阻表进行检定方法可行。