国家计量技术规范

《电力电容电感测试仪校准规范》

编 制 说 明

规范编制工作组

2025年8月

《电力电容电感测试仪校准规范》

编制说明

- 一、任务来源

《电力电容电感测试仪校准规范》是根据《市场监管总局办公厅关于印发 2024 年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发[2024]40号）的要求，对《电力电容电感测试仪校准规范》进行制定，由天津市计量监督检测科学研究院负责，并协同四个单位（山东省计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院、河北省计量监督检测研究院、中国测试技术研究院）共同完成编制任务。

- 二、采纳国际建议说明

无

- 三、规范修订的必要性

由于无功补偿成套装置在配电网已大规模应用，为达到无功平衡，需要对无功补偿电容组进行频繁的投、切。无功补偿电容器经常因为内部电容损坏引起断路器跳闸，因此需要频繁的对补偿电容进行测量。同时，在供电系统中，为了保证电路的平稳运行，消除谐波，提高抗冲击能力，减少不必要的谐振，需要在电路中大量使用电抗器，针对电抗器电感量的测量是一项重要工作。在以上两种测量工作中，均需要使用电力电容电感测试仪。电容电感测试仪主要用于对无功补偿装置的高压并联电容组、电抗器的测量，在电力系统、发电厂、电力建设企业及大型用电企业都有广泛的使用，且都具有溯源需求，其量值的准确、可靠、有效对保障电力系统的稳定、可靠运行和减少能源损耗具有较大意义。

通过制定电力电容电感测试仪校准规范可以保证电力电容电感测试仪的量值传递的准确、可靠，保障量值的统一，对保障电力系统的稳定、可靠运行和减少能源损耗具有较大意义。

- 四、规范的主要技术依据及原则

1、修订的原则

规范制定遵循“统一性、协调性、适用性、一致性和规范性”的原则，严格按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行编制，并与相关标准协调统一。

2、制定的主要依据

JJF 1075 钳形电流表校准规范

GB/T 1094.6 电力变压器 第6部分：电抗器

DL/T 1220 串联电容器补偿装置交接试验及验收规范

DL/T 1694.8 高压测试仪器及设备校准规范 第8部分：电力电容电感测试仪

规范编制的过程中，编制组在综合多年来对各种型号电力电容电感测试仪的使用及检校经验基础上，赴厂家进行调研，分析了电力电容电感测试仪校准技术要点，结合起草《电力电容电感测试仪校准规范》京津冀共建地方规范的基础上，最终确定了校准方案。

- 五、规范起草工作过程

1、2024年7月29日，全国电磁计量技术委员会下发了《关于成立〈电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程〉等9项国家计量技术规范编制工作组的通知》，《电力电容电感测试仪校准规范》编制工作组成立；

2、2024年8月20日，组织召开了规范修订启动会议（线上），起草组的全部成员和主审人参会。本规范由国网浙江省电力公司电力科学研究院龚金龙主审。会议上由主审人对编制工作组成员的职责、主要起草单位职责、参加起草单位职责进行宣贯；主要起草单位天津市计量监督检测科学研究院从规范编写说明、规范初稿、试验验证报告、调研报告和不确定度评定五个方面内容进行了汇报。主审专家对初稿内容做了全面了解，对规范正文全文逐字逐句进行梳理。对文字、格式、图示等描述不准确、不合理的地方给予了修改建议；对语句描述不完善有歧义的地方也提出了修改建议。通过讨论和交流，主审专家为编制工作组提出全面和专业的指导，并对调研和验证工作进行了任务分工

3、2024年9月，各任务分工单位完成相关的调研和验证工作。

4、2024年10月，主要负责单位完成试验结果及调研资料的汇总，并完成规范的补充、修改。

5、2024年10月形成征求意见稿。

6、2025年4月，规范编制组完成计量技术规范中期检查相关材料的修改、整理并提交委员会秘书处审查。

7、2025年7月，规范编制组收到委员会秘书处中期检查结果，结果为：“基本符合要求，需要整改”。规范编制组根据中期检查反馈结果对提出的意见和建议逐条进行了梳理，对每天建议的采纳情况逐一进行了答复和说明，在意见和建议的基础上对规范等相关资料进行了补充和完善，以达到整改要求，并提交委员会秘书处进行复审。

8、2025年8月，规范编制组进一步对规范等相关资料进行完善和补充形成征求意见稿，并提交委员会秘书处，对征求意见稿进行意见征求。

- 六、规范要点及说明

1、引言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范编制工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

2、适用范围

本规范适用于工作频率为45 Hz～55 Hz的电力电容电感测试仪的校准。

本规范不适用于交流电桥、LCR测量仪等仪器的校准。

3、概述

为方便使用人员更好地理解测试仪的工作原理，对其基本原理、结构等进行了描述。

4、计量特性

综合考虑引用文件中对电力电容电感测试仪的要求，以及电力电容电感测试仪的使用说明书等，规定了电力电容电感测试仪的计量特性，并兼顾各种准确度等级的测试仪。

DL/T 1220—2013《串联电容器补偿装置交接试验及验收规范》对电容器的误差要求为：±3%，调研现有电力电容电感测试仪的实际准确度多在±1%～±3%之间，所以规范规定电力电容电感测试仪电容、电感示值误差一般不超过±1%～±3%。

5、校准方法

（1）校准点的选取

测试仪各校准量校准点应在量程的10%～100%之间均匀选取。基本量程校准点不少于5个，非基本量程校准点不少于3个。

（2）示值校准

测试仪的测量端子直接与校准装置或标准电容器相连接，使测试电流方向与钳形电流传感器电流方向一致。保持钳形电流传感器钳口平面与测试导线垂直，且使测试导线处于钳形电流传感器钳口平面的几何中心位置。调节标准器至校准点，启动测试仪的测量开关，待被校测试仪的工作电压稳定后，读取被校准测试仪电容量、电感量示值。

6、标准器的选择

规定了电力电容电感测试仪测量标准的测量范围。未规定其准确度，可根据其对应测量量值示值最大允许误差绝对值应不大于被校测试仪最大允许误差绝对值的1/3的原则选择准确度适宜的测量标准。

校准时标准器的工作电流范围应能覆盖被校测试仪的工作电流。

由于电力电容电感测试仪的测量范围较宽，测试工作电流较大，数值较多，在标准器的选择上受实物标准器的范围、功率等因素的限制，建议选择使用模拟类标准器，在满足校准条件要求时，也可选用满足其要求的实物标准器。

编写工作组

2025年8月