国家计量技术法规

- 《交流负荷箱校验仪校准规范》

- 实 验 报 告

2025年04月09日

《交流负荷箱校验仪校准规范》

实 验 报 告

- 试验目的

为了合理的确定各校准项目的技术要求及校准方法，我们选取典型的互感器负荷箱校验仪作为校准对象（详见表1），按照校准规范制定的主要校准项目和校准方法进行校准，验证该校准规范的正确性、可行性和可操作性。

表1互感器负荷箱自动校准装置信息

| 型 号 | 编 号 | 制 造 厂 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| YZ-SW2 型 | 20220517 | 宁波三维电测设备有限公司 | 准确度等级：0.2级 |

- 试验方法

采用规范中确定的校准方法对负荷箱校验仪进行校准，校准项目见表2。其中，标准负荷法采用普通负荷与电子式互感器或标准电能表结合的方法，用后两台标准仪器的读数计算阻抗或导纳值，代替标准负荷。

表2规范中校准项目与校准方法的条款对应表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法的条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准功率源法（阻抗回路校准） | 7.2.2.2 a |
| 2 | 标准负荷法（阻抗回路校准） | 7.2.2.2 b |
| 3 | 标准功率源法（导纳回路校准） | 7.2.3.2 a |
| 4 | 标准负荷法（导纳回路校准） | 7.2.3.2 b |

- 试验所用设备

试验所用测量标准及设备信息如表3所示。

表3 试验所用测量标准及设备信息

| 设备名称 | 设备型号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 标准电能表 | COM3003型 | 10V~480V,1mA~200A 0.01% |
| 标准功率源 | 2880型 | 0~120 V 0~6 A 0.02% |
| 感应分压器 | SW-26 | 0.005级 |
| 电子式互感器校验仪 | 1000型 | 0.05级 |

- 试验地点及条件

环境温度：23℃

相对湿度：60%

试验地点：宁波三维电测设备有限公司

- 试验结果

- 5.1 标准功率源法（阻抗回路校准）试验

被测试品：YZ-SW2 型互感器负荷箱自动校准装置，0.2级。

阻抗检定原理测试如图所示：

YZ-SW2 型互感器负荷箱自动校准装置进入自检模式，标准功率源输出相应电流接入互感器负荷箱自动校准装置、电压经过0.005级感应分压器接入装置，负荷箱校准装置通过测试工作电流、阻抗电压及其功率因数角，通过计算得到同相分量和正交分量，与标准功率源输出的相应量进行对比，得到负荷箱校准装置的测量误差。

标准功率源法（阻抗回路校准）试验数据

| 标称 负荷 | 20VA | 额定二次 |  | 5A |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准功率源输出显示 |  |  | 被校被校校准装置显示 |  |  | 标准功率源推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电流（A） | 电压（V） | 相位差（°） | 同相分量 (Ω) | 正交分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 0.050006 | 0.03986 | 36.87 | 0.63765 | 0.47814 | 0.8001 | 0.63768 | 0.47826 | 0.8000 | -0.005 | -0.025 | 0.013 |
| 0.250067 | 0.19974 | 36.67 | 0.64075 | 0.47691 | 0.8022 | 0.64066 | 0.47702 | 0.8021 | 0.014 | -0.023 | 0.013 |
| 1.00001 | 0.79975 | 36.78 | 0.64059 | 0.4789 | 0.8009 | 0.64055 | 0.47884 | 0.8009 | 0.006 | 0.013 | 0.000 |
| 5.00001 | 3.9991 | 36.74 | 0.64099 | 0.4784 | 0.8014 | 0.64094 | 0.47843 | 0.8014 | 0.008 | -0.006 | 0.000 |
| 6.00002 | 4.7951 | 36.76 | 0.64033 | 0.4783 | 0.8012 | 0.64027 | 0.47828 | 0.8011 | 0.009 | 0.004 | 0.013 |

| 标称 负荷 | 2.5VA | 额定二次 |  | 5A |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准功率源输出显示 |  |  | 被校被校校准装置显示 |  |  | 标准功率源推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电流（A） | 电压（V） | 相位差（°） | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 0.049994 | 0.00498 | 36.35 | 0.08028 | 0.05907 | 0.8055 | 0.08029 | 0.05909 | 0.8054 | -0.013 | -0.034 | 0.012 |
| 0.249987 | 0.02488 | 36.43 | 0.08006 | 0.05908 | 0.8046 | 0.08006 | 0.05909 | 0.8046 | 0.000 | -0.017 | 0.000 |
| 1.000 | 0.10000 | 36.82 | 0.08008 | 0.05994 | 0.8006 | 0.08005 | 0.05993 | 0.8005 | 0.038 | 0.017 | 0.013 |
| 4.999 | 0.500002 | 36.78 | 0.08009 | 0.05987 | 0.8010 | 0.08011 | 0.05989 | 0.8009 | -0.025 | -0.033 | 0.013 |
| 5.999 | 0.600002 | 36.77 | 0.08009 | 0.05986 | 0.8010 | 0.08012 | 0.05987 | 0.8010 | -0.037 | -0.017 | 0.000 |

| 标称 负荷 | 20VA | 额定二次 |  | 1A |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准功率源输出显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 标准功率源推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电流 （A） | 电压 （V） | 相位差（°） | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率 因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 0.010003 | 0.19984 | 36.93 | 15.97230 | 12.00164 | 0.7995 | 15.96966 | 12.00344 | 0.7994 | 0.017 | -0.015 | 0.013 |
| 0.049998 | 0.99993 | 36.85 | 16.00457 | 11.99250 | 0.8003 | 16.00364 | 11.99405 | 0.8002 | 0.006 | -0.013 | 0.013 |
| 0.199939 | 3.9984 | 36.88 | 15.99762 | 12.00004 | 0.8000 | 15.99640 | 12.00171 | 0.7999 | 0.008 | -0.014 | 0.013 |
| 1.001 | 19.996 | 36.77 | 16.00516 | 11.95965 | 0.8011 | 16.00169 | 11.95773 | 0.8010 | 0.022 | 0.016 | 0.013 |
| 1.201 | 23.987 | 36.72 | 16.01896 | 11.93674 | 0.8019 | 16.01348 | 11.93608 | 0.8018 | 0.034 | 0.006 | 0.013 |

| 标称 负荷 | 2.5VA | 额定二次 |  | 1A |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准功率源输出显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 标准功率源推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电流（A） | 电压（V） | 相位差（°） | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 0.09999 | 0.248943 | 36.87 | 1.99166 | 1.4937 | 0.8001 | 1.99174 | 1.49381 | 0.8000 | -0.004 | -0.007 | 0.013 |
| 0.050003 | 0.124903 | 36.88 | 1.99826 | 1.499 | 0.8001 | 1.99806 | 1.4991 | 0.7999 | 0.010 | -0.007 | 0.025 |
| 0.199942 | 0.499957 | 36.89 | 2.0002 | 1.5009 | 0.8000 | 1.99988 | 1.50101 | 0.7998 | 0.016 | -0.007 | 0.025 |
| 1.00024 | 2.50014 | 36.77 | 2.00237 | 1.49614 | 0.8011 | 2.00224 | 1.49624 | 0.8010 | 0.007 | -0.007 | 0.013 |
| 1.20038 | 2.99994 | 36.71 | 2.00378 | 1.4938 | 0.8018 | 2.0035 | 1.49391 | 0.8017 | 0.014 | -0.007 | 0.013 |

- 5.2标准负荷法（阻抗回路校准）试验

被测试品：YZ-SW2型互感器负荷箱自动校准装置，0.2级。

阻抗校准原理测试如图所示：

YZ-SW2 型互感器负荷箱自动校准装置进入检测模式，将互感器负荷箱自动校准装置按要求接入电流负载箱中。其中电流通道需要串联至1000型电子式互感器校验仪的电流输入通道，电压通道需要并联至1000型电子式互感器校验仪的电压输入通道（若电压超过7V，需要将电压接入0.005级感应分压器后接入校验仪）。检测负载箱过程中，对比1000型电子式互感器校验仪测试的电流、电压以及相位角，计算出有功分量，与装置显示有功分量进行对比，得出装置测量误差。

标准负荷法（阻抗回路校准）试验数据

| 标称负荷 | 20VA | 额定二次 |  | 5A |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子式互感器校验仪显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 电子式互感器校验仪推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电流（A） | 电压（V） | 相位差（'） | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 0.05001 | 0.040105 | 2200.29 | 0.6429 | 0.4787 | 0.8020 | 0.64322 | 0.47894 | 0.8021 | -0.050 | -0.050 | -0.013 |
| 0.2509 | 0.202105 | 2222.61 | 0.6427 | 0.4851 | 0.7982 | 0.64295 | 0.48526 | 0.7982 | -0.039 | -0.033 | 0.000 |
| 1 | 0.805263 | 2230.34 | 0.6415 | 0.4863 | 0.7967 | 0.64165 | 0.48655 | 0.7968 | -0.023 | -0.051 | 0.013 |
| 5.004 | 4.03674 | 2236.47 | 0.6416 | 0.4882 | 0.7957 | 0.64193 | 0.48857 | 0.7957 | -0.051 | -0.076 | 0.000 |
| 6.006 | 4.845 | 2236.37 | 0.6418 | 0.4883 | 0.7957 | 0.64193 | 0.48854 | 0.7958 | -0.020 | -0.049 | -0.013 |

| 标称负荷 | 2.5VA | 额定二次 |  | 5A |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子式互感器校验仪显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 电子式互感器校验仪推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电流（A） | 电压（V） | 相位差（'） | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 0.04995 | 0.005059 | 2214.00 | 0.08102 | 0.06079 | 0.7997 | 0.08099 | 0.06081 | 0.7997 | 0.037 | 0.035 | 0.000 |
| 0.2545 | 0.02495 | 2238.00 | 0.07801 | 0.05940 | 0.7955 | 0.07798 | 0.05941 | 0.7955 | 0.033 | 0.014 | 0.000 |
| 1.004 | 0.099854 | 2210.00 | 0.07958 | 0.05960 | 0.8004 | 0.07960 | 0.05962 | 0.8004 | -0.029 | 0.039 | 0.000 |
| 4.984 | 0.506101 | 2252.17 | 0.08050 | 0.06183 | 0.7930 | 0.08052 | 0.06187 | 0.7930 | -0.028 | 0.061 | 0.000 |

| 标称 负荷 | 20VA | 额定二次 |  | 1A |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子式互感器校验仪显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 电子式互感器校验仪推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电流（A） | 电压（V） | 相位差（'） | 同向 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同向 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同向 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 0.010000 | 0.200352 | 2156.40 | 16.2070 | 11.7511 | 0.8096 | 16.22116 | 11.75943 | 0.80963 | -0.087 | -0.071 | -0.004 |
| 0.049980 | 1.004227 | 2178.00 | 16.1820 | 11.8860 | 0.8060 | 16.19318 | 11.89508 | 0.80593 | -0.069 | -0.076 | 0.009 |
| 0.199870 | 4.019879 | 2188.20 | 16.1645 | 11.9452 | 0.8042 | 16.17381 | 11.95489 | 0.80417 | -0.058 | -0.081 | 0.004 |
| 1.000 | 20.172 | 2196.60 | 16.1826 | 12.0212 | 0.8028 | 16.19233 | 12.02987 | 0.80271 | -0.060 | -0.072 | 0.011 |
| 1.200 | 24.214 | 2197.20 | 16.1861 | 12.0283 | 0.8026 | 16.19586 | 12.03688 | 0.80261 | -0.060 | -0.071 | -0.001 |

| 标称负荷 | 2.5VA | 额定二次 |  | 1A |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子式互感器校验仪显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 电子式互感器校验仪推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电流（A） | 电压（V） | 相位差（'） | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 (Ω) | 正交 分量 (Ω) | 功率因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 0.01006 | 0.024872 | 2210.4 | 1.977 | 1.4814 | 0.8003 | 1.97867 | 1.48239 | 0.8003 | -0.084 | -0.067 | 0.000 |
| 0.04997 | 0.124051 | 2221.8 | 1.9803 | 1.4944 | 0.7982 | 1.98184 | 1.49505 | 0.7983 | -0.078 | -0.043 | -0.015 |
| 0.19988 | 0.496673 | 2235.6 | 1.9765 | 1.5041 | 0.7958 | 1.97769 | 1.50441 | 0.7959 | -0.060 | -0.021 | -0.012 |
| 1.004 | 2.497891 | 2245.2 | 1.975 | 1.5113 | 0.7942 | 1.97593 | 1.51180 | 0.7942 | -0.047 | -0.033 | 0.000 |
| 1.2 | 2.984952 | 2245.8 | 1.9745 | 1.5114 | 0.7941 | 1.97528 | 1.51186 | 0.7941 | -0.040 | -0.030 | 0.000 |

- 5.3标准功率源法（导纳回路校准）试验

被测试品：YZ-SW2型互感器负荷箱自动校准装置，0.2级。

导纳检定原理测试如图所示：

YZ-SW2型互感器负荷箱自动校准装置进入自检模式，标准功率源输出相应电流经过0.005级感应分流器接入装置、电压经过0.005级感应分压器接入装置，装置测试电压、电流及其功率因数角，通过计算得到有功分量，与标准功率源输出有功分量进行对比，得到仪器测量实际误差。

标准功率源法（导纳回路校准）试验数据

| 标称 负荷 | 20VA | 额定二次 |  | 100V/√3 |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准功率源输出显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 标准功率源推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电压（V） | 电流（mA） | 相位差（°） | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 11.557 | 69.304 | 36.97 | 4.79084 | -3.60666 | 0.7989 | 4.79080 | -3.60683 | 0.79890 | 0.001 | -0.005 | 0.003 |
| 28.863 | 173.198 | 36.67 | 4.81353 | -3.58300 | 0.8022 | 4.81315 | -3.58355 | 0.80210 | 0.008 | -0.015 | 0.009 |
| 46.189 | 277.211 | 36.79 | 4.80654 | -3.59394 | 0.8009 | 4.80613 | -3.59459 | 0.80080 | 0.009 | -0.018 | 0.010 |
| 57.739 | 347.976 | 36.80 | 4.82608 | -3.60966 | 0.8008 | 4.82558 | -3.61039 | 0.80070 | 0.010 | -0.020 | 0.011 |
| 69.289 | 415.764 | 36.81 | 4.80409 | -3.59530 | 0.8006 | 4.80394 | -3.59545 | 0.80060 | 0.003 | -0.004 | 0.003 |

| 标称 负荷 | 2.5VA | 额定二次 |  | 100V/√3 |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准功率源输出显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 标准功率源推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电压（V） | 电流（mA） | 相位差（°） | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 11.557 | 9.010 | 37.00 | 0.62300 | -0.46952 | 0.7986 | 0.62301 | -0.46953 | 0.79860 | -0.002 | -0.002 | 0.000 |
| 28.863 | 22.531 | 36.98 | 0.62352 | -0.46961 | 0.7988 | 0.62354 | -0.46960 | 0.79880 | -0.003 | 0.002 | 0.001 |
| 46.189 | 36.045 | 36.90 | 0.62413 | -0.46842 | 0.7998 | 0.62406 | -0.46853 | 0.79970 | 0.011 | -0.024 | 0.013 |
| 57.739 | 45.058 | 36.89 | 0.62423 | -0.46835 | 0.7999 | 0.62416 | -0.46845 | 0.79980 | 0.011 | -0.021 | 0.011 |
| 69.289 | 54.057 | 36.88 | 0.62412 | -0.46820 | 0.7999 | 0.62409 | -0.46823 | 0.79990 | 0.005 | -0.006 | 0.000 |

| 标称 负荷 | 20VA | 额定二次 |  | 100V |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准功率源输出显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 标准功率源推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电压（V） | 电流（mA） | 相位差（°） | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 20.006 | 40.013 | 36.91762 | 1.59914 | -1.20131 | 0.7995 | 1.5990 | -1.2014 | 0.79950 | 0.009 | -0.008 | 0.000 |
| 50.002 | 99.966 | 36.91762 | 1.59854 | -1.2007 | 0.7996 | 1.5984 | -1.2009 | 0.79950 | 0.009 | -0.017 | 0.009 |
| 80.003 | 159.932 | 36.91762 | 1.59848 | -1.20049 | 0.7996 | 1.5983 | -1.2008 | 0.79950 | 0.011 | -0.026 | 0.014 |
| 100.014 | 199.998 | 36.62089 | 1.60500 | -1.19278 | 0.8026 | 1.6050 | -1.1929 | 0.80260 | 0.000 | -0.010 | 0.000 |
| 120.005 | 240.037 | 36.70725 | 1.60374 | -1.19538 | 0.8018 | 1.6036 | -1.1956 | 0.80170 | 0.009 | -0.018 | 0.010 |

| 标称 负荷 | 2.5VA | 额定二次 |  | 100V |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准功率源输出显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 标准功率源推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电压（V） | 电流（mA） | 相位差（°） | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 20.002 | 5.0037 | 36.97 | 0.19987 | -0.15043 | 0.7990 | 0.19985 | -0.15046 | 0.79890 | 0.010 | -0.020 | 0.011 |
| 50.006 | 12.482 | 36.97 | 0.19943 | -0.15010 | 0.7990 | 0.19942 | -0.15013 | 0.79890 | 0.005 | -0.020 | 0.010 |
| 80.006 | 20.002 | 36.96 | 0.19978 | -0.15030 | 0.7991 | 0.19978 | -0.15031 | 0.79910 | 0.000 | -0.007 | 0.000 |
| 99.999 | 25.001 | 36.96 | 0.19980 | -0.15028 | 0.7992 | 0.19979 | -0.15031 | 0.79910 | 0.005 | -0.020 | 0.009 |
| 120.008 | 30.010 | 36.94 | 0.19987 | -0.15025 | 0.7993 | 0.19987 | -0.15027 | 0.79930 | 0.000 | -0.013 | 0.000 |

- 5.4标准负荷法（导纳回路校准）试验

被测试品：YZ-SW2型互感器负荷箱自动校准装置，0.2级。

导纳校准原理测试如图所示：

YZ-SW2型互感器负荷箱自动校准装置进入检测模式，将互感器负荷箱自动校准装置按要求接入电压负载箱中。其中电流通道需要串联至标准电能表的电流输入通道，电压通道需要并联至COM3003的电压输入通道。检测负载箱过程中，对比标准电能表测试的电流、电压以及功率因数角，计算出有功分量，与装置显示有功分量进行对比，得出装置测量误差。

标准负荷法（导纳回路校准）试验数据

| 标称 负荷 | 20VA | 额定二次 |  | 100V/√3 |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM3003显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 电子式互感器校验仪推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电压（V） | 电流（mA） | 相位差（°） | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率 因数 | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 11.571 | 69.33 | 36.79 | 4.8015 | -3.5858 | 0.8012 | 4.79837 | -3.58833 | 0.80084 | 0.065 | -0.071 | 0.045 |
| 28.82 | 172.91 | 36.81 | 4.8061 | -3.5920 | 0.8010 | 4.80348 | -3.59477 | 0.80063 | 0.055 | -0.077 | 0.046 |
| 46.16 | 276.71 | 36.78 | 4.8040 | -3.5868 | 0.8013 | 4.80130 | -3.58922 | 0.80094 | 0.056 | -0.067 | 0.045 |
| 57.7 | 345.64 | 36.77 | 4.8011 | -3.5843 | 0.8013 | 4.79850 | -3.58582 | 0.80104 | 0.054 | -0.042 | 0.032 |
| 69.245 | 414.78 | 36.77 | 4.8009 | -3.5839 | 0.8013 | 4.79829 | -3.58566 | 0.80104 | 0.054 | -0.049 | 0.032 |

| 标称 负荷 | 2.5VA | 额定二次 |  | 100V/√3 |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM3003显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 电子式互感器校验仪推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电压（V） | 电流（mA） | 相位差（°） | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 11.516 | 8.717 | 36.95 | 0.60504 | -0.45491 | 0.7993 | 0.60489 | -0.45499 | 0.79916 | 0.025 | -0.018 | 0.018 |
| 28.864 | 21.536 | 36.81 | 0.5975 | -0.4469 | 0.8003 | 0.59737 | -0.44706 | 0.80063 | 0.022 | -0.036 | -0.041 |
| 46.186 | 34.568 | 36.8 | 0.59951 | -0.4482 | 0.8004 | 0.59931 | -0.44834 | 0.80073 | 0.033 | -0.031 | -0.041 |
| 57.711 | 43.206 | 36.79 | 0.59971 | -0.44824 | 0.8006 | 0.59955 | -0.44836 | 0.80084 | 0.027 | -0.027 | -0.030 |
| 69.228 | 51.844 | 36.8 | 0.59978 | -0.44851 | 0.8005 | 0.59966 | -0.4486 | 0.80073 | 0.020 | -0.020 | -0.029 |

| 标称 负荷 | 20VA | 额定二次 |  | 100V |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM3003显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 电子式互感器校验仪推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电压（V） | 电流（mA） | 相位差（°） | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率 因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 19.997 | 40.182 | 36.79 | 1.61 | -1.2027 | 0.8009 | 1.60921 | -1.2034 | 0.80084 | 0.049 | -0.058 | 0.008 |
| 49.985 | 100.236 | 36.78 | 1.6067 | -1.2002 | 0.8009 | 1.60614 | -1.20067 | 0.80094 | 0.035 | -0.039 | -0.005 |
| 79.968 | 160.107 | 36.8 | 1.6036 | -1.1988 | 0.8009 | 1.60318 | -1.19933 | 0.80073 | 0.026 | -0.044 | 0.021 |
| 99.982 | 200.043 | 36.8 | 1.6026 | -1.1982 | 0.8009 | 1.60209 | -1.19852 | 0.80073 | 0.032 | -0.027 | 0.021 |
| 120.045 | 240.054 | 36.81 | 1.6015 | -1.1979 | 0.8008 | 1.60101 | -1.19814 | 0.80063 | 0.031 | -0.020 | 0.021 |

| 标称 负荷 | 2.5VA | 额定二次 |  | 100V |  | 功率因数 |  |  | 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM3003显示 |  |  | 被校校准装置显示 |  |  | 电子式互感器校验仪推算所得 |  |  | 误差(%) |  |  |
| 电压（V） | 电流（mA） | 相位差（°） | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率因数 | 同相 分量 （mS） | 正交 分量 （mS） | 功率 因数 | 同相 分量 | 正交 分量 | 功率 因数 |
| 19.992 | 5.076 | 36.71 | 0.2037 | -0.1517 | 0.8020 | 0.20355 | -0.15178 | 0.80167 | 0.049 | -0.053 | 0.036 |
| 50.019 | 12.685 | 36.87 | 0.2030 | -0.1521 | 0.8003 | 0.20288 | -0.15216 | 0.80000 | 0.049 | -0.046 | 0.034 |
| 80.009 | 20.272 | 36.87 | 0.2028 | -0.1520 | 0.8002 | 0.20269 | -0.15202 | 0.80000 | 0.040 | -0.013 | 0.019 |
| 100.001 | 25.337 | 36.87 | 0.2027 | -0.1520 | 0.8000 | 0.20269 | -0.15202 | 0.80000 | -0.010 | -0.013 | 0.000 |
| 120.044 | 30.402 | 36.86 | 0.2027 | -0.1519 | 0.8002 | 0.20263 | -0.15192 | 0.80010 | 0.020 | -0.013 | 0.011 |

- 试验结论

实验验证结果表明，《交流负荷箱校验仪校准规范》对于互感器负荷箱自动校准装置的计量特性要求合理、校准方法正确,可操作性较强。

- 试验人员

试验人员：王晓

- 试验时间

实验验证时间：2025年04月08日～2025年04月09日

负荷箱校验仪标准负荷法校准试验报告

- 基本信息：

- 样品名称：互感器负荷箱校验仪；

- 样品型号：TBCT-2 ；

- 制造厂家：靖江市志诚计量仪器有限公司；

- 准确度等级：0.5；

- 出厂编号：200602 ；

- 试验日期：2025.7.3 ；

- 试验人员：朱胜林；

- 校准方法：

- 采用BZ3型标准电阻校准负荷箱校验仪的阻抗功能基本误差；

- 采用BZ3型标准电阻和XXX型标准电容校准负荷箱校验仪的导纳功能基本误差；

- 标准器基本信息表

| - 序号 | - 标准器名称 | - 标准器型号 | - 标准器规格 | - 准确度等级 | - 工作电流（电压） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 标准电阻 | - BZ3 | - 0.1Ω，1W | - 0.01级 | - 3A |
| - 2 | - 标准电阻 | - BZ3 | - 1Ω,1W | - 0.01级 | - 1A |
| - 3 | - 标准电阻 | - BZ3 | - 10Ω,1W | - 0.01级 | - 0.25A |
| - 4 | - 标准电阻 | - BZ3 | - 1kΩ,1W | - 0.01级 | - 20V |
| - 5 | - 标准电阻 | - BZ3 | - 10kΩ,1W | - 0.01级 | - 100V |
| - 6 | - 标准电容 | - XXX | - 1μF | - 0.05级 | - 100V |

- 试验数据

- 阻抗测量回路校准数据：

| - 序号 | - 标准电阻 | - 标准示值 |  | - 校验仪示值 |  | - 工作 - 电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 同相分量（Ω） | - 正交分量（Ω） | - 同相分量（Ω） | - 正交分量（Ω） |  |
| - 1 | - 0.1Ω | - 0.10000 | - 0.00000 | - 0.1000 | - 0.000 | - 3A |
| - 2 | - 1Ω | - 1.0000 | - 0.0000 | - 1.000 | - 0.001 | - 1A |
| - 3 | - 10Ω | - 10.000 | - 0.000 | - 10.00 | - 0.01 | - 0.25A |

- 导纳测量回路校准数据：

| - 序号 | - 标准电阻或电容 | - 标准示值 |  | - 校验仪示值 |  | - 工作电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 同相分量（mS） | - 正交分量（mS） | - 同相分量（mS） | - 正交分量（mS） |  |
| - 1 | - 10kΩ | - 0.10000 | - 0.00000 | - 0.1000 | - 0.0001 | - 100V |
| - 2 | - 1kΩ | - 1.0000 | - 0.0000 | - 1.000 | - 0.001 | - 20V |
| - 4 | - 1μF | - 0.0000 | - 0.3142 | - 0.001 | - 0.314 | - 100V |