JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-202X

直流分流器检定装置校准规范

编制说明

《直流分流器检定装置校准规范》编制工作组

2025年06月

- 《直流分流器检定装置校准规范》编制说明

一、任务来源

2024年6月，全国电磁计量技术委员会下发《关于征集2024年国家计量技术规范制修订计划项目参加起草单位和主审人的通知》（MTC18（电磁）函[2024]18号），批准立项制定《直流分流器检定装置校准规范》。

二、承担单位

根据《直流分流器检定装置校准规范》制定计划，制定工作由湖南省计量检测研究院、中国计量科学研究院、长沙天恒测控技术有限公司、国网湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心）、浙江省质量科学研究院（原浙江省计量科学研究院）等单位承担。

三、制定的目的和意义

近年来，随着科技发展、节能减排政策的落实，直流电能测量技术在工业生产和科研实验中发挥着日益广泛的应用，直流电能计量越来越重要，采用直流电能表外接直流分流器对电能进行计量是目前常用的一种形式。直流分流器是一种将直流大电流转换为直流电压小信号输出的转换器，如何保证它的计量性能将直接影响到直流电能计量的准确可靠。目前国内已有多家电测仪表生产厂家（如长沙天恒测控技术有限公司、浙江涵普电力科技有限公司、深圳科陆电子科技股份有限公司、深圳星龙科技股份有限公司等）已研制并生产出各种型号、准确度等级的直流分流器检定装置，用于直流分流器计量性能的检测。本项目主要对直流分流器检定装置校准方法进行研究，项目完成后，可实现对直流分流器检定装置这一新型的电能计量标准器具的校准检测，为直流分流器检定装置的生产、检验检测提供依据，为相关单位提供技术保障，满足社会需求。进而保证电动汽车、移动基站、太阳能发电等领域的直流电能计量的准确性，保证能源交易的公平公正，为实现清洁能源建设提供技术保障。

四、制定的基本原则

符合国家有关法律、法规的规定，结合直流分流器检定装置生产、使用的具体情况，各项要求科学合理，重点考虑操作的可行性及实施的经济性，借鉴国家标准、国际标准等技术文件，保持与相关技术文件的一致性、统一性。

五、制定的过程

2024年6月，《直流分流器检定装置校准规范》制定工作组（以下简称“制定工作组”）正式成立。前期征求了国内主要直流分流器检定装置生产企业（如长沙天恒测控技术有限公司、浙江涵普电力科技有限公司等）和使用单位（国家电网、省级计量院等）的意见，同时参阅了国内直流分流器检定装置的相关标准、技术资料。对直流分流器检定装置的校准进行了大量科研试验，获取大量试验数据，对直流分流器检定装置几个重要的技术指标和参数进行评估和反复测算，进而确定了直流分流器检定装置的校准项目、校准方法。

根据前期调研及试验情况，制定工作组制订了校准规范草稿，并向直流分流器检定装置生产企业和使用企业广泛征求意见，形成《直流分流器检定装置校准规范》草稿，并于2024年8月组织项目组成员进行技术层面的讨论。在总结各方专家意见的基础上，经过大量技术文献查询、试验验证，制定工作组对规范进行了进一步完善，于2025年6月底形成《直流分流器检定装置校准规范》征求意见稿。

六、制订的主要依据

JJF 1001-2011  通用计量术语及定义

JJF 1071-2000  国家计量校准规范编写规则

JJG 1069  直流分流器检定规程

JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

Q/GDW 11850-2018  直流电能表外附分流器技术规范

七、制订内容

1. 技术规范名称

确定规范名称为“直流分流器检定装置校准规范”。

2. 范围

规范适用于电流输出范围在0.5A～10 kA的直流分流器检定装置（以下简称装置）的校准。

3. 术语

本规范对以下术语和定义进行了说明：“纹波”、“纹波系数”、“直流分流器的变比”。

4. 概述

按JJF1002-2010要求增加概述章节，新规范的概述简述了直流分流器检定装置的工作原理、构造及分类，并附工作原理结构框图。

5. 计量性能要求

规定了四个主要的计量特性：

1）电流输出

输出范围：0.5 A~ 10kA。

2）变比误差

测量范围：由电流输出和电压测量范围而定。

3）电流短期稳定性

在规定时间间隔（通常为60s）内，输出稳定度通常不超过装置最大允许误差的1/5。

4）电流纹波系数

电流纹波含量一般不超过1%。

6.校准条件

规定了校准的环境条件及校准设备要求。

7.校准项目和校准方法

校准项目共4个：电流示值误差、电流短期稳定性、电流纹波、变比示值误差。

8.校准结果表达

规定了校准证书至少包含的信息。

9.复校周期

复校周期建议为1年。

10.附录

附录A直流分流器检定装置校准原始记录。

附录B～C直流分流器检定装置校准证书内页和结果页模板。

附录D直流分流器检定装置变比测量结果不确定度评定示例。

八、与现行相关标准及计量技术法规的协调性

本规范与现行相关标准及计量技术法规保持一致，没有冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十、贯彻规范的要求和措施建议

规范具备较高的权威性和普适性，拟在后期通过规范宣贯、产品演示、技术交流等方式，实现该规范的贯彻实施。

十一、其他应予说明的事项

无。

《直流分流器检定装置校准规范》制定工作组

2025-06-30