JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-202X

直流分流器检定装置

试验报告

《直流分流器检定装置校准规范》制定工作组

2025年06月

目 录

1.试验目的-------------------------------------（ 2 ）

2.试验方法-------------------------------------（ 2 ）

3.试验所用设备及条件----------------------------（ 3 ）

4.试验内容---------------------------------------（ 4 ）

5.试验结论-----------------------------------------（ 23 ）

6.试验时间和人员-----------------------------（ 23 ）

附件1直流分流器检定装置试验统计表

附件2直流分流器检定装置现场试验图

直流分流器检定装置校准规范

试验报告

- 试验目的

选取4个生产企业（见表1）9台直流分流器检定装置作为检测对象，按校准规范中规定的主要校准项目进行检测，验证该校准规范的正确性和可行性。

| 生产企业 | 型号 | 电流范围 | 准确度等级 | 产品编号 | 报告中产品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TD2100 | I:( 0.5A~500.00A) | 0.02 | 1210301761 | A1 |
|  | TD2100 | I:( 0.5A~1000.00A) | 0.05 | 2118090901 | A2 |
|  | TD2150 | I:( 0.5A ~500.00A) | 0.05 | 2118375381 | A3 |
|  | TD1540 | I:( 0.5A ~500.00A) | 0.02 | 1211605601 | A4 |
|  | TD1540 | I:( 0.5A ~500.00A) | 0.05 | 1211605591 | A5 |
| B | XL-9021T6 | I:( 0.5A ~500.00A) | 0.05 | X017L12008 | B1 |
| C | PTC-8180A | I:( 0.5A ~500.00A) | 0.02 | 1811409 | C1 |
|  | PTC-8180A | I:( 0.5A ~500.00A) | 0.05 | 1911316 | C2 |
| D | ZLY-1A | I:( 0.5A ~500.00A) | 0.05 | H17031 | D1 |

表1 直流分流器检定装置信息一览表

2 试验方法

2.1 电流示值误差试验

按校准规范中7.2.2.2条对9台直流分流器检定装置分别进行电流示值误差试验。试验方法如下：

用一组I/V转换标准和数字多用表进行测量，按7.2.2.2规定的试验点进行电流测量：

——基本量程均匀选取不少于5个校准点；

——非基本量程不少于2个校准点；

——要考虑量程间的覆盖和基本量程的最大误差点，一般包含量程的50%、100%点；

——如有负极性输出，只需校准每个量程的负满度点。

2.2 电流短期稳定性试验

按规程7.2.2.3条规定调节装置输出电流至校准点，用数字多用表连续测量1min进行电流短期稳定性测量。按7.2.2.3规定的试验点：选取各量程的满量程值作为校准点进行测量。

2.3 电流纹波试验

按规程7.2.2.4条规定调节装置输出电流至校准点，用数字多用表进行电流纹波测量。

2.4 变比示值误差试验

按校准规范7.2.2.5条规定进行变比示值误差试验，变比的校准点为电压和电流的组合，电流选取各量程的满量程值，电压选取各量程的满量程值及被校装置常用校准的分流器额定电压的1%、10%、50%、100%，如75mV分流器对应的电压值为0.75 mV、7.5 mV、37.5 mV、75 mV。

- 3 试验所用设备及试验条件

试验所用设备信息如表2所示。

表2 试验所用设备信息

| 名 称 | 型号规格 | 出厂编号 | 准确度等级/不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密I/V转换标准 | TH0230X 电流：1000A 电压：1V | 02141305 | 5×10−6 |
| 数字多用表 | 3458A DCV: 10mV～1000V DCI:100uA～1A ACV: 10mV～1000V ACI: 100uA～1A | MY45055280 | MPE：DCV:±(8×10−6读数+5×10−8量程 ～1×10−5读数+3×10−7量程) DCI:±(2×10−5读数+5×10−6量程～1.1×10−4读数+1×10−5量程) ACV:±(0.06%读数+0.001%量程 ～0.08%读数+0.002%量程) ACI:±(0.06%读数+0.02%量程 ～0.08%读数+0.02%量程) |
| 直流模拟标准 电阻器 | TD1450 1uΩ～200Ω | 341750413 | 0.02级 |

4 试验条件：

环境温度： （19～21）℃

相对湿度： （40～70）%

试验地点：各装置所在实验室

5试验内容

5.1 电流示值误差试验

5.1.1电流示值误差试验

对0.02级直流分流器检定装置进行电流示值误差试验，A企业（装置型号TD2100），A企业（装置型号TD1540）,C企业（装置型号PTC-8180A）。

- A1直流电流检测：

| 量程 | 示值（mA） | 实际值（mA） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500mA | 250.011 | 250.017 | -0.002 |
|  | 500.001 | 500.020 | -0.004 |

| 量程 | 示值（A） | 实际值（A） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | 0.50004 | 0.50002 | 0.004 |
|  | 0.99998 | 0.99997 | 0.001 |
| 2A | 1.00000 | 0.99997 | 0.003 |
|  | 1.99996 | 1.99997 | -0.001 |
| 5A | 2.49991 | 2.49995 | -0.002 |
|  | 4.99989 | 4.99994 | -0.001 |
| 10A | 5.00002 | 4.99989 | 0.003 |
|  | 10.0000 | 10.0001 | -0.001 |
| 20A | 10.0001 | 10.0004 | -0.003 |
|  | 19.9999 | 20.0002 | -0.001 |
| 50A | 25.0002 | 24.9995 | 0.003 |
|  | 49.9999 | 49.9997 | 0.000 |
| 100A | 19.9981 | 19.9992 | -0.005 |
|  | 39.9993 | 39.9996 | -0.001 |
|  | 49.9980 | 49.9953 | 0.005 |
|  | 79.9985 | 79.9981 | -0.001 |
|  | 99.9982 | 99.9966 | 0.002 |
| 200A | 99.9997 | 99.9973 | 0.002 |
|  | 200.006 | 199.998 | 0.004 |
| 500A | 250.004 | 249.994 | 0.004 |
|  | 500.008 | 500.005 | 0.001 |

直流电流测量结果的相对扩展不确定度为Urel = 0.012%， k=2

2)A4直流电流检测：

| 量程 | 示值（A） | 实际值（A） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5A | 2.50005 | 2.50009 | -0.002 |
|  | 4.99998 | 5.00009 | -0.002 |
| 10A | 5.00019 | 5.00012 | 0.001 |
|  | 10.0000 | 10.0002 | -0.002 |
| 20A | 10.0005 | 10.0006 | -0.001 |
|  | 19.9990 | 19.9994 | -0.002 |
| 50A | 24.9976 | 24.9973 | 0.001 |
|  | 49.9950 | 49.9959 | -0.002 |
| 100A | 19.9992 | 19.9999 | -0.004 |
|  | 39.9991 | 39.9997 | -0.002 |
|  | 49.9990 | 49.9998 | -0.002 |
|  | 79.9989 | 80.0013 | -0.003 |
|  | 100.003 | 100.005 | -0.002 |
| 200A | 99.9956 | 100.000 | -0.004 |
|  | 199.993 | 200.001 | -0.004 |
| 500A | 249.994 | 249.994 | 0.000 |
|  | 499.993 | 499.998 | -0.001 |

直流电流测量结果的相对扩展不确定度为Urel =0.012%， k=2

3)C1直流电流检测：

| 量程（mA） | 示值（mA） | 实际值（mA） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 250.000 | 250.018 | -0.007 |
|  | 500.000 | 500.032 | -0.006 |
| 量程（A） | 示值（A） | 实际值（A） | 相对误差（%） |
| 1 | 0.80000 | 0.80006 | -0.007 |
|  | 1.00000 | 0.99997 | 0.003 |
| 5 | 2.50000 | 2.50022 | -0.009 |
|  | 5.00000 | 5.00062 | -0.012 |
| 10 | 8.00000 | 8.00063 | -0.008 |
|  | 10.0000 | 10.0008 | -0.008 |
| 50 | 25.0000 | 25.0019 | -0.008 |
|  | 50.0000 | 50.0044 | -0.009 |
| 100 | 20.0000 | 20.0016 | -0.008 |
|  | 40.0007 | 40.0019 | -0.003 |
|  | 50.0008 | 50.0018 | -0.002 |
|  | 80.0000 | 80.0062 | -0.008 |
|  | 100.000 | 100.008 | -0.008 |
| 500 | 250.000 | 250.019 | -0.008 |
|  | 500.000 | 500.024 | -0.005 |

直流电流测量结果的相对扩展不确定度为Urel =0.012%， k=2

5.1.2对0.05级直流分流器检定装置进行电流示值误差试验，A企业（装置型号TD2100），A企业（装置型号TD2150）, A企业（装置型号TD1540）,B企业（装置型号XL-9021T6）,C企业（装置型号PTC-8180A）,D企业（装置型号ZLY-1A）。

1)A2直流电流检测：

| 量程 | 标准值（mA） | 显示值（mA） | 相对误差（%） | 量程 | 标准值（A） | 显示值（A） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500mA | 250.000 | 250.020 | 0.008 | 50A | 24.9992 | 24.9990 | -0.001 |
|  | 499.991 | 499.993 | 0.000 |  | 50.0010 | 49.9997 | -0.003 |
| 量程 | 标准值（A） | 显示值（A） | 相对误差（%） | 100A | 19.9992 | 19.9999 | -0.004 |
| 1A | 0.49938 | 0.49945 | 0.014 |  | 39.9991 | 39.9997 | -0.002 |
|  | 0.99985 | 0.99948 | -0.037 |  | 49.9990 | 49.9998 | -0.002 |
| 2A | 1.49954 | 1.49968 | 0.009 |  | 79.9995 | 80.0006 | 0.001 |
|  | 1.99980 | 1.99991 | 0.006 |  | 100.002 | 99.9995 | -0.003 |
| 5A | 2.49987 | 2.49977 | -0.004 | 200A | 150.001 | 149.999 | -0.001 |
|  | 4.99985 | 4.99994 | 0.002 |  | 200.005 | 200.000 | -0.002 |
| 10A | 4.99984 | 4.99991 | 0.001 | 500A | 250.001 | 249.994 | -0.003 |
|  | 9.99982 | 9.99997 | 0.002 |  | 500.045 | 499.994 | -0.010 |
| 20A | 14.9992 | 14.9997 | 0.003 | /. | / | / | / |
|  | 19.9993 | 19.9997 | 0.002 |  | / | / | / |
| 量程 | 标准值（kA） | 显示值（kA） | 相对误差（%） | 量程 | 标准值（kA） | 显示值（kA） | 相对误差（%） |
| 1kA | 0.50000 | 0.499986 | -0.014 | / | / | / | / |
|  | 1.00001 | 1.99992 | -0.004 |  | / | / | / |

直流电流测量结果的相对扩展不确定度为Urel=0.012%， k=2

2)A3直流电流检测：

| 量程 |  | 示值（mA） |  | 实际值（mA） |  | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500mA |  | 250.017 |  | 250.010 |  | 0.003 |
|  |  | 499.995 |  | 499.981 |  | 0.003 |
| 量程 | 示值（A） |  | 实际值（A） |  | 相对误差（%） |  |
| 1A | 0.500017 |  | 0.500007 |  | 0.002 |  |
|  | 1.00004 |  | 1.00003 |  | 0.001 |  |
| 2A | 1.00012 |  | 1.00005 |  | 0.007 |  |
|  | 1.99981 |  | 1.99980 |  | 0.001 |  |
| 5A | 2.50015 |  | 2.50004 |  | 0.004 |  |
|  | 5.00004 |  | 5.00001 |  | 0.001 |  |
| 10A | 5.00019 |  | 5.00007 |  | 0.002 |  |
|  | 10.0002 |  | 10.0005 |  | -0.003 |  |
| 20A | 10.0001 |  | 10.0001 |  | 0.000 |  |
|  | 19.9959 |  | 19.9964 |  | -0.003 |  |
| 50A | 24.9985 |  | 24.9987 |  | -0.001 |  |
|  | 49.9854 |  | 49.9848 |  | 0.001 |  |
| 100A | 19.9993 |  | 19.9997 |  | 0.002 |  |
|  | 39.9991 |  | 39.9997 |  | -0.002 |  |
|  | 49.9623 |  | 49.9622 |  | 0.000 |  |
|  | 80.0000 |  | 80.0062 |  | -0.008 |  |
|  | 99.9637 |  | 99.9636 |  | 0.000 |  |
| 200A | 99.9002 |  | 99.8988 |  | 0.001 |  |
|  | 199.900 |  | 199.897 |  | 0.002 |  |
| 500A | 249.864 |  | 249.848 |  | 0.006 |  |
|  | 499.811 |  | 499.787 |  | 0.005 |  |

直流电流测量结果的相对扩展不确定度为Urel =0.012%， k=2

3)A5直流电流检测：

| 量程 | 示值（A） | 实际值（A） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5A | 2.50010 | 2.50013 | -0.001 |
|  | 5.00000 | 5.00012 | -0.002 |
| 10A | 5.00008 | 5.00012 | -0.001 |
|  | 9.99995 | 10.0002 | -0.002 |
| 20A | 9.99991 | 10.0004 | -0.005 |
|  | 19.9999 | 20.0008 | -0.004 |
| 50A | 25.0001 | 25.0009 | -0.003 |
|  | 49.9954 | 49.9974 | -0.004 |
| 100A | 19.9959 | 19.9964 | -0.003 |
|  | 39.9993 | 39.9997 | -0.001 |
|  | 50.0002 | 50.0025 | -0.005 |
|  | 80.0008 | 80.0016 | -0.001 |
|  | 100.003 | 100.006 | -0.003 |
| 200A | 99.9975 | 100.001 | -0.003 |
|  | 199.985 | 199.993 | -0.004 |
| 500A | 249.990 | 249.995 | -0.002 |
|  | 499.965 | 499.980 | -0.003 |

直流电流测量结果的相对扩展不确定度为Urel = 0.014%， k=2

4)B1直流电流检测：

| 量程（mA） | 输出（%） | 实际值（mA） |
| --- | --- | --- |
| 200 | 50 | 100.001 |
|  | 100 | 200.010 |
| 量程（A） | 输出（%） | 实际值（A） |
| 1 | 50 | 0.49994 |
|  | 100 | 0.99992 |
| 5 | 50 | 2.50016 |
|  | 100 | 5.00039 |
| 10 | 80 | 8.00065 |
|  | 100 | 10.0008 |
| 15 | 80 | 12.0007 |
|  | 100 | 15.0004 |
| 60 | 50 | 30.0043 |
|  | 100 | 60.0003 |
| 100 | 20 | 19.9996 |
|  | 40 | 39.9998 |
|  | 50 | 50.0009 |
|  | 80 | 79.9999 |
|  | 100 | 100.001 |
| 500 | 50 | 250.030 |
|  | 100 | 500.022 |

直流电流测量结果的相对扩展不确定度为Urel = 0.016%， k=2

5)C2直流电流检测：

| 量程 | 示值（mA） | 实际值（mA） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500mA | 299.995 | 300.010 | -0.005 |
|  | 499.984 | 500.013 | -0.006 |
| 量程 | 示值（A） | 实际值（A） | 相对误差（%） |
| 1A | 0.49995 | 0.50002 | -0.014 |
|  | 0.99988 | 1.00006 | -0.018 |
| 5A | 2.49965 | 2.49995 | -0.012 |
|  | 4.99968 | 4.99989 | -0.004 |
| 10A | 5.99975 | 5.99986 | -0.002 |
|  | 10.0005 | 9.99989 | 0.006 |
| 20A | 11.9984 | 11.9992 | -0.007 |
|  | 19.9979 | 19.9988 | -0.005 |
| 50A | 29.9969 | 29.9982 | -0.004 |
|  | 49.9978 | 49.9966 | 0.002 |
| 100A | 20.0013 | 20.0005 | 0.003 |
|  | 40.0003 | 40.0012 | -0.002 |
|  | 59.9992 | 59.9980 | 0.002 |
|  | 80.0017 | 80.0032 | 0.002 |
|  | 99.9980 | 99.9923 | 0.006 |
| 200A | 120.001 | 120.015 | -0.012 |
|  | 200.003 | 200.016 | -0.006 |
| 500A | 299.972 | 300.003 | -0.010 |
|  | 499.979 | 500.005 | -0.005 |

直流电流测量结果的相对扩展不确定度为Urel = 0.014%， k=2

6)D1直流电流检测：

| 示值（A） | 实际值（A） | 相对误差（%） | 稳定度（%/2min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.005 | 10.006 | -0.009 | 0.0019 |
| 50.023 | 50.024 | -0.002 | 0.0018 |
| 60.011 | 60.009 | 0.003 | 0.0018 |
| 99.709 | 99.708 | 0.001 | 0.0018 |
| 150.012 | 150.009 | 0.002 | 0.0017 |
| 200.034 | 200.028 | 0.003 | 0.0017 |
| 250.015 | 250.009 | 0.002 | 0.0017 |
| 300.120 | 300.126 | -0.002 | 0.0016 |
| 350.132 | 350.126 | 0.002 | 0.0016 |
| 400.137 | 400.129 | 0.002 | 0.0016 |
| 450.125 | 450.116 | 0.002 | 0.0016 |
| 500.538 | 500.526 | 0.002 | 0.0016 |
| 550.522 | 550.510 | 0.002 | 0.0016 |
| 600.050 | 600.038 | 0.002 | 0.0016 |

直流电流测量结果的相对扩展不确定度为Urel = 0.010%， k=2

试验结论：

按规范条款5规定得出如下试验结论：

直流电流检测0.02级（A1、A4、C1）、0.05级（A2、A3、A5、B1、C2、D1）9台直流分流器检定装置均符合要求。

5.2 电流短期稳定性

5.2.1对0.02级直流分流器检定装置进行电流短期稳定性试验，A企业（装置型号TD2100），A企业（装置型号TD1540）,C企业（装置型号PTC-8180A）。1)A1电流稳定性:

| 示值 | 稳定度（%/1min） |
| --- | --- |
| 1mA | 0.0004 |
| 2mA | 0.0006 |
| 5mA | 0.0008 |
| 10mA | 0.0008 |
| 20mA | 0.0010 |
| 50mA | 0.0011 |
| 100mA | 0.0016 |
| 200mA | 0.0010 |
| 500mA | 0.0008 |
| 1A | 0.0010 |
| 2A | 0.0009 |
| 5A | 0.0009 |
| 10A | 0.0014 |
| 20A | 0.0021 |
| 50A | 0.0022 |
| 100A | 0.0023 |
| 200A | 0.0018 |
| 500A | 0.0022 |

2)A4电流稳定性:

| 示值 | 稳定度（%/1min） |
| --- | --- |
| 5A | 0.0009 |
| 10A | 0.0016 |
| 20A | 0.0023 |
| 50A | 0.0022 |
| 100A | 0.0023 |
| 200A | 0.0018 |
| 500A | 0.0025 |

3)C1电流稳定性:

| 量程 | 稳定度（%/min） |
| --- | --- |
| 10mA | 0.0008 |
| 100mA | 0.0008 |
| 1A | 0.0012 |
| 10A | 0.0010 |
| 100A | 0.0009 |
| 500A | 0.0011 |

5.2.2对0.05级直流分流器检定装置进行电流短期稳定性试验，A企业（装置型号TD2100），A企业（装置型号TD2150）, A企业（装置型号TD1540）,B企业（装置型号XL-9021T6）,C企业（装置型号PTC-8180A）,D企业（装置型号ZLY-1A）。

1)A2电流稳定性:

| 示值 | 稳定度（%/1min） |
| --- | --- |
| 1mA | 0.0008 |
| 2mA | 0.0007 |
| 5mA | 0.0008 |
| 10mA | 0.0010 |
| 20mA | 0.0007 |
| 50mA | 0.0011 |
| 100mA | 0.0016 |
| 200mA | 0.0009 |
| 500mA | 0.0008 |
| 1A | 0.0017 |
| 2A | 0.0012 |
| 5A | 0.0020 |
| 10A | 0.0012 |
| 20A | 0.0022 |
| 50A | 0.0032 |
| 100A | 0.0016 |
| 200A | 0.0018 |
| 500A | 0.0022 |

2)A3电流稳定性:

| 示值 | 稳定度（%/1min） |
| --- | --- |
| 1A | 0.0017 |
| 2A | 0.0014 |
| 5A | 0.0023 |
| 10A | 0.0016 |
| 20A | 0.0022 |
| 50A | 0.0032 |
| 100A | 0.0019 |
| 200A | 0.0018 |
| 500A | 0.0023 |

3)A5电流稳定性:

| 量程（A） | 稳定度（%/1min） |
| --- | --- |
| 5 | 0.003 |
| 10 | 0.002 |
| 20 | 0.002 |
| 50 | 0.003 |
| 100 | 0.003 |
| 200 | 0.002 |
| 500 | 0.003 |

4)B1电流稳定性:

| 量程（A） | 稳定度（%/1min） |
| --- | --- |
| 1 | 0.008 |
| 5 | 0.006 |
| 10 | 0.002 |
| 15 | 0.004 |
| 60 | 0.005 |
| 100 | 0.006 |
| 500 | 0.009 |

5)C2电流稳定性:

| 示值 | 稳定度（%/1min） |
| --- | --- |
| 1A | 0.004 |
| 2A | 0.005 |
| 5A | 0.003 |
| 10A | 0.003 |
| 20A | 0.002 |
| 50A | 0.003 |
| 100A | 0.004 |
| 200A | 0.008 |
| 500A | 0.009 |

6) D1电流稳定性:

| 量程（A） | 稳定度（%/1min） |
| --- | --- |
| 5 | 0.006 |
| 10 | 0.005 |
| 20 | 0.004 |
| 50 | 0.003 |
| 100 | 0.005 |
| 200 | 0.006 |
| 500 | 0.005 |

试验结论：

电流稳定性试验0.02级（A1、A4、C1）、0.05级（A2、A3、A5、B1、C2、D1）9台直流分流器检定装置均符合电流短期稳定性的要求。

5.3电流纹波系数

5.3.1对0.02级直流分流器检定装置进行电流纹波系数试验，A企业（装置型号TD2100），A企业（装置型号TD1540）,C企业（装置型号PTC-8180A）。

1)A1电流纹波系数:

| 示值 | 纹波 | 纹波系数（%） |
| --- | --- | --- |
| 1mA | 2.2µA | 0.22 |
| 2mA | 19.3µA | 0.97 |
| 5mA | 19.9µA | 0.40 |
| 10mA | 7.7µA | 0.08 |
| 20mA | 43.0µA | 0.22 |
| 50mA | 42.5µA | 0.09 |
| 100mA | 44.3µA | 0.04 |
| 200mA | 324.5µA | 0.16 |
| 500mA | 418.6µA | 0.08 |
| 1A | 603.4µA | 0.06 |
| 2A | 5.0mA | 0.25 |
| 5A | 5.2mA | 0.10 |
| 10A | 22.3mA | 0.22 |
| 20A | 23.8mA | 0.12 |
| 50A | 83.5mA | 0.17 |
| 100A | 155.3mA | 0.16 |
| 200A | 196.8mA | 0.10 |
| 500A | 259.0mA | 0.05 |

2)A4电流纹波系数:

| 示值 | 纹波 | 纹波系数（%） |
| --- | --- | --- |
| 5A | 5.5mA | 0.11 |
| 10A | 23.6mA | 0.24 |
| 20A | 26.9mA | 0.13 |
| 50A | 86.4mA | 0.17 |
| 100A | 155.3mA | 0.16 |
| 200A | 204.6mA | 0.10 |
| 500A | 276.0mA | 0.06 |

3)C1电流纹波系数:

| 量程 | 纹波 | 纹波系数（%） |
| --- | --- | --- |
| 10mA | 32.4μA | 0.32 |
| 100mA | 293.7μA | 0.29 |
| 1A | 1.3mA | 0.13 |
| 10A | 14.5mA | 0.14 |
| 100A | 144.9mA | 0.14 |
| 500A | 279.2mA | 0.06 |

5.3.2对0.05级直流分流器检定装置进行电流纹波试验，A企业（装置型号TD2100），A企业（装置型号TD2150）, A企业（装置型号TD1540）,B企业（装置型号XL-9021T6）,C企业（装置型号PTC-8180A）,D企业（装置型号ZLY-1A）。

1)A2电流纹波系数:

| 示值 | 纹波 | 纹波系数（%） |
| --- | --- | --- |
| 1mA | 642.9nA | 0.01 |
| 2mA | 2.8µA | 0.14 |
| 5mA | 4.5µA | 0.09 |
| 10mA | 3.6µA | 0.04 |
| 20mA | 44.2µA | 0.22 |
| 50mA | 39.5µA | 0.08 |
| 100mA | 34.7µA | 0.03 |
| 200mA | 117.8µA | 0.06 |
| 500mA | 208.3µA | 0.04 |
| 1A | 177.5µA | 0.02 |
| 2A | 1.8mA | 0.09 |
| 5A | 13.8mA | 0.28 |
| 10A | 7.6mA | 0.08 |
| 20A | 17.9mA | 0.09 |
| 50A | 19.5mA | 0.04 |
| 100A | 81.6mA | 0.08 |
| 200A | 79.5mA | 0.04 |
| 500A | 247.8mA | 0.05 |

2)A3电流纹波系数:

| 示值 | 纹波 | 纹波系数（%） |
| --- | --- | --- |
| 1A | 179.6µA | 0.02 |
| 2A | 1.9mA | 0.09 |
| 5A | 14.9mA | 0.30 |
| 10A | 9.6mA | 0.10 |
| 20A | 19.9mA | 0.10 |
| 50A | 19.5mA | 0.04 |
| 100A | 81.6mA | 0.08 |
| 200A | 79.5mA | 0.04 |
| 500A | 256.8mA | 0.05 |

3)A5电流纹波系数:

| 量程（A） | 纹波（mA） | 纹波系数（%） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.7 | 0.09 |
| 10 | 5.2 | 0.05 |
| 20 | 7.9 | 0.04 |
| 50 | 6.8 | 0.01 |
| 100 | 9.8 | 0.01 |
| 200 | 11.5 | 0.01 |
| 500 | 29.4 | 0.01 |

4)B1电流纹波系数:

| 量程（A） | 纹波（mA） | 纹波系数（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 0.10 |
| 5 | 5.9 | 0.11 |
| 10 | 6.3 | 0.06 |
| 15 | 8.6 | 0.05 |
| 60 | 7.9 | 0.01 |
| 100 | 10.3 | 0.01 |
| 500 | 30.9 | 0.01 |

5)C2电流纹波系数:

| 示值 | 纹波 | 纹波系数（%） |
| --- | --- | --- |
| 1A | 177.5µA | 0.02 |
| 2A | 1.8mA | 0.09 |
| 5A | 13.8mA | 0.28 |
| 10A | 7.6mA | 0.08 |
| 20A | 17.9mA | 0.09 |
| 50A | 19.5mA | 0.04 |
| 100A | 81.6mA | 0.08 |
| 200A | 79.5mA | 0.04 |
| 500A | 247.8mA | 0.05 |

6)D1电流纹波系数:

| 量程（A） | 纹波（mA） | 纹波系数（%） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 6.7 | 0.13 |
| 10 | 7.2 | 0.07 |
| 20 | 9.9 | 0.05 |
| 50 | 11.8 | 0.02 |
| 100 | 14.8 | 0.01 |
| 200 | 16.5 | 0.01 |
| 500 | 37.4 | 0.01 |

试验结论：

直流电流纹波试验0.02级（A1、A4、C1）、0.05级（A2、A3、A5、B1、C2、D1）9台直流分流器检定装置均符合纹波系数的要求。

5.4 变比示值误差试验：

5.4.1对0.02级直流分流器检定装置进行变比示值误差试验，A企业（装置型号TD2100），A企业（装置型号TD1540）,C企业（装置型号PTC-8180A）。

1）A1变比示值误差:

| 量程(A) | 单位 | 示值 | 实际值 | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | A/V | 499.850 | 500.000 | -0.030% |
|  | A/V | 4.99910 | 5.00000 | -0.018% |
| 10A | A/V | 999.670 | 1000.00 | -0.033% |
|  | A/V | 9.99790 | 10.00000 | -0.021% |
| 20A | kA/V | 2.00066 | 2.00000 | 0.033% |
|  | A/V | 20.0038 | 20.0000 | 0.019% |
| 50A | kA/V | 4.99825 | 5.00000 | -0.035% |
|  | A/V | 49.9890 | 50.0000 | -0.022% |
| 100A | kA/V | 99.9880 | 100.000 | -0.012% |
|  | kA/V | 9.99850 | 10.0000 | -0.015% |
|  | A/V | 999.740 | 1000.00 | -0.026% |
|  | A/V | 199.958 | 200.000 | -0.021% |
|  | A/V | 99.9810 | 100.000 | -0.019% |
| 200A | kA/V | 20.0062 | 20.0000 | 0.031% |
|  | A/V | 200.032 | 200.000 | 0.016% |
| 500A | kA/V | 49.9865 | 50.0000 | -0.027% |
|  | A/V | 499.930 | 500.000 | -0.014% |

2）A4变比示值误差:

| 量程(A) | 单位 | 示值 | 实际值 | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | A/V | 499.825 | 500.000 | -0.035 |
|  | A/V | 4.99910 | 5.00000 | -0.018 |
| 10A | A/V | 999.690 | 1000.00 | -0.031 |
|  | A/V | 9.99850 | 10.0000 | -0.015 |
| 20A | kA/V | 1.99934 | 2.00000 | -0.033 |
|  | A/V | 19.9966 | 20.0000 | -0.017 |
| 50A | kA/V | 4.99855 | 5.00000 | -0.029 |
|  | A/V | 49.9910 | 50.0000 | -0.018 |
| 100A | kA/V | 99.9251 | 100.000 | -0.075 |
|  | kA/V | 9.99590 | 10.0000 | -0.041 |
|  | A/V | 999.780 | 1000.00 | -0.022 |
|  | A/V | 199.962 | 200.000 | -0.019 |
|  | A/V | 99.9860 | 100.000 | -0.014 |
| 200A | kA/V | 19.9932 | 20.0000 | -0.034 |
|  | A/V | 199.958 | 200.000 | -0.021 |
| 500A | kA/V | 49.9835 | 50.0000 | -0.033 |
|  | A/V | 499.905 | 500.000 | -0.019 |

3）C1变比示值误差:

| 量程(A) | 单位 | 示值 | 实际值 | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | A/V | 500.165 | 500.000 | 0.033 |
|  | A/V | 5.00085 | 5.00000 | 0.017 |
| 10A | A/V | 1000.29 | 1000.00 | 0.029 |
|  | A/V | 10.0016 | 10.0000 | 0.016 |
| 20A | kA/V | 1.99938 | 2.00000 | -0.031 |
|  | A/V | 19.9962 | 20.0000 | -0.019 |
| 50A | kA/V | 5.00205 | 5.00000 | 0.041 |
|  | A/V | 50.0110 | 50.0000 | 0.022 |
| 100A | kA/V | 99.9191 | 100.000 | -0.081 |
|  | kA/V | 9.99550 | 10.0000 | -0.045 |
|  | A/V | 999.670 | 1000.00 | -0.033 |
|  | A/V | 199.948 | 200.000 | -0.026 |
|  | A/V | 99.9780 | 100.000 | -0.022 |
| 200A | kA/V | 20.0074 | 20.0000 | 0.037 |
|  | A/V | 200.042 | 200.000 | 0.021 |
| 500A | kA/V | 49.9855 | 50.0000 | -0.029 |
|  | A/V | 499.915 | 500.000 | -0.017 |

5.4.2对0.05级直流分流器检定装置进行变比示值误差试验，A企业（装置型号TD2100），A企业（装置型号TD2150）, A企业（装置型号TD1540）,B企业（装置型号XL-9021T6）,C企业（装置型号PTC-8180A）,D企业（装置型号ZLY-1A）。

1）A2变比示值误差:

| 量程(A) | 单位 | 示值 | 实际值 | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | A/V | 500.145 | 500.000 | 0.029 |
|  | A/V | 5.00080 | 5.00000 | 0.016 |
| 10A | A/V | 1000.33 | 1000.00 | 0.033 |
|  | A/V | 10.0032 | 10.0000 | 0.032 |
| 20A | kA/V | 2.00074 | 2.00000 | 0.037 |
|  | A/V | 20.0044 | 20.0000 | 0.022 |
| 50A | kA/V | 4.99810 | 5.00000 | -0.038 |
|  | A/V | 49.9905 | 50.0000 | -0.019 |
| 100A | kA/V | 100.082 | 100.000 | 0.082 |
|  | kA/V | 10.0035 | 10.0000 | 0.035 |
|  | A/V | 1000.22 | 1000.00 | 0.022 |
|  | A/V | 200.038 | 200.000 | 0.019 |
|  | A/V | 100.015 | 100.000 | 0.015 |
| 200A | kA/V | 20.0058 | 20.0000 | 0.029 |
|  | A/V | 200.034 | 200.000 | 0.017 |
| 500A | kA/V | 50.0125 | 50.0000 | 0.025 |
|  | A/V | 500.080 | 500.000 | 0.016 |

2）A3变比示值误差:

| 量程(A) | 单位 | 示值 | 实际值 | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | A/V | 499.875 | 500.000 | -0.025 |
|  | A/V | 4.99920 | 5.00000 | -0.016 |
| 10A | A/V | 999.690 | 1000.00 | -0.031 |
|  | A/V | 9.99790 | 10.0000 | -0.021 |
| 20A | A/V | 2.00064 | 2.00000 | 0.032 |
|  | A/V | 20.0038 | 20.0000 | 0.019 |
| 50A | kA/V | 5.00140 | 5.00000 | 0.028 |
|  | A/V | 50.0090 | 50.0000 | 0.018 |
| 100A | kA/V | 100.092 | 100.000 | 0.092 |
|  | A/V | 10.0035 | 10.0000 | 0.035 |
|  | kA/V | 1000.24 | 1000.00 | 0.024 |
|  | kA/V | 200.034 | 200.000 | 0.017 |
|  | A/V | 100.013 | 100.000 | 0.013 |
| 200A | A/V | 19.9950 | 20.0000 | -0.025 |
|  | A/V | 199.964 | 200.000 | -0.018 |
| 500A | kA/V | 49.9855 | 50.0000 | -0.029 |
|  | A/V | 499.910 | 500.000 | -0.018 |

3）A5变比示值误差:

| 量程(A) | 单位 | 示值 | 实际值 | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | A/V | 500.155 | 500.000 | 0.031 |
|  | A/V | 5.00095 | 5.00000 | 0.019 |
| 10A | A/V | 999.750 | 1000.00 | -0.025 |
|  | A/V | 9.99830 | 10.0000 | -0.017 |
| 20A | kA/V | 1.99946 | 2.00000 | -0.027 |
|  | A/V | 19.9968 | 20.0000 | -0.016 |
| 50A | kA/V | 5.00155 | 5.00000 | 0.031 |
|  | A/V | 50.0095 | 50.0000 | 0.019 |
| 100A | kA/V | 99.9121 | 100.000 | -0.088 |
|  | kA/V | 9.99700 | 10.0000 | -0.030 |
|  | A/V | 999.760 | 1000.00 | -0.024 |
|  | A/V | 199.958 | 200.000 | -0.021 |
|  | A/V | 99.9820 | 100.000 | -0.018 |
| 200A | kA/V | 20.0058 | 20.0000 | 0.029 |
|  | A/V | 200.030 | 200.000 | 0.015 |
| 500A | kA/V | 50.0165 | 50.0000 | 0.033 |
|  | A/V | 500.100 | 500.000 | 0.020 |

4）B1变比示值误差:

| 量程(A) | 单位 | 示值 | 实际值 | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | A/V | 500.160 | 500.000 | 0.032 |
|  | A/V | 5.00105 | 5.00000 | 0.021 |
| 10A | A/V | 1000.23 | 1000.00 | 0.023 |
|  | A/V | 10.0015 | 10.0000 | 0.015 |
| 20A | kA/V | 2.00070 | 2.00000 | 0.035 |
|  | A/V | 20.0044 | 20.0000 | 0.022 |
| 50A | kA/V | 4.99825 | 5.00000 | -0.035 |
|  | A/V | 49.9900 | 50.0000 | -0.020 |
| 100A | kA/V | 100.081 | 100.000 | 0.081 |
|  | kA/V | 10.0031 | 10.0000 | 0.031 |
|  | A/V | 1000.24 | 1000.00 | 0.024 |
|  | A/V | 200.038 | 200.000 | 0.019 |
|  | A/V | 100.015 | 100.000 | 0.015 |
| 200A | kA/V | 19.9938 | 20.0000 | -0.031 |
|  | A/V | 199.964 | 200.000 | -0.018 |
| 500A | kA/V | 50.0155 | 50.0000 | 0.031 |
|  | A/V | 500.080 | 500.000 | 0.016 |

5）C2变比示值误差:

| 量程(A) | 单位 | 示值 | 实际值 | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | A/V | 499.855 | 500.000 | -0.029 |
|  | A/V | 4.99910 | 5.00000 | -0.018 |
| 10A | A/V | 999.730 | 1000.00 | -0.027 |
|  | A/V | 9.99840 | 10.0000 | -0.016 |
| 20A | kA/V | 1.99938 | 2.00000 | -0.031 |
|  | A/V | 19.9958 | 20.0000 | -0.021 |
| 50A | kA/V | 5.00155 | 5.00000 | 0.031 |
|  | A/V | 50.0085 | 50.0000 | 0.017 |
| 100A | kA/V | 99.9151 | 100.000 | -0.085 |
|  | kA/V | 9.99680 | 10.0000 | -0.032 |
|  | A/V | 999.790 | 1000.00 | -0.021 |
|  | A/V | 199.966 | 200.000 | -0.017 |
|  | A/V | 99.9870 | 100.000 | -0.013 |
| 200A | kA/V | 20.0070 | 20.0000 | 0.035 |
|  | A/V | 200.044 | 200.000 | 0.022 |
| 500A | kA/V | 49.9820 | 50.0000 | -0.036 |
|  | A/V | 499.905 | 500.000 | -0.019 |

6）D1变比示值误差:

| 量程(A) | 单位 | 示值 | 实际值 | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | A/V | 500.165 | 500.000 | 0.033 |
|  | A/V | 5.00095 | 5.00000 | 0.019 |
| 10A | A/V | 1000.29 | 1000.00 | 0.029 |
|  | A/V | 10.0018 | 10.0000 | 0.018 |
| 20A | kA/V | 1.99942 | 2.00000 | -0.029 |
|  | A/V | 19.9966 | 20.0000 | -0.017 |
| 50A | kA/V | 4.99840 | 5.00000 | -0.032 |
|  | A/V | 49.9910 | 50.0000 | -0.018 |
| 100A | kA/V | 100.084 | 100.000 | 0.084 |
|  | kA/V | 10.0031 | 10.0000 | 0.031 |
|  | A/V | 1000.22 | 1000.00 | 0.022 |
|  | A/V | 200.038 | 200.000 | 0.019 |
|  | A/V | 100.015 | 100.000 | 0.015 |
| 200A | kA/V | 19.9940 | 20.0000 | -0.030 |
|  | A/V | 199.964 | 200.000 | -0.018 |
| 500A | kA/V | 50.0165 | 50.0000 | 0.033 |
|  | A/V | 500.085 | 500.000 | 0.017 |

试验结论：

变比示值误差试验0.02级（A1、A4、C1）、0.05级（A2、A3、A5、B1、C2、D1）9台直流分流器检定装置均符合变比示值误差的要求。

6 试验结论

试验验证结果表明直流分流器检定装置校准规范对于直流分流器检定装置的校准技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。

7 试验时间和人员

验证时间：2022年10月～2025年06月

试验人员：罗颖、谢小军、李华

附件1

直流分流器检定装置试验统计表

| 生产企业 | 型号规格 | 等级 | 出厂编号 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TD2100 | 0.02级 | 1210301761 | 陕西能源研究院有限公司 |
|  | TD2100 | 0.05级 | 3417517591 | 安徽明生康新能源有限公司 |
|  | TD2100 | 0.05级 | 2120245731 | 国网北京市电力有限公司 |
|  | TD2100 | 0.05级 | 2118090901 | 国网甘肃省电力有限公司 |
|  | TD2100 | 0.05级 | 2118051301 | 国网江西省电力有限公司 |
|  | TD2150 | 0.05级 | 2118375381 | 国网天津市电力有限公司 |
|  | TD1540 | 0.02级 | 1211605601 | 苏州市计量院 |
|  | TD1540 | 0.05级 | 1205219261 | 蚌埠市双环电子集团股份有限公司 |
|  | TD1540 | 0.05级 | 2119509222 | 蚌埠市伟创远东电子有限公司 |
|  | TD1540 | 0.05级 | 2120319111 | 上海开步电子有限公司 |
|  | TD1540 | 0.05级 | 1211605591 | 常熟市计量测试所 |
| B | XL-9021T6 | 0.05级 | X017L12008 | 国网四川省电力有限公司科学研究院 |
| C | PTC-8180A | 0.02级 | 1811409 | 国网湖南电力有限公司电力科学研究院 |
|  | PTC-8180A | 0.05级 | 1911316 | 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 |
| D | ZLY-1A | 0.05级 | H17031 | 国网宁夏电科院 |

A企业:

0.02级装置1台,0.05级装置10台

B企业：

0.05级装置1台

C企业：

0.02级装置1台，0.05级装置1台

D企业：

0.05级装置1台

附件2

直流分流器检定装置现场试验图

国网福建省电力有限公司电力科学研究院实验室0.05级直流分流器检定装置

甘肃省电力公司实验室0.05级直流分流器检定装     四川省电力公司实验室0.05级直流分流器检定装置

陕西能源0.05级直流分流器检定装置             湖南省电力公司0.02级直流分流器检定装置

直流分流器检定装置试验仪器图

电流误差试验图                                  直流纹波试验图