- 交变磁场线圈校准规范

- 试验报告

国防科技工业弱磁专业计量站

二〇二五年八月

交变磁场线圈校准规范

试验报告

- 试验目的

选取2台交变磁场线圈（见表1～3）作为校准对象，按校准规范中规定的主要校准项目进行校准，验证该校准规范的正确性和可行性。

表1  交变磁场线圈基本信息

| 设备信息 | 设备名称 | 交变磁场线圈 | 型 号 | РЭТ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 送校单位 | 规范编写组 | 设备号 | 2# |
|  | 主要技术指标 | ≤10kHz | 制造厂 | 俄罗斯门捷列夫计量所 |

表2 交变磁场线圈基本信息

| 设备信息 | 设备名称 | 交变磁场线圈 | 型 号 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 送校准单位 | 规范编写组 | 设备号 | 2024141 |
|  | 主要技术指标 | ≤10kHz | 制造厂 | 中国船舶710所 |

表3 交变磁场线圈基本信息

| 设备信息 | 设备名称 | 交变磁场线圈 | 型 号 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 送校准单位 | 规范编写组 | 设备号 | 2024144 |
|  | 主要技术指标 | ≤10kHz | 制造厂 | 中国船舶710所 |

- 试验方法

试验中按《交变磁场线圈校准规范》中7.2.1条进行校准前的外观、绕组电阻、绝缘电阻等进行检查检查，按7.2.3条对交变磁场线圈的线圈常数校准进行验证，按7.2.4条对交变磁场线圈的磁场均匀度进行验证，按7.2.5条对交变磁场线圈的磁场线性度校准进行验证。。

- 3  试验所用设备

试验所用主要设备信息如表3所示。

表3 试验所用设备信息

| 名 称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 10Hz～10kHz弱磁场标准装置 （【2007】国防计标最高证D122号） | 磁场范围：1μT～1mT（10H～10kHz） 测量不确定度：Urel=0.086%（k=2） |
| 标准测量线圈 （3只） | 测量线圈常数：0.3Wb/T～3.3Wb/T（20Hz～10kHz） 最大允许误差±0.03% |
| 数字多用表 （3458A） | 交流电压：10mV～750V（10Hz～300kHz） 最大允许误差：±（0.007%读数+0.002%量程） 频率允差：±0.002% |
| 交变电流源 （非标） | 电流：0.1mA～1A（0.1Hz～10kHz） 电流允差：±0.015% 稳定性：0.01%/30min |
| 交直流分流器 （HT-8，3只） | 电流范围：1mA～1A 交直流转换差：0.008% |
| 交变磁强计 （Mag-03） | 0～100μT（DC～3kHz） 交变磁场：±0.5% 线性度：0.0015% |
| 标准互感器 （非标，4只） | 互感校准值U=0.01% |
| 分压电阻箱 （非标） | 分压电阻Ur=0.008%（k=2） |

4 试验条件

4.1 环境温度

18℃～23℃

4.2 相对湿度

60%～75%

4.3 供电电源

（220±22）V，（50±1）Hz。

4.4 干扰磁场

在校准区域周围不应有影响其正常工作的铁磁物质。

低频干扰磁场（工频除外）：≤0.5nT；工频干扰：≤0.5nT。

4.5 试验地点

国防科技工业弱磁专业计量站的108#实验室。

5 试验结果

5.1  外观和工作正常性

外观完好，无影响正常工作的机械损伤，各种功能标志齐全正确。

用电阻表测量各绕组的电阻值，无短路或断路。

用绝缘电阻表在500V下测量绝缘电阻，均＞500MΩ。

5.2  线圈常数

以РЭТ-1型交变磁场线圈作为试验对象。先将该交变磁场线圈送中国计量科学研究院进行校准，结果见表1。再在实验室用三种方法进行校准，结果见表2。

表1  中国计量科学研究院校准结果

| 频率（Hz） | 线圈常数（μT/A） | 相对不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |
| DC | 591.41 | 0.005% |
| 40 | 591.41 | 0.015% |
| 80 | 591.58 | 0.015% |
| 160 | 591.75 | 0.015% |
| 310 | 591.93 | 0.02% |
| 610 | 592.01 | 0.02% |
| 1000 | 592.20 | 0.025% |
| 3000 | 592.67 | 0.03% |
| 6000 | 593.45 | 0.035% |
| 9999 | 595.32 | 0.035% |

表2  本实验室校准结果

| 频率（Hz） | 直接感应法 | 感应补偿法 | 交变磁强计法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 595.46 | 595.53 | / |
| 7000 | 593.79 | 593.91 | / |
| 5000 | 593.02 | 593.05 | / |
| 3000 | 592.81 | 592.87 | 594.9 |
| 1000 | 592.34 | 592.26 | 593.6 |
| 500 | 591.99 | 591.92 | 592.7 |
| 160 | 591.85 | 591.75 | 592.3 |
| 测量不确定度（k=2） | 0.03% | 0.04% | 0.6% |

本实验室的直接感应法、感应补偿法的校准结果测量不确定度与中国计量科学研究院相近，在相同频率点的校准结果的En值不超过0.7，比对结果符合，具体见表3。

表3  与中国计量科学研究院的比对En值

| 频率（Hz） | 直接感应法 | 感应补偿法 |
| --- | --- | --- |
| 10000 | 0.51 | 0.66 |
| 3000 | 0.56 | 0.67 |
| 1000 | 0.61 | 0.21 |
| 160 | 0.50 | 0.08 |

本实验室的直接感应法与感应补偿法之间的En值不超过0.4，不同方法直接比对结果符合，具体见表4。

表4  直接感应法与感应补偿法的比对En值

| 频率（Hz） | En值 |
| --- | --- |
| 10000 | 0.24 |
| 7000 | 0.40 |
| 5000 | 0.10 |
| 3000 | 0.20 |
| 1000 | 0.27 |
| 500 | 0.24 |
| 160 | 0.34 |

交变磁强计法的测量不确定度较大，以测量不确定度较小的直接感应法作为参考值，其校准结果最大相对偏差为，均小于0.6%，符合要求，具体见表5。

表5  交变磁强计法与直接感应法的相对偏差

| 频率（Hz） | 相对偏差 |
| --- | --- |
| 3000 | 0.35% |
| 1000 | 0.21% |
| 500 | 0.12% |
| 160 | 0.08% |

5.3  磁场均匀度

以编号为2024141的交变磁场线圈为试验对象，开展球形均匀区的磁场均匀度验证，结果见表6。

表6  球形均匀区的磁场均匀度

| 位置 | KB/(μT/A) | 相对中心点偏差 | U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心点 | 16.852 | / | 0.01% |
| 后100mm | 16.858 | -0.04% |  |
| 前100mm | 16.837 | -0.09% |  |
| 左100mm | 16.843 | -0.06% |  |
| 下100mm | 16.849 | -0.02% |  |
| 上100mm | 16.852 | 0.00% |  |
| 右100mm | 16.846 | -0.04% |  |

表6  螺线管形均匀区的磁场均匀度

| 位置 | KB/(μT/A) | 相对中心点偏差 | U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 后250mm | 67.041 | 0.22% | 0.01% |
| 后125mm | 66.980 | 0.12% |  |
| 中心 | 66.897 | / |  |
| 前125mm | 66.897 | 0.00% |  |
| 前250mm | 66.930 | 0.05% |  |

5.4  磁场线性度

以编号为2024141的交变磁场线圈为试验对象，在屏蔽筒内开展磁场线性度验证，结果见表6。

表 1 无矩线圈在磁屏蔽筒内的磁场非线性

| 电流 I / mA | 测量线圈输出 U / mV | 非线性 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 | -0.01% |
| 200.07 | 1547.8 | -0.02% |
| 400.04 | 3099.6 | 0.04% |
| 600.06 | 4646.4 | 0.02% |
| 800.08 | 6191.2 | -0.03% |
| 1000.12 | 7742.0 | 0.00% |

6  试验结论

试验验证结果表明《交变磁场线圈校准规范》对于交变磁场线圈的校准项目和技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。

7  验证时间和人员

验证时间：2024年4月～2025月3日

验证人员：李鑫、程华富等