# 中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

# 基于差分吸收激光雷达的温室气体排放测量装置校准规范

Calibration Specification for Greenhouse Gas Emission Measurement Devices Based on Differential Absorption Lidar

# （征求意见稿）

202X-XX-XX发布					            	202X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局 发 布

JJF XXXX-XXXX

| 基于差分吸收激光雷达的温室气体排放测量装置校准规范 Calibration Specification for Greenhouse Gas Emission Measurement Devices Based on Differential Absorption Lidar | JJF XXXX-XXXX XXXXXX-XXXX |
| --- | --- |

归口单位: 全国碳达峰碳中和计量技术委员会

主要起草单位:

# 参加起草单位:

本规范委托全国碳达峰碳中和计量技术委员会负责解释

JJF XXXX-XXXX

本规范主要起草人：

参加起草人：

JJF XXXX-XXXX

# 目    录

引    言	III

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1  温室气体排放测量装置	2

6  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  校准标准器及其他设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1  一般检查	3

7.2  温室气体排放量校准	3

7.3  空间分辨率校准	5

8  校准结果表达	6

9  复校时间间隔	6

附录A  测量不确定度评定示例	7

附录B  校准证书（内页）格式	11

JJF XXXX-XXXX

# 引    言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编写工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

JJF XXXX-XXXX

基于差分吸收激光雷达的温室气体排放测量装置校准规范

1  范围

本规范适用于温室气体排放测量装置校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 32150—2015  工业企业温室气体排放核算和报告通则

CEN/TC264/WG38  DETERMINATION OF FUGITIVE VOC EMISSIONS

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  温室气体  greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：本规范适用温室气体包括二氧化碳 （CO2）和甲烷（CH4）

## 3.2  排放速率  Emission rate

单位时间内向大气中排放的质量。

## 3.3  有组织排放  Organized emissions

温室气体经过排气筒有规律的集中排放。

## 3.4  无组织排放  Fugitive emissions

不通过排气筒或通过15 m 高度以下排气简的无规则温室气体排放，包括测量区域内生活、生产活动过程中出现的扩散、泄露、排空等逃逸排放。

## 3.5  温室气体排放测量装置  Greenhouse gas emission measurement device

通过直接测量或反演计算的方式定量排放量大小的仪器设备和系统。

## 3.6  扫描测量  Scan measurement

利用激光光束沿设定指定路线覆盖目标截面实现目标气体空间浓度分布测量的过程。

3.7  温室气体排放量  Greenhouse gas emissions

测量区域内生活生产活动过程中，通过有组织或无组织排放途径的温室气体的排放量。

4  概述

温室气体排放测量装置是指能够直接测量或反演计算有组织或无组织温室气体排放量的设备仪器和系统。差分吸收激光雷达标准器是基于差分吸收和测距原理的远程温室气体测量系统，可实现有组织和无组织温室气体排放的空间浓度测量，结合风速风向信息获得排放量。该标准器在开放空间内进行了已知排放浓度和流速的测试，测量结果具有较高的一致性，其测量不确定度小于±20%。

本规范的工作原理是以差分吸收激光雷达为标准器，将其测量有组织或无组织温室气体排放的测量结果为标准值，和同时间同空间的被校准的温室气体排放测量装置在相同条件下测量结果为测量值，根据标准值和测量值的相对误差，实现开放空间的测量结果不确定度传递。

5  计量特性

## 5.1 温室气体排放测量装置

5.1.1 温室气体排放测量装置的示值误差，一般符合表1给出的要求

表1 温室气体排放测量装置示值误差

| 序号 | 校准项目 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温室气体排放量 | 相对误差 ≤ ±40% |
| 2 | 空间分辨率 | 绝对值误差不大于10m |

注：以上指标不用于合格性判定，仅作参考。

5.1.2  示值重复性

示值重复性一般不大于10%。

6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（-10 ~ 45）℃

6.1.2  环境：无雨雪等对测量装置产生影响的天气。

6.1.3  供电电源：电压稳定，无明显电磁干扰。

6.1.4  大气压：（70 ~ 106）kPa。

6.1.5  风速：大于1m/s，小于15m/s。

6.1.6  校准期间大气环境较为稳定。

6.1.7  温室气体排放流速应相对稳定，气体可为是单一成分或多种成分的混合物。

## 6.2  校准标准器及其他设备

校准用标准仪器设备见表2

表2  标准器

| 序号 | 分类 | 名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准器 | 差分吸收激光雷达 | 相对误差不大于20% |
| 2 | 标准器 | 激光测距仪/钢尺 | 示值误差≤±（5.0mm+5×10-5D） 测量重复性≤1.5mm 注：D为被测距离 |
| 3 | 配套设备 | 可控释放装置 | 排放速率扩展不确定度不大于3% |

7  校准项目和校准方法

7.1  一般检查

外观检查确定温室气体排放测量装置标识清晰明确（制造厂家、型号、出厂编号、排放量测量范围、测量距离等）

7.2  温室气体排放量校准

7.2.1  校准项目

温室气体排放量示值误差和误差重复性

7.2.2  校准方法

7.2.2.1 校准前准备（可控释放模拟排放源）（最小、中间、最大）

1）选取无其他气体排放干扰源的空旷区域，要求测量区域无建筑物和树木遮挡，天气条件晴朗或多云天气，气象信息稳定，大气中气溶胶浓度适中。

2）模拟排放源安装，将气瓶与可控释放装置进行连接，可控释放装置排放口位置安装在4m以上高度，气体排放源排放速率不低于1 kg/h，按照操作手册完成测量前的准备工作。

7.2.2.2  校准方法

7.2.2.2.1  温室气体排放测量装置测量方法与差分吸收激光雷达标准器安装

若温室气体排放测量装置与差分吸收激光雷达标准器测量方法一致则温室气体排放测量装置安装位置如如图1所示，应置于气体排放源的下风向。若温室气体排放测量装置测量方法与差分吸收激光雷达不一致，则按照本身的测量方法对设备进行安装部署。

测量前观察现场风向和风速，在风速（1 ~ 15）m/s情况下，及时调整测量位置，使温室气体排放测量装置与差分吸收激光雷达标准器都位于下风向且距离测量烟羽（100~300）m之间。

7.2.2.2.2  温室气体排放量示值

温室气体排放量校准点：qmin、0.5qmax、qmax

开启设备进行预热，待温室气体排放测量装置和差分吸收激光雷达标准器达到可测量工况后，同一时间开始记录气象、温室气体排放测量装置及差分吸收激光雷达数据数据。若扫描结果不理想（即温室气体排放测量装置或差分吸收激光雷达标准器垂直扫描区域未能够覆盖烟羽），应及时重新设置参数，确保至少有5条线扫描覆盖烟羽，其余线扫描则覆盖烟羽下方和上方的大气背景。调整完成后，对气体排放源重复测量4次，取平均值为标准值和测量值。示值误差计算见公式（1）

∆F=F'−F                               （1）

式中：

∆F——温室气体排放量示值误差，kg/h

F' ——温室气体排放测量装置排放量，kg/h

F ——差分吸收激光雷达标准器排放量，kg/h

δ=∆FF×100%                             （2）

式中：

δ——温室气体排放量相对误差。

图1  差分吸收激光雷达标准器与温室气体排放测量装置

7.2.2.2.3  温室气体排放量重复性

温室气体排放量重复性按公式（3）计算重复性

sN=1n−1i=n(Fi−F)2                           （3）

式中：

sN——重复性；

n——测量次数；

Fi——第i次校准的示值，i=1,2,3...6；

F——n次测量的平均值。

7.3  空间分辨率校准

7.3.1  校准项目

空间分辨率校准

7.3.2  校准方法

7.3.2.1  校准前准备

温室气体排放测量装置达到工作状态，根据空间分辨率，在激光路径中放置一块玻璃板。

7.3.2.2  校准方法

开启温室气体排放测量装置，观察后向散射强反射点。沿激光路径向后移动玻璃板，当观察到后向散射信号中强反射点位置发生改变，停止移动，标记为0点。再次向后移动，直到强反射点位置再次发生改变，记录该点与0点的距离。使用钢卷尺或激光测距仪重复测量5次。距离分辨率示值误差按公式（4）计算。

（4）

式中：

——距离分辨率示值误差；

——温室气体排放测量装置空间分辨率，m；

——激光测距仪重复测量平均值，m。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映，校准证书或报告至少包括以下信息:

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点(如果与实验室的地址不同):

- 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的拍样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及编号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；、；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，校准员、核验员的签名以及校准日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

9  复校时间间隔

建议温室气体排放测量装置复校时间间隔为1 年。复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间。

JJF XXXX-XXXX

# 附录A

# 测量不确定度评定示例

本附录仅对差分吸收激光雷达法校准温室气体排放测量装置的温室气体排放量测量不确定度评定。

A1  温室气体排放量校准

A1.1  校准方法

按照本规范的规定，将差分吸收激光雷达标准器和温室气体排放测量装置分别测量在一定时间内能较为稳定流速排放的气体不少于4次。根据测量结果，取平均值计算出示值误差。

A1.2  测量模型

被校测量装置的测量模型为：

F1=1ni=1nF1i                            （1.1）

F2=1ni=1nF2i                            （1.2）

∆F=F2−F1                             （1.3）

式中：

F1——差分吸收激光雷达气体排放量平均示值，kg/h

F1i——差分吸收激光雷达气体排放量某一次示值，kg/h

F2——被校准设备气体排放量平均示值，kg/h

F2i——被校准设备气体排放量某一次示值，kg/h

∆F——被校设备的示值误差，kg/h

A1.3  不确定度来源分析

- A1.3.1  差分吸收激光雷达标准器重复性引入的标准不确定度；

- A1.3.2  温室气体排放测量装置重复性引入的不确定度；

- A1.4  不确定度评定

- A1.4.1  差分吸收激光雷达标准器重复性引入的标准不确定度

- 差分吸收激光雷达气体排放量重复性引入的标准不确定u1，采用贝塞尔公式，计算见公式A.4。

- s=i=1n(xi2−x2)2n−1                             （A.4）

- 由于差分吸收激光雷达测量方法的特殊性，在获得其标准偏差外，还应除以扫描次数的平方根获得标准偏差，计算见公式A.5

- u1=sFn×100%                              （A.5）

- 因此差分吸收激光雷达气体排放量重复性引入的标准不确定u1见表A.1

- 表A.1  差分吸收激光雷达气体排放量重复性引入的标准不确定u1

| 物种 | 测量值 |  |  |  |  | 平均值 | S1 | u1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |  |  |  |
| CH4 | 15.47 | 21.47 | 21.41 | 17.48 | 19.04 | 18.97 | 2.58 | 6.13% |

- A1.4.2  温室气体排放测量装置重复性引入的不确定度

- 温室气体排放测量装置重复性引入的不确定度u2，计算见公式A.4，因此被校准设备重复性引入的不确定度u1见表A.2

- 表A.2  被校准设备重复性引入的不确定度u2

| 物种 | 测量值 |  |  |  |  | 平均值 | S2 | u2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |  |  |  |
| CH4 | 15.89 | 20.63 | 17.57 | 17.36 | 19.45 | 18.18 | 1.86 | 10.23% |

- A1.4.3  合成标准不确定度的计算

- 温室气体排放测量装置不确定度分量评定结果为不相关，因此其合成标准不确定度的计算公式A.6

u=u12+u22=11.92%                     （A.6）

- A1.4.4  扩展不确定度的计算

- 取k=2，温室气体排放测量装置的气体排放量不确定度为：

- urel=k×u=2×11.92%=23.84%            （A.7）

A2  距离分辨率

A2.1  概述

A2.2  被校仪器：

名称：温室气体排放测量装置。

A2.3  校准依据

《基于差分吸收激光雷达的温室气体排放测量装置校准规范》

A2.4  校准方法：

沿激光路径向后移动玻璃板，当观察到后向散射信号中强反射点位置发生改变，停止移动，标记为0点。再次向后移动，直到强反射点位置再次发生改变，记录该点与0点的距离。

A2.5  测量模型

A2.6  测量不确定度来源

标准器钢卷尺、激光测距仪不确定度

钢卷尺重复性

A2.7  各分量不确定度

- 钢卷尺引入不确定度

根据校准规范，钢卷尺扩展不确定度不大于1%，，即相对不确定度

- 钢卷尺重复性

以校准点1为例，测得距离分辨率为3.77m、3.75m、3.73m、3.78m、3.74m，用贝塞尔公式计算重复性

A2.8  合成相对不确定度

a)  标准不确定度汇总表

表B.3  标准不确定度分量汇总表

| 相对不确定度分量 | 不确定度来源 | 相对不确定度值 |
| --- | --- | --- |
|  | 证书 | 0.05% |
|  | 重复性 | 0.11% |

b)  合成标准不确定度：

输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度按下式得到：

A2.9  扩展不确定度

差分吸收激光雷达距离分辨率示值误差不确定度取包含因子k=2，校准结果的不确定度：

# 附录B

校准证书（内页）格式

| 标准器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 |  | 气体种类 |  |
| 温室气体排放量 工况; 校准点; 测量值; 重复性; 标准不确定度. 1. 2. 3. 空间分辨率 工况; 校准点; 测量值; 重复性; 标准不确定度. 1. 2. 3. |
| 校准结果的扩展不确定度： 温室气体排放测量装置气体排放量Ur,1= % (k=2) 温室气体排放测量装置距离分辨率Ur,3= % (k=2) |  |  |  |
| 复校时间间隔建议：12个月 |  |  |  |

JJF XXXX-XXXX