# 测量不确定度评定示例

本附录仅对差分吸收激光雷达法校准温室气体排放测量装置的温室气体排放量测量不确定度评定。

1  温室气体排放量校准

1.1  校准方法

按照本规范的规定，将差分吸收激光雷达标准器和温室气体排放测量装置分别测量在一定时间内能较为稳定流速排放的气体不少于4次。根据测量结果，取平均值计算出示值误差。

1.2  测量模型

被校测量装置的测量模型为：

F1=1ni=1nF1i                            （1.1）

F2=1ni=1nF2i                            （1.2）

∆F=F2−F1                             （1.3）

式中：

F1——差分吸收激光雷达气体排放量平均示值，kg/h

F1i——差分吸收激光雷达气体排放量某一次示值，kg/h

F2——被校准设备气体排放量平均示值，kg/h

F2i——被校准设备气体排放量某一次示值，kg/h

∆F——被校设备的示值误差，kg/h

1.3  不确定度来源分析

- 1.3.1  差分吸收激光雷达标准器重复性引入的标准不确定度；

- 1.3.2  温室气体排放测量装置重复性引入的不确定度；

- 1.4  不确定度评定

- 1.4.1  差分吸收激光雷达标准器重复性引入的标准不确定度

- 差分吸收激光雷达气体排放量重复性引入的标准不确定u1，采用贝塞尔公式，计算见公式.4。

- s=i=1n(xi2−x2)2n−1                             （.4）

- 由于差分吸收激光雷达测量方法的特殊性，在获得其标准偏差外，还应除以扫描次数的平方根获得标准偏差，计算见公式.5

- u1=sFn×100%                              （.5）

- 因此差分吸收激光雷达气体排放量重复性引入的标准不确定u1见表.1

- 表.1  差分吸收激光雷达气体排放量重复性引入的标准不确定u1

| 物种 | 测量值 |  |  |  |  | 平均值 | S1 | u1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |  |  |  |
| CH4 | 15.47 | 21.47 | 21.41 | 17.48 | 19.04 | 18.97 | 2.58 | 6.13% |

- 1.4.2  温室气体排放测量装置重复性引入的不确定度

- 温室气体排放测量装置重复性引入的不确定度u2，计算见公式.4，因此被校准设备重复性引入的不确定度u1见表.2

- 表.2  被校准设备重复性引入的不确定度u2

| 物种 | 测量值 |  |  |  |  | 平均值 | S2 | u2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |  |  |  |
| CH4 | 15.89 | 20.63 | 17.57 | 17.36 | 19.45 | 18.18 | 1.86 | 10.23% |

- 1.4.3  合成标准不确定度的计算

- 温室气体排放测量装置不确定度分量评定结果为不相关，因此其合成标准不确定度的计算公式.6

u=u12+u22=11.92%                     （.6）

- 1.4.4  扩展不确定度的计算

- 取k=2，温室气体排放测量装置的气体排放量不确定度为：

- urel=k×u=2×11.92%=23.84%            （.7）

2  距离分辨率

2.1  概述

2.2  被校仪器：

名称：温室气体排放测量装置。

2.3  校准依据

《基于差分吸收激光雷达的温室气体排放测量装置校准规范》

2.4  校准方法：

沿激光路径向后移动玻璃板，当观察到后向散射信号中强反射点位置发生改变，停止移动，标记为0点。再次向后移动，直到强反射点位置再次发生改变，记录该点与0点的距离。

2.5  测量模型

2.6  测量不确定度来源

标准器钢卷尺、激光测距仪不确定度

钢卷尺重复性

2.7  各分量不确定度

- 钢卷尺引入不确定度

根据校准规范，钢卷尺扩展不确定度不大于1%，，即相对不确定度

- 钢卷尺重复性

以校准点1为例，测得距离分辨率为3.77m、3.75m、3.73m、3.78m、3.74m，用贝塞尔公式计算重复性

2.8  合成相对不确定度

)  标准不确定度汇总表

表.3  标准不确定度分量汇总表

| 相对不确定度分量 | 不确定度来源 | 相对不确定度值 |
| --- | --- | --- |
|  | 证书 | 0.05% |
|  | 重复性 | 0.11% |

)  合成标准不确定度：

输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度按下式得到：

2.9  扩展不确定度

差分吸收激光雷达距离分辨率示值误差不确定度取包含因子k=2，校准结果的不确定度：