基于差分吸收激光雷达的温室气体排放测量装置校准规范-试验报告

试验目的

本试验旨在依据《基于差分吸收激光雷达的温室气体排放测量装置校准规范》，对温室气体排放测量装置的核心性能指标进行校准与验证。通过精准测量气体排放速率的示值误差、示值重复性，以及空间分辨率的示值误差，评估该装置测量结果的准确性、稳定性与空间分辨能力，确保其在温室气体（甲烷、二氧化碳）排放监测场景中提供可靠数据，为后续温室气体排放核算、环境监管等工作提供计量技术支撑。

基于差分吸收激光雷达的温室气体排放测量装置校准结果

| 序号 | 生产厂家 | 型号 | 温室气体排放量示值误差（%） | 温室气体排放量示值重复性（%） | 空间分辨率示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZIM | ZIM01 | 4.12 | 8.24 | 0.11 |

# 附件

# 基于差分吸收激光雷达的温室气体排放测量装置校准规范校准记录

# 送校单位：中国计量科学研究院

# 仪器型号：ZIM01

# 制造厂商：ZIM

| 标准器 | 气体排放速率校准：差分吸收激光雷达 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 气体空间浓度校准：激光测距仪/钢尺 |  |  |
| 测量范围 | 20kg/h | 气体种类 | 甲烷、二氧化碳 |
| 地址 | 郑州计量先进技术研究院 |  |  |
| - 气体排放速率校准（甲烷） - 示值误差 校准点（kg/h）; 测量次数; 被校准系统示值（kg/h）; 标准器示值（kg/h）; 示值误差（%）. 1; 2; 3; 4; 5; 平均值; 1; 2; 3; 4; 5; 平均值. 20; 5; 15.89; 20.63; 17.57; 17.36; 19.45; 18.97; 14.47; 21.47; 21.41; 17.57; 17.48; 18.18; 4.12. - 示值重复性 - 校准点（kg/h）; - 测量次数; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5; - 重复性（%）. - 20; - 排放速率（kg/h）; 15.89; 20.63; 17.57; 17.36; 19.45; - 10.23. - 空间分辨率校准 - 示值误差 校准点（m）; 测量次数; 被校准系统示值（m）; 标准器示值（m）; 示值误差（%）. 1; 2; 3; 4; 5; 平均值; 1; 2; 3; 4; 5; 平均值. 3.75; 5; 3.75; 3.75; 3.75; 3.75; 3.75; 3.75; 3.77; 3.75; 3.73; 3.78; 3.74; 3.754; 0.11. |

校准员：                         核验员：

日  期：                         日  期：