《动力电池保护板测试仪校准规范》

实 验 报 告

1试验目的

为了验证《动力电池保护板测试仪校准规范》中校准方法的可靠性，确定技术指标的可行性，选择有代表性厂家生产的仪器进行试验，对动力电池保护板测试仪自耗电、内阻、过充电/放电电压、过充电/放电压恢复、过充电/放电电流、过充电压/放电保护延时、过充电/放电流保护延时、均衡电流等指标进行验证。

2 试验方法

试验采用本规范7.2条款对应条款。

3 试验设备

# 标准装置及辅助设备的主要技术参数见表1。

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| # 序号 | # 仪器名称 | # 型号 | # 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 低值电阻表校验仪 | # ZY2508 | # 直流电阻输出范围：10 mΩ～1 kΩ # 最大允许误差：±0.01% |
| # 2 | # 数字多用表 | # 8846A | # 直流电流测量范围：10μA～10 A # 最大允许误差：±(0.05%RD+0.005%FS) # 直流电压测量范围：10 mV～1000 V # 最大允许误差：±(0.0024%RD+0.0003%FS) |
| # 3 | # 直流标准电阻 | # BZ6 | # 直流电阻测量范围：0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω # 最大允许误差：±0.01% |
| # 4 | # 直流电阻箱 | # ZX54p | # 直流电阻测量范围：100Ω～100 kΩ # 最大允许误差：±0.01% |
| # 5 | # 数字示波器 | # MDO3052 | # 测量范围：1m V/div～10 V/div，1 μs/div～400 s/div # 最大允许误差：电压±1.0%，时间±0.1% |
| # 6 | # 电流探头 | # 701930 | # 直流电流测量范围：1A～150 A（电压/电流转换：0.01V/A） # 最大允许误差：±5.0% |

4 试验时间

# 2024年10月和2025年5月。

5 试验地点

# 广州计量检测技术研究院科学城实验室。

6 试验人员

# 广州计量计量检测技术研究院：任明珠、李林。

7 试验结果

7.1 环境条件

环境温度：23℃；湿度：57%RH。

7.2 试验项目

自耗测试示值误差、内阻测试示值误差、过电压示值误差、过电流示值误差、延时时间示值误差、均衡电流示值误差。

7.3 试验数据

# 详细试验数据见附录。

8 试验结论

# 此次试验验证选取一台动力电池保护板测试仪，采用校准规范初稿中提出的自耗测试、内阻测试、过充电电压、过放电电压、过充电压恢复、过放电压恢复、过充电电流、过放电电流、过充电压保护延时、过放电压保护延时、过充电流保护延时、过放电流保护延时、均衡电流示值误差校准方法开展测试仪的校准工作。试验结果表明，提出的计量特性参数合理，校准方法可行。

附录1：试验结果

1. 样品信息

表2 被校测试仪基本信息

| # 型号 | # 厂家 | # 出厂编号 | # 样品铭牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| # BP8858 | # 深圳市泰格达电子科技有限公司 | # DD20250711040001 |  |

2. 校准前准备

# 根据本规范第7.2.1进行试验前准备，结果如下：

- 外观检查情况：    良好    。

- 通电检查情况：    良好    。

3. 校准接线

每个项目试验前，根据本规范第7.2.2～7.2.7接图示意图接线，自耗电测试、内阻测试接线图参考示例如图1、图2。

# 图1 自耗电测试校准接线示意图（左），实物图（右）

# 图2 内阻测试校准接线示意图（左）、实物图（右）

4 校准数据

4.1自耗电示值误差

| # 标准示值（μA） | # 被校示值（μA） | # 误差（μA） |
| --- | --- | --- |
| # 200.2 | # 201 | # 0.8 |
| # 400.5 | # 401 | # 0.5 |
| # 600.7 | # 601 | # 0.3 |
| # 800.4 | # 801 | # 0.6 |
| # 1000.5 | # 1001 | # 0.5 |

4.2内阻测试示值误差

| # 标准示值（mΩ） | # 被校示值（mΩ） | # 误差（mΩ） |
| --- | --- | --- |
| # 50.0 | # 50 | # 0.0 |
| # 100.0 | # 100 | # 0.0 |
| # 200.0 | # 200 | # 0.0 |
| # 300.0 | # 300 | # 0.0 |

4.3过充电电压示值误差

| # 标准示值（V） | # 被校示值（V） | # 误差（mV） |
| --- | --- | --- |
| # 1.0008 | # 1.001 | # 0.2 |
| # 2.0015 | # 2.002 | # 0.5 |
| # 3.0016 | # 3.002 | # 0.6 |
| # 4.0026 | # 4.003 | # 0.6 |
| # 4.5015 | # 4.502 | # 0.5 |

3.3.4过放电电压示值误差：

| # 标准示值（V） | # 被校示值（V） | # 误差（mV） |
| --- | --- | --- |
| # 1.0005 | # 1.001 | # 0.5 |
| # 2.0014 | # 2.002 | # 0.6 |
| # 3.0023 | # 3.003 | # 0.7 |
| # 4.0024 | # 4.003 | # 0.6 |
| # 4.5018 | # 4.502 | # 0.2 |

3.3.5过充电压恢复示值误差：

| # 标准示值（V） | # 被校示值（V） | # 误差（mV） |
| --- | --- | --- |
| # 1.0017 | # 1.002 | # 0.3 |
| # 2.0023 | # 2.002 | # -0.3 |
| # 3.0044 | # 3.004 | # -0.4 |
| # 4.0023 | # 4.002 | # -0.3 |
| # 4.5022 | # 4.502 | # -0.2 |

3.3.6过放电压恢复示值误差：

| # 标准示值（V） | # 被校示值（V） | # 误差（mV） |
| --- | --- | --- |
| # 1.0015 | # 1.002 | # 0.5 |
| # 2.0022 | # 2.002 | # -0.2 |
| # 3.0024 | # 3.003 | # 0.6 |
| # 4.0044 | # 4.004 | # -0.4 |
| # 4.5017 | # 4.502 | # 0.3 |

3.3.7 过充电电流示值误差：

| # 标准示值（A） | # 被校示值（A） | # 误差（A） |
| --- | --- | --- |
| # 10.05 | # 10.0 | # -0.05 |
| # 15.16 | # 15.1 | # -0.06 |
| # 20.04 | # 20.0 | # -0.04 |
| # 25.11 | # 25.1 | # -0.01 |
| # 30.14 | # 30.1 | # -0.04 |
| # 35.22 | # 35.2 | # -0.02 |

3.3.8 过放电电流示值误差：

| # 标准示值（A） | # 被校示值（A） | # 误差（A） |
| --- | --- | --- |
| # 10.16 | # 10.1 | # -0.06 |
| # 20.24 | # 20.2 | # -0.04 |
| # 30.04 | # 30.0 | # -0.04 |
| # 40.12 | # 40.1 | # -0.02 |
| # 50.16 | # 50.1 | # -0.06 |
| # 60.14 | # 60.0 | # -0.04 |

3.3.9 过充电压保护延时示值误差：

| # 标准示值（ms） | # 被校示值（ms） | # 误差（ms） |
| --- | --- | --- |
| # 1000.2 | # 1000 | # -0.2 |
| # 2000.5 | # 2000 | # -0.5 |
| # 3000.5 | # 3000 | # -0.5 |
| # 4000.3 | # 4000 | # -0.3 |
| # 5000.4 | # 5000 | # -0.4 |

3.3.10 过放电压保护延时示值误差：

| # 标准示值（ms） | # 被校示值（ms） | # 误差（ms） |
| --- | --- | --- |
| # 1000.4 | # 1000 | # -0.4 |
| # 2000.3 | # 2000 | # -0.3 |
| # 3000.3 | # 3000 | # -0.3 |
| # 4000.5 | # 4000 | # -0.5 |
| # 5000.6 | # 5000 | # -0.6 |

3.3.11 过充电流保护延时示值误差：

| # 标准示值（ms） | # 被校示值（ms） | # 误差（ms） |
| --- | --- | --- |
| # 1000.3 | # 1000 | # -0.3 |
| # 2000.3 | # 2000 | # -0.3 |
| # 3000.3 | # 3000 | # -0.3 |
| # 4000.4 | # 4000 | # -0.4 |
| # 5000.4 | # 5000 | # -0.4 |

3.3.12 过放电流保护延时示值误差：

| # 标准示值（ms） | # 被校示值（ms） | # 误差（ms） |
| --- | --- | --- |
| # 1000.2 | # 1000 | # -0.2 |
| # 2000.5 | # 2000 | # -0.5 |
| # 3000.5 | # 3000 | # -0.5 |
| # 4000.5 | # 4000 | # -0.5 |
| # 5000.4 | # 5000 | # -0.4 |

3.3.13 均衡电流示值误差：

| # 标准示值 | # 被校示值 | # 误差 |
| --- | --- | --- |
| # 200.3 mA | # 200.1 mA | # -0.2 mA |
| # 400.6 mA | # 400.3 mA | # -0.3 mA |
| # 600.5 mA | # 600.2 mA | # -0.3 mA |
| # 800.5 mA | # 800.3 mA | # -0.2 mA |
| # 1.0013 A | # 1001 mA | # -0.3 mA |