中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××××××

锂离子电池导热系数测试仪校准规范

Calibration Specification for Thermal Conductivity of Lithium-ion Battery

（征求意见稿）

××××××××发布                  ××××××××实施

国家市场监督管理总局  发 布

锂离子电池导热系数测试仪校准规范

Calibration Specification for Thermal Conductivity of Lithium-ion Battery

JJF XXXX-XX

归 口 单 位： 全国电磁计量技术委员会电动汽车专用计量检测

分技术委员会

主要起草单位：杭州市质量计量科学研究院

杭州之量科技有限公司

参加起草单位：深圳市计量质量检测研究院

浙江浙仪应用研究有限公司

中国计量大学

本规范委托全国电磁计量技术委员会电动汽车专用计量检测分技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

XXX（起草人所在单位名称）

XXX（起草人所在单位名称）

XXX（起草人所在单位名称）

参加起草人：

XXX（起草人所在单位名称）

XXX（起草人所在单位名称）

XXX（起草人所在单位名称）

XXX（起草人所在单位名称）

目录

引 言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语	1

4	概述	1

5	计量特性	2

5.1仪器采集温度示值误差	2

5.2加热功率相对误差	2

5.3导热系数相对误差	2

6	校准条件	2

6.1环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	3

7	校准项目和校准方法	3

7.1校准项目	3

7.2校准方法	3

8校准结果表达	6

9复校时间间隔	7

附录A 锂离子电池导热系数测试仪校准不确定度评定示例	8

附录B 校准原始记录格式	16

附录C 校准证书内页格式	19

# 引 言

JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、 JJF1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范编制工作的基础性系列规范。

本规范是首次制定的国家计量校准规范。

锂离子电池导热系数测试仪校准规范

- 范围

本规范适用于锂离子电池单体导热系数测试仪的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1007—2007温度计量名词术语及定义

JJF 2221—2025 导热系数瞬态测定仪校准规范

GB 31241—2022  便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语

3.1锂离子电池lithium ion scell

依靠锂离子在正极和负极之间移动实现化学能与电能进行相互转化的装置，并被设计成可充电。注：该装置包括电极、隔膜、电解质、容器和端子等。

[来源：GB 31241—2022，3.1]

3.2导热系数 thermal conductivity

指在稳定传导传热条件下，1 m厚的材料，两侧表面的温差为1度（K，℃），在单位时间内，通过1 m2传递的热量。

[来源：JJF 1007—2007，3.38]

3.3导热系数参考板thermal conductivity reference material

物理化学性质稳定，用于导热系数传递的物质。

[来源：JJF 2221—2025，3.2]

- 概述

锂离子电池导热系数测试仪（以下简称：测试仪）适用于锂离子电池单体导热系数检测，能够为新能源、新材料及电子器件等行业的热管理和热设计提供准确可靠的基础热物性数据。测试仪一般由红外热像仪、恒温舱、电加热模块和数据采集与解算模块组成，部分配有数字电压表和直流电流表，结构示意图如图1。导热系数参考板安装于经由外部油浴控温的恒温舱内，导热系数参考板大表面下方安装柔性电加热片，连接直流电源进行宽脉冲热激励，红外热成像仪透过恒温舱视窗采集导热系数参考板大表面上方的温度数据。仪器测量原理基于红外热像仪测温和动态温度数据反演，求解得到电池面向和纵向的导热系数，属于透射式非稳态测试方法。

图1  锂电池导热系数测试仪示意图

- 计量特性

5.1仪器采集温度示值误差

仪器采集的温度与温度标准器示值之差，范围：（0～60）℃，最大允许误差：±2 ℃。

5.2加热功率相对误差

范围：（0～50）W，最大允许误差：±6%或0.1 W，两者取最大值。

5.3导热系数相对误差

测试仪测得的导热系数与导热系数参考板的差值。范围：（0.1～50）W/(m·K)；最大允许误差：±10%。

注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

- 校准条件

6.1环境条件

6.1.1 环境温度：（15～35）℃。

6.1.2 相对湿度：（20～80）%。

6.1.3供电电源：电压：220 V±22 V；频率：50 Hz±0.5 Hz。

6.1.4仪器周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。实际工作中，环境条件还应满足标准器正常使用的要求。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1温度标准器

可以为铂电阻温度计或温度巡检仪。

测量范围：（0～100）℃；

分辨力不低于0.01 ℃；

最大允许误差：±（0.15 ℃ + 0.002 t）。

6.2.2直流电流表

测量范围：（0.1～4）A；

最大允许误差：±0.5%。

6.2.3数字电压表

测量范围：（0.01～50）V；

最大允许误差：±0.5 %。

6.2.4数字功率计

测量范围：（0～50）W

最大允许误差：±0.5%

6.2.5导热系数参考板

导热系数范围：（0.1～50）W/(m·K)；

最大尺寸：350 mm×250 mm×15 mm。

- 校准项目和校准方法

7.1校准项目

表1  锂离子电池导热系数测试仪校准项目

| 序号 | 项目名称 | 计量特性的条款 | 校准方法的条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器采集温度示值误差 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 加热功率相对误差 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 导热系数相对误差 | 5.3 | 7.2.4 |

7.2校准方法

7.2.1校准前准备

a) 外观检查

测试仪的名称、型号、制造厂名或商标、出厂编号、额定输入电压和频率、输出参数额定值等信息应齐全；端钮、通信端口、开关、按键和调节旋钮应无松动、损伤、脱落；各种功能标志应齐全正确。

b) 工作正常性检查

通电后开关、按键、调节旋钮、测量仪表和各种状态指示灯（标志）应工作正常。仪器应能正常与计算机通信等各项功能应正常工作。

c) 预热

在规定的环境条件下，测量标准和测试仪按说明书和实际工作需要进行预热；无要求时，开机预热时间不小于30 min。

7.2.2仪器采集温度示值误差

a) 使用温度标准器对参考板上表面进行多位置点测温。将导热系数参考板安装于恒温舱内，如图2所示，图中的温度校准位置从左到右分别为位置1、位置2……位置9。温度标准器分别测定参考板上表面均匀分布位置的温度（测温点数4≤n≤10），标准器测温点与测试仪测温点距离小于0.5 cm。

b) 启动被校测试仪外部控温设备并设定温度，当测试仪显示温度与设定温度值在±2 ℃范围且示值在连续15 min内变化不超过0.2 ℃时，开始记录测试仪温度和标准器测温点的温度，记录时间间隔为2  min，从0 min开始，18 min内记录10组数据。仪器在参考板上表面各位置点的平均温度记为T。温度标准器在各观测位置的温度取算术平均值作为测量值TS。TS与T的偏差作为仪器采集温度示值误差。

图2温度标准器和仪器测温位置示意图（俯视图）

c) 仪器采集温度示值误差按式（1）进行计算：

∆T=T−TS…………………………………………（1）

T=i=1nTin……………………………………………（2）

TS=i=1nTi,n……………………………………………（3）

式中：

∆T——仪器采集温度示值误差，℃；

Ti——仪器在各测温点采集的温度，℃；

T——仪器在各测温点温度平均值，℃；

Ti,——温度标准器在各测温点采集的温度，℃；

TS——温度标准器在各测温点的温度平均值，℃。

d) 将外部控温设备分别设定为10 ℃、25 ℃和40 ℃，重复上述方法。

7.2.3加热功率相对误差

a) 按照测试仪说明将导热系数参考板和电加热片安装于指定位置，并将参考板整体安装于恒温舱内。如图3所示连接仪器配置的加热片供电电源接口、数字电压表、直流电流表和电加热片；电压表和电流表可分别与上位机软件通信，以不低于1 Hz的采样频率自动记录电源输出电流值与电源供电电压值。

图3加热功率校准示意图

b) 设定加热方案，进行导热系数标准测试，记录1 min内的电压表记录的电压平均值Um与电流表记录的电流平均值Im，结合仪器上位机读取的加热功率平均值Pm，可按式（4）计算得到加热功率相对误差：

rP=Pm−UmImUmIm×100%	                   （4）

式中：

——加热功率相对误差，%；

——仪器上位机读取的加热功率平均值，W；

——加热片供电电源输出电压平均值，V；

——加热片供电电源输出电流平均值，A。

c) 将加热功率分别设定为1 W、5 W和10 W，或者校准客户要求的其他数值，重复上述方法。

7.2.4导热系数相对误差

a) 将导热系数参考板按照仪器说明安装于恒温舱内，外部控温设备设定为25  ℃，进行如下操作。根据客户需求，也可选择其他温度。

b) 启动被校测试仪外部控温设备并设定温度为25  ℃，温度稳定后测量参考板的导热系数值，得面向导热系数平均值为λx，纵向导热系数平均值λz。根据导热系数参考板标准导热系数λo，导热系数相对误差用以下公式计算：

δx=λx−λoλ0×100%	………………………………（5）

δz=λz−λoλ0×100%………………………………（6）

式中：

δx——面向导热系数相对误差，%；

δz——纵向导热系数相对误差，%；

λ0——参考板导热系数值，W/(m·K)；

8校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C。

9复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A 锂离子电池导热系数测试仪校准不确定度评定示例

  - 仪器采集温度示值误差校准结果不确定度评定

A.1.1 测量方法

按照本规范规定的校准方法，对比温度标准器与被校测试仪同一位置测量的温度，从而得到仪器采集温度示值误差。其中，温度标准器最大允许误差±0.15 ℃+0.002 t。

A.1.2 测量模型

仪器采集温度示值误差测量模型可按式（A.1）表示：

∆T=T−Ts ………………………………（A.1）

T=i=1nTin…………………………………（A.2）

TS=i=1nTi,n…………………………………（A.3）

式中：

∆T——仪器采集温度示值误差，℃；

Ti——仪器在各测温点采集的温度，℃；

T——仪器在各测温点温度平均值，℃；

Ti,——温度标准器在各测温点采集的温度，℃；

TS——温度标准器在各测温点的温度平均值，℃

A.2.3 方差和灵敏系数

……………………………（A.4）

由式（A.1）得：

……………………………（A.5）

式中：、分别为T和TS的不确定度，c1 =1，c2= -1。

A.2.4 不确定度来源分析

被测对象测量重复性引入的标准不确定度分量，温度标准器分辨力引入的标准不确定度分量，温度标准器修正值引入的标准不确定度分量，温度标准器稳定性引入的标准不确定度分量。

A.2.5 不确定度分量的评定

A.2.5.1 测量重复性引入的不确定度分量

待温度稳定后，连续记录同一位置点10次仪器采集温度，25.11 ℃、25.02 ℃、25.04 ℃、25.08 ℃、25.06 ℃、25.05 ℃、25.04 ℃、25.03 ℃、25.02 ℃、25.03 ℃，其重复性引入的不确定度分量可由贝塞尔公式计算：

算术平均值 ℃

单次实验标准差为：

=0.03 ℃

实际校准中使用单次测量的温度值作为测量结果，因此

0.03 ℃

A.2.5.2 温度标准器引入的不确定度分量

A.2.5.2.1 温度标准器分辨力引入的不确定度分量

温度标准器分辨力为0.01℃，不确定度区间半宽0.005℃，服从均匀分布，取k=，则分辨力引入的标准不确定度分量：

可忽略不计

A.2.5.2.2 温度标准器铂电阻温度计修正值引入的不确定度分量

温度标准器温度修正值的不确定度U=0.09 ℃，服从正态分布，取k=2，则引入的不确定度分量：

℃

A.2.5.2.3 铂电阻温度计稳定性引入的不确定度分量

铂电阻温度计相邻两次校准温度修正值最大变化±0.10 ℃，按均匀分布，取k=，由此引入的不确定度分量：

A.2.6 不确定度分量一览表

表A.2仪器采集温度示值误差校准不确定度分量表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
|  | 温度测量重复性 | 0.03 ℃ |
|  | 铂电阻温度计温度分辨力 | 0.003（可忽略不计） |
|  | 铂电阻温度计修正值 | 0.045 ℃ |
|  | 铂电阻温度计温度稳定性 | 0.06 ℃ |

A.2.7 合成标准不确定度重新算

A.2.8扩展不确定度

取k=2，则

  - 加热功率相对误差校准结果不确定度评定

    - 测量方法

按照本规范规定的校准方法，采用直流电流表和数字电压表对产热功率进行校准。

    - 测量模型

设定加热方案，进行导热系数标准测试，记录1 min内的电压表记录的电压平均值Um与电流表记录的电流平均值Im，结合仪器上位机读取的加热功率平均值Pm，可按式(A.6)计算得到加热功率相对误差：

rP=Pm−UmImUmIm×100%…………………………（A.6）

式中：

——加热功率相对误差，%；

——仪器读取的加热功率平均值，W；

——加热片供电电源输出电压平均值，V；

——加热片供电电源输出电流平均值，A。

    - 不确定度传播律

各输入量之间不相关，根据不确定度传播律，其合成标准不确定度可用公式（A.7）表示：

……………………（A.7）

式中，灵敏系数可表示为：

…………………………（A.8）

…………………………（A.9）

由于示值误差较小，这里可认为，所以，灵敏系数可改写为：

…………………………（A.10）

…………………………（A.11）

将式（A.10）和式（A.11）带入式（A.7）可得加热功率相对误差的不确定度计算公式：

…………………………（A.12）

式中：

——加热功率相对误差的合成标准不确定度；

——被校测试仪加热功率重复性引入的相对不确定度分量；

——标准电功率示值引入的相对不确定度分量。

    - 不确定度分量的评定

A.1.4.1　加热功率重复性测量引入的相对不确定度分量

因为为被校测试仪测量稳定时间段内加热功率的平均值，所以其重复性引入的相对不确定度分量可由贝塞尔公式（A.8）计算：

…………………………（A.13）

式中：

——测量稳定时间段内加热功率第i个记录结果，W；

——测量稳定时间段内加热功率平均值，W；

——测量稳定时间段内记录点数。

带入测量数据，由式（A.13）可计算出由被校测试仪加热功率重复性引入的相对不确定度分量为：

uPmPm=0.4%……………………………………（A.14）

A.1.4.2　电压表和电流表示值误差引入的相对不确定度分量

……………………（A.15）

式中：

——电压平均值引入的相对不确定度分量；

——电流平均值引入的相对不确定度分量。

根据数字电压表和直流电流表最大允许误差：± 0.5%。按照均匀分布，置信因子，则电压平均值引入的相对不确定度分量与电流平均值引入的相对不确定度分量分别为：

uUmUm=0.5%3=0.3%………………………………（A.16）

uImIm=0.5%3=0.3%………………………………（A.17）

    - 不确定度分量一览表

不确定度分量见表A.1。

表A.1  加热功率相对误差校准不确定度分量表

| 不确定度分量来源 | 分量 符号 | 区间半宽或重复性数值 | 评定方法 | 概率分布 | 置信因子 | 相对标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热功率重复性 |  | 0.4% | A | 正态 | — | 0.4% |
| 标准电压测量 |  | 0.5% | B | 均匀 |  | 0.3% |
| 标准电流测量 |  | 0.5% | B | 均匀 |  | 0.3% |

    - 合成相对标准不确定度的计算

合成相对标准不确定度计算可得：

    - 扩展相对不确定度的确定

取包含因子k=2，则扩展相对不确定度为：

A.3导热系数相对误差不确定度评定

A.3.1测量方法

按照本规范规定的校准方法，校准测试仪导热系数相对误差。

A.3.2测量模型

δx和δz导热系数相对误差按式(A.18)和(A.19)进行计算。

δx=λx−λoλ0×100%………………………………（A.18）

δz=λz−λoλ0×100% ………………………………（A.19）

式中：

δx——面向导热系数相对误差，%；

δz——纵向导热系数相对误差，%；

λx——仪器测定的参考板面向导热系数值，W/(m·K)；

λz——仪器测定的参考板纵向导热系数值，W/(m·K)；

λ0——参考板导热系数值，W/(m·K)；

A.3.3方差与灵敏度系数

λ，λ0相互独立，则：

c1=∂δ∂λ=1，c2=∂δ∂λ0=−1

=u2λ+u2λ0

A.3.4不确定度分量来源及分析

A.3.4.1测量的重复性引入的标准不确定度u1λ

对导热系数参考板作6次独立重复测量，6次读数为：0.240 W/（m·K）、0.245 W/（m·K）、0.246 W/（m·K）、0.243 W/（m·K）、0.246 W/（m·K）和0.245 W/（m·K），按极差法，得到其重复性引入的标准不确定度u1λ。

u1λ=0.246−0.2402.53=0.002  W/（m·K）

A.3.4.2由标准器λ引入的标准不确定度u2(λ0)

由标准器引入的标准不确定度由导热系数参考板证书得到。计算得到的标准导热系数值λ0为0.245 W/（m·K）。根据导热系数参考板证书可以得到不确定度在298 K 时为0.015 W/（m·K）（k=2），则得到由其引入的标准不确定度u2(λ0)。

u2(λ0) =0.015 W/（m·K)

A.3.5合成标准不确定度

由于以上各不确定度分量互不相关，不确定度分量一览表。

表A.3  导热系数相对误差校准不确定度分量表

| 来源 | 符号 | 标准不确定度分量W/(m·K） |
| --- | --- | --- |
| 导热系数测量重复性 | u1λ | 0.002 |
| 标准导热系数计算公式 | u2λ0 | 0.015 |

uλ=u12λ+u22λ0=0.015W/m·K）

A.3.6扩展不确定度

取包含因子k=2，则

U =k uλ=0.03 W/（m·K）

# 附录B 校准原始记录格式

锂电池导热系数测试仪校准原始记录

证书编号：

| 送校仪器信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单号 |  |  |  |  |  | 送校单位 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  |  | 地点 |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  |  | 证书编号 |  | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第  页，共  页

锂电池导热系数测试仪校准原始记录

证书编号：

校准结果记录

- 仪器采集温度示值误差 温度 时间; 位置1/℃; 位置2/℃; 位置3/℃; 位置4/℃; 位置5/℃. 仪器; 标准器; 仪器; 标准器; 仪器; 标准器; 仪器; 标准器; 仪器; 标准器. 平均值. 示值误差. 备注： 温度： - 加热功率相对误差 加热功率示值; 电压平均值; 电流平均值; 标准器加热功率值; 加热功率相对误差. - 导热系数相对误差 参考板导热系数值（W/(m·K)）; 导热系数实测值（W/(m·K)）; 导热系数相对误差%. 备注： 温度

校准员：              核验员：            校准日期：    年   月   日

第   页，共  页

# 附录C 校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| <校准机构授权说明> 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  | 地点 |  |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  | 其它 |  |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 测量范围 |  | 不确定度/ 准确度等级 |  | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第页，共页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

- 仪器采集温度示值误差 仪器采集温度平均值; 标准器实测温度平均值; 示值误差. 备注： - 加热功率相对误差 加热功率示值; 标准器加热功率值; 加热功率相对误差. - 导热系数相对误差 参考板导热系数值; 导热系数λ; 导热系数相对误差.

说明： 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下个月校准一次。

声明： 1. 仅对加盖“对加盖“求校准专用章”的完整证书负责。 2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。

校 准 员：                             核 验 员：

第    页，共    页