《锂离子电池导热系数测试仪》

实 验 报 告

1试验目的

为了验证《锂离子电池导热系数测试仪校准规范》中校准方法的可靠性，确定技术指标的可行性，选择有代表性厂家生产的仪器进行试验，对仪器采集温度示值误差、加热功率相对误差、导热系数相对误差等指标进行验证。

2 试验方法

试验采用本规范7.2条款对锂离子电池导热系数测试仪的仪器采集温度示值误差、加热功率相对误差、导热系数相对误差进行校准。

3 试验设备

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量标准 | 品牌：FLUKE 型号：2635A | 温度指示分辨力：0.01 ℃， 测量范围：（-30～200）℃ |
| 2 | 数字功率计 | 品牌：YOKOGAWA 型号：WT3000 | 测量范围：（0～50）W 最大允许误差：±0.5% |
| 3 | 导热系数参考板 | U=0.015 W/(m·K)，k=2 | 硅胶参考板： 比热容：1358 J/（kg·K） 尺寸（长×宽×高）：300 mm×200 mm×3.05 mm 密度：1241.7 kg/m3 纵向导热系数0.245 W/(m·K) |
|  |  |  | 纯钛参考板： 比热容：520 J/（kg·K） 尺寸（长×宽×高）：305 mm×202 mm×10.1 mm 密度：4500 kg/m3 面向导热系数值：20.6 W/(m·K) |

4 试验时间

# 2024年10月和2025年5月。

5 试验地点

# 杭州仰仪科技有限公司14楼实验室和中国计量大学国家大学科技园数智产业园702室。

6 试验人员

# 杭州市质量计量科学研究院 范俊杰、张冬

# 浙江浙仪应用研究院有限公司 陆富

# 中国计量大学 侯德鑫

# 杭州之量科技有限公司 李松

7 试验结果

7.1 环境条件

环境温度：（15~25）℃；湿度：（20%~80%）RH

7.2 试验项目

仪器采集温度示值误差、加热功率相对误差、导热系数相对误差。

7.3试验数据

# 详细试验数据见附录。

8 试验结论

本次试验共选择国内有代表性的2个不同厂家的锂离子电池导热系数测试仪。通过试验，验证了锂离子电池导热系数测试仪校准规范相应条款制定是准确和可行的，可以通过本校准规范验证锂离子电池导热系数测试仪的性能指标是否满足现场使用需求，选择的校准项目，能够实现对此类产品计量性能的校准。

附录1：试验数据一

1. 样品信息

环境温度：22.2℃              相对湿度：56.4%              试验日期：2024.10.27

| 设备名称 | 锂离子电池导热系数测试仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | TCA 3DP-160 | 序列号 | 121111104 |
| 制造厂 | 杭州仰仪科技有限公司 | 校准地点 | 杭州仰仪科技有限公司14楼实验室 |

试验人员：陆富、张冬、李松

2. 仪器采集温度示值误差

按照规范内容，将外部控温设备分别设定为10 ℃、25 ℃和40 ℃，进行仪器采集温度示值误差项目。

表1  10℃仪器采集温度试验结果

| 温度 时间 | 位置1/℃ |  | 位置2/℃ |  | 位置3/℃ |  | 位置4/℃ |  | 位置5/℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测试仪 | 标准器通道1 | 测试仪 | 标准器通道2 | 测试仪 | 标准器通道3 | 测试仪 | 标准器通道4 | 测试仪 | 标准器通道7 |
| 0min | 10.34 | 8.79 | 9.71 | 9.30 | 9.84 | 9.56 | 9.83 | 9.40 | 9.67 | 8.95 |
| 2min | 10.25 | 8.82 | 9.96 | 9.33 | 10.01 | 9.59 | 10.21 | 9.43 | 9,86 | 8.98 |
| 4min | 10.05 | 8.86 | 9.96 | 9.37 | 10.04 | 9.63 | 9.98 | 9.46 | 9.87 | 9.01 |
| 6min | 10.14 | 8.89 | 9.92 | 9.39 | 10.00 | 9.66 | 9.99 | 9.50 | 9.84 | 9.05 |
| 8min | 10.12 | 8.93 | 10.10 | 9.43 | 10.14 | 9.69 | 9.90 | 9.53 | 9.87 | 9.07 |
| 10min | 10.19 | 8.98 | 10.16 | 9.46 | 10.17 | 9.74 | 10.08 | 9.59 | 9.85 | 9.12 |
| 12min | 10.18 | 9.01 | 10.16 | 9.52 | 10.15 | 9.77 | 10.08 | 9.61 | 10.03 | 9.16 |
| 14min | 10.33 | 9.04 | 10.13 | 9.55 | 10.16 | 9.80 | 10.09 | 9.64 | 10.01 | 9.19 |
| 16min | 10.24 | 9.08 | 10.17 | 9.58 | 10.13 | 9.84 | 10.11 | 9.68 | 10.14 | 9.22 |
| 18min | 10.39 | 9.12 | 10.22 | 9.63 | 10.27 | 9.88 | 10.23 | 9.72 | 10.13 | 9.26 |
| 平均值 | 10.22 | 8.95 | 10.05 | 9.46 | 10.09 | 9.72 | 10.05 | 9.56 | 9.93 | 9.10 |
| 加修正 | / | 9.55 | / | 9.56 | / | 9.62 | / | 9.56 | / | 9.10 |
| 误差 | 0.67 |  | 0.49 |  | 0.47 |  | 0.49 |  | 0.83 |  |

表2  25℃仪器采集温度试验结果

| 温度 时间 | 位置1/℃ |  | 位置2/℃ |  | 位置3/℃ |  | 位置4/℃ |  | 位置5/℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测试仪 | 标准器通道1 | 测试仪 | 标准器通道2 | 测试仪 | 标准器通道3 | 测试仪 | 标准器通道4 | 测试仪 | 标准器通道7 |
| 0min | 25.11 | 23.82 | 25.06 | 24.38 | 25.36 | 24.62 | 25.11 | 24.51 | 25.16 | 24.52 |
| 2min | 25.02 | 23.69 | 24.88 | 24.24 | 25.14 | 24.49 | 25.09 | 24.38 | 24.96 | 24.40 |
| 4min | 24.95 | 23.57 | 24.84 | 24.12 | 25.13 | 24.38 | 24.96 | 24.29 | 24.78 | 24.27 |
| 6min | 24.95 | 23.46 | 24.73 | 24.02 | 25.08 | 24.27 | 24.96 | 24.18 | 24.73 | 24.18 |
| 8min | 24.71 | 23.34 | 24.58 | 23.91 | 24.90 | 24.16 | 24.67 | 24.07 | 24.55 | 24.07 |
| 10min | 24.57 | 23.25 | 24.37 | 23.79 | 24.86 | 24.04 | 24.17 | 23.95 | 24.50 | 23.95 |
| 12min | 24.63 | 23.19 | 24.38 | 23.74 | 24.80 | 23.98 | 24.64 | 23.87 | 24.82 | 23.87 |
| 14min | 24.69 | 23.17 | 24.76 | 23.72 | 24.91 | 23.97 | 24.81 | 23.85 | 24.88 | 23.84 |
| 16min | 24.79 | 23.14 | 24.88 | 23.69 | 24.86 | 23.94 | 24.55 | 23.82 | 24.82 | 23.80 |
| 18min | 24.91 | 23.12 | 25.01 | 23.67 | 24.97 | 23.90 | 24.94 | 23.80 | 25.00 | 23.76 |
| 平均值 | 24.83 | 22.38 | 24.75 | 23.93 | 25.00 | 24.18 | 24.79 | 24.07 | 24.82 | 24.07 |
| 加修正 | / | 22.98 | / | 24.03 | / | 24.08 | / | 24.07 | / | 24.07 |
| 误差 | 1.85 |  | 0.72 |  | 0.82 |  | 0.72 |  | 0.75 |  |

表3  40℃仪器采集温度试验结果

| 温度 时间 | 位置1/℃ |  | 位置2/℃ |  | 位置3/℃ |  | 位置4/℃ |  | 位置5/℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测试仪 | 标准器通道1 | 测试仪 | 标准器通道2 | 测试仪 | 标准器通道3 | 测试仪 | 标准器通道4 | 测试仪 | 标准器通道7 |
| 0min | 40.81 | 38.84 | 40.72 | 39.30 | 40.54 | 39.40 | 41.07 | 39.56 | 40.90 | 39.40 |
| 2min | 40.75 | 38.82 | 40.52 | 39.32 | 40.54 | 39.40 | 40.91 | 39.55 | 40.96 | 39.41 |
| 4min | 40.92 | 38.82 | 40.84 | 39.30 | 40.59 | 39.42 | 40.94 | 39.55 | 40.90 | 39.40 |
| 6min | 40.89 | 38.82 | 40.83 | 39.28 | 40.51 | 39.43 | 40.99 | 39.56 | 40.95 | 39.40 |

表3  （续）

| 温度 时间 | 位置1/℃ |  | 位置2/℃ |  | 位置3/℃ |  | 位置4/℃ |  | 位置5/℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测试仪 | 标准器通道1 | 测试仪 | 标准器通道2 | 测试仪 | 标准器通道3 | 测试仪 | 标准器通道4 | 测试仪 | 标准器通道7 |
| 8min | 40.78 | 38.79 | 40.86 | 39.32 | 40.57 | 39.45 | 40.96 | 39.56 | 40.93 | 39.43 |
| 10min | 40.83 | 38.78 | 40.87 | 39.28 | 40.63 | 39.42 | 40.95 | 39.55 | 40.97 | 39.40 |
| 12min | 40.82 | 38.78 | 40.88 | 39.26 | 40.57 | 39.42 | 40.96 | 39.56 | 40.93 | 39.41 |
| 14min | 40.92 | 38.80 | 40.85 | 39.28 | 40.65 | 39.44 | 40.95 | 39.56 | 40.92 | 39.40 |
| 16min | 40.95 | 38.80 | 40.88 | 39.28 | 40.65 | 39.39 | 40.98 | 39.55 | 40.96 | 39.40 |
| 18min | 40.88 | 38.79 | 40.82 | 39.27 | 40.67 | 39.43 | 40.94 | 39.56 | 40.98 | 39.42 |
| 平均值 | 40.86 | 38.80 | 40.807 | 39.29 | 40.59 | 39.42 | 40.96 | 39.56 | 40.94 | 39.41 |
| 加修正 | / | 39.40 | / | 39.39 | / | 39.32 | / | 39.56 | / | 39.41 |
| 误差 | 1.46 |  | 1.42 |  | 1.27 |  | 1.40 |  | 1.53 |  |

3. 加热功率相对误差

表4  加热功率试验结果

| 加热功率设定值/W | 电压平均值/V | 电流平均值/A | 标准器加热功率值/W | 加热功率相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 2.1492 | 0.4690 | 1.008 | 1.0% |
| 1.00 | 2.1492 | 0.4691 | 1.008 |  |
| 1.00 | 2.1545 | 0.4702 | 1.013 |  |
| 5.00 | 4.7770 | 1.0425 | 4.980 | 0.24% |
| 5.00 | 4.7727 | 1.0416 | 4.971 |  |
| 5.00 | 4.8276 | 1.0535 | 5.086 |  |
| 12.00 | 7.4336 | 1.6222 | 12.059 | 1.2% |
| 12.00 | 7.4477 | 1.6253 | 12.105 |  |
| 12.00 | 7.4980 | 1.6363 | 12.269 |  |

4.导热系数相对误差

表5  导热系数试验结果

| 温度（℃） | 参考板导热系数值（W/(m·K)） | 导热系数实测值（W/(m·K)） | 导热系数相对误差% |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 纯钛面向导热系数20.6 | 21.91 | 6.0 |
|  | 参考板纵向导热系数0.245 | 0.253 | 3.3 |
| 25 | 纯钛面向导热系数20.6 | 21.68 | 5.2 |
|  | 参考板纵向导热系数0.245 | 0.250 | 2.0 |
| 40 | 纯钛面向导热系数20.6 | 21.48 | 4.3 |
|  | 参考板纵向导热系数0.245 | 0.249 | 1.6 |

附录2：试验数据二

1.样品信息

环境温度：22 ℃              相对湿度：56.4%              试验日期：2025.05.16

| 设备名称 | 锂离子电池导热系数测试仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | TCALIB 700 | 序列号 | YC231015A |
| 制造厂 | 杭州攸传科技有限公司 | 校准地点 | 中国计量大学国家大学科技园数智产业园702室 |

试验人员：侯德鑫、范俊杰

2.仪器采集温度示值误差

按照规范内容，将外部控温设备分别设定为10 ℃、25 ℃和40 ℃，进行仪器采集温度示值误差项目。

表1  10℃仪器采集温度试验结果

| 温度 时间 | 位置1/℃ |  | 位置2/℃ |  | 位置3/℃ |  | 位置4/℃ |  | 位置5/℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器 | 通道1 | 仪器 | 通道2 | 仪器 | 通道3 | 仪器 | 通道4 | 仪器 | 通道5 |
| 0min | 10.94 | 8.69 | 10.62 | 9.19 | 10.78 | 9.39 | 10.78 | 8.81 | 11.15 | 8.61 |
| 2min | 10.66 | 8.56 | 10.38 | 9.08 | 10.56 | 9.31 | 10.49 | 8.74 | 10.79 | 8.56 |
| 4min | 10.58 | 8.53 | 10.33 | 9.02 | 10.47 | 9.23 | 10.45 | 8.63 | 10.76 | 8.44 |
| 6min | 10.47 | 8.42 | 10.18 | 8.93 | 10.32 | 9.16 | 10.30 | 8.59 | 10.66 | 8.41 |
| 8min | 10.52 | 8.41 | 10.27 | 8.90 | 10.38 | 9.12 | 10.41 | 8.52 | 10.73 | 8.33 |
| 10min | 10.65 | 8.32 | 10.38 | 8.83 | 10.52 | 9.05 | 10.53 | 8.49 | 10.87 | 8.29 |
| 12min | 10.39 | 8.31 | 10.16 | 8.79 | 10.25 | 9.01 | 10.30 | 8.42 | 10.60 | 8.24 |
| 14min | 10.50 | 8.22 | 10.23 | 8.72 | 10.29 | 8.95 | 10.39 | 8.38 | 10.70 | 8.21 |
| 16min | 10.43 | 8.20 | 10.09 | 8.68 | 10.25 | 8.90 | 10.28 | 8.31 | 10.56 | 8.12 |
| 18min | 10.35 | 8.13 | 10.02 | 8.63 | 10.21 | 8.85 | 10.21 | 8.29 | 10.48 | 8.11 |
| 平均值 | 10.55 | 8.38 | 10.27 | 8.88 | 10.40 | 9.10 | 10.41 | 8.52 | 10.73 | 8.33 |
| 加修正 |  | 8.98 |  | 8.98 |  | 9.20 |  | 9.02 |  | 9.03 |
| 误差 | 1.57 |  | 1.29 |  | 1.21 |  | 1.40 |  | 1.70 |  |

表2  25℃仪器采集温度试验结果

| 温度 时间 | 位置1/℃ |  | 位置2/℃ |  | 位置3/℃ |  | 位置4/℃ |  | 位置5/℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器 | 通道1 | 仪器 | 通道2 | 仪器 | 通道3 | 仪器 | 通道4 | 仪器 | 通道7 |
| 0min | 25.04 | 24.20 | 25.00 | 24.74 | 25.03 | 24.97 | 25.08 | 24.31 | 25.11 | 24.11 |
| 2min | 25.04 | 24.16 | 24.96 | 24.71 | 25.01 | 24.95 | 25.02 | 24.29 | 25.14 | 24.11 |
| 4min | 25.15 | 24.16 | 25.07 | 24.69 | 25.13 | 24.92 | 25.13 | 24.26 | 25.20 | 24.06 |
| 6min | 24.95 | 24.12 | 24.89 | 24.67 | 24.94 | 24.90 | 24.97 | 24.25 | 25.00 | 24.06 |
| 8min | 25.00 | 24.12 | 24.90 | 24.66 | 25.05 | 24.89 | 25.00 | 24.22 | 25.06 | 24.01 |
| 10min | 25.05 | 24.10 | 24.98 | 24.64 | 24.97 | 24.87 | 25.01 | 24.22 | 25.09 | 24.03 |
| 12min | 25.00 | 24.10 | 24.92 | 24.64 | 24.98 | 24.86 | 24.99 | 24.20 | 25.04 | 24.00 |
| 14min | 24.99 | 24.08 | 24.89 | 24.62 | 24.94 | 24.85 | 24.93 | 24.19 | 25.00 | 24.00 |
| 16min | 25.01 | 24.09 | 24.94 | 24.62 | 24.97 | 24.85 | 24.96 | 24.18 | 25.02 | 23.98 |
| 18min | 25.10 | 24.07 | 24.96 | 24.61 | 25.07 | 24.84 | 25.09 | 24.18 | 25.19 | 23.99 |
| 平均值 | 25.03 | 24.12 | 24.95 | 24.66 | 25.01 | 24.89 | 25.02 | 24.23 | 25.08 | 24.04 |
| 加修正 |  | 24.72 |  | 24.76 |  | 24.99 |  | 24.73 |  | 24.74 |
| 误差 | 0.31 |  | 0.19 |  | 0.02 |  | 0.29 |  | 0.35 |  |

表3  40℃仪器采集温度试验结果

| 温度 时间 | 位置1/℃ |  | 位置2/℃ |  | 位置3/℃ |  | 位置4/℃ |  | 位置5/℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器 | 通道1 | 仪器 | 通道2 | 仪器 | 通道3 | 仪器 | 通道4 | 仪器 | 通道7 |
| 0min | 40.93 | 38.69 | 40.58 | 39.24 | 40.72 | 39.39 | 40.77 | 38.81 | 41.14 | 38.73 |
| 2min | 40.62 | 38.55 | 40.36 | 39.08 | 40.49 | 39.31 | 40.49 | 38.72 | 40.77 | 38.62 |
| 4min | 40.52 | 38.57 | 40.32 | 39.02 | 40.42 | 39.27 | 40.44 | 38.61 | 40.75 | 38.53 |
| 6min | 40.43 | 38.43 | 40.16 | 38.93 | 40.27 | 39.17 | 40.33 | 38.59 | 40.63 | 38.54 |
| 8min | 40.51 | 38.42 | 40.26 | 38.93 | 40.36 | 39.14 | 40.41 | 38.52 | 40.71 | 38.43 |

表3  （续）

| 温度 时间 | 位置1/℃ |  | 位置2/℃ |  | 位置3/℃ |  | 位置4/℃ |  | 位置5/℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器 | 通道1 | 仪器 | 通道2 | 仪器 | 通道3 | 仪器 | 通道4 | 仪器 | 通道7 |
| 10min | 40.62 | 38.32 | 40.37 | 38.83 | 40.48 | 39.07 | 40.53 | 38.49 | 40.86 | 38.42 |
| 12min | 40.38 | 38.31 | 40.14 | 38.81 | 40.23 | 39.04 | 40.29 | 38.42 | 40.58 | 38.31 |
| 14min | 40.43 | 38.22 | 40.21 | 38.72 | 40.24 | 38.96 | 40.39 | 38.39 | 40.68 | 38.32 |
| 16min | 40.41 | 38.23 | 40.07 | 38.68 | 40.23 | 38.92 | 40.23 | 38.33 | 40.54 | 38.24 |
| 18min | 40.32 | 38.13 | 40.02 | 38.65 | 40.21 | 38.84 | 40.21 | 38.31 | 40.48 | 38.23 |
| 平均值 | 40.52 | 38.39 | 40.25 | 38.89 | 40.36 | 39.11 | 40.41 | 38.52 | 40.71 | 38.44 |
| 加修正 |  | 38.99 |  | 38.99 |  | 39.21 |  | 39.02 |  | 39.14 |
| 误差 | 1.53 |  | 1.26 |  | 1.16 |  | 1.39 |  | 1.58 |  |

3.加热功率相对误差

表4.加热功率试验结果

| 加热功率示值/W | 电压平均值/V | 电流平均值/A | 标准器加热功率值/W | 加热功率相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 1.9803 | 0.5325 | 1.0545 | -5.2 |
| 1.00 | 1.9800 | 0.5322 | 1.0538 | -5.1 |
| 1.00 | 1.9800 | 0.5314 | 1.0522 | -5.0 |
| 5.00 | 4.4976 | 1.1470 | 5.1587 | -3.1 |
| 5.00 | 4.4980 | 1.1456 | 5.1529 | -3.0 |
| 5.00 | 4.4980 | 1.1457 | 5.1534 | -3.0 |
| 10.00 | 6.4582 | 1.6131 | 10.4177 | -4.0 |
| 10.00 | 6.3881 | 1.5947 | 10.1871 | -1.8 |
| 10.00 | 6.3880 | 1.5931 | 10.1767 | -1.7 |

4.导热系数相对误差

表5  导热系数试验结果

| 温度（℃） | 标准导热系数值（W/(m·K)） | 导热系数测得值（W/(m·K)） | 导热系数相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 纯钛面向导热系数20.6 | 20.268 | 1.6 |
|  | 参考板纵向导热系数0.245 | 0.245 | 0 |
| 25 | 纯钛面向导热系数20.6 | 20.364 | -1.1 |
|  | 参考板纵向导热系数0.245 | 0.240 | 0.0 |
| 40 | 纯钛面向导热系数20.6 | 20.676 | 0.4 |
|  | 参考板纵向导热系数0.245 | 0.240 | 2.0 |