《电动汽车超充V2G电能测试方法》

实 验 报 告

1试验目的

为了验证《电动汽车超充V2G电能测试方法》中测试方法的可靠性，确定技术指标的可行性，选择有主流厂家生产的超充V2G充电桩进行试验，对超充V2G充电桩充电电能计量误差、直流放电电能计量误差、充放电切换时间、并离网切换时间和时钟时刻误差等关键计量特性参数项目进行测试，验证标准条款的正确性和可行性。

2 试验方法

试验采用本规范7.2条款对应条款。

3 试验设备

# 标准装置及辅助设备的主要技术参数见表1。

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| # 序号 | # 仪器名称 | # 型号 | # 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 直流充电桩电能计量检定装置 | # CPMT-1600 | # 测量范围：DCV：(100～1000) V； # DCA：(5～300) A # 最大允许误差：DCV：±0.1%；DCA：±0.1%；DCW：±0.1%；E：±0.1% |
| # 2 | # 电子秒表 | # DM1-001 | # 测量范围：(0～24)h # 日差±0.5s |
| # 3 | # 多功能时钟校验仪 | # TD2700 | # 测量范围：日计时误差：（-10~10）s # 频率：1Hz～10MHz时钟时刻误差：±0.05s # 最大允许误差：频率：±（2.0×10-7） # 日计时误差：±0.05s # 时钟时刻误差：优于±0.1s频率 # 准确度：0.02ppm |
| # 4 | # 直流车辆接口电路模拟器 | # EVIC-250A | # 电压范围：(100～1000)V， # 电流范围：（1～250）A # 电流最大允许误差：±1% # 电压最大允许误差：±5% |
| # 5 | # Digital Oscilloscope （数字示波器） | # ZDS3024 Plus | # 频带宽度：300 MHz # 频带宽度：300 MHz； # 时间测量误差：±0.2%； # 幅度测量误差：±1% |

4 试验时间

# 2024年10月和2025年5月。

5 试验地点

# XX地市XX公司地址。

6 试验人员

# 广州计量

7 试验结果

7.1 环境条件

环境温度：36℃；湿度：78%RH。

7.2 试验项目

充电电能计量误差、直流放电电能计量误差、充放电切换时间、并离网切换时间和时钟时刻误差。

7.3 试验数据

# 详细试验数据见附录。

8 试验结论

# 此次试验验证，选取一台分体式直流充电机，采用测试方法初稿中提出的充电电能计量误差、直流放电电能计量误差、充放电切换时间、并离网切换时间和时钟时刻误差的测试方法，开展超充V2G的测试工作。试验结果表明，提出的计量特性参数合理，测试方法可行。

附录1：试验结果

1. 样品信息

# 样品信息如下表所示：

表2 被测超充V2G桩基本信息

| # 型号 | # 厂家 | # 出厂编号 | # 样品铭牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| # TGCG-ACF/160-A4-A01 | # 青岛特来电新能源科技有限公司 | # F-08-02/3.0 T00020 |  |

2. 测试前准备

# 根据本规范第7.2.1进行试验前准备，结果如下：

- 外观检查情况：    良好    。

- 通电检查情况：    良好    。

3. 校准接线

# 测试接线图及实物图如下：

# 图1 充放电电能计量测试接线图

# 图2 实物接线图1

# 图3 实物接线图2

4 校准数据

4.1充电电能计量误差

| 被测工况 | 第一次测试结果（kWh） |  | 第二次测试结果 （kWh） |  | 平均值（修约）（%） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 被测示值 | 标准值 | 被测示值 |  |  |
| 500 V, 100 A | 1.0468 | 1.045 | 1.0343 | 1.032 | -0.197 | -0.2 |
| 500 V, 60 A | 1.0372 | 1.036 | 1.0606 | 1.058 | -0.180 | -0.2 |
| 500 V, 30 A | 1.0451 | 1.043 | 1.0273 | 1.026 | -0.164 | -0.2 |

4.2直流放电电能计量误差

| 被测工况 | 第一次测试结果（kWh） |  | 第二次测试结果 （kWh） |  | 平均值（修约）（%） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 被测示值 | 标准值 | 被测示值 |  |  |
| 424 V, 82 A | 1.0296 | 1.026 | 1.0357 | 1.033 | -0.305 | -0.3 |
| 330 V, 67 A | 1.0342 | 1.032 | 1.0316 | 1.028 | -0.281 | -0.3 |
| 312 V, 46 A | 1.0327 | 1.029 | 1.0338 | 1.030 | -0.363 | -0.4 |

4.3充放电切换时间

| 测试结果（） | 测试结果（） | 平均值（修约） |
| --- | --- | --- |

4.4并离网切换时间

| 负载百分数 | 被动并网转离网 切换时间 | 主动并网转离网 切换时间 | 主动离网转并网 切换时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% |  |  |  |
| 60% |  |  |  |
| 30% |  |  |  |

4.5时钟时刻误差

| 超充V2G桩显示时刻 | 参考时钟显示时刻 | 示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 15：24：02 | 15：24：06 | -4s |