XXXX–XX–XX 实施

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—XXXX

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

XXXX–XX–XX 发布

降水水质自动监测系统校准规范

Calibration specificationsfor AdsorbableOrganically

Bound HalogensAnalyzers

Calibration Specification For Automatic Monitoring System of Precipitation Water Quality

（征求意见稿）

降水水质自动监测系统

校准规范

Calibration Specification For Automatic Monitoring System of Precipitation Water Quality

JJF XXXX—XXXX

归口单位：全国物理化学计量技术委员会在线理化分析仪器

分技术委员会

主要起草单位：宁波市计量测试研究院

浙江省质量科学研究院

上海市计量测试技术研究院有限公司

参加起草单位：江苏省计量科学研究院

河北省计量监督检测研究院

中国计量大学

本规范委托全国物理化学计量技术委员会在线理化分析仪器分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

施江焕（宁波市计量测试研究院）

- 沙跃兵（浙江省质量科学研究院）

李学辉（上海市计量测试技术研究院有限公司）

参加起草人：

俞伟栋（宁波市计量测试研究院）

付  川（江苏省计量科学研究院）

王  龙（河北省计量监督检测研究院）

程银宝（中国计量大学）

目  录引 言	（Ⅱ）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语	（1）

4 概述	（1）

5 计量特性	（1）

6 校准条件	（2）

6.1 环境条件	（2）

6.2 标准物质及其他设备	（2）

7 校准项目和校准方法	（2）

7.1 降雨量示值误差	（2）

7.2 计时误差	（3）

7.3 pH示值误差	（4）

7.4 pH示值重复性	（4）

7.5 pH示值稳定性	（4）

7.6 电导率示值误差	（5）

7.7 电导率示值重复性	（5）

7.8 电导率示值稳定性	（5）

8 校准结果表达	（6）

9 复校时间间隔	（7）

附录A 校准原始记录参考格式	（8）

附录B 校准证书（内页）格式	（10）

附录C 降水监测系统降雨量示值误差的测量不确定评定示例	.（11）

附录D 降水监测系统pH示值误差的测量不确定评定示例	.（15）

附录E 降水监测系统电导率示值误误差的测量不确定评定示例	（18）

- 引 言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范在编写过程中参考了JJG 376-2007 《电导率仪检定规程》、JJF 1547-2015 《在线pH计校准规范》中电导率和pH的校准方法及计量特性，以及GB/T 28592—2012《降水量等级》中的降雨量术语、HJ/T 175-2005《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》中降雨量的测量方法。

本规范为首次发布。

降水水质自动监测系统校准规范

- 1	范围

本规范适用于自动测量降雨量、pH、电导率等参数的降水水质自动监测系统的校准。

- 2	引用文件

JJG 376—2007 《电导率仪检定规程》

JJF 1547—2015 《在线pH计校准规范》

GB/T 28592—2012《降水量等级》

HJ/T 175—2005 《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3	术语

降水量precipitation［GB/T 28592—2012］

某一时段内，从天空降落到地面上的液态（降雨）或固态（降雪）（经融化后）降水，未经蒸发、渗透、流失而在水平面上积聚的深度，单位mm。

- 4	概述

降水水质自动监测系统（以下简称降水监测系统）是对降雨中的物理指标（降雨量）和化学指标（pH、电导率）进行连续监测的分析仪器，其测量方法是通过专用传感器监测降雨状况，将降雨量、pH、电导率等测量信号转化为电信号，由信号传输单元传输至数据处理单元并显示测量值。

降水监测系统由采样单元、测量单元、信号传输单元、数据处理单元等组成。

- 5	计量特性

降水监测系统的计量特性见表1。

表1  计量性能要求

| 计量特性 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 降雨量≤10 mm时示值误差 | 不超过±0.4mm |
| 降雨量＞10 mm时示值误差 | 不超过±4% |
| 计时误差 | 不超过1.0s |
| pH示值误差 | 不超过±0.1 |
| pH示值重复性 | 不大于0.05 |
| pH示值稳定性 | 不超过±0.1 |
| 电导率示值误差 | 不超过±5.0% |
| 电导率示值重复性 | 不大于2.0% |
| 电导率示值稳定性 | 不超过±3.0% |
| 注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。 |  |

- 6	校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1环境温度：（5～40）℃；

6.1.2环境湿度：≤85％RH。

## 6.2  测量标准及其他设备

6.2.1 pH标准物质

国家有证标准物质，标准物质范围为3～7，不确定度优于或等于0.01（k=2）。

6.2.2 电导率溶液标准物质

国家有证标准物质，标准物质范围为（20～2000）μS/cm，相对不确定度优于或等于0.25%（k=2）。

6.2.3 温度计：温度范围（0～60）℃，最大允许误差不超过±0.1 ℃。

6.2.4 恒温水槽：温度范围（0～60）℃，温度均匀性不超过±0.2 ℃，温度波动度不大于0.2 ℃。

6.2.5 秒表：最大允许误差不超过±0.05s/d

6.2.6 游标卡尺：测量范围（0～300）mm，最大允许误差不超过±0.05mm。

6.2.7 量筒：250 mL、500 mL、1000 mL、2000mL，A级。

6.2.8 实验用水：去离子水或二次蒸馏水。

- 7	校准项目和校准方法

7.1  降雨量示值误差

启动降水监测系统，预热稳定后，将 250 mL的实验用水缓慢注入采样口，重复测量3次，按式（1）或（2）计算降雨量示值误差。

（1）

（2）

式中：

——降雨量绝对示值误差，mm；

——降雨量相对示值误差，%；

——降雨量3次测量的算术平均值，mm；

——理论降雨量，mm。

若 H≤10 mm 时，按式（1）计算降雨量绝对示值误差；

若H＞10 mm 时，按式（2）计算降雨量相对示值误差。

用游标卡尺测量接雨漏斗半径，按式（3）计算理论降雨量。

（3）

式中：

——注入的实验用水体积，mL；

——接雨漏斗半径，cm；

——3.14。

同理，分别用500 mL、1000 mL和1250 mL的实验用水按上述方法进行校准。

## 7.2  计时误差

设定采样时间为6 min，同时启动秒表和降水监测系统，待降水监测系统达到设定的采样时间时，停止计时，重复测量3次，按式（4）计算计时误差。

（4）

式中：

——计时误差，s；

——降水监测系统3次计时的算术平均值，s；

——秒表3次计时的算术平均值，s。

## 7.3  pH示值误差

选用2种pH标准物质，放至25℃恒温水槽，重复测量3次，按式（5）计算pH示值误差。

（5）

式中：

——pH示值误差；

——3次pH测量的算术平均值；

——pH标准值。

7.4 pH示值重复性

选用pH标准物质（pH约为7），放至25℃恒温水槽，重复测量6次，按式（6）计算pH示值重复性。

（6）

式中：

——pH示值重复性；

——第i次pH测量值；

——6次pH测量的算术平均值。

7.5 pH示值稳定性

选用pH标准物质（pH约为7），放至25℃恒温水槽，记录初始测量值，每隔1h测定1次，连续测定4h，取偏离初始值最大的测量值，按式（7）计算pH示值稳定性。

（7）

式中：

——pH示值稳定性；

——pH初始测量值；

——偏离初始值最大的pH测量值。

## 7.6 电导率示值误差

选用2种电导率溶液标准物质，放至25℃恒温水槽，重复测量3次，按式（8）计算电导率示值误差。

（8）

式中：

——电导率示值误差，%；

——3次电导率测量的算术平均值，μS/cm；

——电导率溶液标准值，μS/cm。

7.7 电导率示值重复性

选用电导率溶液标准物质（电导率约为147 μS/cm），放至25℃恒温水槽，重复测量6次，按式（9）计算电导率重复性。

（9）

式中：

——电导率示值重复性，%；

——第i次电导率测量值，μS/cm；

——6次电导率测量的算术平均值，μS/cm；

7.8 电导率示值稳定性

选用电导率溶液标准物质（电导率约为147 μS/cm），放至25℃恒温水槽，记录初始测量值，每隔1h测定1次，连续测定4h，取偏离初始值最大的测量值，按式（10）计算电导率稳定性。

（10）

式中：

——电导率示值稳定性，%；

——电导率初始测量值，μS/cm；

——偏离初始值最大的电导率测量值，μS/cm；

- 8	校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校准对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用相关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所使用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明（若有）；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9 复校时间间隔

降水监测系统的复校时间间隔建议不超过1年。由于复校时间间隔的长短由降水监测系统的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录A

- 校准原始记录参考格式

证书编号：                                            原始记录编号：

| 送校单位： |  | 仪器名称： |  |  | 制造厂： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号： |  | 仪器编号： |  |  | 校准依据： |  |
| 环境温度: ℃ |  | 环境湿度： ％RH |  |  | 校准日期： |  |
| 不确定度： |  | 校准员： |  |  | 核验员： |  |
| 校准用测量标准及其他设备： |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号规格 |  | 证书编号 | 不确定度/最大允许误差 |  | 有效期至 |

A.1 降雨量示值误差：

| 接雨漏斗半径 |  | mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验用水（mL） | 标准降雨量（mm） | 测量值（mm） 平均值 |  |  |  | 示值误差 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |

A.2 计时误差：

| 设定值（s） | 测量值（s） |  |  |  | 示值误差（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |

A.3 pH示值误差、重复性及稳定性：

| pH示值误差 温度： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（pH） |  | 测量值（pH） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（pH） |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 平均值 |  |  |  |  |
| pH重复性 温度： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |  |
| pH 稳定性 温度： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始值 |  |  | 1h |  |  | 2h |  |  |  | 3h | 4h |  | 稳定性 |  |

A.4 电导率示值误差、重复性及稳定性：

| 电导率示值误差 温度： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量 | 标准值（μS/cm） |  |  |  |  | 测量值（μS/cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（%） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 电导率示值重复性 温度： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（μS/cm） | 测量值（μS/cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性（%） |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 平均值 |  |  |  |
| 电导率示值稳定性 温度： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（μS/cm） |  | 初始值 |  | 1h |  |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  |  | 4h |  |  | 稳定性（%） |  |

# 附录B

# 校准证书（内页）格式

环境温度：    ℃              环境湿度：     %

B.1 校准结果：

| 序号 | 计量特性 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| B1.1 | 降雨量≤10 mm示值误差 |  |
|  | 降雨量＞10 mm示值误差 |  |
| B1.2 | 计时误差 |  |
| B1.3 | pH示值误差 |  |
|  | pH示值重复性 |  |
|  | pH示值稳定性 |  |
| B1.4 | 电导率示值误差 |  |
|  | 电导率示值重复性 |  |
|  | 电导率示值稳定性 |  |

B.3 校准结果的不确定度

# 附录C

# 降水监测系统降雨量示值误差的测量不确定度评定示例

C.1概述

C.1.1 环境条件：环境温度（5~40）℃，环境湿度≤85%RH。

C.1.2 计量标准：量筒A级。

C.1.3 测量方法

启动降水监测系统，预热稳定后，依次将250 mL（降雨量≤10mm）和500mL（降雨量＞10mm）的实验用水缓慢注入采样口，重复测量3次，计算降雨量示值误差并对示值误差校准结果的不确定度进行评定。

C.2测量模型及不确定度计算公式

C.2.1 建立测量模型

根据降水水质自动监测系统校准规范，降雨量示值误差（250 mL注入）按式（C.1）计算，降雨量示值误差（500 mL注入）按式（C.2）计算。

（C.1）

（C.2）

式中：

——降雨量绝对示值误差，mm；

——降雨量相对示值误差，%；

——降雨量3次测量的算术平均值，mm；

——理论降雨量，mm。

（C.3）

式中：

——注入的实验用水体积，mL；

——接雨漏斗半径，cm；

——3.14。

C.2.2不确定度传播律

输入量与彼此不相关，由式（C.1）可推导出式（C.4）。

（C.4）

灵敏系数为：

由式（C.2）可推导出式（C.5）。

（C.5）

灵敏系数为：

C.2.3不确定度计算公式

降雨量示值误差测量不确定度来源于仪器测量重复性引入的标准不确定度分量和标准器引入的不确定度分量，因各输入量彼此独立不相关，则由式（C.4）得出不确定度计算式（C.6）。

（C.6）

由式（C.5）得出不确定度计算式（C.7）：

（C.7）

将代入式（C.7），式（C.7）简化为式（C.8）。

（C.8）

C.3标准不确定度分析与评定

C.3.1 测量重复性引入的标准不确定度和

选取一台稳定的降水监测系统，依次对250mL、500mL的降雨量连续测量10次。

250mL（理论降雨量H为8.0mm）校准点所测量数据分别为（单位：mm）：8.0、8.1、8.1、8.2、8.1、8.1、8.2、8.1、8.1、8.2，计算得到的平均值为8.12mm，实验标准偏差为0.063mm。

500mL（理论降雨量H为15.9mm）校准点所测量数据分别为（单位：mm）：16.2、16.1、16.2、16.1、16.0、16.2、16.2、16.1、16.1、16.2，计算得到的平均值为16.14mm，实验标准偏差为0.070mm。

实际测量中，以3次测量算术平均值作为测量结果，则

降雨量≤10mm ：mm

降雨量＞10mm ：

C.3.2 标准器引入的不确定度和

标准器引入的不确定度来源有两个：一是量筒引入的不确定度分量，二是游标卡尺引入的不确定度分量。

C.3.2.1 量筒引入的不确定度

250mL量筒最大允许误差为±2.0mL，假设其为均匀分布，取，则

500mL量筒最大允许误差为±5.0mL，假设其为均匀分布，取，则

C.3.2.2 游标卡尺引入的不确定度

游标卡尺最大允许误差为±0.05mm，假设其为均匀分布，取，则

则标准器引入的不确定度和为

降雨量≤10mm ：

降雨量＞10mm ：

C.4合成标准不确定度

按式（C.6）计算250mL校准点合成标准不确定度：

mm

按式（C.8）计算500mL校准点合成标准不确定度：

C.5扩展不确定度

取包含因子k=2，降雨量示值误差（250mL注入）测量结果的扩展不确定度为：

降雨量≤10mm ：

取包含因子k=2，降雨量示值误差（500mL注入）测量结果的扩展不确定度为：

降雨量＞10mm ：

# 附录D

# 降水监测系统pH示值误差的测量不确定度评定示例

D.1 概述

D.1.1 环境条件：环境温度：（5～40）℃，环境湿度：≤85%RH。

D.1.2 计量标准：国家有证pH标准物质。

D.1.3 测量方法

待降水监测系统稳定后，选用pH标准物质（pH约为7），放至25℃恒温水槽，重复测量3次，计算pH示值误差并对示值误差校准结果的不确定度进行评定。

D.2测量模型及不确定度计算公式

D.2.1 建立测量模型

根据降水水质自动监测系统校准规范，pH误差按式（D.1）计算。

（D.1）

式中：

——pH示值误差；

——3次pH测量的算术平均值；

——pH标准值。

D.2.2不确定度传播律

输入量与彼此不相关，由式（D.1）可推导出式（D.2）。

（D.2）

灵敏系数为：

D.2.3不确定度计算公式

pH示值误差测量不确定度来源于测量结果引入的标准不确定度分量和标准器引入的不确定度分量，因各输入量彼此独立不相关，则由式（D.2）得出不确定度计算式（D.3）

（D.3）

D.3 标准不确定度评定

D.3.1 pH测量结果引入的标准不确定度。

测量结果的标准不确定度来源有两个：一是测量重复性引入的不确定度分量，二是读数分辨力引入的不确定度分量。

D.3.1.1 pH测量重复性引入的标准不确定度

选用GBW（E）130071型pH标准物质（25℃时，pH为6.86）对降水监测系统的pH进行重复测量10次，得到的测量结果见表D.1。

表D.1  pH测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 6.87 | 6.88 | 6.86 | 6.87 | 6.89 | 6.87 | 6.89 | 6.88 | 6.86 | 6.86 |

实验标准偏差：

实际测量中，以3次测量平均值作为测量结果，则：

D.3.1.2 pH分辨力引入的不确定度

已知降水监测系统的pH分辨力为0.01，假设其为均匀分布，取k=，则：

测量重复性和分辨力引入的不确定度分量取较大值，由于小于，可以忽略分辨力引入的不确定度分量的影响。

D.3.2标准物质引入的不确定度

查GBW（E）130071型pH标准物质证书，可得标准物质引入的不确定度为：

D.3.3恒温槽温度波动引入的不确定度

按恒温槽温度波动度不大于±0.2 ℃，查得（10～30）℃时pH标准值相差0.07，温度系数为0.004/℃，假设其为均匀分布，取k=，则有：

D.4 标准不确定度汇总

表D.2  标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
|  | pH测量重复性 | 0.007 |
|  | 标准物质定值 | 0.004 |
|  | 恒温槽温度波动 | 0.001 |

D.5合成标准不确定度的计算

由于各不确定度分量互不相关，故合成标准不确定度为：

D.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，pH示值误差校准结果的扩展不确定度为：

# 附录E

# 降水监测系统电导率示值误差的测量不确定度评定示例

E.1 概述

E.1.1 环境条件：温度：（5～40）℃，环境湿度：≤85%RH。

E.1.2 计量标准：国家有证电导率溶液标准物质。

E.1.3 测量方法

待降水监测系统稳定后，选用电导率溶液标准物质（电导率约为147μs/cm），放至25℃恒温水槽，重复测量3次，计算电导率示值误差并对示值误差校准结果的不确定度进行评定。

E.2测量模型及不确定度计算公式

E.2.1建立测量模型

根据降水水质自动监测系统校准规范，电导率示值误差按式（E.1）计算。

（E.1）

式中：

——示值误差，%；

——3次电导率测量的算术平均值，μS/cm；

——电导率溶液标准值，μS /cm。

E.2.2不确定度传播律

输入量与彼此不相关，由式（E.1）可推导出式（E.2）。

（E.2）

灵敏系数为：

E.2.3不确定度计算公式

电导率示值误差测量不确定度来源于测量结果引入的不确定度分量和标准物质的认定值引入的不确定度分量，因各输入量彼此独立不相关，则由式（E.2）得出不确定度计算式（E.3）

（E.3）

将代入式（E.3），式（E.3）简化为式（E.4）。

（E.4）

E.3标准不确定度评定

E.3.1测量结果引入的标准不确定度

电导率测量结果引入的标准不确定度来源有两个：一是测量重复性引入的不确定度分量，二是读数分辨力引入的不确定度分量。

E.3.1.1 电导率测量重复性引入的不确定度。

选用GBW（E）130108型电导率溶液标准物质（25℃时，电导率为147.6μS/cm）对降水监测系统的电导率模块进行重复测量10次，得到的测量结果见表E.1。

表E.1  电导率测量数据	            单位：μS/cm

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 147.4 | 147.7 | 147.2 | 147.1 | 146.8 | 147.3 | 147.1 | 147.6 | 148.0 | 147.4 |

实验标准偏差：μS/cm

实际测量中，以3次测量算术平均值作为测量结果，则：

μS/cm

E.3.1.2电导率分辨力引入的不确定度

已知降水监测系统的电导率分辨力为0.1μS/cm m，假设其为均匀分布，取k=，则：μS/cm

由于大于，因此取重复性引入的标准不确定度。测量结果引入的标准不确定度 为0.20μS/cm。

E.3.2标准物质引入的不确定度。

查GBW（E）130108型电导率溶液标准物质证书，可得标准物质引入的不确定度为：μS/cm

E.3.3恒温槽温度波动引入的不确定度

按恒温槽温度波动度不大于±0.2 ℃，查得电导率标物的温度系数约为2%/℃，假设其为均匀分布，取k=，则：μS/cm

E.4 标准不确定度汇总

表E.2  标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度（μS/cm） |
| --- | --- | --- |
|  | 电导率测量重复性 | 0.20 |
|  | 标准物质定值 | 0.19 |
|  | 恒温槽温度波动 | 0.34 |

E.5合成标准不确定度

由于各不确定度分量互不相关，故合成标准不确定度为：

灵敏系数：cm/μS ，cm/μS

E.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，电导率示值误差校准结果的扩展不确定度为：

JJFXXXX—XXXX

中华人民共和国

国家计量技术规范

降水水质自动监测系统校准规范

JJFXXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布