中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××─××××

高频往复式摩擦磨损试验机校准规范

Calibration Specification of High frequency reciprocating

friction and wear testing machine

（征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

高频往复式摩擦磨损

试验机校准规范

Calibration Specification of High frequency reciprocating friction and wear testing machine

JJF XXXX -202X

归 口 单 位  ：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位 ：

参加起草单位 ：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	Ⅰ

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1  摩擦系数	2

4  概述	2

5  计量特性	2

6  校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  测量标准及其他设备	3

7  校准方法	3

7.1  校准前准备	3

7.2  试验负荷示值误差	4

7.3  试验冲程示值误差	4

7.4  试验频率示值误差	5

7.5  试验温度示值误差	6

7.6  摩擦系数示值误差和重复性	7

8  校准结果表达	8

9  复校时间间隔	8

附录A高频往复式摩擦磨损试验机不确定度评定	9

附录b校准记录格式	16

附录C校准证书内页内容	18

引     言

本规范是针对频率≥10Hz采用电磁驱动的、高频正弦往复运动式摩擦磨损试验机的校准。此类试验机主要用于评价润滑油脂长磨性能、极压性能，以及各类材料表面摩擦磨损性能。JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性文件。本规范主要参考了GB/T 17754-2012 《摩擦学术语》等相关标准内容。

本规范为首次发布。

高频往复式摩擦磨损试验机校准规范

1 范围

本规范适用于频率≥10Hz采用电磁驱动的、高频正弦往复运动式摩擦磨损试验机的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义技术规范

JJG 144-2007 标准测力仪

JJG 676-2019测振仪

JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范

GB/T 17754-2012 摩擦学术语

NB/SH/T 0847-2010 极压润滑油摩擦磨损性能的测定SRV试验机法

NB/SH/T 0721-2016 润滑脂摩擦磨损性能的测定高频线性振动试验机(SRV)法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 摩擦系数frictional coefficient

一组摩擦副之间的摩擦力与试验负荷之比，本规范中摩擦系数为往复过程中摩擦系数峰峰值。

注：有改动。

4 概述

高频往复式摩擦磨损试验机主要由加载模块、驱动模块、加热模块、测量模块构成，其中测量模块包括摩擦力或摩擦系数测量子模块、温度测量子模块中的一种或几种。其结构示意图见图1。样品为上下摩擦副试样，中间可有润滑油脂，加载模块产生试验负荷施加给样品。驱动模块驱动上下摩擦副试样做往复相对运动，输出试验冲程与试验频率，产生摩擦力，通过摩擦系数测量子模块对高频摩擦力进行采集，并结合试验负荷计算出摩擦系数。温度测量模块测量样品台温度。

图1 往复式摩擦磨损试验机结构示意图

5 计量特性

表1 计量特性及技术要求

| 序号 | 参量 | 校准项目及技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验负荷 | 最大允许误差 | ±1% |  |
| 2 | 试验冲程 | 最大允许误差 | ±3% |  |
| 3 | 试验频率 | 最大允许误差 | ±1% |  |
| 4 | 试验温度 | 最大允许误差 | 50 ℃±1 ℃ |  |
|  |  |  | 80 ℃±2 ℃ |  |
|  |  |  | 120 ℃±3 ℃ |  |
| 5 | 摩擦系数 | 最大允许误差 | ±5% |  |
|  |  | 重复性 | 2% |  |

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1环境温度：(25±5) ℃；相对湿度：≤ 70 %。

6.1.2校准应在无污染、振动和电磁干扰等环境中进行。

6.1.3使用的标准器与标准物质，需与被测仪器放在一起等温不少于2 h。

6.2 测量标准及其他设备

往复式摩擦磨损试验机校准所采用的标准器、标准设备等如表1所示：

表2 校准用标准器及标准设备选用表

| 序号 | 校准项目 | 标准器 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | 试验负荷示值误差 | 测力仪或力传感器 | 0.5级或U≤0.5%（k=2） |  |
| 6.2.2 | 试验冲程示值误差 | 加速度传感器 | 幅值不确定度 U ≤ 2.0 %（k=2） |  |
| 6.2.3 | 试验频率示值误差 |  | U ≤ 1.0 %（k=2） |  |
| 6.2.4 | 试验温度示值误差 | 温度传感器（安装于GCr15摩擦副下试样中*） | U ≤ 0.05 ℃（k=2） |  |
| 6.2.5 | 摩擦系数示值误差及重复性 | 摩擦系数标准物质 | U≤5%（k=2） 国家有证标准物质 |  |

* 该结构易于实现，具体参见下文7.5节相关图示及文字描述。

一般而言，校准项目应包括6.2.1和6.2.2项，校准周期建议为1年。

7 校准方法

7.1  校准前准备

7.1.1 校准前，需确保仪器处于正常的工作状态且环境中无振动、磁场等影响校准计量性能的因素。

7.1.2 根据仪器说明书，调整仪器达到工作状态，通过目测和操作，确保仪器工作正常后方可开展校准。

7.2试验负荷示值误差

推荐选取待测设备额定试验负荷的0.5%、2%、5%、20%、50%、80%、100%作为校准点（必要时取整），也可根据用户需要，自定义试验负荷校准区间及校准点。

将测力仪或力传感器与设备加载模块对接，安装时应保证其主轴线与设备加载模块的加荷轴线相重合，以确保力的传递准确、稳定，固定好测力仪或力传感器位置后，将测力仪调整为工作状态，将其指示装置清零（或记录零负荷时读数值），按试验负荷递增顺序逐点进行校准，加到后保持一定时间，记录读数，重复3次。试验负荷相对示值误差按式（1）计算。

（1）

式中：

——试验负荷相对示值误差；

Fi ——第i个校准点的试验负荷示值，N；

——测力仪或力传感器3次读数的算术平均值，N。

7.3 不同频率下的试验冲程示值误差

根据设备的额定参数或用户需要校准的参数范围确定往复试验频率及试验冲程校准范围。将加速度传感器固定于被测设备往复运动模块上，并将专用摩擦试样固定于测试模块上，推荐选取0.3 mm、1.0 mm、2.0 mm为校准点，推荐工况见表3。

表3 试验冲程校准推荐工况表

| 工况 | 设定值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验时间 | 2 min | 2 min | 2 min |
| 试验冲程 | 0.3 mm | 1.0 mm | 2.0 mm |
| 试验频率 | 50Hz |  |  |
| 试验负荷 | 200N |  |  |
| 试验温度 | (25±5) ℃ |  |  |

对于高频往复摩擦磨损试验机，频率与冲程通常存在互为限制的关系，如需校准其他试验冲程，建议根据试验机功率去匹配试验频率。加速度计采集频率一般建议为运动频率的20倍，通过加速度传感器感应驱动模块的振动信号，然后进行转换放大、积分等处理，得到试验冲程。在每校准点下测试2 min，将中间1 min数据平均分为6段，每段10 s，10 s数据按最小二乘法进行正弦拟合，得到试验冲程幅值，幅值的2倍为试验冲程测量值。

根据摩擦学原理，如采用滑动摩擦，很难确保上述测试工况均能实现界面的稳定磨合，摩擦过程中冲程总是处于波动，无法实现校准；故建议采用线接触滚动摩擦作为校准时的摩擦形式，以确保校准的可操作性。一种常见的滚动摩擦副及夹具见图2，试验冲程与限位槽尺寸需匹配。

图2 一种常见的滚动摩擦副及夹具示意图

计算试验冲程示值相对误差，按式（2）计算：

（2）

式中：

——试验冲程相对示值误差；

——第i个校准点的试验冲程示值，mm；

——加速度计6次试验冲程测量值的算术平均值，mm。

7.4 试验频率示值误差

根据设备的额定参数或用户需要校准的参数范围确定往复试验频率及试验冲程校准范围。 将加速度传感器固定于被测设备往复运动模块上，并将专用摩擦试样固定于测试模块上，推荐选取10 Hz、50 Hz、100 Hz、200 Hz为校准点，推荐工况见表4，加速度采集频率吧。

表3 试验冲程校准推荐工况表

| 工况 | 设定值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验时间 | 2 min | 2 min | 2 min | 2 min |
| 试验频率 | 10 Hz | 50 Hz | 100 Hz | 200 Hz |
| 试验冲程 | 2 mm |  |  | 0.1 mm |
| 试验负荷 | 200N |  |  |  |
| 试验温度 | (25±5) ℃ |  |  |  |

对于高频往复摩擦磨损试验机，频率与冲程通常存在互为限制的关系，如需校准其他试验频率，建议根据试验机功率去匹配试验冲程。加速度计采集频率一般建议为运动频率的20倍，通过加速度传感器感应驱动模块的振动信号，对信号进行频谱分析处理，得到试验频率。在每校准点下测试2 min，将中间1 min数据平均分为6段，每段10 s，10 s数据按频谱分析，得到试验频率测量值。试验频率示值相对误差按式（3）计算

（3）

式中：

——试验频率相对示值误差；

fi  ——第i个校准点的试验频率示值，Hz；

——加速度计6次试验频率测量值的算术平均值，Hz。

7.5 试验温度示值误差

根据设备的额定温度或用户常用温度范围进行温度校准范围选取；推荐选择50 ℃、80 ℃、120 ℃为校准点，计算各校准点的示值误差。一种常见的配置了温度传感器的GCr15摩擦副下试样见图3。

图3 一种常见的温度传感器夹具示意图

用石油醚和乙醇擦拭样品台表面污染，将配置了温度传感器的GCr15摩擦副下试样安装至样品台，接通设备电源，载荷加载至200N，确保温度传感器压紧；加热到指定温度稳定后，按照2 min间隔连续读取4次被测设备示值与温度传感器实测值。通过式（4）计算温度示值误差。

（4）

式中：

——试验温度示值误差；

ti ——第i个校准点的试验温度示值，℃；

——温度传感器4次读数的算术平均值 ，℃。

7.6 摩擦系数示值误差和重复性

将摩擦系数标准物质置于设备的测试模块上，设定以下测试程序进行测试：

第一步：试验频率50 Hz、试验冲程1 mm、试验温度50 ℃、试验负荷50 N跑合30 s；

第二步：将试验负荷升至200 N测试1 h。

开启测试，待测试完成后，将摩擦系数曲线记录下来，首先根据第30 min、45 min和60 min时刻的摩擦系数值的大小，判断摩擦系数曲线的平稳程度。判断方法为，上述三个摩擦系数值中的最大值与最小值之差不超过0.002，则本次测量结果有效。并将摩擦系数的最终值作为摩擦系数示值记录下来，通过式（5）计算相对示值误差。

（5）

式中：

——摩擦系数相对示值误差；

——摩擦系数2次测量的算术平均值；

——摩擦系数标准值。

一般情况下，采用同一套摩擦系数标准物质连续开展2次测试，两组测试结果之差与其均值的百分比，作为重复性测量结果。

8 校准结果表达

经过校准的往复式摩擦磨损试验机出具校准证书。校准证书应包含校准结果，示值误差以及不确定度。校准证书应符合JJF1071-2010中的5.12要求。校准实验记录格式参见附录B，校准结果在校准证书上反映，校准证书包括信息及格式参见附录C。

9 复校时间间隔

复校时间间隔根据仪器使用情况由用户自行确定，建议为1年。

附录A

高频往复式摩擦磨损试验机不确定度评定

往复式摩擦磨损试验机测量不确定度主要由仪器不确定度、测量重复性等因素构成。本附录为往复式摩擦磨损试验机的测量不确定度评定。

A.1试验负荷不确定度评定

A.1.1  测量方法

高频往复式摩擦磨损试验机试验负荷采用测力仪进行校准，具体测量方法见7.2。

A.1.2数学模型

依据试验负荷示值误差校准的物理模型，进行不确定度分析。

（A.1.1）

A.1.3方差和灵敏系数

（A.1.2）

（A.1.3）

下面将各参数求偏导：

（A.1.4）

（A.1.5）

A.1.4不确定度来源

采用测力仪校准试验负荷，引入的不确定度主要有测力仪引入的不确定度和测量重复性引入的不确定度。

A.1.4.1测力仪引入的不确定度u1

如通过测力仪进行试验机试验负荷校准，根据其校准证书，不确定度为3‰（k=2），标准不确定度为1.5‰。

A.1.4.2测量重复性引入的不确定度u2

如对标称试验负荷100 N进行3次重复测量，结果分别为：100.0 N、100.0 N、99.9 N。重复性计算如下：

（A.1.6）

式中：

——试验负荷重复性；

——测力仪或力传感器3次读数的算术平均值，N；

——测力仪或力传感器3次读数的最大值，N；

——测力仪或力传感器3次读数的最小值，N。

按照极差法计算标准不确定度如下：

（A.1.7）

测量次数n=3，C=1.64，代入上式得。

A.1.5合成不确定度及扩展不确定度

合成标准不确定度u

（A.1.8）

取包含因子k=2，则扩展不确定度为                    （A.1.9）

采用测力仪进行试验负荷校准，合成标准不确定度 u=1.7‰，取包含因子k=2，则扩展不确定度为3.4‰。

A.2不同频率下的试验冲程不确定度评定

A.2.1测量方法

高频往复式摩擦磨损试验机试验冲程采用加速度传感器（配专用摩擦试样）进行校准，具体测量方法见7.3。

A.2.2数学模型

依据试验冲程示值误差校准的物理模型，进行不确定度分析。

（A.2.1）

A.2.3方差和灵敏系数

（A.2.2）

（A.2.3）

下面将各参数求偏导：

（A.2.4）

（A.2.5）

A.2.4不确定度来源

采用加速度传感器校准试验冲程，引入的不确定度主要有加速度计引入的不确定度和示值误差引入的不确定度。

A.2.4.1加速度计引入的不确定度u1

通过加速度传感器进行试验机试验冲程校准，不确定度为1%（k=2），标准不确定度为0.5%。

A.2.4.2测量重复性引入的不确定度u2

对试验冲程1 mm进行测量，结果为0.974 mm、0.978 mm、0.988 mm、0.981 mm、0.981 mm、0.983 mm，按照贝塞尔公式计算标准不确定度如下：

（A.2.6）

式中：si为实验标准偏差，表示独立测量列中任一次测量结果的标准偏差。

测量次数n=6，代入上式得。

A.2.5合成不确定度及扩展不确定度

合成标准不确定度 u

（A.2.7）

取包含因子k=2，则扩展不确定度为                    （A.2.8）

采用加速度传感器进行试验冲程校准，合成标准不确定度 u=0.6 %，取包含因子k=2，则扩展不确定度为21.2%。

A.3试验频率不确定度评定

A.3.1测量方法

高频往复式摩擦磨损试验机试验频率采用加速度传感器（配专用摩擦试样）进行校准，具体测量方法见7.4。

A.3.2数学模型

依据试验频率示值误差校准的物理模型，进行不确定度分析。

（A.3.1）

A.3.3方差和灵敏系数

（A.3.2）

（A.3.3）

下面将各参数求偏导：

（A.3.4）

（A.3.5）

A.3.4不确定度来源

采用加速度传感器校准试验频率，引入的不确定度主要有加速度计引入的不确定度和示值误差引入的不确定度。

A.3.4.1加速度计引入的不确定度u1

通过加速度传感器进行试验机试验频率校准，不确定度为1%（k=2），标准不确定度为0.5%。

A.3.4.2测量重复性引入的不确定度u2

对试验频率50 Hz进行测量，结果为49.85 Hz、49.85 Hz、49.85 Hz、49.85 Hz、49.86 Hz、49.85 Hz、49.85 Hz，按照贝塞尔公式计算标准不确定度如下：

（A.3.6）

式中：si为实验标准偏差，表示独立测量列中任一次测量结果的标准偏差。

测量次数n=6，代入上式得。

A.3.5合成不确定度及扩展不确定度

合成标准不确定度 u

（A.3.7）

取包含因子k=2，则扩展不确定度为                    （A.3.8）

采用加速度传感器进行试验频率校准，合成标准不确定度 u=0.6%，取包含因子k=2，则扩展不确定度为1.2%。

A.4试验温度不确定度评定

A.4.1测量方法

高频往复式摩擦磨损试验机试验温度采用温度传感器（配专用摩擦副下试样）进行校准，具体测量方法见7.5。

A.4.2数学模型

依据试验温度示值误差校准的物理模型，进行不确定度分析。

（A.4.1）

A.4.4方差和灵敏系数

（A.4.2）

（A.4.3）

下面将各参数求偏导：

（A.4.4）

（A.4.5）

A.4.4不确定度来源

采用温度传感器（配专用摩擦副下试样）校准温度，引入的不确定度主要有温度传感器引入的不确定度和示值误差引入的不确定度。

A.4.4.1  温度传感器引入的不确定度u1

通过温度传感器进行试验机试验温度校准，根据其校准证书，不确定度为0.008 ℃（k=2），标准不确定度为0.004 ℃。

A.4.4.2  测量重复性引入的不确定度u2

对示值温度50℃进行4次重复测量，结果分别为：49.86 ℃、49.87 ℃、49.91 ℃、49.91 ℃，重复性计算如下：

（A.4.6）

式中：

——试验温度重复性；

——温度传感器4次读数的最大值，N；

——温度传感器4次读数的最小值，N。

按照极差法计算标准不确定度如下：

（A.4.7）

测量次数n=4，C=2.06，代入上式得 ℃。

A.4.5合成不确定度及扩展不确定度

合成标准不确定度 u

（A.4.8）

取包含因子k=2，则扩展不确定度为                    （A.4.9）

采用温度传感器进行试验温度校准，合成标准不确定度 u=0.025 ℃，取包含因子k=2，则扩展不确定度为0.050 ℃。

A.5摩擦系数不确定度评定

A.5.1 测量方法

高频往复式摩擦磨损试验机摩擦系数采用摩擦系数标准物质进行校准，具体测量方法见7.6。

A.5.2数学模型

依据摩擦系数示值误差校准的物理模型，进行不确定度分析。

（A.5.1）

A.2.3方差和灵敏系数

（A.5.2）

（A.5.3）

下面将各参数求偏导：

（A.5.4）

（A.5.5）

A.5.4不确定度来源

采用摩擦系数标准物质校准摩擦系数，引入的不确定度主要有标准物质引入的不确定度和测量重复性引入的不确定度。

A.1.4.标准物质引入的不确定度u1

通过摩擦系数标准物质进行试验机摩擦系数校准，不确定度为5%（k=2），标准不确定度为2.5%。

A.2.4.2测量重复性引入的不确定度u2

对标称值0.127的摩擦系数标准物质进行2次重复测量，结果分别为：0.127，0.126，按照极差法计算标准不确定度如下：

（A.5.6）

测量次数n=2，C=1.13，代入上式得。

A.2.5合成不确定度及扩展不确定度

合成标准不确定度 u

（A.5.7）

取包含因子k=2，则扩展不确定度为                    （A.5.8）

采用摩擦系数标准物质进行摩擦系数校准，合成标准不确定度 u=2.6%，取包含因子k=2，则扩展不确定度为5.2%。

附录B

校准记录格式

送检单位                       地址                         证书号

制造商                         型号规格                     出厂编号

标准器                         证书号                       有效期至

测量范围                       不确定度/准确度等级           温度           湿度

校准日期        年       月      日

| 试验 负荷 | 校准点/N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测力仪测量值/N | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 冲程 | 校准点/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量值/mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 频率 | 校准点/Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量值/Hz | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 温度 | 校准点/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量值/℃ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摩擦 系数 | 标称值 | 试验机示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  | 示值误差 |  |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:                                 核验人员：                   校准人员：

## 附录C

## 校准证书内页内容

- 试验负荷校准结果： - 表1 试验负荷校准结果表 - 示值（N）; - 标准值（N）; - 示值误差; - 重复性. - 试验负荷校准结果的不确定度为：Ur= % (k=2)。 - 试验冲程校准结果： - 表4 试验冲程校准结果表 - 示值（mm）; - 测量值（mm）; - 示值误差（%）. - 试验冲程校准结果的不确定度：Ur= % (k=2)。 - 试验频率校准结果： - 表3 试验频率校准结果表 - 示值（Hz）; - 测量值（Hz）; - 示值误差（%）. - 试验频率校准结果的不确定度为：Ur= % (k=2)。 - 试验温度校准结果： - 表5 试验温度校准结果表 - 标准值（℃）; - 示值（℃）; - 示值误差（℃）. - 试验温度校准结果的不确定度：U= ℃（k=2） - 摩擦系数校准结果： - 表2 摩擦系数校准结果表 - 标称值; - 测量值; - 示值误差（%）. - 摩擦系数校准结果的不确定度为：Ur= % (k=2)。 ----------------------以下空白--------------------