高频往复式摩擦磨损试验机校准规范

(征求意见稿)实验报告

一、简介

本实验报告的目的是通过一系列的样机模拟试验，验证新制订校准规范的校准方法和技术指标的科学性、合理性和可操作性。实验数据来中石化石科院有限公司、清华大学的8台设备。图1为几种被校准设备的实物图。

图1 被校准设备的实物图

二、实验条件

2.1 所用的主要计量标准器具

| 序号 | 标准器 | 不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测力仪 | 5 N~2000 N，Ur=0.3%（k=2） |
| 2 | 摩擦系数标准物质 | 国家有证标准物质，Ur=5%（k=2） |
| 3 | 加速度传感器 | 幅值不确定度，Ur= 1%（k=2）； 频率不确定度，Ur= 1%（k=2） |
| 4 | 温度传感器 | U= 0.008 ℃（k=2） |

2.2环境条件：温度：（25±5） ℃；湿度：70＜% RH

2.3实验地点：中国计量科学研究院、石油化工科学研究院、清华大学、中国航空制造技术研究院、国标(北京)检验认证有限公司、清华大学天津高端装备研究院、中国科学院金属研究所、中国石化润滑油有限公司北京研究院。

三、实验方法

按照规范规定的方法和步骤，用测力仪、摩擦系数标准物质、加速度计、温度传感器对试验机各项计量性能指标进行校准。通过实际测量确定规范规定的技术指标是否科学合理，校准方法是否方便可行。

- 实验结果

4.1 单位A（SRV-5）

| 试验 负荷 | 校准点/N |  | 10.0 |  | 40.0 |  |  |  | 100.0 |  |  | 400.0 |  |  | 1000.0 |  |  |  | 1600.0 |  |  | 2000.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测力仪测量值/N | 1 | 10.0 |  | 40.0 |  |  |  | 100.0 |  |  | 399.9 |  |  | 999.9 |  |  |  | 1599.9 |  |  | 1999.9 |
|  |  | 2 | 10.0 |  | 40.0 |  |  |  | 100.0 |  |  | 399.9 |  |  | 1000.0 |  |  |  | 1599.9 |  |  | 1999.8 |
|  |  | 3 | 10.0 |  | 40.0 |  |  |  | 99.9 |  |  | 400.0 |  |  | 999.8 |  |  |  | 1599.8 |  |  | 1999.9 |
|  |  | 均值 | 10.0 |  | 40.0 |  |  |  | 100.0 |  |  | 399.9 |  |  | 999.9 |  |  |  | 1599.9 |  |  | 1999.9 |
|  | 示值误差 |  | 0.00% |  | 0.00% |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.03% |  |  | 0.01% |  |  |  | 0.01% |  |  | 0.01% |
|  | 重复性 |  | 0.00% |  | 0.00% |  |  |  | 0.10% |  |  | 0.03% |  |  | 0.02% |  |  |  | 0.01% |  |  | 0.01% |
|  | 扩展不确定度（k=2）： 0.40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 行程 | 校准点/mm |  | 0.10 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
|  | 测量值/mm | 1 | 0.100 |  |  |  |  | 0.498 |  |  |  |  |  | 0.978 |  |  |  |  |  | 2.967 |  |  |
|  |  | 2 | 0.100 |  |  |  |  | 0.498 |  |  |  |  |  | 0.979 |  |  |  |  |  | 2.966 |  |  |
|  |  | 3 | 0.099 |  |  |  |  | 0.498 |  |  |  |  |  | 0.978 |  |  |  |  |  | 2.966 |  |  |
|  |  | 4 | 0.099 |  |  |  |  | 0.498 |  |  |  |  |  | 0.978 |  |  |  |  |  | 2.966 |  |  |
|  |  | 5 | 0.099 |  |  |  |  | 0.499 |  |  |  |  |  | 0.978 |  |  |  |  |  | 2.967 |  |  |
|  |  | 6 | 0.100 |  |  |  |  | 0.499 |  |  |  |  |  | 0.979 |  |  |  |  |  | 2.966 |  |  |
|  |  | 均值 | 0.100 |  |  |  |  | 0.498 |  |  |  |  |  | 0.978 |  |  |  |  |  | 2.966 |  |  |
|  | 示值误差 |  | 0.00% |  |  |  |  | 0.40% |  |  |  |  |  | 2.25% |  |  |  |  |  | 1.15% |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：1.2%： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 频率 | 校准点/Hz |  | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | 200.0 |  |  |  |  | 500.0 |  |
|  | 测量值/Hz | 1 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.6 |  |  |  |  | 496.3 |  |
|  |  | 2 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.6 |  |  |  |  | 496.3 |  |
|  |  | 3 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.6 |  |  |  |  | 496.3 |  |
|  |  | 4 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.6 |  |  |  |  | 496.3 |  |
|  |  | 5 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.6 |  |  |  |  | 496.3 |  |
|  |  | 6 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.6 |  |  |  |  | 496.3 |  |
|  |  | 均值 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.6 |  |  |  |  | 496.3 |  |
|  | 示值误差 |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  |  |  | 0.10% |  |  |  |  | 0.20% |  |  |  |  | 0.75% |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 温度 | 校准点/℃ |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  | 120.0 |  |  |  |  |
|  | 测量值/℃ | 1 | 49.86 |  |  |  |  |  |  | 79.26 |  |  |  |  |  |  |  | 118.57 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 49.87 |  |  |  |  |  |  | 79.33 |  |  |  |  |  |  |  | 118.61 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 49.91 |  |  |  |  |  |  | 79.32 |  |  |  |  |  |  |  | 118.65 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 49.91 |  |  |  |  |  |  | 79.35 |  |  |  |  |  |  |  | 118.66 |  |  |  |  |
|  |  | 均值 | 49.88 |  |  |  |  |  |  | 79.31 |  |  |  |  |  |  |  | 118.62 |  |  |  |  |
|  | 示值误差/℃ |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：0.10 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摩擦 系数 | 标称值 | 试验机示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  |  | 示值误差 |  |  |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.127 | 0.127 |  | 0.126 |  |  | 0.127 |  |  |  |  |  | 0.79% |  |  |  | 0.00% |  |  |  | 5.2 % |  |

- 4.2 单位B（SRV4）

| 试验 负荷 | 校准点/N |  | 10.0 |  | 40.0 |  |  |  | 100.0 |  |  | 400.0 |  |  | 1000.0 |  |  |  | 1600.0 |  |  | 2000.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测力仪测量值/N | 1 | 10.0 |  | 39.8 |  |  |  | 99.4 |  |  | 398.5 |  |  | 995.8 |  |  |  | 1593.2 |  |  | 1992.0 |
|  |  | 2 | 10.0 |  | 40.0 |  |  |  | 99.6 |  |  | 398.2 |  |  | 996.0 |  |  |  | 1593.5 |  |  | 1992.0 |
|  |  | 3 | 10.0 |  | 39.9 |  |  |  | 99.5 |  |  | 398.2 |  |  | 996.2 |  |  |  | 1593.8 |  |  | 1992.3 |
|  |  | 均值 | 10.0 |  | 39.9 |  |  |  | 99.5 |  |  | 398.3 |  |  | 996.0 |  |  |  | 1593.5 |  |  | 1992.1 |
|  | 示值误差 |  | 0.00% |  | 0.25% |  |  |  | 0.50% |  |  | 0.43% |  |  | 0.40% |  |  |  | 0.41% |  |  | 0.40% |
|  | 重复性 |  | 0.00% |  | 0.50% |  |  |  | 0.20% |  |  | 0.08% |  |  | 0.04% |  |  |  | 0.04% |  |  | 0.02% |
|  | 扩展不确定度（k=2）：0.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 行程 | 校准点/mm |  | 0.10 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 测量值/mm | 1 | 0.103 |  |  |  | 0.478 |  |  |  |  |  | 0.962 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 2 | 0.103 |  |  |  | 0.478 |  |  |  |  |  | 0.963 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 3 | 0.102 |  |  |  | 0.477 |  |  |  |  |  | 0.963 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 4 | 0.102 |  |  |  | 0.478 |  |  |  |  |  | 0.962 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 5 | 0.103 |  |  |  | 0.478 |  |  |  |  |  | 0.962 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 6 | 0.102 |  |  |  | 0.478 |  |  |  |  |  | 0.962 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 均值 | 0.103 |  |  |  | 0.478 |  |  |  |  |  | 0.962 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 示值误差 |  | -2.91% |  |  |  | 4.60% |  |  |  |  |  | 3.95% |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 频率 | 校准点/Hz |  | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  | 测量值/Hz | 1 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 2 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 3 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 4 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 5 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 6 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 均值 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  | 示值误差 |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 温度 | 校准点/℃ |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  | 120.0 |  |  |  |  |
|  | 测量值/℃ | 1 | 48.09 |  |  |  |  |  |  | 76.17 |  |  |  |  |  |  |  | 113.94 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 48.09 |  |  |  |  |  |  | 76.21 |  |  |  |  |  |  |  | 114.01 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 48.13 |  |  |  |  |  |  | 76.21 |  |  |  |  |  |  |  | 114.08 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 48.09 |  |  |  |  |  |  | 76.23 |  |  |  |  |  |  |  | 114.11 |  |  |  |  |
|  |  | 均值 | 48.10 |  |  |  |  |  |  | 76.20 |  |  |  |  |  |  |  | 114.03 |  |  |  |  |
|  | 示值误差/℃ |  | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  | 5.97 |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）： 0.17 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摩擦 系数 | 标称值 | 试验机示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  | 示值误差 |  |  |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.127 | 0.122 |  | 0.123 |  |  |  | 0.123 |  |  |  |  |  | 0.81% |  |  | 3.25% |  |  |  | 5.2% |  |

- 4.3 单位C（SRV-5）

| 试验 负荷 | 校准点/N |  | 10.0 |  | 40.0 |  |  |  | 100.0 |  |  | 400.0 |  |  | 1000.0 |  |  | 1600.0 |  |  | 2000.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测力仪测量值/N | 1 | 10.0 |  | 39.9 |  |  |  | 99.9 |  |  | 398.9 |  |  | 998.0 |  |  | 1598.6 |  |  | 1995.7 |
|  |  | 2 | 10.0 |  | 39.9 |  |  |  | 99.9 |  |  | 399.1 |  |  | 998.4 |  |  | 1598.3 |  |  | 1995.7 |
|  |  | 3 | 10.0 |  | 39.9 |  |  |  | 99.9 |  |  | 399.0 |  |  | 998.1 |  |  | 1598.3 |  |  | 1995.5 |
|  |  | 均值 | 10.0 |  | 39.9 |  |  |  | 99.9 |  |  | 399.0 |  |  | 998.2 |  |  | 1598.4 |  |  | 1995.6 |
|  | 示值误差 |  | 0.00% |  | 0.00% |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.05% |  |  | 0.04% |  |  | 0.02% |  |  | 0.01% |
|  | 重复性 |  | 0.00% |  | 0.25% |  |  |  | 0.10% |  |  | 0.25% |  |  | 0.18% |  |  | 0.10% |  |  | 0.22% |
|  | 扩展不确定度（k=2）：0.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 行程 | 校准点/mm |  | 0.10 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
|  | 测量值/mm | 1 | 0.102 |  |  |  | 0.493 |  |  |  |  |  | 0.978 |  |  |  |  |  | 2.958 |  |  |
|  |  | 2 | 0.099 |  |  |  | 0.492 |  |  |  |  |  | 0.988 |  |  |  |  |  | 2.954 |  |  |
|  |  | 3 | 0.096 |  |  |  | 0.493 |  |  |  |  |  | 0.981 |  |  |  |  |  | 2.948 |  |  |
|  |  | 4 | 0.096 |  |  |  | 0.493 |  |  |  |  |  | 0.981 |  |  |  |  |  | 2.950 |  |  |
|  |  | 5 | 0.096 |  |  |  | 0.492 |  |  |  |  |  | 0.983 |  |  |  |  |  | 2.958 |  |  |
|  |  | 6 | 0.099 |  |  |  | 0.492 |  |  |  |  |  | 0.981 |  |  |  |  |  | 2.948 |  |  |
|  |  | 均值 | 2.04% |  |  |  | 1.42% |  |  |  |  |  | 1.83% |  |  |  |  |  | 1.59% |  |  |
|  | 示值误差 |  | 0.111 |  |  |  | 0.492 |  |  |  |  |  | 0.974 |  |  |  |  |  | 2.922 |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 频率 | 校准点/Hz |  | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | 200.0 |  |  |  | 500.0 |  |
|  | 测量值/Hz | 1 | 10.0 |  |  | 49.9 |  |  |  |  | 99.8 |  |  |  |  | 199.2 |  |  |  | 496.1 |  |
|  |  | 2 | 10.0 |  |  | 49.9 |  |  |  |  | 99.8 |  |  |  |  | 199.2 |  |  |  | 496.1 |  |
|  |  | 3 | 10.0 |  |  | 49.9 |  |  |  |  | 99.8 |  |  |  |  | 199.2 |  |  |  | 496.1 |  |
|  |  | 4 | 10.0 |  |  | 49.9 |  |  |  |  | 99.8 |  |  |  |  | 199.2 |  |  |  | 496.1 |  |
|  |  | 5 | 10.0 |  |  | 49.9 |  |  |  |  | 99.8 |  |  |  |  | 199.2 |  |  |  | 496.1 |  |
|  |  | 6 | 10.0 |  |  | 49.9 |  |  |  |  | 99.8 |  |  |  |  | 199.2 |  |  |  | 496.1 |  |
|  |  | 均值 | 10.0 |  |  | 49.9 |  |  |  |  | 99.8 |  |  |  |  | 199.2 |  |  |  | 496.1 |  |
|  | 示值误差 |  | 0.00% |  |  | 0.20% |  |  |  |  | 0.20% |  |  |  |  | 0.40% |  |  |  | 0.79% |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 温度 | 校准点/℃ |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  |  |  | 120.0 |  |  |  |  |
|  | 测量值/℃ | 1 | 49.34 |  |  |  |  |  |  | 78.02 |  |  |  |  |  |  | 116.45 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 49.34 |  |  |  |  |  |  | 78.06 |  |  |  |  |  |  | 116.62 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 49.34 |  |  |  |  |  |  | 78.06 |  |  |  |  |  |  | 116.61 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 49.31 |  |  |  |  |  |  | 78.13 |  |  |  |  |  |  | 116.66 |  |  |  |  |
|  |  | 均值 | 49.33 |  |  |  |  |  |  | 78.07 |  |  |  |  |  |  | 116.58 |  |  |  |  |
|  | 示值误差/℃ |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  | 1.93 |  |  |  |  |  |  | 3.42 |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：0.20 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摩擦 系数 | 标称值 | 试验机示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  | 示值误差 |  |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.127 | 0.124 |  | 0.124 |  |  |  | 0.124 |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | -2.36% |  |  | 5.2% |  |

- 4.4 单位D（SRV-5）

| 试验 负荷 | 校准点/N |  | 20.0 |  | 50.0 |  |  |  | 100.0 |  |  | 500.0 |  |  | 1000.0 |  |  |  | 2000.0 |  |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测力仪测量值/N | 1 | 20.0 |  | 49.7 |  |  |  | 99.9 |  |  | 499.3 |  |  | 999.8 |  |  |  | 2003.4 |  |  | / |
|  |  | 2 | 20.0 |  | 49.7 |  |  |  | 100.1 |  |  | 499.5 |  |  | 1000.0 |  |  |  | 2003.5 |  |  | / |
|  |  | 3 | 19.9 |  | 49.7 |  |  |  | 99.9 |  |  | 499.4 |  |  | 999.8 |  |  |  | 2003.3 |  |  | / |
|  |  | 均值 | 20.0 |  | 49.7 |  |  |  | 100.0 |  |  | 499.4 |  |  | 999.9 |  |  |  | 2003.4 |  |  | / |
|  | 示值误差 |  | 0.00% |  | 0.60% |  |  |  | 0.00% |  |  | 0.12% |  |  | 0.01% |  |  |  | -0.17% |  |  | / |
|  | 重复性 |  | 0.50% |  | 0.00% |  |  |  | 0.20% |  |  | 0.04% |  |  | 0.02% |  |  |  | 0.01% |  |  | / |
|  | 扩展不确定度（k=2）：0.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 行程 | 校准点/mm |  | 0.10 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
|  | 测量值/mm | 1 | 0.100 |  |  |  |  | 0.506 |  |  |  |  | 1.023 |  |  |  |  |  |  | 2.918 |  |  |
|  |  | 2 | 0.100 |  |  |  |  | 0.507 |  |  |  |  | 1.024 |  |  |  |  |  |  | 2.917 |  |  |
|  |  | 3 | 0.101 |  |  |  |  | 0.507 |  |  |  |  | 1.023 |  |  |  |  |  |  | 2.918 |  |  |
|  |  | 4 | 0.101 |  |  |  |  | 0.507 |  |  |  |  | 1.023 |  |  |  |  |  |  | 2.917 |  |  |
|  |  | 5 | 0.101 |  |  |  |  | 0.506 |  |  |  |  | 1.023 |  |  |  |  |  |  | 2.917 |  |  |
|  |  | 6 | 0.100 |  |  |  |  | 0.506 |  |  |  |  | 1.024 |  |  |  |  |  |  | 2.917 |  |  |
|  |  | 均值 | 0.100 |  |  |  |  | 0.507 |  |  |  |  | 1.023 |  |  |  |  |  |  | 2.917 |  |  |
|  | 示值误差 |  | 0.00% |  |  |  |  | -1.38% |  |  |  |  | -2.25% |  |  |  |  |  |  | 2.85% |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 频率 | 校准点/Hz |  | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  | 200.0 |  |  |  |  | 500.0 |  |
|  | 测量值/Hz | 1 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.4 |  |  |  |  | 495.2 |  |
|  |  | 2 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.4 |  |  |  |  | 495.2 |  |
|  |  | 3 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.4 |  |  |  |  | 495.2 |  |
|  |  | 4 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.4 |  |  |  |  | 495.2 |  |
|  |  | 5 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.4 |  |  |  |  | 495.2 |  |
|  |  | 6 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.4 |  |  |  |  | 495.2 |  |
|  |  | 均值 | 10.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 199.4 |  |  |  |  | 495.2 |  |
|  | 示值误差 |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  |  |  | 0.10% |  |  |  |  | 0.30% |  |  |  |  | 0.97% |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 温度 | 校准点/℃ |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  | 120.0 |  |  |  |  |
|  | 测量值/℃ | 1 | 49.28 |  |  |  |  |  |  | 78.96 |  |  |  |  |  |  |  | 118.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 49.32 |  |  |  |  |  |  | 78.98 |  |  |  |  |  |  |  | 118.07 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 49.34 |  |  |  |  |  |  | 79.01 |  |  |  |  |  |  |  | 118.29 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 49.45 |  |  |  |  |  |  | 78.98 |  |  |  |  |  |  |  | 118.22 |  |  |  |  |
|  |  | 均值 | 49.35 |  |  |  |  |  |  | 78.98 |  |  |  |  |  |  |  | 118.15 |  |  |  |  |
|  | 示值误差/℃ |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：0.28 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摩擦 系数 | 标称值 | 试验机示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  | 示值误差 |  |  |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.122 | 0.122 |  | 0.122 |  |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  | -3.94% |  |  | 5.2% |  |  |  | 0.122 |  |

- 4.5 单位E（SRV-4）

| 试验 负荷 | 校准点/N |  | 50.0 |  | 100.0 |  |  |  | 200.0 |  |  | 300.0 |  |  | 500.0 |  |  |  | / |  |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测力仪测量值/N | 1 | 49.5 |  | 99.1 |  |  |  | 198.5 |  |  | 297.8 |  |  | 495.0 |  |  |  | / |  |  | / |
|  |  | 2 | 49.6 |  | 99.2 |  |  |  | 198.6 |  |  | 297.7 |  |  | 495.1 |  |  |  | / |  |  | / |
|  |  | 3 | 49.6 |  | 99.2 |  |  |  | 198.6 |  |  | 297.9 |  |  | 495.1 |  |  |  | / |  |  | / |
|  |  | 均值 | 49.6 |  | 99.2 |  |  |  | 198.6 |  |  | 297.8 |  |  | 495.1 |  |  |  | / |  |  | / |
|  | 示值误差 |  | 0.81% |  | 0.81% |  |  |  | 0.70% |  |  | 0.74% |  |  | 0.99% |  |  |  | / |  |  | / |
|  | 重复性 |  | 0.20% |  | 0.10% |  |  |  | 0.05% |  |  | 0.07% |  |  | 0.02% |  |  |  | / |  |  | / |
|  | 扩展不确定度（k=2）：0.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 行程 | 校准点/mm |  | 0.30 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 测量值/mm | 1 | 0.294 |  |  |  |  | 0.956 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 2 | 0.294 |  |  |  |  | 0.953 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 3 | 0.294 |  |  |  |  | 0.952 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 4 | 0.294 |  |  |  |  | 0.954 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 5 | 0.294 |  |  |  |  | 0.951 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 6 | 0.294 |  |  |  |  | 0.952 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 均值 | 0.294 |  |  |  |  | 0.954 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 示值误差 |  | 2.04% |  |  |  |  | 4.82% |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 频率 | 校准点/Hz |  | 20.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  | 测量值/Hz | 1 | 20.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 2 | 20.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 3 | 20.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 4 | 20.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 5 | 20.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 6 | 20.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 均值 | 20.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  | 示值误差 |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 温度 | 校准点/℃ |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  | 120.0 |  |  |  |  |
|  | 测量值/℃ | 1 | 50.12 |  |  |  |  |  |  | 79.34 |  |  |  |  |  |  |  | 118.03 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 50.24 |  |  |  |  |  |  | 79.41 |  |  |  |  |  |  |  | 118.04 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 50.22 |  |  |  |  |  |  | 79.36 |  |  |  |  |  |  |  | 118.05 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 50.17 |  |  |  |  |  |  | 79.38 |  |  |  |  |  |  |  | 118.05 |  |  |  |  |
|  |  | 均值 | 50.19 |  |  |  |  |  |  | 79.37 |  |  |  |  |  |  |  | 118.04 |  |  |  |  |
|  | 示值误差/℃ |  | -0.19 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  | 1.96 |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度（k=2）：0.24 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摩擦 系数 | 标称值 | 试验机示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  | 示值误差 |  |  |  | 扩展不确定度（k=2） |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.127 | 0.124 |  | 0.123 |  |  | 0.124 |  |  |  |  |  |  | -0.81% |  |  | -2.36% |  |  |  | 5.4% |  |

4.6 单位F、G、H：仅校准摩擦系数

| 测试单位 | 摩擦 系数 | 标称值 | 试验机示值 |  |  | 重复性 | 示值 误差 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 均值 |  |  |  |
| F |  | 0.127 | 0.128 | 0.126 | 0.127 | 1.57% | 0.00% | 5.8% |
| G |  |  | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 1.03% | -23.90% | 5.4% |
| H |  |  | 0.105 | 0.101 | 0.103 | 3.88% | -19.00% | 8.6% |

起草组对8台高频往复式摩擦磨损试验机进行校准，有5台试验机参加了试验负荷校准，均满足规范要求；有5台试验机参与试验冲程与试验频率校准，3家满足位移校准频率要求，5家均满足频率校准规范要求；有5台参与了试验温度校准，有2家满足规范要求；有8台试验机参加了摩擦系数校准，有2台试验机摩擦系数示值误差性能不满足规范要求，原因分别为新购置设备未调试好（金属所）；摩擦系数测试模块没有定期使用标油校准。

五、实验结论

通过上述报告验证，高频往复式摩擦磨损试验机校准规范方法得到了验证，送审稿的试验要求和试验方法合理可行，体现了本技术规范具有可操作性、实用性和科学性。