高频往复式摩擦磨损试验机校准规范（征求意见稿）

不确定度评定

往复式摩擦磨损试验机测量不确定度主要由仪器不确定度、测量重复性等因素构成。本附录为往复式摩擦磨损试验机的测量不确定度评定。

A.1试验负荷不确定度评定

A.1.1  测量方法

高频往复式摩擦磨损试验机试验负荷采用测力仪进行校准，具体测量方法见7.2。

A.1.2数学模型

依据试验负荷示值误差校准的物理模型，进行不确定度分析。

（A.1.1）

A.1.3方差和灵敏系数

（A.1.2）

（A.1.3）

下面将各参数求偏导：

（A.1.4）

（A.1.5）

A.1.4不确定度来源

采用测力仪校准试验负荷，引入的不确定度主要有测力仪引入的不确定度和测量重复性引入的不确定度。

A.1.4.1测力仪引入的不确定度u1

如通过测力仪进行试验机试验负荷校准，根据其校准证书，不确定度为3‰（k=2），标准不确定度为1.5‰。

A.1.4.2测量重复性引入的不确定度u2

如对标称试验负荷100 N进行3次重复测量，结果分别为：100.0 N、100.0 N、99.9 N。重复性计算如下：

（A.1.6）

式中：

——试验负荷重复性；

——测力仪或力传感器3次读数的算术平均值，N；

——测力仪或力传感器3次读数的最大值，N；

——测力仪或力传感器3次读数的最小值，N。

按照极差法计算标准不确定度如下：

（A.1.7）

测量次数n=3，C=1.64，代入上式得。

A.1.5合成不确定度及扩展不确定度

合成标准不确定度u

（A.1.8）

取包含因子k=2，则扩展不确定度为                    （A.1.9）

采用测力仪进行试验负荷校准，合成标准不确定度 u=1.7‰，取包含因子k=2，则扩展不确定度为3.4‰。

A.2不同频率下的试验冲程不确定度评定

A.2.1测量方法

高频往复式摩擦磨损试验机试验冲程采用加速度传感器（配专用摩擦试样）进行校准，具体测量方法见7.3。

A.2.2数学模型

依据试验冲程示值误差校准的物理模型，进行不确定度分析。

（A.2.1）

A.2.3方差和灵敏系数

（A.2.2）

（A.2.3）

下面将各参数求偏导：

（A.2.4）

（A.2.5）

A.2.4不确定度来源

采用加速度传感器校准试验冲程，引入的不确定度主要有加速度计引入的不确定度和示值误差引入的不确定度。

A.2.4.1加速度计引入的不确定度u1

通过加速度传感器进行试验机试验冲程校准，不确定度为1%（k=2），标准不确定度为0.5%。

A.2.4.2测量重复性引入的不确定度u2

对试验冲程1 mm进行测量，结果为0.974 mm、0.978 mm、0.988 mm、0.981 mm、0.981 mm、0.983 mm，按照贝塞尔公式计算标准不确定度如下：

（A.2.6）

式中：si为实验标准偏差，表示独立测量列中任一次测量结果的标准偏差。

测量次数n=6，代入上式得。

A.2.5合成不确定度及扩展不确定度

合成标准不确定度 u

（A.2.7）

取包含因子k=2，则扩展不确定度为                    （A.2.8）

采用加速度传感器进行试验冲程校准，合成标准不确定度 u=0.6 %，取包含因子k=2，则扩展不确定度为21.2%。

A.3试验频率不确定度评定

A.3.1测量方法

高频往复式摩擦磨损试验机试验频率采用加速度传感器（配专用摩擦试样）进行校准，具体测量方法见7.4。

A.3.2数学模型

依据试验频率示值误差校准的物理模型，进行不确定度分析。

（A.3.1）

A.3.3方差和灵敏系数

（A.3.2）

（A.3.3）

下面将各参数求偏导：

（A.3.4）

（A.3.5）

A.3.4不确定度来源

采用加速度传感器校准试验频率，引入的不确定度主要有加速度计引入的不确定度和示值误差引入的不确定度。

A.3.4.1加速度计引入的不确定度u1

通过加速度传感器进行试验机试验频率校准，不确定度为1%（k=2），标准不确定度为0.5%。

A.3.4.2测量重复性引入的不确定度u2

对试验频率50 Hz进行测量，结果为49.85 Hz、49.85 Hz、49.85 Hz、49.85 Hz、49.86 Hz、49.85 Hz、49.85 Hz，按照贝塞尔公式计算标准不确定度如下：

（A.3.6）

式中：si为实验标准偏差，表示独立测量列中任一次测量结果的标准偏差。

测量次数n=6，代入上式得。

A.3.5合成不确定度及扩展不确定度

合成标准不确定度 u

（A.3.7）

取包含因子k=2，则扩展不确定度为                    （A.3.8）

采用加速度传感器进行试验频率校准，合成标准不确定度 u=0.6%，取包含因子k=2，则扩展不确定度为1.2%。

A.4试验温度不确定度评定

A.4.1测量方法

高频往复式摩擦磨损试验机试验温度采用温度传感器（配专用摩擦副下试样）进行校准，具体测量方法见7.5。

A.4.2数学模型

依据试验温度示值误差校准的物理模型，进行不确定度分析。

（A.4.1）

A.4.4方差和灵敏系数

（A.4.2）

（A.4.3）

下面将各参数求偏导：

（A.4.4）

（A.4.5）

A.4.4不确定度来源

采用温度传感器（配专用摩擦副下试样）校准温度，引入的不确定度主要有温度传感器引入的不确定度和示值误差引入的不确定度。

A.4.4.1  温度传感器引入的不确定度u1

通过温度传感器进行试验机试验温度校准，根据其校准证书，不确定度为0.008 ℃（k=2），标准不确定度为0.004 ℃。

A.4.4.2  测量重复性引入的不确定度u2

对示值温度50℃进行4次重复测量，结果分别为：49.86 ℃、49.87 ℃、49.91 ℃、49.91 ℃，重复性计算如下：

（A.4.6）

式中：

——试验温度重复性；

——温度传感器4次读数的最大值，N；

——温度传感器4次读数的最小值，N。

按照极差法计算标准不确定度如下：

（A.4.7）

测量次数n=4，C=2.06，代入上式得 ℃。

A.4.5合成不确定度及扩展不确定度

合成标准不确定度 u

（A.4.8）

取包含因子k=2，则扩展不确定度为                    （A.4.9）

采用温度传感器进行试验温度校准，合成标准不确定度 u=0.025 ℃，取包含因子k=2，则扩展不确定度为0.050 ℃。

A.5摩擦系数不确定度评定

A.5.1 测量方法

高频往复式摩擦磨损试验机摩擦系数采用摩擦系数标准物质进行校准，具体测量方法见7.6。

A.5.2数学模型

依据摩擦系数示值误差校准的物理模型，进行不确定度分析。

（A.5.1）

A.2.3方差和灵敏系数

（A.5.2）

（A.5.3）

下面将各参数求偏导：

（A.5.4）

（A.5.5）

A.5.4不确定度来源

采用摩擦系数标准物质校准摩擦系数，引入的不确定度主要有标准物质引入的不确定度和测量重复性引入的不确定度。

A.1.4.标准物质引入的不确定度u1

通过摩擦系数标准物质进行试验机摩擦系数校准，不确定度为5%（k=2），标准不确定度为2.5%。

A.2.4.2测量重复性引入的不确定度u2

对标称值0.127的摩擦系数标准物质进行2次重复测量，结果分别为：0.127，0.126，按照极差法计算标准不确定度如下：

（A.5.6）

测量次数n=2，C=1.13，代入上式得。

A.2.5合成不确定度及扩展不确定度

合成标准不确定度 u

（A.5.7）

取包含因子k=2，则扩展不确定度为                    （A.5.8）

采用摩擦系数标准物质进行摩擦系数校准，合成标准不确定度 u=2.6%，取包含因子k=2，则扩展不确定度为5.2%。