JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

材料膨胀系数校准规范

Calibration Specification for material expansion coefficient

（征求意见稿）

20XX-XX-XX   发布                           20XX-XX-XX   实施

国家市场监督管理总局发布

JJF ××××-×××××

材料膨胀系数校准规范

Calibration Specification for material

expansion coefficient

归 口 单 位： 全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参与起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引 言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

4 概述	3

5 计量特性	3

6 校准条件	4

7 校准项目和校准方法	4

8 校准结果表达	7

9 复校时间间隔	8

附录A	9

附录B	10

附录C	13

附录D	19

引 言

本规范依据JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范参考JJF2156-2024《材料热膨胀仪校准规范》、ASTM E228 《基于顶杆法热膨胀仪的材料热膨胀系数标准测试方法（Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials With a Push- Rod Dilatometer）》和GB/T 4339-2008《金属材料热膨胀特征参数的测定》编制而成，仅适用于被测对象为固体材料的膨胀系数校准。

本规范为首次发布。

材料膨胀系数校准规范

1 范围

本规范适用于被测对象为固体材料的膨胀系数校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 4339-2008  金属材料热膨胀特征参数的测定

ASTM E228 基于顶杆法热膨胀仪的固体材料热膨胀系数标准测试方法（Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials With a Push- Rod Dilatometer）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（也包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语

3.1 平均线膨胀系数（Linear thermal expansion）

温度从T1℃升至T2℃时，样品尺寸由L1变化至L2，T1℃与T2℃间平均线膨胀系数为单位长度被测样品在被测方向上的长度变化量与温度变化量之比，计算如公式（1）所示：

(1)

式中：

αt ——温度T1℃与T2℃间的平均线膨胀系数，单位为K-1；

T1——温度为T1℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

T2——温度为T2℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

L1——温度为T1℃时样品长度，单位为米(m)；

L2——温度为T2℃时样品长度，单位为米(m)；

注：T1通常选取20℃，即L1为20℃下样品长度，若参考温度点不同于20℃，应在报告中予以注明。

3.2  瞬时膨胀系数（Instantaneous expansion coefficient）

样品由温度T1℃升至T2℃，温度T1℃与T2℃差值不超过1℃，L1与L2分别为T1℃与T2℃温度下样品尺寸，样品在T2℃温度下瞬时膨胀系数为L2与L1差值与T2℃与T1℃差值的比值除以L1，瞬时膨胀系数计算如公式（2）所示：

(2)

式中：

αi ——温度T1℃与T2℃间的平均线膨胀系数，单位为K-1；

T1——温度为T1℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

T2——温度为T2℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

L1——温度为T1℃时样品长度，单位为米(m)；

L2——温度为T2℃时样品长度，单位为米(m)；

3.3  20℃时的热膨胀系数（Coefficient of Thermal Expansion @ 20℃）

使用最小二乘法按公式（3）解算测量数据得到样品一次项膨胀系数α与二次项膨胀系数β，根据公式（4）计算20℃下热膨胀系数，公式（3）、公式（4）如下所示：

Lt  = L0 ×{ 1 + α×(t-20) + β×(t-20)2}                (3)

式中：

Lt——t℃下样品长度尺寸，单位为米(m)；

L0——20℃时样品长度尺寸，单位为米(m)；

α——样品的一次项膨胀系数，单位为K-1；

β——样品的二次项膨胀系数，单位为K-1；

t——t℃时的温度，单位摄氏度为(℃)；

CTE(20) = α + 2×β×(t-20)                       (4)

式中：

α——样品的一次项膨胀系数，单位为K-1；

β——样品的二次项膨胀系数，单位为K-1；

t——t℃时的温度，单位摄氏度为(℃)；

CTE(20) ——t℃时的膨胀系数，单位为K-1；

注：3.3中20℃时的热膨胀系数需使用稳态法测量，由于软件设置和膨胀仪结构限制，部分设备无法实现稳态法测量，该项参数选做。

  - 动态法测量热膨胀系数

在测量温区范围内，使用恒定升温速率从起始温度点升温至结束温度点。

  - 稳态法测量热膨胀系数

在测量温区内均匀分布不少于5个恒温点，在各恒温点进行长时间等温，记录温度与长度变化量数据。常结合激光干涉法测长系统，测量温区范围小，计算恒温点平均线膨胀系数。

注：低膨胀系数材料是指膨胀系数低于1×10-7/K的材料。

4 概述

材料热膨胀系数是指样品尺寸规格适用于材料热膨胀仪的标准尺寸，通过测定样品尺寸随温度变化的关系，从而获得样品材料在不同温度下的平均线膨胀系数、工程膨胀系数、瞬时膨胀系数、20℃时的热膨胀系数。

5 计量特性

5.1 平均膨胀系数

样品由温度T1℃升至T2℃时，T2℃下归一化至T1℃，样品平均线膨胀系数αt。

5.2 瞬时膨胀系数

样品由温度T1℃升至T2℃，温度T1℃与T2℃差值不超过1℃，T2℃下样品瞬时膨胀系数αi。

5.3  样品参考长度

样品在参考温度（通常为20℃时）下的长度，沿轴线或测量方向的长度尺寸，单位为米(m)。

5.4 测量重复性

样品在同一温度点下，测量3次结果取测量结果的极差作为重复性；测量3次以上6次以下的膨胀系数测量结果，根据极差法计算该温度点下的测量重复性；测量次数超过6次，使用贝塞尔公式计算膨胀系数测量结果重复性。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：(20±1)℃。

6.1.2 相对湿度：不大于60%。

6.1.3 测量仪器周围不得有冷热源影响。

6.1.4 测量仪器周围的振动不应超过2HZ。

6.2 测量仪器及其他设备

6.2.1 测量仪器应经过法定计量机构定期校准。

6.2.2 样品尺寸

不同校准方法对应样品尺寸要求如下表1所示。

表1  样品尺寸要求

| 校准方法 | 样品尺寸 (mm) | 端面平面度 (μm) | 两侧端面平行度 (μm) | 测量面粗糙度 (μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态法 | Φ620 | ≤ 1 | ≤ 10 | Ra ≤ 0.63 |
| 动态法 | Φ625 | ≤ 1 | ≤ 10 | Ra ≤ 0.63 |
| 稳态法 | 935100 | ≤ 0.05 | ≤ 1 | Ra ≤ 0.01 |

6.2.3 长度测量设备

测量动态法样品长度所用测量设备的最大允许误差不超过5μm；测量稳态法样品长度所用测量设备的最大允许误差不超过0.1μm；

6.2.4 温度测量设备

动态法所用温度测量设备的温度范围≤500℃时，测量不确定度不超过0.1℃，k=2；温度范围＞500℃时，测量不确定度不超过0.5℃，k=2；稳态法测量温度设备的测量不确定度不大于0.02℃，k=2。

6.2.5 测量仪器配套使用的基线样品

测量仪器配套使用的基线校准用膨胀系数样品应经过国家法定计量技术机构校准。

7 校准项目和校准方法

7.1  校准前检查和校准前准备

7.1.1校准前检查

样品应具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识。

测量仪器各部件齐全且连接良好，各旋钮及按键应能正常工作，无影响使用性能的缺陷。

测量仪器应经过法定计量机构定期校准。校准环境满足6.1中的环境条件。测量仪器配套使用的样品满足6.2.5。

7.1.2  校准前准备

7.1.2.1  开机

开启预热膨胀仪主机、循环水域和计算机电源等各测试用设备。按照操作说明书要求完成预热后开始试验。

若有激光测长系统，还应确保激光信号稳定并确认信号强度满足测量要求后再进行测量。

7.1.2.2  确认热膨胀系数样品长度

根据6.2.3的要求，在20℃环境下测量热膨胀系数样品的长度，并将测量结果输入到测量设备的计算机中。

如果样品温度与实验室温差较大，应将样品置于(20±1)℃环境下恒温2小时后，使用满足6.2.3要求的长度计量仪器对样品长度进行测量确认。

7.1.2.3  装载样品

动态法

将标样品两测量端面用无水乙醇擦拭干净，同时清洁样品支架端面，用镊子将样品放置在样品支架上，调节各项设置到最佳测量状态。

稳态法

使用无水乙醇将样品表面擦拭干净，使用无水乙醇二次清洁测量端面，保持测量端面无灰尘，使用无水乙醇清洁载物台表面确保无灰尘，将样品测量端面研合于载物台表面。

7.1.2.4  校准基线（动态法）

在正式校准前应根据实验条件，提前做仪器的测量基线。

注：对激光绝对法热膨胀仪没有基线校准的要求。

7.1.2.5  设置升温速率

根据材料性质分为金属材料与非金属材料，结合不同的校准方法。样品膨胀系数对应升温速率如下表2所示。

注：

1 膨胀系数大于20×10-6/K的金属材料不推荐使用稳态法校准。

2 膨胀系数大于1×10-6/K的非金属材料不推荐使用稳态法校准。

表2  升温速率的要求

| 校准方法 | 材料性质 | 膨胀系数量级 （1×10-6/K） | 升温速率 (K/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态法 | 金属材料 | ≤ 1 | ≤ 2 |
| 动态法 | 金属材料 | 1~15 | ≤ 5 |
| 动态法 | 金属材料 | 15~30 | ≤ 2 |
| 动态法 | 非金属材料 | ≤ 0.5 | ≤ 1 |
| 动态法 | 非金属材料 | 0.5~1 | ≤ 2 |
| 动态法 | 非金属材料 | 1~15 | ≤ 5 |
| 稳态法 | 金属材料 | ≤ 15 | ≤ 0.25 |
| 稳态法 | 非金属材料 | ≤ 0.5 | ≤ 0.25 |
| 稳态法 | 非金属材料 | 0.5~15 | ≤ 0.5 |

7.1.2.6  设定控温程序

按照校准需求设定测量温区的起始温度点、终止温度点、升温速率、数据采样间隔等参数。稳态法应设定好恒温点个数、恒温点温度、恒温时间等参数。

7.2  样品热膨胀系数计算及测量重复性

7.2.1  样品热膨胀系数计算

根据校准过程中记录的各温度点温度（单位为℃）与该温度点下的长度变化量L，根据公式（1）与公式（2）计算出平均线膨胀系数与瞬时热膨胀系数，测量结果取平均值，即t℃下膨胀系数为：

(5)

3.3中20℃时的膨胀系数即稳态法测量热膨胀系数通常使用公式（3）、公式（4）进行拟合计算。

7.2.2  测量重复性

根据设定好的温控程序重复进行实验，测量次数不少于三次，变温速率与测量温区等测量设定参数保持不变，记录测量数据，计算测量结果重复性。

当测量次数为3次时，取3次测量结果的极差作为重复性，如公式（6）所示，即t℃下测量重复性δt为；

δt = max(αt1，αt2，αt3) - min(αt1，αt2，αt3)               (6)

测量3次以上6次以下的膨胀系数测量结果，根据极差法计算该温度点下的测量重复性，如公式（7）所示：

(7)

式中：

——极差系数，由表3极差系数表可得。

| n | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cn | 2.06 | 2.33 | 2.53 |
| ν | 2.7 | 3.6 | 4.5 |

测量次数超过6次，使用贝塞尔公式计算膨胀系数测量结果的试验标准差作为测量结果的重复性。

(7)

式中：

n——测量次数；

xi——第i次测量结果；

——n次测量结果的平均值；

s(x)——测量结果的实验标准差；

8 校准结果表达

8.1  校准结果处理

校准结果按照7.2规定计算。校准结果的测量不确定度按照JJF1059.1-2012评定，测量不确定度评定示例见附录C。

8.2   校准证书

经校准的热膨胀仪出具校准证书

校准结果应在校准证书或者校准报告上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 证书的位移标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校准对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的接收日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校准对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

9 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。

由于复校时间间隔的长短是由样品的使用情况、使用者、材料本身特性等诸多因素所决定的，因此送校单位根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

材料膨胀系数原始记录参考格式

校准证书编号                   原始记录编号

| 委托单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 型号 |  |
| 制造厂 |  | 出厂编号 |  |
| 校准地点 |  |  |  |
| 校准日期 |  | 环境温度/℃ |  |
| 相对湿度/% |  | 其它 |  |
| 依据技术文件 |  |  |  |
| 测量仪器证书编号 |  | 测量仪器证书有效期 |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

| 样品长度L0(mm)： |  |
| --- | --- |
| 样品材质： |  |
| 样品编号： |  |
| 热膨胀系数计算参考温度点 |  |
| 升温速率 K/min |  |
| 测试温区下限（℃） |  |
| 测试温区上限（℃） |  |
| 20℃时的膨胀系数(K-1) |  |

表A.1 平均线膨胀系数

| 平均线膨胀系数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 (mm) |  | 参考温度（℃） |  | 升温速率（K/min） |  |  |
| 温度（℃） | Test-01 (K-1) | Test-02 (K-1) | Test-03 (K-1) | 平均值 (K-1) | 重复性 (K-1) | 不确定度 (k=2) |
| -100 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |

表A.2 瞬时膨胀系数

| 瞬时膨胀系数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始温度（℃） |  |  |  | 升温速率（K/min） |  |  |
| 终止温度（℃） |  |  |  |  |  |  |
| 温度（℃） | Test-01 (K-1) | Test-02 (K-1) | Test-03 (K-1) | 平均值 (K-1) | 重复性 (K-1) | 不确定度 (k=2) |
| -100 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |

表A.3 20℃时的膨胀系数

| 20℃时的膨胀系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 (mm) |  |  |  | 恒温点间升温速率（K/min） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 温度（℃） | L-01 (m) |  | 温度（℃） |  | L-02 (m) |  | 温度（℃） |  | L-03 (m) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α1 |  |  | α2 |  |  |  | α3 |  |  |  |
| 平均值 (K-1) |  |  | 重复性 (K-1) |  |  |  | 不确定度 (k=2) |  |  |  |

附录B

证书内页参考格式

校准证书编号：

| 校准地点 |  | 环境温度/℃ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对湿度/% |  | 依据技术文件 |  |
| 测量仪器证书编号 |  | 测量仪器证书有效期 |  |

校准结果

| 样品材质： | 样品长度L0(mm) |
| --- | --- |
| 样品编号： |  |
| 热膨胀系数计算参考温度点 |  |
| 升温速率 |  |
| 测试温区下限 |  |
| 测试温区上限 |  |
| 20℃时的膨胀系数(K-1) |  |

表B.1 平均线膨胀系数校准结果

| 平均线膨胀系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考温度（℃） |  | 升温速率（K/min） |  |
| 温度（℃） | 平均线膨胀系数 (K-1) | 重复性 (K-1) | 不确定度 (k=2) |
| -100 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 300 |  |  |  |
| 400 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |
| 600 |  |  |  |
| 700 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |
| 900 |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |

表B.2 瞬时膨胀系数校准结果

| 瞬时膨胀系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始温度（℃） |  | 升温速率（K/min） |  |
| 终止温度（℃） |  |  |  |
| 温度（℃） | 瞬时膨胀系数 (K-1) | 重复性 (K-1) | 不确定度 (k=2) |
| -100 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 300 |  |  |  |
| 400 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |
| 600 |  |  |  |
| 700 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |
| 900 |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |

表B.3 20℃准结果

| 20℃时的膨胀系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 (mm) |  |  |  | 恒温点间升温速率（K/min） |  |  |  |  |
| 20℃时的膨胀系数(K-1) |  |  | 重复性 (K-1) |  |  | 不确定度 (k=2) |  |  |

以下空白

附录C

材料膨胀系数的不确定度评定分析

C.1 测量方法

将样品装在热膨胀仪中，使用和基线校准时同样的温控程序（激光绝对法测量时不存在基线校准），测得样品在不同温度下的长度变化量，使用测长机测量样品在20℃环境下的长度，根据膨胀系数计算公式计算样品不同温度下的膨胀系数。

C.2 测量模型

根据平均线膨胀系数计算公式，取20℃为参考温度点，其数学模型如下：

（1）

αt ——温度T1℃与T2℃间的平均线膨胀系数，单位为K-1；

T1——温度为T1℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

T2——温度为T2℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

L1——温度为T1℃时样品长度，单位为米(m)；

L2——温度为T2℃时样品长度，单位为米(m)；

L0——20℃时样品长度；

ΔL——为长度变化量；

ΔT——为温度变化量；

C.3 合成标准不确定度计算公式

已知平均线膨胀系数计算公式(1)，根据合成标准不确定度计算，假设ΔL0、ΔL、ΔT,相互独立不相关，可以求解得出膨胀系数测量的合成标准不确定度，如公式（6）所示。

（2）

（3）

C.3.1 灵敏系数

根据合成标准不确定度公式（3），求解灵敏度系数，得到公式中各分量灵敏度系数如下所示

（4）

（5）

（6）

在实验过程中引入了重复性，计算实验重复性的目的是为了分析测量过程中除公式中已知元素外的因素对实验结果的影响，比如实验环境的温度波动对测长系统的影响；实验过程中恒温水浴的温度变化，影响腔室的散热不均匀导致形变，这些不可控因素都将影响系统测长。这些因素有些对实验结果影响较小，结合尚未考虑到的因素，可以通过大量实验数据，以实验结果的重复性直接反映出。因此公式（3）还需要进一步改进为如下公式（7）

（7）

式中：

—— 对同一样品进行多次重复实验的实验标准偏差；

C3.2 由样品长度L0引入的不确定度u(L0)

已知被测样品长度使用高精度测长机进行测量，经过校准后的测长机最大允许误差为0.001mm，结合样品表面形貌特征，长度引入不确定度为：

（8）

通过测长机测得样品长20.037mm。

C3.3 由测量时的温度传感器ΔT引入不确定度u(T)

已知选用的温度传感器分辨率为0.1K，经过校准后得知

(-150~-0)℃其不确定度为：u(T) = 1K     (9)

(0~150)℃其不确定度为：u(T) = 0.5K     (10)

(150~250)℃其不确定度为：u(T) = 1K     (11)

(250~400)℃其不确定度为：u(T) = 3K     (12)

(400~500)℃其不确定度为：u(T) = 5K     (13)

C3.4 由激光测长∆L引入不确定度u(L)

已知激光器分辨率为0.3nm，激光器测长重复性为10nm，经过校准后得知激光测长不确定度为：

u(L) = 8×10-8     （14）

C3.5 由仪器重复性引入的测量不确定度u(σ)

在实验过程中若试验次数大于6次可按照贝塞尔公式计算重复性。

如果用单次测量结果作为最终测量结果，则单次测量结果的实验标准偏差为：

(15)

如果使用多次测量的算术平均值作为最终测量结果，则测量结果的实验标准偏差为：

(16)

在实验过程中若试验次数大于3次且小于6次可按照极差法计算重复性，公式如下。

(17)

式中：

——多组平行实验中最大值；

——多组平行实验中最小值；

——极差系数，可查表得出，表格如下所示：

表C.1 级差系数表

| n | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cn | 2.06 | 2.33 | 2.53 |
| v | 2.7 | 3.6 | 4.5 |

当测量次数为3次时，取3次测量结果的极差作为重复性，如公式（18）所示，即t℃下测量重复性δt为；

δt = max(αt1，αt2，αt3) - min(αt1，αt2，αt3)               (18)

这里我们引用中国计量科学研究院的自研TA3纯钛样品作为示例，选取20℃为参考温度点，平均线膨胀系数多次测量结果均值与实验标准偏差如下表所示：

表C.2 TA3纯钛样品

| 样品温度 (℃) | 平均线膨胀系数 1×10-6/K | 1×10-9/K |
| --- | --- | --- |
| -100 | 8.608 | 28 |
| -50 | 8.838 | 19 |
| 0 | 9.047 | 11 |
| 50 | 9.233 | 5 |
| 100 | 9.398 | 4 |
| 150 | 9.540 | 7 |
| 200 | 9.660 | 11 |
| 250 | 9.758 | 14 |
| 300 | 9.834 | 15 |
| 350 | 9.887 | 16 |
| 400 | 9.919 | 15 |
| 450 | 9.928 | 14 |
| 500 | 9.915 | 14 |

TA3纯钛样品，选取20℃为参考温度点，并以20℃下样品长度作为L0，样品长度变化量L数据及重复性如下表C.4所示：

表C.3 TA3纯钛样品长度变化量数据

| 样品温度 (℃) | L (1×10-9m) | L 重复性 (1×10-9m) |
| --- | --- | --- |
| -100 | -20700 | 29 |
| -50 | -12399 | 11 |
| 0 | -3626 | 2 |
| 50 | 5551 | 1 |
| 100 | 15067 | 2 |
| 150 | 24854 | 8 |
| 200 | 34846 | 17 |
| 250 | 44976 | 26 |
| 300 | 55178 | 36 |
| 350 | 65386 | 44 |
| 400 | 75533 | 51 |
| 450 | 85551 | 55 |
| 500 | 95376 | 58 |

C.4 合成标准不确定度

根据公式（7）将各分量带入公式计算

公式（19）

最终得到各温度点测得样品膨胀系数的合成标准不确定度，如下表所示：

表C.4 TA3纯钛样品膨胀系数合成标准不确定度

| 样品温度 (℃) | 平均线膨胀系数 1×10-6/K | 合成标准不确定度 k=1 (1×10-8/K) |
| --- | --- | --- |
| -100 | 8.608 | 13.9 |
| -50 | 8.838 | 30.2 |
| 0 | 9.047 | 20.3 |
| 50 | 9.233 | 7.7 |
| 100 | 9.398 | 4.8 |
| 150 | 9.540 | 5.8 |
| 200 | 9.660 | 4.6 |
| 250 | 9.758 | 10.6 |
| 300 | 9.834 | 9.1 |
| 350 | 9.887 | 7.9 |
| 400 | 9.919 | 11.6 |
| 450 | 9.928 | 10.4 |
| 500 | 9.915 | 7.9 |

C.5 扩展不确定度

取k=2，则 表C.4中数据对应扩展不确定度如下表所示

表C.5 TA3纯钛样品膨胀系数扩展不确定度

| 样品温度 (℃) | 平均线膨胀系数 1×10-6/K | 合成标准不确定度 k=1 (1×10-8/K) | 扩展不确定度 k=2 (1×10-8/K) |
| --- | --- | --- | --- |
| -100 | 8.608 | 7.9 | 15.8 |
| -50 | 8.838 | 13.9 | 27.7 |
| 0 | 9.047 | 30.2 | 60.3 |
| 50 | 9.233 | 20.3 | 40.7 |
| 100 | 9.398 | 7.7 | 15.4 |
| 150 | 9.540 | 4.8 | 9.6 |
| 200 | 9.660 | 5.8 | 11.6 |
| 250 | 9.758 | 4.6 | 9.2 |
| 300 | 9.834 | 10.6 | 21.3 |
| 350 | 9.887 | 9.1 | 18.1 |
| 400 | 9.919 | 7.9 | 15.8 |
| 450 | 9.928 | 11.6 | 23.2 |
| 500 | 9.915 | 10.4 | 20.7 |

附录D

材料膨胀系数参考值

表D.1 不同材质样品的平均线膨胀系数见表D.1

| 参考温度均为20℃时各温度点平均线膨胀系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 (℃) | NIM-SY 石英-1 (1×10-6/K) | 蓝宝石 (1×10-6/K) | NIM-Al2O3 陶瓷 (1×10-6/K) | TC4 钛合金 (1×10-6/K) | TA-3 纯钛 (1×10-6/K) | 316L 不锈钢 (1×10-6/K) | TU-1 无氧铜 (1×10-6/K) | 6061-T6 铝合金 (1×10-6/K) | 4J72 合金 (1×10-6/K) |
| -150 | 0.14 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| -100 | 0.21 | 4.73 |  | 8.35 | 8.61 |  | 15.62 |  |  |
| -50 | 0.29 | 5.16 | 5.29 | 8.57 | 8.84 | 15.31 | 15.97 | 21.67 |  |
| 0 | 0.35 | 5.57 | 5.66 | 8.76 | 9.05 | 15.74 | 16.30 | 22.31 | 23.97 |
| 50 | 0.40 | 5.94 | 6.01 | 8.95 | 9.23 | 16.15 | 16.61 | 22.91 | 24.97 |
| 100 | 0.45 | 6.28 | 6.33 | 9.12 | 9.40 | 16.52 | 16.90 | 23.48 | 25.94 |
| 150 | 0.49 | 6.59 | 6.62 | 9.27 | 9.54 | 16.86 | 17.17 | 24.00 | 26.87 |
| 200 | 0.52 | 6.88 | 6.89 | 9.41 | 9.66 | 17.16 | 17.42 | 24.48 | 27.77 |
| 250 | 0.54 | 7.13 | 7.14 | 9.53 | 9.76 | 17.44 | 17.65 | 24.92 |  |
| 300 | 0.55 | 7.35 | 7.35 | 9.64 | 9.83 | 17.68 | 17.87 |  |  |
| 350 | 0.55 | 7.55 | 7.55 | 9.74 | 9.89 | 17.89 | 18.06 |  |  |
| 400 | 0.55 | 7.71 | 7.71 | 9.82 | 9.92 | 18.07 | 18.24 |  |  |
| 450 | 0.54 | 7.84 | 7.85 | 9.89 | 9.93 | 18.22 | 18.40 |  |  |
| 500 | 0.52 | 7.94 | 7.97 | 9.94 | 9.92 | 18.33 | 18.54 |  |  |
| 550 |  | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  | 8.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 |  | 8.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  | 8.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 8.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 850 |  | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  | 8.69 |  |  |  |  |  |  |  |

注：相同牌号材料由于成分、退火工艺、回火工艺的不同，膨胀系数会有差异，表中数据为中国计量院自研样品数据。

表D.2 不同材质样品的瞬时膨胀系数见表D.2

| 温度 (℃) | NIM-SY 石英 (1×10-6/K) | 蓝宝石 (1×10-6/K) | NIM-Al2O3 陶瓷 (1×10-6/K) | TC4 钛合金 (1×10-6/K) | TA-3 纯钛 (1×10-6/K) | 316L 不锈钢 (1×10-6/K) | TU-1 无氧铜 (1×10-6/K) | 6061-T6 铝合金 (1×10-6/K) | 4J72 合金 (1×10-6/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -150 | -0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -100 | 0.04 | 3.66 |  | 7.83 | 8.03 |  | 14.91 |  |  |
| -50 | 0.19 | 4.58 | 4.75 | 8.28 | 8.53 | 14.68 | 15.57 | 20.74 |  |
| 0 | 0.32 | 5.41 | 5.52 | 8.69 | 8.97 | 15.58 | 16.18 | 22.06 | 23.56 |
| 50 | 0.43 | 6.15 | 6.21 | 9.05 | 9.34 | 16.38 | 16.76 | 23.26 | 25.56 |
| 100 | 0.51 | 6.81 | 6.82 | 9.37 | 9.64 | 17.09 | 17.29 | 24.34 | 27.46 |
| 150 | 0.57 | 7.37 | 7.36 | 9.65 | 9.88 | 17.70 | 17.78 | 25.31 | 29.25 |
| 200 | 0.61 | 7.84 | 7.82 | 9.88 | 10.05 | 18.21 | 18.22 | 26.15 | 30.93 |
| 250 | 0.62 | 8.22 | 8.20 | 10.07 | 10.16 | 18.63 | 18.63 | 26.87 |  |
| 300 | 0.60 | 8.52 | 8.50 | 10.22 | 10.20 | 18.95 | 18.99 |  |  |
| 350 | 0.56 | 8.72 | 8.72 | 10.32 | 10.17 | 19.18 | 19.30 |  |  |
| 400 | 0.50 | 8.83 | 8.87 | 10.38 | 10.07 | 19.31 | 19.58 |  |  |
| 450 | 0.41 | 8.86 | 8.94 | 10.40 | 9.91 | 19.35 | 19.81 |  |  |
| 500 | 0.29 | 8.79 | 8.93 | 10.37 | 9.69 | 19.28 | 20.00 |  |  |
| 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：相同牌号材料由于成分、退火工艺、回火工艺的不同，膨胀系数会有差异，表中数据为中国计量院自研样品数据。