《材料膨胀系数校准规范》

编制说明

（报批稿）

2025.3.30

一、任务来源

2008年起中国计量科学研究院建立了长度实物标准器热膨胀系数国家最高校准装置，测量范围50-1000mm；线膨胀系数测量不确定度为3.4×10-9K-1。该装置主要用于量块实物标准器的膨胀系数校准。近些年随着工业生产技术水平的不断进步，物体的膨胀系数变得越来越重要，越来越多的商用材料热膨胀仪涌入市场，为满足社会需求，保证膨胀系数量值传递准确可靠，中国计量科学研究院2020-2024年起草了材料热膨胀仪校准规范，并于2024年12月正式实施。膨胀仪品牌型号各不相同，为准确获取材料的热膨胀系数，需要规范化材料膨胀系数校准，因此中国计量科学研究院联合三家参与单位：XXX起草了《材料膨胀系数校准规范》。

二、目的及意义

随着国内加工制造业水平不断提高，材料学越来越得到重视，材料对产品的性能的影响越来越大，膨胀系数作为评价材料尺寸随温度变化关系的重要物理量，在这之中起着非常重要的作用。国内外膨胀仪品牌众多，为准确获取材料膨胀系数需要规范化材料热膨胀系数校准方法。

膨胀系数应用领域非常广泛：压缩机行业、航空制造业、核电工业、航天工程、天文观半导体制造、桥梁、铁路、汽车工业、液晶屏幕、耐火材料等。

在压缩机制造领域，常使用铜管所谓冷却液循环管路，材料的膨胀系数会影响关键部件在特殊工况下的运转状况，例如：钢制轴承的公差配合；散热翅片的变形；铜管尺寸的变形等。

在航空制造业，复合材料与铝合金大量应用，飞机在高低空飞行时会产生巨大温差，机体不同材料的膨胀系数不同会导致各部分形变量不同，但由于各部分结构功能不同对形变的要求也各不相同，准确测定不同材料的膨胀系数，用于飞机结构设计使用，以确保各部分设计公差合理可靠，飞行安全。

在核电领域，反应堆材料在工作时由于温度升高，燃料棒和控制棒都会随温度变化产生长度变化影响反应堆功率控制；热交换水循环系统随水温变化，大尺寸管路流量会发生变化，获取反应堆各部分关键材料的膨胀系数，用以补偿计算各部分功能参数控制计算至关重要。

随着国家航天工程不断发展，各种复合材料、特殊工艺材料在航天卫星上的不断应用，由于航天工程在轨工况极为复杂，空间工作温差达300℃，卫星实验舱内部工作温差达50℃，为确保卫星架构功能可靠，实验舱内部仪器设备准确可靠运行，需要在设计阶段准确获取不同材料的膨胀系数用以模拟仿真，以及后续实时补偿计算。

对于天文观测领域，气象卫星以及侦察卫星的大口径镜片，在宇宙空间工作时，本身也会受太阳热辐射的影响产生巨大温差，镜片及镜体结构也会随温度变化，产生不同程度的形变，进而影响到光学系统焦距，最终影响成像质量。在设计生产阶段获得相应材料的膨胀系数，进行补偿控制，从而提高成像质量，提高观测分辨率。

在半导体制造领域，光刻机内各关键部件均需要测定膨胀系数，由于加工过程中高能光束对光学系统透镜、被加工硅片产生巨大温差，获取关键材料的膨胀系数以备精确控制光学系统加工纳米级工艺的硅片，生产出功耗更低密集度更高的芯片。

对于铁路行业，钢轨、电力传输钢缆在不同季节下受温度影响产生形变，列车高速运行时，微小形变将直接影响运行安全，准确获取各部分材料形变量的大小，从设计上给出合理的结构公差，从而确保列车高速运行安全。

目前国内材料热膨胀仪测量的测量方法有激光绝对法、顶杆法光学影像法、稳态法等。原理均是通过精确控温测定样品不同温度下的样品长度，计算温度与长度变化量，最终得到材料膨胀系数。

本校准规范的制定将为膨胀系数量值统一提供保证，确保测量结果准确有效，为在全国范围内建立量传溯源体系提供依据，对航空、航天、芯片制造、核能源安全、机械加工制造业均起着重要作用。

三、编制依据

在本规范编制过程中，重点参照了以下国家标准及计量技术规范：

JJF2156-2024《材料热膨胀仪校准规范》

GB/T 4339-2008《金属材料热膨胀特征参数的测定》

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

ASTM E228 《基于顶杆法热膨胀仪的固体材料热膨胀系数标准测试方法（Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials With a Push- Rod Dilatometer）》

四、编制内容

1 范围

本规范适用于被测对象为固体材料的膨胀系数校准。

2 计量特性

本规范主要说明了材料热膨胀系数最重要的四项指标：平均膨胀系数、瞬时膨胀系数、样品参考长度、膨胀系数测量重复性。

2.1平均膨胀系数

样品由温度T1℃升至T2℃时，T2℃下归一化至T1℃，样品平均线膨胀系数αt。

2.2瞬时膨胀系数

样品由温度T1℃升至T2℃，温度T1℃与T2℃差值不超过1℃，T2℃下样品瞬时膨胀系数αi。

2.3 样品参考长度

样品在参考温度（通常为20℃时）下的长度，沿轴线或测量方向的长度尺寸，单位为米(m)。

2.4 测量重复性

样品在同一温度点下，测量3次结果取测量结果的极差作为重复性；测量3次以上6次以下的膨胀系数测量结果，根据极差法计算该温度点下的测量重复性；测量次数超过6次，使用贝塞尔公式计算膨胀系数测量结果重复性。

3 校准条件

3.1 环境条件

本规范对校准实验室环境温度和湿度作了限定，要求实验环境温度在(20±1)℃，相对湿度不大于60%。

仪器周围震动不应超过2HZ。

此外，还要求仪器周围不得有其他冷热源影响。

3.2 样品尺寸

不同校准方法对应样品尺寸要求如下表1所示。

表1  样品尺寸要求

| 校准方法 | 样品尺寸 (mm) | 端面平面度 (μm) | 两侧端面平行度 (μm) | 测量面粗糙度 (μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态法 | Φ620 | ≤ 1 | ≤ 10 | Ra ≤ 0.63 |
| 动态法 | Φ625 | ≤ 1 | ≤ 10 | Ra ≤ 0.63 |
| 稳态法 | 935100 | ≤ 0.05 | ≤ 1 | Ra ≤ 0.01 |

3.3 长度测量设备

测量动态法样品长度所用测量设备的最大允许误差不超过5μm；测量稳态法样品长度所用测量设备的最大允许误差不超过0.1μm；

3.4 温度测量设备

动态法所用温度测量设备的温度范围≤500℃时，测量不确定度不超过0.1℃，k=2；温度范围＞500℃时，测量不确定度不超过0.5℃，k=2；稳态法测量温度设备的测量不确定度不大于0.02℃，k=2。

3.5测量仪器配套使用的基线样品

测量仪器配套使用的基线校准用膨胀系数样品应经过国家法定计量技术机构校准。

4 校准项目和校准方法

4.1 外观检查

样品应具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识。

测量仪器各部件齐全且连接良好，各旋钮及按键应能正常工作，无影响使用性能的缺陷。

测量仪器应经过法定计量机构定期校准。校准环境满足校准规范6.1中的环境条件。测量仪器配套使用的样品满足校准规范6.2.5。

4.2 校准前准备

4.2.1开机

开启预热膨胀仪主机、循环水域和计算机电源等各测试用设备。按照操作说明书要求完成预热后开始试验。

若有激光测长系统，还应确保激光信号稳定并确认信号强度满足测量要求后再进行测量。

4.2.2确认热膨胀系数样品长度

根据6.2.3的要求，在20℃环境下测量热膨胀系数样品的长度，并将测量结果输入到测量设备的计算机中。

如果样品温度与实验室温差较大，应将样品置于(20±1)℃环境下恒温2小时后，使用满足6.2.3要求的长度计量仪器对样品长度进行测量确认。

4.2.3装载样品

动态法

将标样品两测量端面用无水乙醇擦拭干净，同时清洁样品支架端面，用镊子将样品放置在样品支架上，调节各项设置到最佳测量状态。

稳态法

使用无水乙醇将样品表面擦拭干净，使用无水乙醇二次清洁测量端面，保持测量端面无灰尘，使用无水乙醇清洁载物台表面确保无灰尘，将样品测量端面研合于载物台表面。

4.2.4校准基线（动态法）

在正式校准前应根据实验条件，提前做仪器的测量基线。

注：对激光绝对法热膨胀仪没有基线校准的要求。

4.2.5设置升温速率

根据材料性质分为金属材料与非金属材料，结合不同的校准方法。样品膨胀系数对应升温速率如下表2所示。

注：

1 膨胀系数大于20×10-6/K的金属材料不推荐使用稳态法校准。

2 膨胀系数大于1×10-6/K的非金属材料不推荐使用稳态法校准。

表2  升温速率的要求

| 校准方法 | 材料性质 | 膨胀系数量级 （1×10-6/K） | 升温速率 (K/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态法 | 金属材料 | ≤ 1 | ≤ 2 |
| 动态法 | 金属材料 | 1~15 | ≤ 5 |
| 动态法 | 金属材料 | 15~30 | ≤ 2 |
| 动态法 | 非金属材料 | ≤ 0.5 | ≤ 1 |
| 动态法 | 非金属材料 | 0.5~1 | ≤ 2 |
| 动态法 | 非金属材料 | 1~15 | ≤ 5 |
| 稳态法 | 金属材料 | ≤ 15 | ≤ 0.25 |
| 稳态法 | 非金属材料 | ≤ 0.5 | ≤ 0.25 |
| 稳态法 | 非金属材料 | 0.5~15 | ≤ 0.5 |

4.2.6设定温控程序

按照校准需求设定测量温区的起始温度点、终止温度点、升温速率、数据采样间隔等参数。稳态法应设定好恒温点个数、恒温点温度、恒温时间等参数。

4.3 样品热膨胀系数计算

4.3.1平均线膨胀系数计算

温度从T1℃升至T2℃时，样品尺寸由L1变化至L2，T1℃与T2℃间平均线膨胀系数为单位长度被测样品在被测方向上的长度变化量与温度变化量之比，计算如公式（1）所示：

（1 ）

式中：

αt ——温度T1℃与T2℃间的平均线膨胀系数，单位为K-1；

T1——温度为T1℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

T2——温度为T2℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

L1——温度为T1℃时样品长度，单位为米(m)；

L2——温度为T2℃时样品长度，单位为米(m)；

注：T1通常选取20℃，即L1为20℃下样品长度，若参考温度点不同于20℃，应在报告中予以注明。

4.3.2瞬时膨胀系数计算

样品由温度T1℃升至T2℃，温度T1℃与T2℃差值不超过1℃，L1与L2分别为T1℃与T2℃温度下样品尺寸，样品在T2℃温度下瞬时膨胀系数为L2与L1差值与T2℃与T1℃差值的比值除以L1，瞬时膨胀系数计算如公式（2）所示：

（2）

式中：

αi ——温度T1℃与T2℃间的平均线膨胀系数，单位为K-1；

T1——温度为T1℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

T2——温度为T2℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

L1——温度为T1℃时样品长度，单位为米(m)；

L2——温度为T2℃时样品长度，单位为米(m)；

4.3.3 20℃时的热膨胀系数计算

使用最小二乘法按公式（3）计算，对测量温区内多组温度变化量与长度变化数据进行拟合，得到α、β项，根据公式（4）计算t℃下热膨胀系数，公式（3）、公式（4）如下所示：

Lt  = L0 ×{ 1 + α×(t-20) + β×(t-20)2}            （3）

式中：

Lt——t℃下样品长度尺寸，单位为米(m)；

L0——20℃时样品长度尺寸，单位为米(m)；

α——样品的一次项膨胀系数，单位为K-1；

β——样品的二次项膨胀系数，单位为K-1；

t——t℃时的温度，单位摄氏度为(℃)；

CTE(20) = α + 2×β×(t-20)               （4）

式中：

α——样品的一次项膨胀系数，单位为K-1；

β——样品的二次项膨胀系数，单位为K-1；

t——t℃时的温度，单位摄氏度为(℃)；

CTE(20) ——t℃时的膨胀系数，单位为K-1；

注：3.3中20℃时的热膨胀系数需使用稳态法测量，由于软件设置和膨胀仪结构限制，部分设备无法实现稳态法测量，该项参数选做。

4.3.4 测量结果表达

测量结果取平均值，即t℃下膨胀系数为：

(5)

3.3中20℃时的膨胀系数即稳态法测量热膨胀系数通常使用公式（3）、公式（4）进行拟合计算。

4.3.5 测量重复性计算

根据设定好的温控程序重复进行实验，测量次数不少于三次，变温速率与测量温区等测量设定参数保持不变，记录测量数据，计算测量结果重复性。

当测量次数为3次时，取3次测量结果的极差作为重复性，如公式（6）所示，即t℃下测量重复性δt为；

δt = max(αt1，αt2，αt3) - min(αt1，αt2，αt3)               (6)

测量3次以上6次以下的膨胀系数测量结果，根据极差法计算该温度点下的测量重复性，如公式（7）所示：

(7)

式中：

——极差系数，由表3极差系数表可得。

| n | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cn | 2.06 | 2.33 | 2.53 |
| ν | 2.7 | 3.6 | 4.5 |

测量次数超过6次，使用贝塞尔公式计算膨胀系数测量结果的试验标准差作为测量结果的重复性。

(7)

式中：

n——测量次数；

xi——第i次测量结果；

——n次测量结果的平均值；

s(x)——测量结果的实验标准差；

5 不确定度评定

在附录C中给出了样品测量时的膨胀系数不确定评定示例。