《材料膨胀系数校准规范》

试验报告

（报批稿）

2025.3.30

一、实验目的

为了验证《材料膨胀系数校准规范》中校准方法的可靠性，同时也为了验证技术指标的可行性，选择具有代表性的两种材料进行试验，对制备好的热膨胀系数样品的平均线膨胀系数指标进行检验。

二、实验方法

1、方法描述

规范引用文件如下：

GB/T 4339-2008  金属材料热膨胀特征参数的测定

ASTM E228 基于顶杆法热膨胀仪的固体材料热膨胀系数标准测试方法（Standard Test Method for Linear Thermal Expansion of Solid Materials With a Push- Rod Dilatometer）

本规范适用于被测对象为固体材料的热膨胀系数校准。

2、规范技术指标

使用材料热膨胀仪测量不同材料样品的平均线膨胀系数。

表1 高纯铜平均线膨胀系数

| 高纯铜平均线膨胀系数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 (mm) | 19.852 | 参考温度（℃） | 20.00 | 升温速率（K/min） |  | 5 |
| 温度（℃） | Test-01 (1×10-6/K) | Test-02 (1×10-6/K) | Test-03 (1×10-6/K) | 平均值 (1×10-6/K) | 重复性 (1×10-9/K) | 不确定度 (k=2) (1×10-8/K) |
| -150 | 14.810 | 14.904 | 14.875 | 14.863 | 94 | 26.1 |
| -100 | 15.265 | 15.332 | 15.309 | 15.302 | 67 | 29.6 |
| -50 | 15.689 | 15.732 | 15.715 | 15.712 | 44 | 47.2 |
| 0 | 16.082 | 16.107 | 16.095 | 16.095 | 25 | 90.2 |
| 50 | 16.446 | 16.456 | 16.448 | 16.450 | 10 | 61.1 |
| 100 | 16.779 | 16.778 | 16.774 | 16.777 | 4 | 23.3 |
| 150 | 17.081 | 17.074 | 17.074 | 17.076 | 7 | 14.6 |
| 200 | 17.353 | 17.344 | 17.346 | 17.348 | 9 | 19.9 |
| 250 | 17.595 | 17.588 | 17.592 | 17.592 | 7 | 15.8 |
| 300 | 17.807 | 17.806 | 17.811 | 17.808 | 5 | 38.3 |
| 350 | 17.988 | 17.997 | 18.003 | 17.996 | 15 | 33.0 |
| 400 | 18.139 | 18.162 | 18.168 | 18.156 | 29 | 29.4 |
| 450 | 18.259 | 18.301 | 18.307 | 18.289 | 48 | 43.7 |
| 500 | 18.349 | 18.414 | 18.418 | 18.394 | 69 | 40.8 |

表2 蓝宝石平均线膨胀系数

| 高蓝宝石平均线膨胀系数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 (mm) | 20.259 | 参考温度（℃） | 20.00 | 升温速率（K/min） |  | 2 |
| 温度（℃） | Test-01 (1×10-7/K) | Test-02 (1×10-7/K) | Test-03 (1×10-7/K) | 平均值 (1×10-7/K) | 重复性 (1×10-9/K) | 不确定度 (k=2) (1×10-8/K) |
| -150 | 47.48 | 47.44 | 47.42 | 47.45 | 6 | 10.5 |
| -100 | 51.50 | 51.75 | 51.71 | 51.65 | 26 | 19.3 |
| -50 | 55.54 | 55.76 | 55.66 | 55.66 | 22 | 48.5 |
| 0 | 59.28 | 59.47 | 59.52 | 59.43 | 24 | 33.3 |
| 50 | 62.72 | 62.89 | 62.44 | 62.68 | 45 | 15.8 |
| 100 | 65.86 | 66.01 | 65.80 | 65.89 | 21 | 9.5 |
| 150 | 68.70 | 68.83 | 68.80 | 68.78 | 13 | 9.8 |
| 200 | 71.23 | 71.35 | 71.45 | 71.34 | 21 | 9.0 |
| 250 | 73.47 | 73.58 | 73.73 | 73.59 | 26 | 17.2 |
| 300 | 75.40 | 75.51 | 75.66 | 75.52 | 26 | 15.3 |
| 350 | 77.03 | 77.14 | 77.22 | 77.13 | 19 | 13.5 |
| 400 | 78.36 | 78.47 | 78.43 | 78.42 | 11 | 18.9 |
| 450 | 79.39 | 79.51 | 79.28 | 79.39 | 23 | 17.7 |
| 500 | 47.48 | 47.44 | 47.42 | 47.45 | 6 | 10.5 |

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

3、环境条件要求

（1）环境温度：(20±1)℃。

（2）相对湿度：不大于60%。

（3）仪器周围的振动不应超过2HZ。

（4）仪器周围不得有冷热源影响。

4、校准仪器

中国计量科学研究院

| 标准器编号 | A6465/7130/14 | 证书编号 | CDlz2023-00713 | 证书有效期 | 2025-01-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、校准步骤及结果计算

待测样品尺寸满足规范6.2.2表1样品尺寸要求。

长度测量设备与温度测量设备满足6.2.3与6.2.4的要求。

校准步骤详见规范7.1和7.2。

三、实验结果

1、委托机构：中国计量科学研究院，实验日期：2024.11.20

| 委托单位 | 中国计量科学研究院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 高纯铜材质样品 | 型号 | 高纯石英 |
| 制造厂 | 中国计量科学研究院 | 出厂编号 | NIM-Cu |
| 校准地点 | 北京市朝阳区北三环东路18号 |  |  |
| 校准日期 | 2024-11-20 | 环境温度/℃ | 20.0 |
| 相对湿度/% | 40.0 | 其它 | / |
| 依据技术文件 | NIM-ZY-CD-LX-118 材料热膨胀系数校准方法 |  |  |
| 测量仪器证书编号 | CDlz2023-00713 | 测量仪器证书有效期 | 2025-01-30 |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

| 样品长度L0(mm)： | 19.852 |
| --- | --- |
| 样品材质： | 高纯铜 |
| 样品编号： | NIM-SY-03 |
| 热膨胀系数计算参考温度点 | 20.0℃ |
| 升温速率 | 5K/min |
| 测试温区下限 | -170℃ |
| 测试温区上限 | 500℃ |

- L0为样品在20℃环境下恒温1小时后测量的长度。

L0 = 19.852mm ，U=0.005mm  k=2

- 膨胀系数参考温度T1为20℃。

- 温度为t时，平均线膨胀系数计算公式如下所示

- 样品在-170℃环境下恒温20分钟后，以2K/min升温速率，升温至500℃。

- 重复上述d）进行三次测量。得到三次测量结果如下表4所示。

- 根据规范7.2.2中按下述公式，计算三次测量结果的重复性，并写入表4中。

δt = max(αt1，αt2，αt3) - min(αt1，αt2，αt3)

表4 平均线膨胀系数测量结果

| 高纯铜平均线膨胀系数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 (mm) | 20.079 | 参考温度（℃） | 20.00 | 升温速率（K/min） |  |
| 温度（℃） | Test-01 (1×10-6/K) | Test-02 (1×10-6/K) | Test-03 (1×10-6/K) | 平均值 (1×10-6/K) | 重复性 (1×10-9/K) |
| -150 | 14.810 | 14.904 | 14.875 | 14.863 | 94 |
| -100 | 15.265 | 15.332 | 15.309 | 15.302 | 67 |
| -50 | 15.689 | 15.732 | 15.715 | 15.712 | 44 |
| 0 | 16.082 | 16.107 | 16.095 | 16.095 | 25 |
| 50 | 16.446 | 16.456 | 16.448 | 16.450 | 10 |
| 100 | 16.779 | 16.778 | 16.774 | 16.777 | 4 |
| 150 | 17.081 | 17.074 | 17.074 | 17.076 | 7 |
| 200 | 17.353 | 17.344 | 17.346 | 17.348 | 9 |
| 250 | 17.595 | 17.588 | 17.592 | 17.592 | 7 |
| 300 | 17.807 | 17.806 | 17.811 | 17.808 | 5 |
| 350 | 17.988 | 17.997 | 18.003 | 17.996 | 15 |
| 400 | 18.139 | 18.162 | 18.168 | 18.156 | 29 |
| 450 | 18.259 | 18.301 | 18.307 | 18.289 | 48 |
| 500 | 18.349 | 18.414 | 18.418 | 18.394 | 69 |

按照规范附录C计算不确定度，如下表5所示。

表5测量结果与不确定度

| 样品温度 (℃) | 平均线膨胀系数 1×10-7/K | 合成标准不确定度 k=1 (1×10-8/K) | 扩展不确定度 k=2 (1×10-8/K) |
| --- | --- | --- | --- |
| -150 | 14.863 | 13.1 | 26.1 |
| -100 | 15.302 | 14.8 | 29.6 |
| -50 | 15.712 | 23.6 | 47.2 |
| 0 | 16.095 | 45.1 | 90.2 |
| 50 | 16.450 | 30.6 | 61.1 |
| 100 | 16.777 | 11.6 | 23.3 |
| 150 | 17.076 | 7.3 | 14.6 |
| 200 | 17.348 | 9.9 | 19.9 |
| 250 | 17.592 | 7.9 | 15.8 |
| 300 | 17.808 | 19.1 | 38.3 |
| 350 | 17.996 | 16.5 | 33.0 |
| 400 | 18.156 | 14.7 | 29.4 |
| 450 | 18.289 | 21.8 | 43.7 |
| 500 | 18.394 | 20.4 | 40.8 |

2、委托机构：中国计量科学研究院，实验日期：2024.11.28

| 委托单位 | 中国计量科学研究院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 蓝宝石膨胀系数样品 | 型号 | 蓝宝石 |
| 制造厂 | 中国计量科学研究院 | 出厂编号 | NIM-LBS |
| 校准地点 | 北京市朝阳区北三环东路18号 |  |  |
| 校准日期 | 2024-11-28 | 环境温度/℃ | 20.0 |
| 相对湿度/% | 38.0 | 其它 | / |
| 依据技术文件 | NIM-ZY-CD-LX-118 材料热膨胀系数校准方法 |  |  |
| 测量仪器证书编号 | CDlz2023-00713 | 测量仪器证书有效期 | 2025-01-30 |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

| 样品长度L0(mm)： | 20.259 |
| --- | --- |
| 样品材质： | 蓝宝石 |
| 样品编号： | NIM-LBS |
| 热膨胀系数计算参考温度点 | 20.0℃ |
| 升温速率 | 2K/min |
| 测试温区下限 | -150℃ |
| 测试温区上限 | 500℃ |

- L0为样品在20℃环境下恒温1小时后测量的长度。

L0 = 20.259mm ，U=0.005mm  k=2

- 膨胀系数参考温度T1为20℃。

- 温度为t时，平均线膨胀系数计算公式如下所示

- 样品在-150℃环境下恒温20分钟后，以2K/min升温速率，升温至500℃。

- 重复上述d）进行三次测量。得到三次测量结果如下表6所示。

- 根据规范7.2.2中按下述公式，计算三次测量结果的重复性，并写入表6中。

δt = max(αt1，αt2，αt3) - min(αt1，αt2，αt3)

表6 蓝宝石平均线膨胀系数测量结果

| 蓝宝石平均线膨胀系数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 (mm) | 20.259 | 参考温度（℃） | 20.00 | 升温速率（K/min） |  |
| 温度（℃） | Test-01 (1×10-7/K) | Test-02 (1×10-7/K) | Test-03 (1×10-7/K) | 平均值 (1×10-7/K) | 重复性 (1×10-9/K) |
| -100 | 47.48 | 47.44 | 47.41 | 47.45 | 6 |
| -50 | 51.50 | 51.75 | 51.70 | 51.65 | 26 |
| 0 | 55.54 | 55.76 | 55.64 | 55.66 | 22 |
| 50 | 59.28 | 59.47 | 59.52 | 59.43 | 24 |
| 100 | 62.72 | 62.89 | 62.44 | 62.68 | 45 |
| 150 | 65.86 | 66.01 | 65.80 | 65.89 | 21 |
| 200 | 68.70 | 68.83 | 68.80 | 68.78 | 13 |
| 250 | 71.23 | 71.35 | 71.45 | 71.34 | 21 |
| 300 | 73.47 | 73.58 | 73.73 | 73.59 | 26 |
| 350 | 75.40 | 75.51 | 75.66 | 75.52 | 26 |
| 400 | 77.03 | 77.14 | 77.22 | 77.13 | 19 |
| 450 | 78.36 | 78.47 | 78.43 | 78.42 | 11 |
| 500 | 79.39 | 79.51 | 79.28 | 79.39 | 23 |

按照规范附录C计算不确定度。

表7 平均线膨胀系数测量结果

| 样品温度 (℃) | 平均线膨胀系数 1×10-7/K | 合成标准不确定度 k=1 (1×10-8/K) | 扩展不确定度 k=2 (1×10-8/K) |
| --- | --- | --- | --- |
| -100 | 47.45 | 5.3 | 10.5 |
| -50 | 51.65 | 9.7 | 19.3 |
| 0 | 55.66 | 24.2 | 48.5 |
| 50 | 59.43 | 16.7 | 33.3 |
| 100 | 62.68 | 7.9 | 15.8 |
| 150 | 65.89 | 4.8 | 9.5 |
| 200 | 68.78 | 4.9 | 9.8 |
| 250 | 71.34 | 4.5 | 9.0 |
| 300 | 73.59 | 8.6 | 17.2 |
| 350 | 75.52 | 7.7 | 15.3 |
| 400 | 77.13 | 6.7 | 13.5 |
| 450 | 78.42 | 9.4 | 18.9 |
| 500 | 79.39 | 8.9 | 17.7 |