《材料膨胀系数校准规范》

不确定度评定报告

（报批稿）

2025.3.30

一、材料膨胀系数的不确定度评定示例

1 测量方法

使用测长机测量TA3纯钛材料膨胀系数样品，测得L0 = 20.037mm，随后使用无水乙醇清洁标准器端面，用镊子将标准石英样品装在材料热膨胀仪中，炉体抽真空，然后充入高纯氦气，再次抽真空，然后充入高纯氦气，炉体气压维持在标准大气压下，密封炉体。将炉体降温至-180℃，恒温20分钟，然后以5K/min升温速率升温至500℃，每个恒温点恒温15分钟。

2 测量模型

根据热膨胀仪测量原理及计算过程，以平均热膨胀系数计算为例，其计算方法的数学模型如下：

（1）

式中：

αt ——温度T1℃与T2℃间的平均线膨胀系数，单位为K-1；

T1——温度为T1℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

T2——温度为T2℃时样品温度，单位为摄氏度(℃)；

L1——温度为T1℃时样品长度，单位为米(m)；

L2——温度为T2℃时样品长度，单位为米(m)；

L0——20℃时样品长度；

ΔL——为长度变化量；

ΔT——为温度变化量；

3 合成标准不确定度计算公式

已知平均线膨胀系数计算公式（1），根据合成标准不确定度计算，假设ΔL0、ΔL、ΔT相互独立不相关，可以求解得出膨胀系数测量的合成标准不确定度，如公式（2）所示。

（2）

（3）

根据合成标准不确定度公式（3），求解灵敏度系数，得到公式中各分量灵敏度系数如下所示

（4）

（5）

（6）

在实验过程中引入了重复性，计算实验重复性的目的是为了分析测量过程中除公式中已知元素外的因素对实验结果的影响，比如实验环境的空调系统恒温好坏会影响炉体外壳形变，从而导致整体结构长度发生变化，影响测长系统；实验过程中恒温水浴的温度变化，也会影响腔室的散热不均匀，从而影响炉体结构长度变化，这些不可控因素都将影响系统测长。这些因素有些对实验结果影响较小，但还有我们没有考虑到的因素，或难以直接量化的影响因素，可以通过大量实验数据，以实验结果的重复性直接反映出。因此公式（3）还需要进一步改进为如下公式（7）

（7）

式中：

—— 同一标准器进行多次重复实验的仪器示值重复性；

当测量次数为3次时，取3次测量结果的极差作为重复性，如公式（8）所示，即t℃下测量重复性δt为；

δt = max(αt1，αt2，αt3) - min(αt1，αt2，αt3)               (8)

在实验过程中若试验次数大于3次小于6等于次可按照极差法计算重复性，公式如下。

(9)

式中：

——多组平行实验中最大值；

——多组平行实验中最小值；

——极差系数，可查表得出，表格如下所示：

表1 级差系数表

| n | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cn | 2.06 | 2.33 | 2.53 |
| v | 2.7 | 3.6 | 4.5 |

当测量次数大于6次可按照贝塞尔公式计算重复性。

如果用单次测量作为最终测量结果，则单次测量结果的实验标准差为：

(10)

如果习惯用多次测量的算术平均值作为最终测量结果，则测量结果算术平均值的实验标准差为：

(11)

4标准不确定度

根据公式（7）进行逐项计算

4.1 由样品长度L0引入的不确定度u(L0)

已知被测样品长度使用高精度测长机进行测量，经过校准后的测长机最大允许误差为0.001mm，结合样品表面形貌特征，长度引入不确定度为：

（12）

4.2由测量时的温度传感器ΔT引入不确定度u(T)

已知选用的温度传感器分辨率为0.1K，经过校准后得知

(-150~-0)℃其不确定度为：u(T) = 1K     (13)

(0~150)℃其不确定度为：u(T) = 0.5K     (14)

(150~250)℃其不确定度为：u(T) = 1K     (15)

(250~400)℃其不确定度为：u(T) = 3K     (16)

(400~500)℃其不确定度为：u(T) = 5K     (17)

4.3 由激光测长∆L引入不确定度u(L)

已知激光器分辨率为0.3nm，激光器测长重复性为10nm，经过校准后得知激光测长不确定度为：

u(L) = 8×10-8     （18）

若为传统推杆法测量样品不同温度下的微位移，该分量为仪器测长传感器的测长精度，而非传感器分辨率。

4.4 由仪器重复性引入的测量不确定度u(σ)

这里我们引用中国计量科学研究院的自研TA3纯钛样品作为示例，选取20℃为参考温度点，平均线膨胀系数多次测量结果均值与实验标准偏差如下表所示：

表2 TA3纯钛样品

| 样品温度 (℃) | 平均线膨胀系数 1×10-6/K | 1×10-9/K |
| --- | --- | --- |
| -100 | 8.608 | 28 |
| -50 | 8.838 | 19 |
| 0 | 9.047 | 11 |
| 50 | 9.233 | 5 |
| 100 | 9.398 | 4 |
| 150 | 9.540 | 7 |
| 200 | 9.660 | 11 |
| 250 | 9.758 | 14 |
| 300 | 9.834 | 15 |
| 350 | 9.887 | 16 |
| 400 | 9.919 | 15 |
| 450 | 9.928 | 14 |
| 500 | 9.915 | 14 |

6 合成标准不确定度

这里引入一组中国计量科学研究院测量TA3纯钛样品的长度变化量随温度变化数据，如下表所示

表3 TA3纯钛样品长度变化量数据

| 样品温度 (℃) | L (1×10-9m) | L 重复性 (1×10-9m) |
| --- | --- | --- |
| -100 | -20700 | 29 |
| -50 | -12399 | 11 |
| 0 | -3626 | 2 |
| 50 | 5551 | 1 |
| 100 | 15067 | 2 |
| 150 | 24854 | 8 |
| 200 | 34846 | 17 |
| 250 | 44976 | 26 |
| 300 | 55178 | 36 |
| 350 | 65386 | 44 |
| 400 | 75533 | 51 |
| 450 | 85551 | 55 |
| 500 | 95376 | 58 |

根据公式（7）将各分量带入公式计算

公式（19）

最终得到各温度点测得样品膨胀系数的合成标准不确定度，数据如下表所示

表4 TA3纯钛样品膨胀系数合成标准不确定度

| 样品温度 (℃) | 平均线膨胀系数 1×10-6/K | 合成标准不确定度 k=1 (1×10-8/K) |
| --- | --- | --- |
| -100 | 8.608 | 13.9 |
| -50 | 8.838 | 30.2 |
| 0 | 9.047 | 20.3 |
| 50 | 9.233 | 7.7 |
| 100 | 9.398 | 4.8 |
| 150 | 9.540 | 5.8 |
| 200 | 9.660 | 4.6 |
| 250 | 9.758 | 10.6 |
| 300 | 9.834 | 9.1 |
| 350 | 9.887 | 7.9 |
| 400 | 9.919 | 11.6 |
| 450 | 9.928 | 10.4 |
| 500 | 9.915 | 7.9 |

7 扩展不确定度

取k=2，则 表4中数据对应扩展不确定度如下表所示

表5 TA3纯钛样品膨胀系数扩展不确定度

| 样品温度 (℃) | 平均线膨胀系数 1×10-6/K | 合成标准不确定度 k=1 (1×10-8/K) | 扩展不确定度 k=2 (1×10-8/K) |
| --- | --- | --- | --- |
| -100 | 8.608 | 7.9 | 15.8 |
| -50 | 8.838 | 13.9 | 27.7 |
| 0 | 9.047 | 30.2 | 60.3 |
| 50 | 9.233 | 20.3 | 40.7 |
| 100 | 9.398 | 7.7 | 15.4 |
| 150 | 9.540 | 4.8 | 9.6 |
| 200 | 9.660 | 5.8 | 11.6 |
| 250 | 9.758 | 4.6 | 9.2 |
| 300 | 9.834 | 10.6 | 21.3 |
| 350 | 9.887 | 9.1 | 18.1 |
| 400 | 9.919 | 7.9 | 15.8 |
| 450 | 9.928 | 11.6 | 23.2 |
| 500 | 9.915 | 10.4 | 20.7 |