氧化石墨烯浆料测量评价技术规范

实验报告

技术规范起草工作组

2025年4月

目 录

一、	概述	2

二、	实验对象	2

三、	实验项目及方法	3

四、	测量结果	3

4.1 浆料固含量	3

4.2  pH值	3

4.3黏度	4

4.4粒度	4

4.5片径尺寸	4

4.6 单层厚度	7

4.7 单层率	10

4.8 碳氧比	12

五、	实验结论	12

《氧化石墨烯浆料测量评价技术规范》实验报告

- 概述

氧化石墨烯表面含氧官能团丰富，具有很好的水分散性，因此在产业应用领域，通常以水做分散介质，将氧化石墨烯以饼料或浆料形式，进行批量生产和储存。氧化石墨烯作为还原氧化石墨烯粉体、石墨烯导热散热膜的重要原料，已在电热领域实现规模产业应用，因此建立氧化石墨烯浆料的测量评价技术规范，实现对其关键特性参数的准确测量和评价，会对保证氧化石墨烯浆料产品的下游应用性能发挥重要作用。本实验报告的目的是通过一系列实验研究，考察新制订的《氧化石墨烯浆料测量评价技术规范》的技术要求的科学性和可操作性，氧化石墨烯浆料的技术要求见表1。

表1 氧化石墨烯浆料的技术要求

| 序号 | 技术要求 | 序号 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆料固含量 | 5 | 片径尺寸 |
| 2 | 浆料pH值 | 6 | 单层厚度 |
| 3 | 浆料黏度 | 7 | 单层率 |
| 4 | 浆料粒度（D50） | 8 | 碳氧比 |

- 实验对象

由产业化量产的不同厂家、不同批次的氧化石墨烯滤饼，见表2。

表2 实验对象“氧化石墨烯浆料被测样品”表

| 序号 | 生产厂家 | 测试样品编号 | GO样品（滤饼）外观照片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂家A | M-1 |  |
| 2 | 厂家B | S-1 |  |
| 3 | 厂家B | S-2 |  |
| 4 | 厂家C | F-1 |  |
| 5 | 厂家C | F-2 |  |

- 实验项目及方法

本实验报告所开展的实验项目根据表1中氧化石墨烯浆料的技术要求确定，所采用的测量方法见表3。开展测量所用的仪器设备包括电子分析天平、烘箱、pH计、黏度计、激光衍射粒度仪、光学显微镜、原子力显微镜、X射线光电子能谱仪等，表3也给出了对测量仪器设备校准用标准物质的技术要求。

表3  氧化石墨烯浆料测量实验项目、测量方法、仪器设备、校准用标准物质信息表

| 序号 | 实验项目 | 测量方法 | 仪器设备 | 校准用标准物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆料固含量 | GB/T 1725 | 电子分析天平、烘箱 | 砝码标准物质 |
| 2 | 浆料pH值 | GB/T 9724 | pH计 | 土壤pH值分析 标准物质 |
| 3 | 浆料黏度 | GB/T 22235 | 黏度计 | 黏度标准物质 |
| 4 | 浆料粒度（D50） | GB/T 19077 | 激光衍射粒度仪 | 粒度标准物质 |
| 5 | 片径尺寸 | JJF ×××× | 光学显微镜 原子力显微镜 | 台阶高度 标准物质 |
| 6 | 单层厚度 | GB∕T 40066 |  |  |
| 7 | 单层率 | JJF ×××× |  |  |
| 8 | 碳氧比 | GB/T 43598 | X射线光电子能谱仪 | 结合能校准 标准物质 |

- 测量结果

4.1 浆料固含量

表4  固含量测量结果（单位：wt%）

| 样品号 | M-1 | S-1 | S-2 | F-1 | F-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固含量 | 48.92 | 51.30 | 49.23 | 48.65 | 49.72 |

4.2  pH值

表5  pH值测量结果

| 样品号 | M-1 | S-1 | S-2 | F-1 | F-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |

4.3黏度

表6  黏度测量结果（单位：Pa·s）

| 样品号 | M-1 | S-1 | S-2 | F-1 | F-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力黏度 | 26.5 | 28.8 | 27.3 | 26.8 | 26.7 |

4.4粒度

表7  粒度测量结果（单位：μm）

| 样品号 | M-1 | S-1 | S-2 | F-1 | F-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效球粒度 | 13.5 | 12.9 | 14.2 | 11.3 | 13.6 |

4.5片径尺寸

4.5.1 光学显微镜测量

取氧化石墨烯滤饼样品置于烧杯中，加去离子水10mL，用玻璃棒搅拌后超声5min，使样品分散均匀，肉眼观察无明显团聚。取10μL滴加在解离云母片上会自然铺展开，置于表面皿中自然晾干后，用反射式光学显微镜进行测试，得到各样品的光学显微镜图像，见图1~图5。在光学显微镜图像上随机取不少于50各样品片进行尺寸统计后计算平均值，测量结果见表8。

表8  片径尺寸（光学显微镜图像法）测量结果（单位：μm）

| 样品号 | M-1 | S-1 | S-2 | F-1 | F-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片径尺寸的 算数平均值 | 25.6 | 19.5 | 16.8 | 21.6 | 23.4 |

图1 “GO样品M-1”的反射光学显微镜代表性图像

图2 “GO样品S-1”的反射光学显微镜代表性图像

图3 “GO样品S-2”的反射光学显微镜代表性图像

图4 “GO样品F-1”的反射光学显微镜代表性图像

图5 “GO样品F-2”的反射光学显微镜代表性图像

4.5.2 扫描电子显微镜测量

将4.5.1中分散好的GO烯浆料滴加在干净的硅片表面上，自然晾干并用红外灯照射烘干后，做用场发射扫描电子显微镜（SEM）进行测试，所得SEM图像见图6，在SEM图像上随机选取不少于50个样品片测量片径尺寸并统计，片径平均尺寸测量分析结果见表9。

b)

a)

d)

c)

f)

e)

图6 各GO样品的扫描电子显微镜（SEM）代表性图像，

其中，a)、b）为“M-1”；c)为S-1；d）为S-2；e）为F-1；f）为F-2

表9  片径尺寸（SEM）测量结果（单位：μm）

| 样品号 | M-1 | S-1 | S-2 | F-1 | F-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片径尺寸的 算数平均值 | 32.3 | 14.2 | 25.7 | 32.9 | 26.5 |

4.5.3 原子力显微镜测量

将4.5.1中分散好的GO烯浆料滴加在AFM测试用云母圆片解离面上，自然晾干，做AMF测试，图7为各GO样品的代表性AFM图像。

b)

a)

d)

c)

图7 各GO样品的原子力显微镜（AFM）代表性图像，

其中，a)为“M-1”；b)为S-1；c）为S-2；d）为F-2

4.6 单层厚度

将4.5.1中分散好的GO烯浆料滴加在AFM测试用云母圆片解离面上，自然晾干，做AMF测试，在AFM图像上选择样品片量取高度即为所测样品片的厚度，最薄样品片的高度视为被测GO样品单层的厚度。图8~图12为各GO样品单层厚度测量的代表性AFM图像。各被测GO滤饼样品的单层厚度测量结果见表10。

图8 “GO样品M-1”的AFM图像、被测位置（白色细线）和沿线高度变化情况

图9 “GO样品S-1”的AFM图像、被测位置（白色细线）和沿线高度变化情况

图10 “GO样品S-2”的AFM图像、被测位置（白色细线）和沿线高度变化情况

图11 “GO样品F-1”的AFM图像、被测位置（白色细线）和沿线高度变化情况

图12 “GO样品F-2”的AFM图像、被测位置（白色细线）和沿线高度变化情况

表10  单层厚度（AFM）测量结果（单位：nm）

| 样品号 | M-1 | S-1 | S-2 | F-1 | F-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层厚度 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |

4.7 单层率

对比各GO样品的反射光学显微镜、扫描电子显微镜、原子力显微镜的图像并对测试结果进行分析，如图13中样品同区域的反射光学显微镜和原子力显微镜图像，可见：光学显微镜和扫描电子显微镜图像几乎不能辨认出单层厚度的GO片层 —— 因为在光学显微镜图像上对比度小看上去很薄的样品片，在AFM上测量高度几乎均为5nm以上（见图14），而在光学显微镜上观察判断为空白无样品片的区域，在AFM上往往有基本可判断为单层（0.5~0.7nm）GO的样品片存在（见图15）。故基于上述实际测试过程观察和成像结果可知，不能通过光学显微镜图像对被测GO样品的单层率进行定量评判，AFM测试虽然可以测出单层GO样品片，但测试区域选取会比较主观，应不太能做到代表统计性。因此单层率是否作为技术要求中的一项需做进一步广泛细致研讨后确定。

图13  某GO样品同一检测区域的反射光学显微镜、AFM图像（彩色、黑白）对比

图14  在反射光学显微镜图像上看起来很薄的样品片，在AFM图像上测量的高度

图15  在反射光学显微镜图像上看起来空白的区域，在对应AFM图像上样品片高度

4.8 碳氧比

对GO滤饼样品在60℃下真空干燥处理3h，压片后用X射线光电子能谱（XPS）测试碳、氧相对含量，并计算碳氧比。GO样品的典型XPS谱线见图16，各被测GO样品的碳氧比测量结果见表11。

图16  氧化石墨烯（GO）样品的典型XPS谱线

表11  碳氧比测量结果

| 样品号 | M-1 | S-1 | S-2 | F-1 | F-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳氧比 | 2.18 | 2.16 | 2.20 | 2.16 | 2.18 |

- 实验结论

氧化石墨烯（GO）浆料测量评价技术规范起草组按规范技术要求，对产业化生产的GO浆料样品进行了分析测试，由测量结果可知，规范中技术要求（除单层率是否作为技术要求需进一步研讨外）合理、测试方法可行且可操作性强，能够满足产业领域对GO产品的测量评价需求。

注：由于GO产品生产工艺路线所限，现阶段产业化生产的GO浆料产品通常片径厚度和尺度分布均很宽，样品微观形态的测试结果与制样方法、被测样品分布、测试区域等密切相关，且受测试人员主观选择的影响很大，因此目前GO产品测量评价的技术要求基于现状，将样品宏观物化参数的定量测量和微观形貌测试表征相结合进行规定。