氧化石墨烯浆料测量评价技术规范

单层厚度测量不确定度评定示例

A.1 厚度的校准不确定度评定示例

A.1.1 校准方法简述及测量模型

使用标准物质高度测量值和标准值的比值对原子力显微镜高度进行校准。

校正比例因子：

R=Hc/Hm ...…………………………（A.1）

式中，

R — 校正比例因子，无单位；

Hc — 标准物质台阶高度标准值，单位纳米(nm)；

Hm — 标准物质台阶高度测量值，单位纳米(nm)。

A.1.2 不确定度评定

A.1.2.1 校准引入的不确定度

根据式（A.1），校准引入的不确定度分量包括标准物质测量重复性引入的不确定度和标准物质引入的不确定度。

uR,rel=uHc,rel2+uHm,rel2  ...…………………………（A.2）

式中，

uR,rel — 校正比例因子的相对标准不确定度，无单位；

uHc,rel — 标准物质引入的相对标准不确定度，无单位；

uHm,rel — 标准物质测量重复性引入的相对标准不确定度，无单位。

GBW(E) 136709钛酸锶单原子台阶高度标准物质标准值为0.39 nm，不确定度为0.29 nm（k=2），标准物质重复测试6次，故标准物质引入的相对标准不确定度为：

uHc,rel=uHmHm*1k*1n=0.290.39*12*16=0.15

式中，

k—包含因子，在此处 k=2；

n—测量次数，在此处 n=6.

6次测量结果的测量值为4.0 nm，标准偏差为0.1 nm。标准物质测量重复性引入的相对不确定度为

uHm,rel=0.14.0=0.025

A.1.2.2 测量过程引入的不确定度

选取10个片层进行测量，厚度平均值 1.2 nm，厚度标准偏差0.1 nm，相对标准偏差记为us,rel，us,rel=0.1/1.2=0.083.

A.1.2.3 合成标准不确定度

合成标准不确定度包括校准引入的不确定度和测量引入的不确定度等因素。合成标准不确定度用uc表示，合成相对标准不确定度用uc，rel表示，

uc,rel=uHc,rel2+uHm,rel2+us,rel2=0.17

厚度校准值为测量值*校正比例因子=1.2 nm*0.975=1.17 nm=1.2 nm

uc=1.2 nm*0.17=0.2 nm

A.1.2.4合成扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U = k·uc= 2×0.2 = 0.4

中华人民共和国

国家计量技术规范

XXXXXXXX校准规范

JJFXXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布