中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—20XX

锂离子电池电芯热参数测试仪校准规范

Calibration Specification for Li-ion Battery Cell Thermal Parameter Testers

（征求意见稿）

20XX—ΧΧ—ΧΧ发布                 20XX—××—××实施

国家市场监督管理总局 发布

JJF XXX—20XX

锂离子电池电芯热参数测试仪

校准规范

Calibration Specification for Li-ion Battery

Cell Thermal Parameter Testers

归口单位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引 言	II

1 范围	3

2 引用文件	3

3术语	3

3.1 自放热温升速率	3

3.2 温度波动	3

3.3 标准样块	3

4 概述	4

5 计量特性	4

5.1 自放热检测灵敏度	4

5.2 样品充放电产热量相对误差	4

5.3 温度示值误差	4

5.4 温度波动度	5

6 校准条件	8

6.1 环境条件	5

6.2 计量标准器及主要配套设备	5

7	校准项目和校准方法	6

7.1校准项目	6

7.2 校准方法	6

8 校准结果表达	10

9 复校时间间隔	11

附录A 校准原始记录格式	12

附录B 校准证书内页格式	14

附录C温度示值误差不确定度评定示例	15

附录D自放热检测灵敏度校准结果不确定度评定	18

引 言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列文件。

本规范主要参考JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、GB/T 42729-2023《锂离子电池和电池组安全使用指南》、GB/T 6245-2008《热分析术语》和ASTM E1981-98 (Reapproved 2020)（Standard Guide for Assessing Thermal Stability of Materials by Methods of Accelerating Rate Calorimeters）进行编制。

本规范为首次发布。

锂离子电池电芯热参数测试仪校准规范

1 范围

本规范适用对象是测量锂电池单体电芯自发热特性和热物性参数的电池热参数测试仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》；

GB/T 42729-2023《锂离子电池和电池组安全使用指南》；

GB/T 6245-2008《热分析术语》；

ASTM E1981-98 (Reapproved 2020) （Standard Guide for Assessing Thermal Stability of Materials by Methods of Accelerating Rate Calorimeters）（加速绝热法评估物料热稳定性标准指南）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（也包括所有的修改单）适用于本规范。

3 定义及术语

3.1 自放热温升速率 self-heating temperature rise rate

在绝热环境中，由于电芯自放热导致的电芯表面温度上升速率。

[源自GB/T6245-2008，有修改]

3.2 温度波动度 temperature stability

锂离子电池电芯热参数测试仪恒温状态下，在规定的时间间隔内，测温点温度随时间的变化量。

[源自JJF1101-2019，有修改]

3.3 标准样块 standard block

接线端子可引出的与待测电池尺寸一致且内部为纯电阻的金属块，具有稳定的电阻值及比热容值。

4 概述

电池热参数测试仪是研究锂电池电芯热安全性的主要设备之一，能够在安全受控的绝热环境下研究动力电池、储能电池等各种不同类型的电芯在高温或异常热失控状态下的自产热特性，明确电芯的操作安全边界；同时能够测定电池充放电产热和比热容等热参数，为开展热管理仿真提供基础数据支撑。电池热参数测试仪是锂电池相关行业开展研发和认证所需的重要计量器具。

仪器主要由量热炉体、数据采集和控制系统组成。其中加热炉腔分为上盖、侧壁和底部3个主要区域，分别布置测温热电偶和加热器，用于反馈控制各自区域内的温度。电池样品放置于炉腔中央，通过内置热电偶或表面固定热电偶的方式检测电池样品在不同温度下的自放热温升速率，如图1所示。

图1 锂离子电池电芯热参数测试仪示意图

5 计量特性

5.1 自放热检测灵敏度

样品自放热温升速率与理论温升速率之差，不超过±0.003℃/min。

5.2 电池充放电产热量相对误差

标准样品产热量测量值与实际值之差，不超过±6%。

5.3温度示值误差

样品热电偶温度示值与实际值之差，不超过±2℃。

5.4 温度波动度

量热炉体几何中心位置温度随时间变化量，30min内不超过±0.5℃。

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（15~35）℃

6.1.2 相对湿度：≤85%。

6.1.3 仪器周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。实际工作中，环境条件还应满足标准器正常使用的要求。

6.2 计量标准器及主要配套设备

校准用标准器及配套设备如表1所示。

表1 校准用标准器及配套设备一览表

| 序号 | 主要标准器 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准直流电流源 | 最大输出功率：200 W； 功率分辨率：优于10mW； 最大输出电压： 50V 最大输出电流：4A 稳压输出周期和随机偏差的有效值：优于500 μV； 稳流输出周期和随机偏差的有效值：优于5 mA； 电压回读MPE：± 0.5 %； 电流回读MPE：± 0.5% |
| 2 | 多通道温度测量装置（配铂电阻温度计） | 测量范围为（0~200）℃，分辨力优于0.01 ℃，MPE：±（0.15℃+0.002t）（t为温度的绝对值，单位℃） |
| 3 | 数字电压表（可选） | 测量范围：0.01 V～50 V； MPE：± 0.5% |
| 4 | 直流电流表（可选） | 测量范围：0.1 A～4 A； MPE：± 0.5 % |
| 序号 | 配套设备 | 技术要求 |
| 1 | 电子秒表 | 测量范围：（0～3600）s； 分辨力优于0.01s；MPE：±0.5 s/d |
| 2 | 电子天平 | 测量范围：（0.5~2000）g； 准确度等级：级 |
| 3 | 标准样块 | 推荐选用6061铝合金电阻块 阻值：（2~20）Ω； 比热容880J/(kg·K)@25℃ |

- 校准项目和校准方法

7.1校准项目

锂离子电池电芯热参数测试仪校准项目见表2。

表2  锂离子电池电芯热参数测试仪项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 计量特性的条款 | 校准方法的条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自放热检测灵敏度 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 电池充放电产热量相对误差 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 温度示值误差 | 5.3 | 7.2.4 |
| 4 | 温度波动度 | 5.4 | 7.2.4 |

7.2 校准方法

7.2.1 校准前准备

a) 外观检查

被校锂离子电池电芯热参数测试仪应外观完整，不应有影响工作性能的机械损伤。仪器的名称、型号、制造厂名或商标、出厂编号、额定输入电压和频率、输出参数额定值等信息应齐全；端钮、通信端口、开关、按键和调节旋钮应无松动、损伤、脱落；各种功能标志应齐全正确；仪器配备的专用测试线、使用说明数等附件要齐全。

b) 工作正常性检查

通电后开关、按键、调节旋钮、测量仪表和各种状态指示灯（标志）应工作正常。仪器应能正常与计算机通信，标准直流电源等各项功能应正常工作。

c) 预热

被校锂离子电池电芯热参数测试仪按仪器说明书和实际工作需要进行预热；无要求时，开机预热时间不小于30min。

    - 自放热检测灵敏度

a) 用电子天平称量标准样块质量m并记录。

b) 将标准样块安装于样品支架上，将仪器自带的温度传感器探头固定于标准样块大面中心位置。

c) 当标准直流电源具有电压电流回读功能时，按图2连接标准样块与标准直流电源，准样块按照四线制接法分别连接标准直流电源电流端和电压端。

图2 标准直流电源连接示意图

当标准直流电源不具有电压电流回读功能时，按图3连接标准样块、标准直流电源、直流电流表以及数字电压表。

图3  电压电流表连接示意图

d) 启动被校锂离子电池电芯热参数测试仪，设置绝热追踪模式，设置恒温温度为50oC，恒温结束后，在绝热追踪模式下设定标准直流电源为恒流输出模式，根据标准样块阻值设定合适的输出电流值，使得标准样块的预期升温速率为0.02oC/min。同时，以不低于1 Hz的采样频率，同步记录标准样块表面温度以及标准直流电源回读电压与电流值或者由数字电压表与直流电流表同步记录电压电流值。

e) 标准直流电源开始输出恒定电流，等待40min以上时间后，停止标准直流电源输出。

f) 选取最后30min 的温度数据计算标准样块的实测升温速率vm，并记录该段时间内的电压平均值Um与电流平均值Im，由同步记录的电压电流值可计算标准样块理论升温速率vs，实测升温速率vm和理论升温速率vs的偏差作为自放热检测灵敏度ϵ的指标。

vm=Tf−T030                 (1)

vs=Um∗ImCp∗m∗60             (2)

ϵ=vm− vs               (3)

式中：

ϵ——自放热检测灵敏度，℃/min；

T0——计算区间内样品初始温度，℃；

Tf——计算区间内样品结束温度，℃；

Um——计算区间内输出电压平均值，V；

Im——计算区间内输出电流平均值，A；

Cp——标准样块比热容，J/(kg·℃)；

m——标准样块质量，kg。

f) 设置恒温温度为100℃，重复上述方法。

    - 电池充放电产热量相对误差

a)按7.2.2步骤a-c执行标准样块安装与标准直流电源或电压电流表连接步骤。

b)启动被校锂离子电池电芯热参数测试仪，设置充放电产热模式或其他绝热追踪模式，设置恒温温度为35oC，恒温结束后，在绝热追踪模式下设定标准直流电源为恒流输出模式，根据标准样块的阻值，设定合适的输出电流值，使得标准样块的预期升温速率为1.0oC/min。同时，以不低于1 Hz的采样频率，同步记录标准样块表面温度，以及标准直流电源回读电压与电流值或者由数字电压表与直流电流表同步记录的电压电流值。

c) 标准直流电源开始输出恒定电流，同时记录电子秒表时间为t0。

d) 标准样块温度达到约65oC，停止标准直流电源输出，同时记录电子秒表时间为t1。

e) 根据标准样块升温曲线，仪器配套软件计算得到样品总产热量Qm，比较标准直流电源输入标准样块的能量，可计算电池充放电产热量相对误差。

rQ=Qm−i=0i=NUiIit1−t0i=0i=NUiIit1−t0×100%

式中：

——产热量相对误差，％；

——校准过程仪器测量的产热量，J；

——标准样块两端的电压值，V；

——标准直流电源输出电流值，A；

i——数据记录点数，i=0为t0时刻，i=N为t1时刻。

    - 温度示值误差和温度波动度

校准点建议选择（0～150）℃和（150～300）℃范围内各一个校准点，当客户有具体要求时也可根据用户要求选择校准点。使用多通道温度测量装置，标准温度传感器布放位置应紧贴仪器温度控制传感器。启动被校锂离子电池电芯热参数测试仪，设置工作模式为恒温模式，并将恒温温度设定为校准温度点，恒温时间设置为不小于60min。进入温度稳定阶段后温度测量标准器和仪器自带的测温系统分别开始记录测量点温度，记录时间间隔为2min，30min内共记录16组数据，或根据仪器运行情况和用户需求确定间隔和记录次数并在原始记录和校准证书中进行说明。

温度示值误差按照公式（5）计算：

∆T=Ts−T      				  (5)

式中：

——温度示值误差，℃；

Ts——仪器自带测温系统采集的16组温度平均值，℃；

T——标准器采集的16组温度平均值，℃。

温度波动度按30min分钟内标准器实测最高温度与最低温度之差的一半进行计算。

∆Tf=±max(Tmax−Tmin)/2      				(6)

式中：

∆Tf——温度波动度，℃；

Tmax——采集的16组温度中的最大值，℃；

Tmin——采集的16组温度中的最小值，℃。

8 校准结果表达

校准结束后应出具校准证书。校准证书应准确、客观地报告校准结果，校准结果以校准数据的形式给出。校准证书应包括委托方要求的、说明校准结果所必需的和所用方法要求的全部信息，主要包括：

- a) 标题；

- b) 实验室名称和地址；

- c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- e) 客户名称和地址；

- f) 被校仪器的制造单位、名称、型号及编号；

- g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

- h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- k) 校准环境的描述；

- l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

- m) 对校准规范的偏离的说明（如有）；

- n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

复校时间间隔由锂离子电池电芯热参数测试仪的使用状况、使用者、仪器本身质量等诸因素决定，送校单位可根据仪器实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过1年。

附录A

校准原始记录格式

锂离子电池电芯热参数测试仪校准记录

共  页     第  页                                    证书编号：

| 客户名称 |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |
| 被 校 器 具 | 名 称 |  |  |  |  |  | 型 号 |  |
|  | 制造厂商 |  |  |  |  |  | 编 号 |  |
| 依据标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用计量器具和标准物质 | 名 称 |  | 型号 | 编号 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  | 有效期 |
| 环境条件 | 温 度 |  | ℃ |  |  | 湿 度 |  | %RH |

一、自放热检测灵敏度

| 温度设定值 ℃ | 升温速率设定值 ℃/min | 自放热检测灵敏度 ℃/min | 不确定度 ℃/min |
| --- | --- | --- | --- |

二、电池充放电产热量相对误差

| 升温速率设定值 ℃/min | 电池充放电产热量相对误差 % | 不确定度 % |
| --- | --- | --- |

三、温度示值误差和温度波动度

| 温度设定值 ℃ | 测量结果（每2min） ℃ |  |  |  |  | 标准器 平均值 ℃ | 仪器 平均值 ℃ | 温度示值误差 ℃ | 不确定度 ℃ | 温度波动度 ℃ | 不确定度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | … | (15) | (16) |  |  |  |  |  |  |

建议有效期    年     校准员                核验员

附录B

校准证书（内页）格式

（推荐性表格）

校准证书编号：

校准结果

- 自放热检测灵敏度

| 温度设定值 ℃ | 升温速率设定值 ℃/min | 自放热检测灵敏度 ℃/min | 不确定度 ℃/min |
| --- | --- | --- | --- |

- 电池充放电产热量相对误差

| 升温速率设定值 ℃/min | 电池充放电产热量相对误差 % | 不确定度 % |
| --- | --- | --- |

- 温度示值误差和温度波动度

| 温度设定值 ℃ | 标准器 平均值 ℃ | 仪器 平均值 ℃ | 温度示值误差 ℃ | 不确定度 ℃ | 温度波动度 ℃ | 不确定度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以下空白

附录C

锂离子电池电芯热参数测试仪温度示值误差不确定度评定示例

C.1 被测对象

锂离子电池电芯热参数测试仪（BAC-420A），控温（室温～300℃），校准温度点150.1℃。

C.2 测量标准

多通道温度测量标准器，温度指示分辨力：0.001℃，测量范围：（-50～300）℃，测量时带修正值使用，温度不确定度：U=0.04℃（k=2）。

C.3 测量方法

标准温度传感器紧贴被校准温度传感器，并共同固定于标准样块大面合适位置。启动被校锂离子电池电芯热参数测试仪，设置工作模式为恒温模式，并将恒温温度设定为校准温度点，恒温时间设置为不小于60min，开启运行。进入温度稳定阶段后温度测量标准器和仪器自带的测温系统分别开始记录测量点温度，记录时间间隔为2min，30min内共记录16组数据，取标准器测量结果的算术平均值与仪器自带测温系统测量结果的算术平均值进行比较，以两者之差作为温度示值误差。

C.4 测量模型

温度示值误差按照公式（1）计算：

∆T=Ts−T      				  (1)

式中：

——温度示值误差，℃；

Ts——仪器自带测温系统采集的16组温度平均值，℃；

T——标准器采集的16组温度平均值，℃。

C.5 方差和灵敏系数

根据：

由式（1）得：

（2）

式中：

、分别为Ts和的不确定度，c1=1，c2=-1。

C.6 不确定度来源分析

被测对象测量重复性引入的标准不确定度分量，标准器分辨力引入的标准不确定度分量，标准器修正值引入的标准不确定度分量，标准器稳定性引入的标准不确定度分量。

C.7 标准不确定度评定

C.7.1 测量重复性引入的不确定度分量

使用多通道标准器测得温度示值，得到如下测量列（℃）：

| 150.233 | 150.243 | 150.239 | 150.213 | 150.203 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150.219 | 150.253 | 150.244 | 150.170 | 150.273 |

其算术平均值  T=1ni=1nTi =150.229℃

单次实验标准差为：

=0.029℃

取五次测量的实验标准差作为测量结果，因此

0.013℃

C.7.2 标准器分辨力引入的不确定度分量

标准器温度分辨力为0.001℃，不确定度区间半宽0.0005℃，服从均匀分布，取k=，则分辨力引入的标准不确定度分量：

可忽略不计

C.7.3 标准器修正值引入的不确定度分量

标准器温度修正值的不确定度U=0.04℃，服从正态分布，取k=2，则引入的不确定度分量：

C.7.4 标准器稳定性引入的不确定度分量

标准器相邻两次校准温度修正值最大变化±0.10℃，按均匀分布，取k=，由此引入的不确定度分量：

C.8 标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
|  | 温度测量重复性 | 0.013℃ |
|  | 标准器温度分辨力 | 0.0003℃（可忽略不计） |
|  | 标准器温度修正值 | 0.02℃ |
|  | 标准器温度稳定性 | 0.06℃ |

C.9合成标准不确定度

uc=u12+u22+u32+u42 =0.065℃

C.10 扩展不确定度

取k=2，则U1=2∗uc =0.13℃

附录D

锂离子电池电芯热参数测试仪自放检测灵敏度不确定度评定示例

A.1 测量方法

按照本规范规定的校准方法，采用标准直流电源输出电功率对样品自放热检测灵敏度进行校准。标准样块的质量约为1.5kg，比热容约为910 J/(kg·℃)，电阻为10Ω；校准实验温度设定值为50℃，设定样品预期升温速率为0.01℃/min，标准直流电源为恒流输出模式，电流约为0.15A，电压约为1.5V，输出电功率约为0.225W。

A.2 测量模型

自放检测灵敏度按式(A.1)进行计算。

ϵ=vm− vs                       （A.1）

式中：

ϵ——自放检测灵敏度，℃/min；

vm——校准过程中样品实测升温速率，℃/min；

vs=Um∗ImCp∗m×60——校准过程中样品理论升温速率，℃/min；

A.3不确定度传播律

各输入量之间不相关，根据不确定度传播律，其合成标准不确定度可用公式（A.2）表示：

uc(ϵ)=cvm2u2(vm)+cvs2u2(vs)        (A.2)

式中，灵敏系数可表示为：

cvm=∂ϵ∂vm=1                 (A.3)

cvs=∂ϵ∂vs=−1                 (A.4)

因此可得自放热检测灵敏度的不确定度计算公式：

uc(ϵ)=u2(vm)+u2(vs)              (A.5)

式中：

uc(ϵ)——自放热检测灵敏度的合成标准不确定度；

u(vm)——被校锂离子电池电芯热参数测试仪测量重复性引入的不确定度分量；

u(vs)——标准电功率校准方法引入的不确定度分量。

A.4不确定度分量的评定

A.4.1　锂离子电池电芯热参数测试仪测量重复性引入的不确定度分量

对自放热检测灵敏度进行3次测量试验，三次测量偏差分别为: 0.00322℃/min，0.00228℃/min, 0.00297℃/min。

其算术平均值  ϵ=1ni=1nϵi =0.00282℃/min

单次实验标准差为：

=0.00049℃/min

所以，锂离子电池电芯热参数测试仪测量重复性引入的不确定度分量：

u(vm)=0.00049℃/min

A.4.2　标准电功率校准方法引入的不确定度分量

标准电功率校准方法引入的不确定度分量可写为：

uvs=60∗(ImCp∗m)2u2Um+UmCp∗m2u2Im+(UmImCp2m)2u2Cp+(UmImCpm2)2u2m                   (A.6)

式中：

uvs——标准电功率校准方法引入的不确定度分量；

(60ImCpm)uUm——测量电压引入的不确定度分量；

60UmCpm)uIm——测量电流引入的不确定度分量；

(60UmImCp2m)uCp——测量标准样块比热容引入的不确定度分量；

(60UmImCpm2)um——测量标准样块质量引入的不确定度分量；

根据电压回读精度小于0.1%，电流回读精度小于0.2%，按照均匀分布，置信因子，则测量电压引入的相对不确定度分量与测量电流引入的不确定度分量分别为：

60ImCpmuUm=60×0.15910×1.5×0.1%×1.53 =0.00001℃/min

(60UmCpm)uIm=60×1.5910×1.5×0.2%×0.153 =0.00001℃/min

标准样块比热容的最大允许误差为±3%，按照均匀分布，置信因子，因此测量标准样块比热容引入的不确定度分量为：

(60UmImCp2m)uCp=60×0.15∗1.59102×1.5×3%×9103=0.00017℃/min

标准样块质量的最大允许误差为15mg，按照均匀分布，置信因子，因此测量标准样块质量引入的不确定度分量为：

60UmImCpm2um=60×0.15∗1.5910×1.52×0.0153=0.00006℃/min

A.4.3 不确定度分量一览表

不确定度分量见表A.2。

表A.2  反应热相对误差校准不确定度分量表

| 不确定度分量来源 | 分量符号 | 区间半宽或重复性数值 | 评定方法 | 概率分布 | 置信因子 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自放热温升速率重复性 | u(vm) | 0.00049 | A | 正态 | —— | 0.00049 |
| 标准电压测量 | 60ImCpmuUm | 0.00001 | B | 均匀 |  | 0.00001 |
| 标准电流测量 | (60UmCpm)uIm | 0.00002 | B | 均匀 |  | 0.00001 |
| 标准样块比热容 | (60UmImCp2m)uCp | 0.00030 | B | 均匀 |  | 0.00017 |
| 标准样块质量 | 60UmImCpm2um | 0.00009 | B | 均匀 |  | 0.00006 |

A.5 合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按公式(A.5)计算可得：

uc(ϵ)=0.000492+0.000012+0.000012+0.000172+0.000062=0.00052℃/min

A.6 扩展不确定度的确定

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U(ϵ)=k×uc(ϵ)=0.0011℃/min