《锂离子电池电芯热参数测试仪校准规范》编制说明

一、任务来源

根据全国新材料与纳米计量技术委员会下达的《2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，由南京市计量监督检测院负责制定《锂离子电池电芯热参数测试仪校准规范》,计划编号MTC29-2024-02。

二、编写目的和意义

锂离子电池在新能源汽车、储能、3C电子等领域具有广泛的应用，是实现化石能源代替、“碳中和”、“碳达峰”的重要保障。锂电池的热安全性是目前影响相关行业发展的主要因素，锂电池材料具有较高的能量密度，且具有自反应性、易燃性、挥发性等特点，容易在高温等滥用条件下诱发电池热失控，出现自发热甚至烟气喷发、起火、爆炸等现象。因此，需要开发有效的电池热管理系统（BTMS），维持电池运行在合适的温度区间内，保障锂电池系统安全。

开发性能优异的BTMS系统的前提是准确获取锂电池基础热参数，明确电池安全运行边界，掌握电池系统内热蔓延规律。在此方面，电池热参数测试仪是最为重要的计量器具之一，在锂电池行业中应用非常普遍。该仪器能够在安全受控的绝热环境下研究动力电池、储能电池等各种不同类型的电池单体电芯在正常的充放电过程或异常的热失控状态下的自发热特性；同时能够测定电池比热容数据等基础热物性参数。测试原理为将电池单体电芯置于可进行环抱式加热的绝热腔体内，对电芯进行程序控温或充放电等操作，并利用热电偶接触式测温的方式实时记录锂电池单体电芯表面或者内部温度。根据电芯升温速率变化判定电芯自发热起始温度（Tonset）、热失控起始温度（TTR）、泄压温度（Tv）等特征温度点，测定热失控孕育时间、电池比热容等。上述参量是涉及安全失效所需的新材料核心参数。

目前，仪器出厂前生产厂家仅对其监控温度的温度传感器进行校准，对于整机的核心技术指标——自放热检测灵敏度（℃/min）缺乏有效的计量校准方法。温度传感器校准结果与自放热检测灵敏度之间无法进行量值传递，因此在仪器出厂和使用过程中，无法通过反复校准传感器确保电芯Tonset温度、比热容等关键参数的测量准确性。上述问题严重制约了锂电池行业的安全、可持续发展。因此，为保证仪器测定的关键数据的有效性，就必须对整机进行科学校准，建立计量校准规范，规范生产厂商和相关使用单位的校准方法。

三、编写依据

本校准规范主要参考了JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、GB/T 42729-2023《锂离子电池和电池组安全使用指南》、GB/T 6245-2008《热分析术语》和ASTM E1981-98 (Reapproved 2020) （Standard Guide for Assessing Thermal Stability of Materials by Methods of Accelerating Rate Calorimeters）（加速绝热法评估物料热稳定性标准指南）中的部分内容，本规范以JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为编写依据，按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》规定的结构、各部分内容、层次划分、编辑细则以及附录的要求和格式进行编写。

四、起草过程

接受校准规范制定订任务后，起草人员认真学习了JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、GB/T 42729-2023《锂离子电池和电池组安全使用指南》、GB/T 6245-2008《热分析术语》等规范标准，深入理解其中的术语及定义，了解试验原理和试验参数，熟悉了锂离子电池电芯热参数测试仪的结构组成、主要部件要求和技术指标，制定了校准规范的编写方案，在完成初步实验后，依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》开始了校准规范的编写工作。整个起草过程经历了酝酿、实验、编写、修改等阶段，起草人员多次对规范进行了修改和实验，完成了征求意见稿和实验验证工作。我院起草人员还深入国联汽车动力电池研究院有限责任公司、中国计量大学、南京工业大学能源学院、杭州仰仪科技有限公司、浙江浙仪应用研究院有限公司等重点生产、使用企业，与一线操作人员共同进行了讨论，并听取了有关设计、产品检验人员的意见和建议，经过充分沟通，达成了共识，使得最终完成的征求意见稿易于理解、便于掌握。

- 有关说明

1.关于规范的英文名称

“锂离子电池电芯热参数测试仪校准规范”没有专门的英文命名，依据厂方技术文件，认为将“锂离子电池电芯热参数测试仪校准规范”的英文名称定为“Calibration Specification for Li-ion Battery Cell Thermal Parameter Testers”较为确切。

2.关于范围

起草组针对国内外主要生产厂商开展了锂离子电池电芯热参数测试仪的参数测量实验，其主要计量特性如下所示。

2.1 自放热检测灵敏度

样品升温速率示值与实际值之差，不超过±0.003℃/min。此项计量特性反映了仪器识别样品微弱放热能力的大小，直接决定了仪器对电芯自放热起始温度（Tonset）等特征温度点的测量准确性。根据对被检仪器测量的灵敏度数据分析及参考厂家出厂设定的指标定为±0.003℃/min。

2.2 电池充放电产热量相对误差

标准样品产热量测量值与实际值之差，不超过±6%。锂离子电池在充放电过程中存在明显的热效应，包括电极反应热、极化热、焦耳热和副反应热等。这些热量使电池内部温度上升，一旦温度过高将影响电池性能和寿命，甚至会导致电池发生热失控。因此，电池充放电产热数据是进行电池热管理的重要热量参数。根据对标准电阻样块进行不同倍率下的等温和绝热两种模式的测试数据的起始和终止温度分别为30℃和50℃，所以电池充放电热量的起止温度点对应为30℃和50℃。最大允许误差±6%是根据不同厂家的电池电芯热参数测试仪热量误差综合评定的，具体数据可见试验报告。

2.3温度示值误差

样品热电偶温度示值与实际值之差，不超过±2℃。

2.4 温度波动度

工作空间中央位置温度随时间变化量，不超过±0.5℃。这两项计量特性和指标的确定主要参考JJF1101而来。

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

3.关于计量特性

在计量特性方面，主要针对锂离子电池电芯热参数测试仪的热参数的原理，结合锂离子电池电芯热参数测试仪的测量不确定度及具体应用的要求。对影响测量结果较大的自放热检测灵敏度、电池充放电产热量相对误差、温度示值误差、温度波动度四计量参数进行校准。通过大量实验，确定了标准器选用和校准方法，使得整个校准规程科学、严谨，能够更全面的反映锂离子电池电芯热参数测试仪的实际状况。

4.关于校准条件

校准条件包含校准用标准器、配套设备和校准环境条件。为了使测量结果具有尽可能小的不确定度，需要建立一种优越的环境条件，降低环境因素对标准器带来的附加误差，需要具备一定准确度要求的标准器及配套设备。本规范是按照上述条件确定校准条件的。

5.关于校准项目和校准方法

自放热温升速率为了验证在绝热环境中，由于电芯自放热导致的电芯表面温度上升速率。电池充放电产热量相对误差为了验证仪器计算得到样品总产热量与比较标准直流电源输入标准样块的能量相对误差。温度示值误差为了验证标准器测量结果与仪器自带测温系统测量结果示值误差。温度波动度为了仪器在恒温状态下，在规定的时间间隔内，测温点温度随时间的变化量温度示值误差与波动度 。校准方法经过反复试验验证，方法可行。

6.关于校准结果表达和复校时间间隔

根据JJF1071-2010编写规则的规定，在校准结果中提出了校准证书应至少包括的信息的要求，并在附录中给出校准证书内页格式。复校时间间隔引用了JJF1071-2010编写规则规定的应注明的内容。