《锂离子电池电芯热参数测试仪校准规范》

试验报告

（征求意见稿）

2025.04.13

一、实验目的

为了验证《锂离子电池电芯热参数测试仪校准规范》中校准方法的可靠性，同时也为了验证技术指标的可行性，选择有代表性厂家生产的仪器进行试验，对自放热检测灵敏度、电池充放电产热量相对误差、温度示值误差、温度波动度等指标进行检验。

二、实验方法

1、方法描述

试验方法参照《锂离子电池电芯热参数测试仪校准规范》

本规范适用对象是测量锂电池单体电芯自发热特性和热物性参数的电池热参数测试仪的校准。

2、规范技术指标

2.1 自放热检测灵敏度

样品升温速率示值与实际值之差，不超过±0.003℃/min。

2.2 电池充放电产热量相对误差

标准样品产热量测量值与实际值之差，不超过±6%。

2.3温度示值误差

样品热电偶温度示值与实际值之差，不超过±2℃。

2.4 温度波动度

工作空间中央位置温度随时间变化量，不超过±0.5℃。

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

三、 校准条件

1、环境条件

1.1 环境温度：（15～35）℃

1.2 相对湿度：≤85%。

1.3仪器周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。实际工作中，环境条件还应满足标准器正常使用的要求。

2、测量用标准器及配套设备

校准用标准器及配套设备如表1所示。

表1 校准用标准器及配套设备一览表

| 序号 | 主要标准器 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准直流电流源 | 最大输出功率：200 W； 功率分辨率：优于10mW； 最大输出电压： 50V 最大输出电流：4A 稳压输出周期和随机偏差的有效值：优于500 μV； 稳流输出周期和随机偏差的有效值：优于5 mA； 电压回读MPE：± 0.5 %； 电流回读MPE：± 0.5% |
| 2 | 多通道温度测量装置（配铂电阻温度计） | 测量范围为（0~200）℃，分辨力优于0.01 ℃，MPE：±（0.15℃+0.002t）（t为温度的绝对值，单位℃） |
| 3 | 数字电压表（可选） | 测量范围：0.01 V～50 V； MPE：± 0.5% |
| 4 | 直流电流表（可选） | 测量范围：0.1 A～4 A； MPE：± 0.5 % |
| 序号 | 配套设备 | 技术要求 |
| 1 | 电子秒表 | 测量范围：（0～3600）s； 分辨力优于0.01s；MPE：±0.5 s/d |
| 2 | 电子天平 | 测量范围：（0.5~2000）g； 准确度等级：级 |
| 3 | 标准样块 | 推荐选用6061铝合金电阻块 阻值：（2~20）Ω； 比热容880J/(kg·K)@25℃ |

## 3、校准方法

3.1  校准前准备

a) 外观检查

被校锂离子电池电芯热参数测试仪应外观完整，不应有影响工作性能的机械损伤。仪器的名称、型号、制造厂名或商标、出厂编号、额定输入电压和频率、输出参数额定值等信息应齐全；端钮、通信端口、开关、按键和调节旋钮应无松动、损伤、脱落；各种功能标志应齐全正确；仪器配备的专用测试线、使用说明数等附件要齐全。

b) 工作正常性检查

通电后开关、按键、调节旋钮、测量仪表和各种状态指示灯（标志）应工作正常。仪器应能正常与计算机通信，标准直流电源等各项功能应正常工作。

c) 预热

被校锂离子电池电芯热参数测试仪按仪器说明书和实际工作需要进行预热；无要求时，开机预热时间不小于30min。

  - 自放热检测灵敏度

a) 用电子天平称量标准样块质量m并记录。

b) 将标准样块安装于样品池内，将仪器自带的温度传感器探头固定于标准样块大面合适位置，一般建议固定于大面中心点。

c) 当标准直流电源具有电压电流回读功能时，按图1连接标准样块与标准直流电源，准样块按照四线制接法分别连接标准直流电源电流端和电压端。

图1 标准直流电源连接示意图

当标准直流电源不具有电压电流回读功能时，按图2连接标准样块、标准直流电源、直流电流表以及数字电压表。

图2  电压电流表连接示意图

d) 启动被校锂离子电池电芯热参数测试仪，设置绝热追踪模式，设置恒温温度为50oC，恒温结束后，在绝热追踪模式下设定标准直流电源为恒流输出模式，根据标准样块阻值设定合适的输出电流值，使得标准样块的预期升温速率为0.02oC/min。同时，以不低于1 Hz的采样频率，同步记录标准样块表面温度以及标准直流电源回读电压与电流值或者由数字电压表与直流电流表同步记录电压电流值。

e) 标准直流电源开始输出恒定电流，等待40min以上时间后，停止标准直流电源输出。

f) 选取最后30min 的温度数据计算标准样块的实测升温速率vm，并记录该段时间内的电压平均值Um与电流平均值Im，由同步记录的电压电流值可计算标准样块理论升温速率vs，实测升温速率vm和理论升温速率vs的偏差作为自放热检测灵敏度ϵ的指标。

vm=Tf-T030                 (1)

vs=Um*ImCp*m*60             (2)

ϵ=vm- vs               (3)

式中：

ϵ——自放热检测灵敏度，℃/min；

T0——计算区间内样品初始温度，℃；

Tf——计算区间内样品结束温度，℃；

Um——计算区间内输出电压平均值，V；

Im——计算区间内输出电流平均值，A；

Cp——标准样块比热容，J/(kg·℃)；

m——标准样块质量，kg。

f) 设置恒温温度为100℃，重复上述方法。

  - 电池充放电产热量相对误差

a)按3.1步骤a-c执行标准样块安装与标准直流电源或电压电流表连接步骤。

b)启动被校锂离子电池电芯热参数测试仪，设置充放电产热模式或其他绝热追踪模式，设置恒温温度为35oC，恒温结束后，在绝热追踪模式下设定标准直流电源为恒流输出模式，根据标准样块的阻值，设定合适的输出电流值，使得标准样块的预期升温速率为1.0oC/min。同时，以不低于1 Hz的采样频率，同步记录标准样块表面温度，以及标准直流电源回读电压与电流值或者由数字电压表与直流电流表同步记录的电压电流值。

c) 标准直流电源开始输出恒定电流，同时记录电子秒表时间为t0。

d) 标准样块温度达到约65oC，停止标准直流电源输出，同时记录电子秒表时间为t1。

e) 根据标准样块升温曲线，仪器配套软件计算得到样品总产热量Qm，比较标准直流电源输入标准样块的能量，可计算电池充放电产热量相对误差。

rQ=Qm-i=0i=NUiIit1-t0i=0i=NUiIit1-t0×100%

式中：

——产热量相对误差，％；

——校准过程仪器测量的产热量，J；

——标准样块两端的电压值，V；

——标准直流电源输出电流值，A；

i——数据记录点数，i=0为t0时刻，i=N为t1时刻。

  - 温度示值误差和温度波动度

校准点建议选择（0～150）℃和（150～300）℃范围内各一个校准点，当客户有具体要求时也可根据用户要求选择校准点。使用多通道温度测量装置，标准温度传感器布放位置应紧贴仪器温度控制传感器。启动被校锂离子电池电芯热参数测试仪，设置工作模式为恒温模式，并将恒温温度设定为校准温度点，恒温时间设置为不小于60min。进入温度稳定阶段后温度测量标准器和仪器自带的测温系统分别开始记录测量点温度，记录时间间隔为2min，30min内共记录16组数据，或根据仪器运行情况和用户需求确定间隔和记录次数并在原始记录和校准证书中进行说明。

温度示值误差按照公式（5）计算：

∆T=Ts-T      			  (5)

式中：

——温度示值误差，℃；

Ts——仪器自带测温系统采集的16组温度平均值，℃；

T——标准器采集的16组温度平均值，℃。

温度波动度按30min分钟内标准器实测最高温度与最低温度之差的一半进行计算。

∆Tf=±max(Tmax-Tmin)/2      (6)

式中：

∆Tf——温度波动度，℃；

Tmax——采集的16组温度中的最大值，℃；

Tmin——采集的16组温度中的最小值，℃。

四、实验结果

1、委托机构：   中国计量大学                 ，实验日期：2024.11.24

| 设备名称 | 锂离子电池电芯热参数测试仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | BAC-420A | 序列号 | BAC-420A-202310120328 |
| 制造厂 | 杭州仰仪科技有限公司 | 校准地点 | 中国计量大学分析测试中心 |
| 环境温度/℃ | 22.3 | 相对湿/% | 56.2 |

1.1 自放热检测灵敏度

| 初始设定恒温温度： 50 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 理论升温速率vs（℃/min） | 实测升温速率（℃/min） | 实测平均升温速率vm（℃/min） |
| 1 | 0.01 | 0.0122 | 0.0127 |
| 2 |  | 0.0129 |  |
| 3 |  | 0.0129 |  |
| 自放热检测灵敏度ϵ=vm- vs：0.0027（℃/min） |  |  |  |

| 初始设定恒温温度： 100 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 理论升温速率vs（℃/min） | 实测升温速率（℃/min） | 实测平均升温速率vm（℃/min） |
| 1 | 0.02 | 0.0222 | 0.0222 |
| 2 |  | 0.0222 |  |
| 3 |  | 0.0223 |  |
| 自放热检测灵敏度ϵ=vm- vs：0.0022（℃/min） |  |  |  |

1.2 电池充放电产热量相对误差

| 初始设定恒温温度：35 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 样品总产热量Qm（J） | 标准直流电源输入标准样块的能量（J） | 相对误rQ（%） |
| 1 | 312.4 | 317.2 | -1.5 |
| 2 | 337.2 | 345.5 | -2.4 |
| 3 | 353.4 | 360.8 | -2.1 |

1.3 试验仪温度示值误差和波动度

| 设定温度： 150 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 仪器采集温度值（℃） | 标准器采集测量值（℃） | 差值（℃） |
| 1 | 149.85 | 149.75 | 0.10 |
| 2 | 149.87 | 149.84 | 0.03 |
| 3 | 149.92 | 149.86 | 0.06 |
| 4 | 149.76 | 149.74 | 0.02 |
| 5 | 150.09 | 150.02 | 0.07 |
| 6 | 149.87 | 149.88 | -0.01 |
| 7 | 149.80 | 149.73 | 0.07 |
| 8 | 149.92 | 149.87 | 0.05 |
| 9 | 149.82 | 149.74 | 0.08 |
| 10 | 150.04 | 149.98 | 0.06 |
| 11 | 150.02 | 150.02 | 0.00 |
| 12 | 149.98 | 149.96 | 0.02 |
| 13 | 150.02 | 149.98 | 0.04 |
| 14 | 150.04 | 150.01 | 0.03 |
| 15 | 150.06 | 150.02 | 0.04 |
| 16 | 149.95 | 149.90 | 0.05 |
| 仪器自带测温系统采集的16组温度平均值Ts：149.94℃ |  |  |  |
| 标准器采集的16组温度平均值T：149.89℃ |  |  |  |
| 标准器采集的16组温度最大值Tmax：150.02℃ |  |  |  |
| 标准器采集的16组温度最小值Tmin：149.73℃ |  |  |  |
| 温度示值误差：0.05℃ |  |  |  |
| 温度波动度∆Tf：0.15℃ |  |  |  |

2、委托机构：南京工业大学分析中心        ，实验日期：2024.12.17

| 设备名称 | 锂离子电池电芯热参数测试仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | RT10-250 | 序列号 | 23081221 |
| 制造厂 | 东莞捷东设备有限公司 | 校准地点 | 南京工业大学能源学院 |
| 环境温度/℃ | 20.7 | 相对湿度/% | 62.1 |

2.1 自放热检测灵敏度

| 初始设定恒温温度： 50 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 理论升温速率vs（℃/min） | 实测升温速率（℃/min） | 实测平均升温速率vm（℃/min） |
| 1 | 0.01 | 0.0121 | 0.0118 |
| 2 |  | 0.0115 |  |
| 3 |  | 0.0118 |  |
| 自放热检测灵敏度ϵ=vm- vs：0.0018（℃/min） |  |  |  |

| 初始设定恒温温度： 100 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 理论升温速率vs（℃/min） | 实测升温速率（℃/min） | 实测平均升温速率vm（℃/min） |
| 1 | 0.02 | 0.0224 | 0.0224 |
| 2 |  | 0.0226 |  |
| 3 |  | 0.0223 |  |
| 自放热检测灵敏度ϵ=vm- vs：0.0024（℃/min） |  |  |  |

2.2 电池充放电产热量相对误差

| 初始设定恒温温度：35 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 样品总产热量Qm（J） | 标准直流电源输入标准样块的能量（J） | 相对误rQ（%） |
| 1 | 307.8 | 324.5 | -5.1 |
| 2 | 312.6 | 329.7 | -5.2 |
| 3 | 329.7 | 340.9 | -3.3 |

2.3 试验仪温度示值误差和波动度

| 设定温度： 150 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 仪器采集温度值（℃） | 标准器采集测量值（℃） | 差值（℃） |
| 1 | 149.78 | 149.72 | 0.06 |
| 2 | 149.89 | 149.82 | 0.07 |
| 3 | 149.88 | 149.85 | 0.03 |
| 4 | 149.95 | 149.83 | 0.07 |
| 5 | 150.01 | 149.97 | 0.04 |
| 6 | 150.04 | 149.99 | 0.05 |
| 7 | 149.86 | 149.89 | -0.03 |
| 8 | 150.04 | 150.01 | 0.03 |
| 9 | 149.87 | 149.84 | 0.03 |
| 10 | 150.00 | 149.98 | 0.02 |
| 11 | 149.95 | 149.92 | 0.03 |
| 12 | 149.92 | 149.92 | 0.00 |
| 13 | 149.99 | 149.94 | 0.05 |
| 14 | 150.03 | 149.97 | 0.06 |
| 15 | 150.03 | 150.01 | 0.02 |
| 16 | 149.95 | 149.91 | 0.04 |
| 仪器自带测温系统采集的16组温度平均值Ts：149.95℃ |  |  |  |
| 标准器采集的16组温度平均值T：149.91℃ |  |  |  |
| 标准器采集的16组温度最大值Tmax：150.01℃ |  |  |  |
| 标准器采集的16组温度最小值Tmin：149.72℃ |  |  |  |
| 温度示值误差：0.04℃ |  |  |  |
| 温度波动度∆Tf：0.14℃ |  |  |  |

3、委托机构：  国联汽车动力电池研究院有限责任公司   ，实验日期：2025.04.10

| 设备名称 | 锂离子电池电芯热参数测试仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | UL9540A | 序列号 | U5310262 |
| 制造厂 | TESTTECH | 校准地点 | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 |
| 环境温度/℃ | 24.8 | 相对湿度/% | 57.6 |

3.1 自放热检测灵敏度

| 初始设定恒温温度： 50 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 理论升温速率vs（℃/min） | 实测升温速率（℃/min） | 实测平均升温速率vm（℃/min） |
| 1 | 0.01 | 0.0117 | 0.0119 |
| 2 |  | 0.0119 |  |
| 3 |  | 0.0122 |  |
| 自放热检测灵敏度ϵ=vm- vs：0.0019（℃/min） |  |  |  |

| 初始设定恒温温度： 100 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 理论升温速率vs（℃/min） | 实测升温速率（℃/min） | 实测平均升温速率vm（℃/min） |
| 1 | 0.02 | 0.0227 | 0.0226 |
| 2 |  | 0.0229 |  |
| 3 |  | 0.0223 |  |
| 自放热检测灵敏度ϵ=vm- vs：0.0026（℃/min） |  |  |  |

3.2 电池充放电产热量相对误差

| 初始设定恒温温度：35 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 样品总产热量Qm（J） | 标准直流电源输入标准样块的能量（J） | 相对误rQ（%） |
| 1 | 311.2 | 315.6 | -1.4 |
| 2 | 316.7 | 322.2 | -1.7 |
| 3 | 321.4 | 328.7 | -2.2 |

3.3 试验仪温度示值误差和波动度

| 设定温度： 150 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 仪器采集温度值（℃） | 标准器采集测量值（℃） | 差值（℃） |
| 1 | 149.88 | 149.80 | 0.08 |
| 2 | 149.82 | 149.77 | 0.04 |
| 3 | 149.88 | 149.84 | 0.04 |
| 4 | 149.89 | 149.81 | 0.08 |
| 5 | 149.92 | 149.94 | -0.02 |
| 6 | 149.93 | 149.90 | -0.03 |
| 7 | 149.92 | 149.89 | 0.04 |
| 8 | 148.88 | 148.82 | 0.05 |
| 9 | 149.92 | 149.88 | 0.04 |
| 10 | 149.93 | 149.88 | 0.05 |
| 11 | 150.04 | 149.97 | 0.07 |
| 12 | 150.06 | 149.98 | 0.07 |
| 13 | 149.99 | 149.94 | 0.05 |
| 14 | 149.95 | 149.97 | -0.02 |
| 15 | 149.93 | 149.91 | 0.02 |
| 16 | 149.85 | 149.81 | 0.04 |
| 仪器自带测温系统采集的16组温度平均值Ts：149.86℃ |  |  |  |
| 标准器采集的16组温度平均值T：149.82℃ |  |  |  |
| 标准器采集的16组温度最大值Tmax：149.97℃ |  |  |  |
| 标准器采集的16组温度最小值Tmin：149.77℃ |  |  |  |
| 温度示值误差：0.04℃ |  |  |  |
| 温度波动度∆Tf：0.10℃ |  |  |  |

四、结论

从实验结果来看，本校准规范方法步骤可行且易实施，技术指标设定科学合理，能够满足锂离子电池电芯热参数测试仪的校准需求。