《锂离子电池电芯热参数测试仪校准规范》

不确定度评定报告

2025.04.27

锂离子电池电芯热参数测试仪温度示值误差不确定度评定示例

1 被测对象

锂离子电池电芯热参数测试仪（BAC-420A），控温（室温～300℃），校准温度点150.1℃。

2 测量标准

多通道温度测量标准器，温度指示分辨力：0.001℃，测量范围：（-50～300）℃，测量时带修正值使用，温度不确定度：U=0.04℃（k=2）。

3 测量方法

标准温度传感器紧贴被校准温度传感器，并共同固定于标准样块大面合适位置。启动被校锂离子电池电芯热参数测试仪，设置工作模式为恒温模式，并将恒温温度设定为校准温度点，恒温时间设置为不小于60min，开启运行。进入温度稳定阶段后温度测量标准器和仪器自带的测温系统分别开始记录测量点温度，记录时间间隔为2min，30min内共记录16组数据，取标准器测量结果的算术平均值与仪器自带测温系统测量结果的算术平均值进行比较，以两者之差作为温度示值误差。

4 测量模型

温度示值误差按照公式（1）计算：

∆T=Ts-T      				  (1)

式中：

——温度示值误差，℃；

Ts——仪器自带测温系统采集的16组温度平均值，℃；

T——标准器采集的16组温度平均值，℃。

5 方差和灵敏系数

根据：

由式（1）得：

（2）

式中：、分别为Ts和的不确定度，c1=1，c2=-1。

6 不确定度来源分析

被测对象测量重复性引入的标准不确定度分量，标准器分辨力引入的标准不确定度分量，标准器修正值引入的标准不确定度分量，标准器稳定性引入的标准不确定度分量。

7 标准不确定度评定

7.1 测量重复性引入的不确定度分量

使用多通道标准器测得温度示值，得到如下测量列（℃）：

| 150.233 | 150.243 | 150.239 | 150.213 | 150.203 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150.219 | 150.253 | 150.244 | 150.170 | 150.273 |

其算术平均值  T=1ni=1nTi =150.229℃

单次实验标准差为：

=0.029℃

取五次测量的实验标准差作为测量结果，因此

0.013℃

7.2 标准器分辨力引入的不确定度分量

标准器温度分辨力为0.001℃，不确定度区间半宽0.0005℃，服从均匀分布，取k=，则分辨力引入的标准不确定度分量：

可忽略不计

7.3 标准器修正值引入的不确定度分量

标准器温度修正值的不确定度U=0.04℃，服从正态分布，取k=2，则引入的不确定度分量：

7.4 标准器稳定性引入的不确定度分量

标准器相邻两次校准温度修正值最大变化±0.10℃，按均匀分布，取k=，由此引入的不确定度分量：

8 标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
|  | 温度测量重复性 | 0.013℃ |
|  | 标准器温度分辨力 | 0.0003℃（可忽略不计） |
|  | 标准器温度修正值 | 0.02℃ |
|  | 标准器温度稳定性 | 0.06℃ |

9合成标准不确定度

uc=u12+u22+u32+u42 =0.065℃

10 扩展不确定度

取k=2，则U1=2*uc =0.13℃

锂离子电池电芯热参数测试仪自放热检测灵敏度不确定度评定示例

1 测量方法

按照本规范规定的校准方法，采用标准直流电源输出电功率对样品自放热检测灵敏度进行校准。标准样块的质量约为1.5kg，比热容约为910 J/(kg·℃)，电阻为10Ω；校准实验温度设定值为50℃，设定样品预期升温速率为0.01℃/min，标准直流电源为恒流输出模式，电流约为0.15A，电压约为1.5V，输出电功率约为0.225W。

2 测量模型

自放热检测灵敏度按式(1)进行计算。

ϵ=vm- vs                       （1）

式中：

ϵ——自放热检测灵敏度，℃/min；

vm——校准过程中样品实测升温速率，℃/min；

vs=Um*ImCp*m×60——校准过程中样品理论升温速率，℃/min；

3 不确定度传播律

各输入量之间不相关，根据不确定度传播律，其合成标准不确定度可用公式（2）表示：

uc(ϵ)=cvm2u2(vm)+cvs2u2(vs)                    (2)

式中，灵敏系数可表示为：

cvm=∂ϵ∂vm=1                      (3)

cvs=∂ϵ∂vs=-1                      (4)

因此可得自放热检测灵敏度的不确定度计算公式：

uc(ϵ)=u2(vm)+u2(vs)                 (5)

式中：

uc(ϵ)——自放热检测灵敏度的合成标准不确定度；

u(vm)——被校锂离子电池电芯热参数测试仪测量重复性引入的不确定度分量；

u(vs)——标准电功率校准方法引入的不确定度分量。

4 不确定度分量的评定

4.1　锂离子电池电芯热参数测试仪测量重复性引入的不确定度分量

对自放热检测灵敏度进行3次测量试验，三次测量偏差分别为: 0.00322℃/min，0.00228℃/min， 0.00297℃/min。

其算术平均值  ϵ=1ni=1nϵi =0.00282℃/min

单次实验标准差为：

=0.00049℃/min

所以，锂离子电池电芯热参数测试仪测量重复性引入的不确定度分量：

u(vm)=0.00049℃/min

4.2　标准电功率校准方法引入的不确定度分量

标准电功率校准方法引入的不确定度分量可写为：

uvs=60*(ImCp*m)2u2Um+UmCp*m2u2Im+(UmImCp2m)2u2Cp+(UmImCpm2)2u2m      (6)

式中：

uvs——标准电功率校准方法引入的不确定度分量；

(60ImCpm)uUm——测量电压引入的不确定度分量；

60UmCpm)uIm——测量电流引入的不确定度分量；

(60UmImCp2m)uCp——测量标准样块比热容引入的不确定度分量；

(60UmImCpm2)um——测量标准样块质量引入的不确定度分量；

根据电压回读精度小于0.1%，电流回读精度小于0.2%，按照均匀分布，置信因子，则测量电压引入的相对不确定度分量与测量电流引入的不确定度分量分别为：

60ImCpmuUm=60×0.15910×1.5×0.1%×1.53 =0.00001℃/min

(60UmCpm)uIm=60×1.5910×1.5×0.2%×0.153 =0.00001℃/min

标准样块比热容的最大允许误差为±3%，按照均匀分布，置信因子，因此测量标准样块比热容引入的不确定度分量为：

(60UmImCp2m)uCp=60×0.15*1.59102×1.5×3%×9103=0.00017℃/min

标准样块质量的最大允许误差为15mg，按照均匀分布，置信因子，因此测量标准样块质量引入的不确定度分量为：

60UmImCpm2um=60×0.15*1.5910×1.52×0.0153=0.00006℃/min

4.3 不确定度分量一览表

不确定度分量见表2。

表2  反应热相对误差校准不确定度分量表

| 不确定度分量来源 | 分量符号 | 区间半宽或重复性数值 | 评定方法 | 概率分布 | 置信因子 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自放热温升速率重复性 | u(vm) | 0.00049 | A | 正态 | —— | 0.00049 |
| 标准电压测量 | 60ImCpmuUm | 0.00001 | B | 均匀 |  | 0.00001 |
| 标准电流测量 | (60UmCpm)uIm | 0.00002 | B | 均匀 |  | 0.00001 |
| 标准样块比热容 | (60UmImCp2m)uCp | 0.00030 | B | 均匀 |  | 0.00017 |
| 标准样块质量 | 60UmImCpm2um | 0.00009 | B | 均匀 |  | 0.00006 |

5 合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按公式(5)计算可得：

uc(ϵ)=0.000492+0.000012+0.000012+0.000172+0.000062=0.00052℃/min

6 扩展不确定度的确定

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U(ϵ)=k×uc(ϵ)=0.0011