中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

化学气相沉积法（CVD）制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜完整度测试技术规范

Testing specification for integrity testing of graphene film on copper foil substrate prepared by chemical vapor deposition (CVD) method

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布												  XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发 布

化学气相沉积法（CVD）制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜完整度测试技术规范

Testing specification for integrity testing of graphene film on copper foil substrate prepared by chemical vapor deposition (CVD) method

归  口  单  位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和定义	1

4  概述	1

5  测试条件	1

5.1  环境条件	1

5.2  测试标准器及其他设备	2

6  样品预处理与制备	2

6.1  样品烘烤	2

6.2  样品测试区域划分	2

6.3  样品制备	2

7  测试方法	3

7.1  光学显微镜校准	3

7.2  测试步骤	3

8  数据处理	3

9  测试结果的表达	4

10  复测时间间隔	4

附录A 测试结果的不确定度评定示例	5

附录B 测试原始记录格式	6

附录C 测试报告（内页）格式	7

# 引  言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094《测量仪器特性评定》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJF 1402-2013《生物显微镜校准规范》、DB32/T 3459-2018《石墨烯薄膜微区覆盖度测试 扫描电子显微镜法》的相关内容。

本规范为首次。

化学气相沉积法（CVD）制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜完整度测试技术规范

1  范围

本规范适用于采用光学显微镜对CVD方法制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜的完整度测试。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1402-2013 生物显微镜校准规范

DB32/T 3459-2018 石墨烯薄膜微区覆盖度测试 扫描电子显微镜法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1  石墨烯 Graphene

由一个碳原子与周围三个近邻碳原子结合形成蜂窝状结构的碳原子单层。

[来源：ISO/TS 80004-13:2017, 3.1.2.1]

3.2  完整度 Integrity

在观察范围内，石墨烯所覆盖的基底面积与总基底面积之比。

注：完整度也成为覆盖度。

[来源：DB32/T 3459—2018]

4  概述

在光学显微镜下，基底被石墨烯薄膜覆盖的区域和未被石墨烯薄膜覆盖的区域，其衬度会呈现明显的差异，根据衬度差异，获取被石墨烯薄膜覆盖的区域的面积及整个观测区域的面积，通过计算两者之比计算完整度。

5  测试条件

## 5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：（20~28）℃。

5.1.2  相对湿度：≤65 % 。

5.1.3  其他：光学显微镜应放置于隔振光学平台上。

## 5.2  测试标准器及其他设备

采用的标准器为微米栅格，设备为光学显微镜，技术指标见表2：

表2 测量标准及其他设备一览表

| 名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 微米栅格 | 扩展不确定度U≤20 nm (k=2) |
| 光学显微镜 | 配备5×、20×、100×物镜，配备白光光源（如卤素灯或氙灯），配备图像采集系统，像素优于10万。 |

6  样品预处理与制备

## 6.1  样品烘烤

使用镊子小心夹取CVD石墨烯铜箔样品，尽量保持样品的完整性，避免损伤石墨烯薄膜。并记录样品编号信息。

开启热台，将温度设定为 100℃，等待热台温度稳定至设定值（温度波动在±1℃以内）。用镊子将铜箔样品放置在热台上，确保样品与热台表面充分接触。烘烤时间为 30分钟。

## 6.2  样品测试区域划分

对于方形铜箔基底上石墨烯薄膜，将其平均划分成4个区域，取CVD石墨烯铜箔中心1个位置和4个区域的中心4个位置，共计5个位置，测试位置示意图如图1a所示。对于长方形铜箔基底上石墨烯薄膜，将其平均划分成12个区域，取每个区域的中心点作为测试位置，共计12个位置，测试位置示意图如图1b所示。

图1 测试位置示意图

## 6.3  样品制备

以5点法测试为例，准备5片载玻片，在每一片载玻片上粘贴约1 cm×1 cm左右大小的双面胶，按图1所示的各个位点，将载玻片贴有双面胶的一面与铜箔接触并压实，然后剪掉多余的铜箔，保留粘贴到载玻片上的铜箔。

以下均以5点法为例。

7  测试方法

## 7.1  光学显微镜校准

开启光学显微镜，以微米栅格作为标准器对光学显微镜的尺寸进行校准，测量10个栅格周期，计算每个栅格周期的像素数，根据栅格周期的标准值计算每个像素对应的尺寸。

## 7.2  测试步骤

a）将粘贴有铜箔的载玻片放置在光学显微镜的载物台上。采用5×物镜，调节光源亮度，并进行聚焦，在低倍物镜下观察样品，选取代表性的区域，并进行成像，记录照片信息，包括样品编号和拍摄区域等。

b）对于每一片样品，在选定的代表性区域基础上，切换到高倍物镜，如果20×物镜不能满足要求（如破损区域较小，20×物镜下不能获得较清晰的边缘等），需要采用100×物镜。对RGB单通道进行调节，使高倍率图像能清晰反映石墨烯薄膜破损信息，拍摄1张清晰的照片。在拍摄过程中需要记录好照片对应的样品编号（即之前划分的区域编号）和拍摄顺序。

c）重复上述步骤，完成所有5片样品的高倍照片拍摄工作，共获得5张图片。

8  数据处理

8.1  图像处理

a）打开图像分析软件（如Photoshop或ImageJ），依次导入采集到的5张高倍显微镜图像。

b）如果有必要，在软件中对每张图像进行预处理，包括调整对比度、亮度等，以增石墨烯薄膜覆盖区域和未覆盖区域的对比度。

c）使用软件的魔棒工具进行选区，或是使用阈值分割功能，将每张图像中的石墨烯薄膜覆盖区域和未覆盖区域进行区分，确保石墨烯薄膜覆盖区域和未覆盖区域能够准确区分。

d）测量每张图像中未覆盖区域的像素数Pn，整张图片的像素数Pt，计算被石墨烯薄膜覆盖的区域的像素数Pc=Pt-Pn。

8.2  完整度计算

对于100×照片，计算覆盖区域面积占整个观察区域面积的比例，记为完整度。计算公式为：

I=PcPt×100%                                              （1）

式中：

I——完整度，%；

Pc——光学显微镜照片中，被石墨烯薄膜覆盖的区域的像素数；

Pt——光学显微镜照片中，整个区域的像素数；

将5张高倍照片的石墨烯薄膜完整度数据记录下来，计算完整度的平均值作为完整度。

9  测试结果的表达

测试报告给出完整度的结果，测试报告参考格式参见附录C。

10  复测时间间隔

复测时间间隔应根据实际使用情况确定，一般应不超过1年。

# 附录A

# 测试结果的不确定度评定示例

B.1 测量模型

完整度的计算公式为：

I=PcPt×100%                                              （B.1）

式中：

I——完整度，%；

Pc——光学显微镜照片中，被石墨烯薄膜覆盖的区域的像素数；

Pt——光学显微镜照片中，整个区域的像素数；

B.2 测量不确定度来源

根据上述测量模型以及具体的测量过程，测量不确定度来源主要包括以下几个方面：

（1）校准引入的标准不确定度

由于完整度计算的是覆盖区域与整个区域的像素数之比，像素尺寸校准的不确定度可以忽略。

（2）测量重复性引入的标准不确定度

多次重复测量计算的相对实验标准差除以n（n为重复测量次数）作为测量重复性引入的标准不确定度urep(I)。

B.3 测量不确定度评定

重复测量引入的标准不确定度urep(I)通过式（B.2）计算:

urepI=i=1nIi−I2nn−1                        （B.2）

式中：

Ii——第i次测量的完整度；

I——完整度测量平均值；

n——测量次数。

合成标准不确定度等于重复测量引入的标准不确定度：uc(I)=urep(I)。

扩展不确定度U(I)等于包含因子k与合成标准不确定度uc(I)之积，在此取k=2。

UI=kucI (k=2)

附录B

# 测试原始记录格式

- （推荐性表格）

1 样品信息

客户名称：

样品名称：

型号规格：

出厂编号：

生产厂商：

客户地址：

测试日期：

委托单号：

证书编号：

原始记录编号：

2 测试所参考的技术文件（代号、名称）

3 测试环境条件及地点

环境温度：        ℃                        相对湿度：        % RH

测试地点：

4 测试使用的计量基（标）准装置（含标准物质）/主要仪器

| 名称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 报告编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5 测试条件

6 测试结果

- 完整度测量结果及不确定度

| 测量值/% |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |

测试：                               核验：

附录C

测试报告（内页）格式

- （推荐性表格）

证书编号：                                                                第  页/共  页

| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试环境条件 温度： 相对湿度： 其他： |  |  |  |  |
| 校准所使用的标准器/标准物质： |  |  |  |  |
| 名称 | 型号/规格 | 不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| 一、测试条件 二、测试结果 - 完整度测量结果及不确定度 测量值/%; 平均值/%; 标准偏差/%. 1; 2; 3; 4; 5. 测试： 核验： |

注：

- 1  未经书面授权，不得部分复制本证书；

- 2  本证书的测试结果仅对所测试样品有效。

本证书未加盖测试专用章无效

JJF XXXX—XXXX

中华人民共和国

国家计量技术规范

电泳光散射法zeta电位仪校准规范

JJF XXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布