化学气相沉积法（CVD）制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜完整度测试技术规范

实验报告

| 主要起草单位： | 中国计量科学研究院、国家纳米科学中心 |
| --- | --- |
| 参与起草单位： | 常州第六元素科技股份有限公司、北京石墨烯研究院 |
| 主要起草人： | 贾志立 任玲玲 刘忍肖 |
| 参加起草人： | 李鑫 张荣花 |

1、测量装置

测量装置为奥林巴斯公司的光学显微镜，型号为：BX51。

2、测量标准及其他设备

采用的标准器为微米栅格，技术特性指标见表2：

表2 标准器/标准物质一览表

| 名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 微米栅格 | 扩展不确定度U≤20 nm (k=2) |

3、样品预处理与制备

## 3.1  样品烘烤

使用镊子小心夹取CVD石墨烯铜箔样品，尽量保持样品的完整性，避免损伤石墨烯薄膜。并记录样品编号信息。

开启热台，将温度设定为 100℃，等待热台温度稳定至设定值（温度波动在±1℃以内）。用镊子将铜箔样品放置在热台上，确保样品与热台表面充分接触。烘烤时间为 30分钟。

## 3.2  样品测试区域划分

对于方形铜箔基底上石墨烯薄膜，将其平均划分成4个区域，取CVD石墨烯铜箔中心1个位置和4个区域的中心4个位置，共计5个位置，测试位置示意图如图1所示。

图1 测试位置示意图

## 3.3  样品制备

准备5片载玻片，在每一片载玻片上粘贴约1 cm×1 cm左右大小的双面胶，按图1所示的各个位点，将载玻片贴有双面胶的一面与铜箔接触并压实，然后剪掉多余的铜箔，保留粘贴到载玻片上的铜箔。

4、测试方法

## 4.1  光学显微镜校准

开启光学显微镜，以微米栅格作为标准器对光学显微镜的尺寸进行校准，测量10个栅格周期，计算每个栅格周期的像素数，根据栅格周期的标准值计算每个像素对应的尺寸。

## 4.2  测试步骤

a）将粘贴有铜箔的载玻片放置在光学显微镜的载物台上。采用5×物镜，调节光源亮度，并进行聚焦，在低倍物镜下观察样品，选取代表性的区域，并进行成像，记录照片信息，包括样品编号和拍摄区域等。

b）对于每一片样品，在选定的代表性区域基础上，切换到高倍物镜，如果20×物镜不能满足要求（如破损区域较小，20×物镜下不能获得较清晰的边缘等），需要采用100×物镜。对RGB单通道进行调节，使高倍率图像能清晰反映石墨烯薄膜破损信息，拍摄1张清晰的照片。在拍摄过程中需要记录好照片对应的样品编号（即之前划分的区域编号）和拍摄顺序。

c）重复上述步骤，完成所有5片样品的高倍照片拍摄工作，共获得5张图片。

5、数据处理

5.1  图像处理

a）打开图像分析软件（如Photoshop或ImageJ），依次导入采集到的5张高倍显微镜图像。

b）如果有必要，在软件中对每张图像进行预处理，包括调整对比度、亮度等，以增石墨烯薄膜覆盖区域和未覆盖区域的对比度。

c）使用软件的魔棒工具进行选区，或是使用阈值分割功能，将每张图像中的石墨烯薄膜覆盖区域和未覆盖区域进行区分，确保石墨烯薄膜覆盖区域和未覆盖区域能够准确区分。

d）测量每张图像中未覆盖区域的像素数Pn，整张图片的像素数Pt，计算被石墨烯薄膜覆盖的区域的像素数Pc=Pt-Pn。

图2 未覆盖区域的选区（绿色曲线画出的区域）

5.2  完整度计算

对于100×照片，计算覆盖区域面积占整个观察区域面积的比例，记为完整度。计算公式为：

I=PcPt×100%                                              （1）

式中：

I——完整度，%；

Pc——光学显微镜照片中，被石墨烯薄膜覆盖的区域的像素数；

Pt——光学显微镜照片中，整个区域的像素数；

图2中的Pc=6399157，Pt=6410688，I=99.8%。其他4张高倍照片的石墨烯薄膜完整度数据记录下来，计算完整度的平均值作为完整度。

完整度测量结果及不确定度

| 测量值/% |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 99.8 | 99.8 | 99.1 | 99.4 | 99.7 | 99.6 | 0.3 |