JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX—202X

橡胶无转子硫化仪校准规范

Calibration Specification for Rubber Rotorless Curemeters

（征求意见稿）

202×-××-××发布                       	202×-××-××实施

国家市场监督管理总局  发 布

JJFXXXX-202X

橡胶无转子硫化仪校准规范

Calibration Specification for Rubber Rotorless Curemeters

归口单位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

3.1 原理	1

3.2 构造	2

4  计量特性	5

5  校准条件	6

5.1  环境条件	6

5.2  测量标准及相关设备	6

6  校准项目和校准方法	6

6.1  校准项目	6

6.2  校准方法	6

7  校准结果	8

7.1  校准记录	8

7.2 校准证书	8

8  复校时间间隔	8

附录A  橡胶无转子硫化仪校准记录格式	9

附录B  橡胶无转子硫化仪校准证书的内页格式	10

附录C  橡胶无转子硫化仪校准证书扭矩装置	11

C.1 扭矩校准示例	11

C.2 振荡角校准	12

# 引  言

本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通 用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规 范进行编制。

本规范主要参考JJF(石化)023-2019橡胶无转子硫化仪校准规范、HG/T2382—1992《橡胶测试仪器设备通用技术条件》、GB/T16584—1996《橡胶用无转子硫化仪测定硫化特性》、HG/T3709—2017《无转子硫化仪技术条件》、ISO 6502.3—2023《橡胶.使用硫化计测量硫化特性.第3部分:无转子硫化计》制定。

本规范为首次发布。

橡胶无转子硫化仪校准规范

1  范围

本规范适用于满足GB/T 16584—1996《橡胶 用无转子硫化仪测定硫化特性》、HG/T 3709—2017《无转子硫化仪》要求的测定未硫化胶料硫化特性的模体摆动式橡胶无转子硫化仪的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF1071—2010国家计量校准规范编写规则

JJF(石化) 023-2019 橡胶无转子硫化仪校准规范

GB/T 9869.3-2025-橡胶 用硫化仪测定硫化特性 第3部分：无无转子硫化仪

ISO 6502-3:2023(en) Rubber — Measurement of vulcanization characteristics using curemeters — Part 3: Rotorless curemeter

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  概述

硫化是橡胶制品制造工艺中最重要的工艺过程之一。硫化使橡胶大分子链由线性结构变为网状的交联结构，从而获得良好物理机械性能和化学性能。硫化仪能连续、直观的描绘出整个硫化过程的扭矩曲线，从而获得胶料硫化过程中的扭矩变化、焦烧时间、硫化时间等。硫化仪常见的分类有圆盘振荡硫化仪和无转子硫化仪等。无转子硫化仪测定硫化特性无需转子、操作便捷，且可支持自动化操作，故在橡胶行业普遍使用。

3.1 原理

将橡胶试样放入由两个模体形成的加热腔中，其中一个模体以给定的频率和振幅振荡。模体振荡使试样产生剪切应变，模体振荡的剪切扭矩取决于胶料的刚度（剪切模量）。随着硫化的进行，扭矩增大。通过安装在另一个模体中的扭矩传感器来测量扭矩，并自动记录扭矩随时间的变化。

随着硫化进行，橡胶试样的刚度逐渐增大。当所记录的扭矩上升到稳定值或最大值时，便得到一条硫化曲线。如果扭矩继续上升，则认为硫化在给定的时间内未完成。获得硫化曲线所需的时间是试验温度和胶料特性的函数。

从记录的扭矩随时间变化的曲线中得到硫化特性参数。

3.2 构造

无转子硫化仪由两个可以加热的模体组成，两个模体在规定的合模力下完全密闭或几乎完全密闭，以形成一个包裹试样的测试腔。在指定的温度、频率和振幅条件下，其中一个模体振荡，并且可以测量与移动模体相对的固定模体上的反作用扭矩。

由上、下模体形成的围绕测试腔的组件有两种，一种是非密封的或敞开的，另一种是密封的。在密封型模腔系统中，模腔被密封板和密封圈包围，并且完全封闭。在非密封型模腔系统中，腔体不是完全封闭的。

由模体形成两种模腔形状：双锥型和平板型。

不同的密封类型和模腔形状组合得到三种类型的硫化仪：

a）非密封系统的双锥型模腔（如：图1）；

b）密封系统的双锥型模腔（如：图2）；

c）平板模腔（密封系统）（如：图3）。

图1、图2和图3显示了以上三种无转子硫化仪的总体布局，包括典型的仪器尺寸。

硫化仪设计不同会产生不同的扭矩响应和硫化时间。

标引序号说明：

1 —固定模                    7 —上模

2 —振荡模                    8 —温度传感器

3 —扭矩测量系统        9 —模间隙

4 —试样                       10 —加热器

5 —下模                       11 —溢胶

6 —模间隙                   12 —沟槽

图1 典型的双锥型模腔结构非密封扭矩剪切无转子硫化仪

a）测试原理

b）模体（上模和下模）                                    c）试样

标引序号说明：

1 —加热器              7 —扭矩测量系统

2 —下模                  8 —试样

3 —下密封板          9 —密封圈

4 —上密封板          10 —振荡驱动装置

5 —上模                  11 —沟槽

6 —温度传感器

图2 典型的双锥型模腔结构密封扭矩剪切无转子硫化仪

a）测试原理

b）模体和密封板

c）模体和密封板的形状及尺寸

标引序号说明：

1 —扭矩测量系统轴       8 —下密封板

2 —温度传感器               9 —下密封圈

3 —加热器                     10 —下模

4 —上模                         11 —传动轴

5 —上密封圈                 13 —上模

6 —上密封板                 14 —上密封圈

7 —压板

注：0±0.1表示两个部分（左、右）的底部水平面高度差应在0.1mm之内。

图3 典型的平板模腔结构密封扭矩剪切无转子硫化仪

4  计量特性

具体计量特性见表1。

表1 硫化仪计量特性一览表

| 序号 | 项 目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模腔直径 |  | (40±2)mm |
| 2 | 模体摆动频率 |  | (1.67±0.01)Hz或（100.0±0.5)r/min |
| 3 | 模体摆动角度 |  | (0.50±0.01)° (1.00±0.02)° (3.00±0.03)° |
| 4 | 转矩示值误差 |  | MPE:±0.5% |
| 5 | 模腔温度 | 上、下模体温度误差 | MPE:±0.5℃ |
|  |  | 模腔内温度与设定值温度误差 |  |

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  温度条件

环境温度：(5～40)℃。

5.1.2  湿度条件

相对湿度：不大于85%。

5.1.3  其他条件

校准应在周围空气中不含腐蚀气体，无振动，电压、频率稳定的条件下进行。

5.2  测量标准及相关设备

测量标准及相关设备见表2。

表 2 校准项目、相关设备、技术参数

| 序号 | 校准项目 | 测量标准名称及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模腔直径 | 游标卡尺：(0～200)mm,MPE为±0.03 mm |
| 2 | 模体摆动频率 | 转速表：(1～9999)r/min,0.1级 |
| 3 | 模体摆动角度 | 角度测量装置：MPE为士0.003° |
| 4 | 转矩 | 转矩标定器：U=0.5%(k=2) |
| 5 | 模腔温度 | 专用测温装置：U=0.10℃(k=2) |

6  校准项目和校准方法

6.1  校准项目

校准项目见表2。

6.2  校准方法

6.2.1  校准前检查

目测检查外观，模腔内槽沟边缘应清晰无塌边或其他影响胶料测定结果的缺陷；模腔合模力≥8 kN；模腔闭合时应平稳无冲击或爬行状况，安全保护装置可靠、无异常。

6.2.2  模腔直径

模腔直径用游标卡尺进行校准。校准时，应将模腔内清理干净，以免残余胶料等因素影响校准结果。测量3次取其平均值作为校准结果，结果保留到0.02mm。

6.2.3  模体摆动频率

模体摆动频率用转速表进行校准。校准时，用转速表直接测量驱动偏心轮的转速，测量3次，按公式  f = r/s (r为转速测量值，s为60s时间)，计算模体摆动频率，取其算术平均值作为测量结果，结果保留到0.01 Hz。

模体摆动频率误差，按式(1)进行计算：

∇f=f0−f                                              （1）

式中：

∇f—试验频率设定值，Hz

f—实测3次频率平均值，Hz

6.2.4 模体摆动角度

模体摆动角度用专用角度测量装置进行测量。将角度测量装置安装在上、下模腔之间，使下模腔按实际工作进行摆动，从角度测量装置上直接读取测量值，重复测量3次取其平均值作为校准结果，结果保留到0.001°。

模体摆动角度误差, 按式(2)进行计算：

∇a=a0−a                                              （2）

式中 ：

∇a—摆动角度设定值，(°)

a—实测3次摆动角度平均值，(°)

6.2.5 转矩

转矩用转矩标定器进行校准。硫化仪进入仪器校准界面，将经过标定的转矩标定器安装于仪器上、下模间并固定，对照转矩标定器证书，把模腔温度设定至规定温度，待温度稳定后(稳定时间需30min以上)，按要求启动模腔正常摆动，硫化仪显示转矩值与转矩标定器校准证书转矩值之差即为转矩误差，测量3次取平均值作为校准结果，结果保留到0.01 dNm。

6.2.6 模腔温度

以硫化仪上、下模模腔壁作为上、下模的测温区，用专用测温装置进行校准。温度传感器应充分可靠地置埋于测温模型中，在上、下模体的测温传感器之间应采取有效措施（例如一定厚度的隔热棉），防止上、下模体温度相互影响；然后将测温模型安置在上、下模体中间处，待温度稳定后，从专用测温装置显示仪表读取温度测量值。操作过程中应注意测温模型上、下部的导热金属表面与上、下模的模腔表面良好接触，模体外围需进行保温，确保温度稳定后方可进行读数。

按仪器实际使用的温度范围取大致分布的5个温度点进行校准。可以按实际工作中常用的温度点进行校准，温度点温度稳定后每间隔5min从测温装置显示仪表读取温度值1次，读取3次取平均值作为校准结果。校准结果保留到0.01℃。

模腔温度误差，按式(3)进行计算：

∇t=t0−t                                   （3）

式中 ：

∇t — 硫化仪模腔温度示值，℃

t — 测温装置显示仪表3次测量的平均值，℃

7  校准结果

7.1  校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。推荐的硫化仪校准记录格式见附录A。

7.2 校准证书

经校准的硫化仪应出具校准证书。校准证书包括的信息应符合JFF 1071—2010相关的要求，推荐的硫化仪校准结果格式见附录B。

8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由硫化仪的使用情况、使用者、硫化仪本身质量等诸多因素所决定的，因此使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。复校时间间隔建议为一年。

附录A  橡胶无转子硫化仪校准记录格式

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  | 原始记录号 |  |  |  |  |  | 校准证书号 |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  |  |  | 环境温度 |  | ℃ |  |  |  | 相对湿度 |  |  | % |
| 校准前检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查： 模腔内槽沟边缘清晰无塌边 是□ 否□ 影响胶料测定结果的缺陷 是□ 否□ 模腔闭合时平稳无冲击或爬行状况 是□ 否□ 安全保护装置可靠、无异常 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模腔直径/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模体摆动系统 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 平均值 |  | 扩展不确定度 |  |
| 模体摆动频率/Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模体摆动角度/() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转矩/dN ·m |  |  |  |  | 校准值 |  |  | 试验机显示值 |  |  |  |  | 扩展不确定度 |  |
| 模腔温度 | 温度示值/℃ |  |  |  | 校准结果/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 平均值 |  | 扩展不确定度 |  |
|  |  |  | 上模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模腔温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 编号 |  | 证书号 |  | 测量范围 |  |  |  | 有效期至 |  | 不确定度或准确度等 级或最大允许误差 |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  | 校准日期 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员 ：                                    核验员 ：

附录B  橡胶无转子硫化仪校准证书的内页格式

| 证书编号××××××-×××× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准的技术依据 JJFxxxx—202x《橡胶无转子硫化仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | ℃ |  |  | 相对湿度 |  |  |  | % |  |  |  | 其他 |  |  |
| 校准使用的计量(基)标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |  |  |  |  | 计量(基)标准 证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  |  |  | 校准值 |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度(k=2) |  |
| 1 | 模腔直径/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 模体摆动系统 |  |  |  |  |  | 频率/Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 角度/() |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 转矩/dN·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 模腔温度/℃ |  |  | 温度示值 |  |  |  | 校准值 |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |
|  |  |  |  | 上模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C  橡胶无转子硫化仪校准证书扭矩装置

硫化仪校准示例

C.1 扭矩校准示例

C.1.1 钢丝绳砝码法

安装校准滑轮代替上模，将钢丝固定在滑轮上，并通过附加在钢丝另一端的砝码将负荷施加到滑轮上。图C.1提供了双锥型模的校准示例，图C.2提供了平板模的校准示例。

标引序号说明：

1—钢丝绳

2—砝码

3—扭矩测量系统

4—校准滑轮

5—滑轮

M—砝码质量

图C.1 双锥型模

标引序号说明：

1—钢丝绳

2—砝码

3—扭矩测量系统

4—校准滑轮

R—滑轮有效半径

M—砝码质量

图C.2 平板模

扭矩T可由以下公式计算得出：

T=R×M×g

其中，

R：校准滑轮的有效半径

M：砝码的质量

g: 重力加速度

C.1.2 扭转弹簧杆法

可以使用标准弹簧杆来校准扭矩测量系统。标准弹簧杆安装在振荡模和扭矩测量模体之间，并在选定的角位移处校准扭矩。

C.2 振荡角校准

校准杆固定在振荡驱动组件上，位移传感器通过刀口轴承与该杆连接。无需装载试样即可进行校准。

图C.3给出了振荡角校准的示例。

1—校准臂

2—位移传感器

3—下模

图C.3 振荡角校准示例