橡胶无转子硫化仪校准规范

(xx稿)

编制说明

编制组

2025年09月

橡胶无转子硫化仪计量校准规范（xx稿）

编制说明

一、任务来源及编制过程

硫化是橡胶制品制造工艺中最重要的工艺过程之一。硫化使橡胶大分子链由线性结构变为网状的交联结构，从而获得良好物理机械性能和化学性能。硫化仪能连续、直观的描绘出整个硫化过程的扭矩曲线，从而获得胶料硫化过程中的扭矩变化、焦烧时间、硫化时间等。硫化仪常见的分类有圆盘振荡硫化仪和无转子硫化仪等。无转子硫化仪测定硫化特性无需转子、操作便捷，且可支持自动化操作，故在橡胶行业普遍使用。

目前国内已有的相关技术标准为JJG(化工)101-2019《橡胶圆盘摆动硫化仪检定规程》和GB/T16584-2025《橡胶用无转子硫化仪测定硫化特性》。无转子硫化仪厂家分布在美国、台湾、浙江、山东等地，大部分品牌生产的硫化仪自带自测试扭矩标定仪，部分品牌硫化仪无法对扭矩参数实现测试。由于采用了不同的技术，导致测试该仪器扭矩参数无法使用同种标准器。为了配合新国标的颁布和市场需求，指定本标准。

广东省计量科学研究院于提出制定橡胶无转子硫化仪计量校准规范的建议，经全国新材料与纳米计量技术委员会审议上报市场监督管理总局，得到批复并下达了制订任务，要求于尽快完成报批。

广东省计量科学研究院于2024年1月成立规程编制组，2024年10月形成草案稿。之后，编制组分别与国内外厂家、计量机构人员沟通对规范草稿进行了完善，并与2025年8月形成征求意见稿。2025年xx月开始进行意见征集。2025年xx月形成送审稿。2025年xx月xx日，全国新材料与纳米计量技术委员会在xx通过xx网络会议方式对“橡胶无转子硫化仪校准规范”进行审定，编制组根据专家提出的意见进行了修改完善，并形成报批稿。在校准规范的审定会上，专家建议修改校准规范的名称，正式修改为“橡胶无转子硫化仪校准规范”。

三、国内外的技术现状

技术层面上，目前无转子硫化仪密闭模腔设计采用阿尔法密闭型模腔结构，通过上下模腔的摆动振荡施加剪切应变，避免传统转子接触导致的摩擦与热量干扰，提升数据精度。部分设备采用双圆锥形密闭加压模腔和下模腔往复运动设计，进一步消除机械摩擦影响。采用了高精度传感器，配备0.001N·m分辨率的扭矩传感器，测量精度达±0.5%，温控精度±0.2℃~±0.3℃，支持弹性模量、硫化时间、滞后损失等关键参数的精准测定。

尽管我国已经制订了国家标准和行业标准，但并没有对整机性能做出具体的性能评价方案和技术法规。市场在售的主要供应商为  美国阿尔法（Alpha Technologies）蒙特科技（Montech）高铁检测仪器（东莞）有限公司扬州市鑫鸿试验机厂等厂家。为了促进仪器与量值溯源和统一，起草相应国家标准，满足测试要求。

四、制定规范主要的参考资料和依据

制定本规范的主要参考资料主要有：

JJF1071—2010国家计量校准规范编写规则

JJF(石化) 023-2019 橡胶无转子硫化仪校准规范

GB/T 9869.3-2025-橡胶 用硫化仪测定硫化特性 第3部分：无无转子硫化仪

ISO 6502-3:2023(en) Rubber — Measurement of vulcanization characteristics using curemeters — Part 3: Rotorless curemeter

进行不确定度评定的主要技术依据有：

JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

五、校准方法说明

JJF1094-2004《测量仪器特性评定》规定，测量仪器示值误差的评定方法分为比较法、分部法和组合法。国际上把比较法称为间接检定法，分部法称为直接检定法。

绝大部分仪器示值误差的检定采用直接法，即和高准确度等级的测量仪器所提供的约定真值进行比较。无转子硫化仪是为数不多采用分部法进行检定的计量基准以外的测量仪器。分部法是根据被评定测量仪器的测量原理、结构，通过分析和试验得出影响测量仪器示值误差的参数，对各个参数进行评定并加以综合，得出被评定测量仪器示值误差的控制范围。通常在不具备上级计量标准的情况下采用分部测量法。如静重式基准测力机，是通过对加荷的各个砝码和吊挂部分的质量的测量，分析当地的重力加速度和空气浮力等因素，得出基准测力机示值误差的范围。

一般认为，无转子硫化仪影响的因素结果有模腔表面硬度、模腔尺寸、模腔沟槽、模腔间隙、合模压力、振荡频率公差、振幅公差、温度分辨率、温度精度、恒温状态下的温度波动范围、扭矩传感器精度、安装装配等多个参数。仪器使用厂家在定期进行实验室间比对的同时，根据仪器传感器和测量原理，并根据实验结果和ISO标准，需要定期对扭矩传感器精度、温度精度、振荡频率公差、振幅公差等进行校准溯源，确保仪器的准确性。